Załącznik nr A do SWZ

# OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH # – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania na  dostawę sprzętu medycznego dla  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” (sprawa OŚR.3.2026)

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty. Kolumnę 3 i 4  wypełnia Wykonawca.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi Graniczne/ | Parametry oferowane – Należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi orz badania jamy brzusznej |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ............................................................................ Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: .................................................................... |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| I. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie wyprodukowane w 2026 roku, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe. | TAK, |  |
| II. |  |  |  |
|  | Aparat w najnowszej wersji oprogramowania i platformy sprzętowej. | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD lub LED na ruchomym przegubowym ramieniu z możliwością regulacji położenia i wysokości niezależnie od konsoli. Przekątna min. 23". Wielkość wyświetlanego obrazu ponad 50% wielkości monitora | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podglądu na ekranie monitora wykonanych pomiarów wraz z uwidocznieniem w formie grafu bez konieczności wywoływania archiwum, lub raportu z badania | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości konsoli powyżej 15 cm. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja obrotu konsoli powyżej 25 ° | Tak, podać |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania powyżej 1 500 000 | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu >260 dB | TAK, podać |  |
|  | Głębokości obrazowania min. 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Zasięg częstotliwości pracy aparatu 1-18 MHz | TAK, |  |
|  | Min. 4 niezależne, skrętne koła wyposażone w blokadę | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 równorzędne aktywne gniazda dla głowic obrazowych | TAK, podać |  |
|  | Waga aparatu max 90 kg | TAK, podać |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D z maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) ponad 2600 Hz - Funkcja CINE z możliwością zapamiętywania ponad 4000 obrazów - M-mode - Kolor M-mode - Doppler kolorowy z maksymalną skalą PRF ponad 3,5m/s - Power Doppler - Tryb wysokoczuły do wizualizacji bardzo wolnych przepływów - Doppler PWD o regulacji szerokości bramki 0,7-15 mm - Maksymalna wartość prędkości dla Dopplera PWD ponad 7 m/s przy zerowym koncie korekcji - Tryb doppler tkankowy - Duplex (2D/PWD) - Triplex (2D/PWD/CD) | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w skrzyżowanych ultradźwiękach tzw. krzyżowe o ponad 8 kątach nadawania dostępne na wszystkich zaoferowanych głowicach współpracująca na żywo z trybami color doppler, power doppler, z oprogramowaniem do redukcji szumów ultrasonograficznych –wygładzania obrazów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wygładzenia oraz wykontrastowania obrazu i uzyskania obrazu zbliżonego do obrazów MR (np. Sono MR) współpracujące na żywo z trybami color doppler, power doppler, skrzyżowanymi ultradźwiękami. Funkcja dostępna na żywo, na obrazach zatrzymanych pętlach obrazowych i obrazów z archiwum | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz skali) | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera +/- 20 ˚ | TAK |  |
|  | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  |
|  | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu na żywo, obrazu zamrożonego x8 | TAK |  |
|  | Głowica kardiologiczna Częstotliwość pracy głowicy min. 1 do 4 MHz Kąt obrazowania głowicy min. 90 ° Ilość elementów – min. 60 | TAK, podać |  |
|  | Głowica konweksowa Częstotliwość pracy głowicy min. 2-5 MHz Kąt obrazowania głowicy min. 110 ° Ilość elementów min. 192 | TAK, podać |  |
|  | Głowica liniowa Zakres częstotliwości pracy w zakresie min. 4-12 MHz, min. 190 fizycznych elementów, szerokość pola skanowania max 40 mm | TAK, podać |  |
|  | Doppler Fali Ciągłej CWD | TAK |  |
|  | Pakiety obliczeniowe/raporty do badań - jamy brzusznej - małych narządów - naczyniowych - położniczych - echo płodu - ginekologicznych | TAK |  |
|  | Pełny pakiet kalkulacji położniczych, krzywe wzrostu płodu na siatkach centylowych, wykresy przepływów mózgowych i pępowinowych | TAK |  |
|  | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
|  | Automatyczne (jednym naciśnięciem klawisza) wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S/D,HR) widma dopplerowskiego na zamrożonym spektrum | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary biometrii płodu. Min HC, AC, BPD, FL, HL | TAK |  |
|  | Pomiar IOTA do oceny i zmian nowotworowych guzów jajnika | TAK |  |
|  | Pomiary Z- SCORE | TAK |  |
|  | Raport z badania położniczego w ciąży mnogiej, min. dla 4 płodów | TAK, podać |  |
|  | Graficzna prezentacja pomiarów na siatce centylowej pomiarów biometrycznych wyświetlanych bezpośrednio na ekranie aparatu w trakcie badania | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia własnych gotowych edytowalnych opisów i komentarzy do raportu jako tzw. template | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań o min. 450 GB pojemności | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wykonania funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych: - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Powiększenie obrazu - Mapy szarości - Koloryzacja - Regulacja funkcji wygładzania obrazu - Zakres dynamiki obrazu PW-Mode - Przesuniecie linii bazowej - Korekcja kąta - Automatyczne kalkulacje - Modyfikacja obliczeń - Czułość obrysu spektrum dopplerowskiego Color Flow Mode - Przesunięcie Linii bazowej - Mapy koloru - Próg przejścia do analizy koloru | TAK |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamięci CINE i w czasie badania – w czasie rzeczywistym) i statycznych na dysku aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3/4D z głowic objętościowych z prędkością skanowania ponad 40 obr/s | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową convex do obrazowania 3/4D - częstotliwości pracy 2-8 MHz - kąt obrazowania min. 90 ° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie na zewnętrzny komputer pozwalający na obróbkę obrazów wolumetrycznych 3D umożliwiający uzyskanie obrazowania tzw tomograficznego, możliwość pomiarów wolumetrycznych rzeczywistych wymiarów i objętości z obrazów wolumetrycznych, możliwość automatycznej detekcji pęcherzyków jajnika i automatyczne dokonywanie pomiarów tj, objętości i wymiary. Oprogramowanie do kalkulacji pomiarów z 2D tj. HC,AC,FL,NT,BPD oraz oceny ryzyka wad chromosomowych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zmianę kąta insonacji w płaszczyżnie poprzecznej (poprzez mechaniczne odchylenie matrycy piezoelektrycznej) bez konieczności zmiany położenia sondy wolumetrycznej podczas badania pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji wyznaczania pęcherzyków w jajniku. Automatyczny pomiar min. wymiary długość, wysokość, grubość objętość | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę objętościową endovaginalną do obrazowania 3/4D - częstotliwości pracy 4-9 MHz - kąt obrazowania ponad 179o - max. głębokość obrazowania min. 16 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wykonaną w technologii matrycowej, pracująca w zakresie co najmniej 4-13 MHZ. Posiadającą ponad 1000 elementów. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową pediatryczną. Pracująca w zakresie 4 – 12 MHz. Posiadającą min. 96 elementów. Kąt obrazowania głowicy min. 90o | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań przezciemiączkowych. Pracująca w zakresie 4 – 10 MHz. Posiadającą min. 128 elementów. Kąt obrazowania głowicy min. 130o | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję obrazowania tomograficznego z możliwością wyboru ilości przekroi. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania przepływów bez użycia techniki dopplerowskiej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcje umożliwiającą obrazowanie przy użyciu środka kontrastującego | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez FMF | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję do automatycznego pomiaru IT | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie procedury biopsyjnej do prowadzenia igły w obrazowaniu 4D | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie w trybie 4D o foto realistycznej barwie z możliwością podświetlania z wielu kierunków światłem | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o wbudowaną nagrywarkę płyt DVD oraz pamięci typu Usb nagrywającą badania w trybie ONLINE sterowaną 1 przyciskiem z aparatu | TAK |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów na dyskach typu PEN DRIVE, zewnętrznych dyskach twardych | TAK |  |
|  | Gniazda na dodatkowy monitor w standardzie HDMI oraz VGA | TAK |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł umożliwiający zdalną diagnostykę aparatu, przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu aparatu żel do USG w ilości min. 10 szt. butelek | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych.

Załącznik nr B do SWZ

# OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH # – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania na  dostawę sprzętu medycznego dla  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” (sprawa OŚR.3.2026)

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty. Kolumnę 3 i 4  wypełnia Wykonawca.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi Graniczne/ | Parametry oferowane – Należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do szybkiej diagnostyki – różne testy w tym CRP |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ............................................................................ Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: .................................................................... |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. |  |  |  |

|  | Urządzenie wyprodukowane w 2026 roku, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. |  |  |  |  |
|  | Analizator przeznaczony do ilościowego oznaczania CRP z krwi włośniczkowej pobieranej z palca pacjenta | TAK |  |
|  | Szybka diagnostyka różnicowa zakażeń bakteryjnych i wirusowych | Tak |  |
|  | Wynik ilościowy CRP w mg/l | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy: 2,5–300 mg/l – umożliwia diagnostykę szerokiego zakresu stanów klinicznych | TAK |  |
|  | Objętość próbki 10ul. krwi z palca pacjenta | TAK |  |
|  | Odczyt wyniku – max. 4 minuty | TAK, podać |  |
|  | Metoda pomiaru: Fluorescencyjny test immunologiczny przepływu bocznego | TAK |  |
|  | Zasilanie: sieciowe oraz bateryjne | TAK |  |

Załącznik nr C do SWZ

# OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH # – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania na  dostawę sprzętu medycznego dla  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” (sprawa OŚR.3.2026)

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty. Kolumnę 3 i 4  wypełnia Wykonawca.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi Graniczne/ | Parametry oferowane – Należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektroniczna waga dla niemowląt – przenośna |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ….................................... Producent: …......................................................................... Kraj produkcji: …................................................................ Rok produkcji: …................................................................. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. |  |  |  |

|  | Urządzenie wyprodukowane w 2026 roku, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. |  |  |  |  |
|  | Elektroniczna waga medyczna niemowlęca klasy III legalizowana z funkcją mleka (mierzenie ilości wypitego pokarmu przez niemowlę) oraz wzrostomierzem mechanicznym | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne: min. 15 kg | Tak, podać |  |
|  | Dokładność odczytu dla wagi: 2 g < 6 kg > 5g, | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, | TAK |  |
|  | Zasilanie: bateryjne oraz sieciowe (zasilacz w zestawie) | TAK |  |
|  | Wymiary wagi: 670 x 330 x 125 mm, (+/- 15mm) | TAK, podać |  |
|  | Gumowane stopki umożliwiające regulację poziomu wagi oraz dodatkowy stabilizator, | TAK |  |
|  | Opcje: TARA, HOLD, | TAK |  |
|  | Wzrostomierz mechaniczny; - zakres pomiaru: 35 – 80 cm, podziałka: 1 mm. | TAK |  |
|  | Waga posiada świadectwo kompatybilności elektromagnetycznej, co gwarantuje dokładny pomiar w pomieszczeniu, w którym działają inne urządzenia emitujące fale radiowe | TAK |  |

Załącznik nr D do SWZ

# OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH # – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania na  dostawę sprzętu medycznego dla  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” (sprawa OŚR.3.2026)

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty. Kolumnę 3 i 4  wypełnia Wykonawca.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi Graniczne/ | Parametry oferowane – Należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Fantom do nauki samobadania piersi |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ….................................... Producent: …......................................................................... Kraj produkcji: …................................................................ Rok produkcji: …................................................................. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. |  |  |  |

|  | Urządzenie wyprodukowane w 2026 roku, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. |  |  |  |
|  | Fantom do nauki samobadania piersi | TAK |  |
|  | Pierś prawa min. 1 guz: okrągły, ruchomy guz na głębokości 7 mm – 10 mm, średnicy 15 mm – 20 mm, przypuszczalnie łagodny | Tak |  |
|  | Pierś lewa, min. 1 guz: guz nieregularny na głębokości 3 mm- 5 mm, przylegający do ściany klatki piersiowej, średnica ok. 35 mm x 25 mm, przypuszczalnie złośliwy | TAK |  |
|  | Pierś lewa: brodawka trwale wklęsła, na min. Części piersi struktura skóry jak w skórce pomarańczy (zablokowane przewody limfatyczne) | TAK |  |
|  | Pacha lewa: nieregularny, mocno przylegający węzeł chłonny na głębokości 8 mm-10 mm, średnica ok. 35 mm x25mm (+/- 10%) | TAK |  |
|  | Waga: maksymalnie 12 kg | TAK |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |

Załącznik nr E do SWZ

# OŚWIADCZENIE O WYMAGANYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH # – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przystępując do postępowania na  dostawę sprzętu medycznego dla  Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” (sprawa OŚR.3.2026)

OŚWIADCZAMY, ŻE OFERUJEMY:

Niespełnienie co najmniej jednego z postawionych poniżej wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty. Kolumnę 3 i 4  wypełnia Wykonawca.

| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Wymogi Graniczne/ | Parametry oferowane – Należy opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Holter EKG |  |  |  |
| Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ............................................................................ Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: .................................................................... |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. |  |  |  |

|  | Urządzenie wyprodukowane w 2025 roku, fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie powystawowe | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| II. |  |  |  |  |
|  | Rejestrator 3, 7 -kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK |  |
|  | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod | Tak |  |
|  | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 | TAK |  |
|  | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK |  |
|  | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |
|  | Czas zapisu: 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony | TAK |  |
|  | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | TAK |  |
|  | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LCD, 2” o rozdzielczości 128x64 | TAK |  |
|  | Waga rejestratora – max. 110 g | TAK |  |
|  | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 25 mm | TAK |  |
|  | Transmisja danych za pomocą USB, Karta SD | TAK |  |
|  | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | TAK |  |
|  | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | TAK |  |
|  | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK |  |
|  | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | TAK |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora | TAK |  |
|  | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | TAK |  |
|  | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | TAK |  |
|  | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK |  |
|  | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK |  |
|  | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |
|  | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
|  | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK |  |
|  | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: 40-90 cm | TAK |  |
|  | Obudowa z PC-ABS | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu urządzenia pakiet startowy w ilości min. 1000 elektrod EKG | TAK |  |
|  | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | TAK |  |
|  | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |
|  | Platforma wyposażona w moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
|  | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | TAK |  |
|  | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | TAK |  |
|  | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej ST trendy - QT, QTc w formie analizy tabelarycznej QT, QTc trendy - Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a - Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej PQ trendy - Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR | TAK |  |
|  | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku | TAK |  |
|  | Obrazowanie Waterfall | TAK |  |
|  | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | TAK |  |
|  | Obrazowanie Poincaré | TAK |  |
|  | Histogramy RR | TAK |  |
|  | Wykres PSD | TAK |  |
|  | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | TAK |  |
|  | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | TAK |  |
|  | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | TAK |  |
|  | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | TAK |  |
|  | Menu programu i raporty w języku polskim | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | TAK |  |
|  | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
|  | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
|  | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | TAK |  |
|  | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | TAK |  |
|  | Możliwość scalania szablonów | TAK |  |
|  | Możliwość usunięcia szumów | TAK |  |
|  | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | TAK |  |
|  | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | TAK |  |
|  | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | TAK |  |
|  | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | TAK |  |
|  | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | TAK |  |
|  | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | TAK |  |
|  | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK |  |
|  | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | TAK |  |
|  | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | TAK |  |
|  | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | TAK |  |
|  | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | TAK |  |
|  | Możliwość współpracy z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |
|  | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie są kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Oferowane urządzenie, oprócz spełniania odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantują bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom świadczonych usług medycznych