## Arkusz1
DT/DM/02/2026 Formularz cenowo-asortymentowy | [7 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
Lp. | Nazwa wyrobu medycznego | J.m. | Ilość | Proponowana przez Wykonawcę ilość opakowań | Proponowana przez Wykonawcę ilość w opakowaniu | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartośśc brutto
1. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów. Dwukanałowy kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, komora kroplowa o wielkości 6 cm zaopatrzona w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską zatyczką. Dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie zestawu do pojemnika z płynem. Filtr cząsteczkowy 15 µm, kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml. Dren o długości min. 150 cm zakończony przezroczystym łącznikiem Luer-Lock, wyposażony w zacisk rolkowy z pochewką na igłę biorczą oraz zaczep do podwieszenia drenu. Na zacisku umieszczona nazwa producenta. Sterylny, opakowanie typu blister-pack z niebieskim kodem identyfikującym rodzaj przyrządu | Szt. | 2500
2. | Chusty trójkątne z włókniny w rozmiarze 96cm x 96cm x 136cm (+/-1cm) op.a’12 | Op. | 70
3. | Cewnik Foley’a – dwudrożny – lateks pokryty obustronnie silikonem, z plastikową zastawką, opakowanie foliowe i zewnętrzne opakowanie folia/papier, sterylizowane tlenkiem etylenu. Nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na wyrobie. Rozmiary CH 12-20, balon 5-10ml. 1 op-10 szt. | Op. | 10
4. | Siatka opatrunkowa na głowę bez zawartości bawełny, rozmiar min. 6, długość w stanie roboczym 25m. 1 op-1 szt. | Op. | 50
5. | Elektrody do EKG dla dorosłych - (1 op. - 50 szt.), baza gąbka, średnica min. 43 mm z wypustką - 1 x użytku - żel stały - dla dorosłych | Op. | 4000
6. | Elektrody do EKG dla dzieci - - 1 op – 50szt - jednorazowego użytku - dla dzieci - żel stały | op | 100
7. | Gaza jałowa 1m2 – 13 nitek (1op. – 25 szt.) | op | 500
8. | Igły iniekcyjna rozm. od 0,7 x 30mm do 1,2 x 30-40 mm ( 1op-100 szt.). Ostrze igły długościęte, opakowania zróżnicowane kolorystycznie zależnie od rozmiaru. | op | 100
9. | Kompresy 17 nitek 12 warstw, jałowe 5x5 włókninowe op. a’2szt | op | 200
10. | Kranik trójdrożny sterylny, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówka luer-lock z nakrętką,odporny na lipidy, obrót o 360 stopni, objętość wypełniania do 0,3 ml. (1 op. – 50 szt.) | op | 20
11. | Sterylna maska aerozolowa dla dorosłych i dzieci z nebulizatorem min. 8ml i drenem min. 2,1 m. Opakowanie folia-papier. Rozmiary S, M, L, XL. Op.a’50 | Op | 200
11. | Sterylna maska aerozolowa dla dorosłych i dzieci z nebulizatorem min. 8ml i drenem min. 2,1 m. Opakowanie folia-papier. Rozmiary S, M, L, XL. Op.a’50 | Op. | 200
12. | Sterylna maska tlenowa dla dorosłych i dzieci z rezerwuarem min. 2,1 m. Opakowanie folia-papier. Rozmiary S, M, L, XL. Op.a’50 | Op. | 200
13. | Worek na wymiociny 1000ml. Z kartonowym ustnikiem dopasowującym się do kształtu twarzy oraz zastawką jednokierunkową, zapobiegającą wydostaniu się zapachu i treści z wnętrza. Pakowany jednostkowo w op. foliowe (płaski przed użyciem). | Szt. | 450
14. | Miska typu nerka 20 | Szt. | 50
15. | Opaska dziana 4x10 | Szt. | 1000
16. | Opaska elastyczna 12x4 | Szt. | 1000
17. | Łącznik do drenów prosty schodkowy 7-12-7. Niejałowy. | Szt. | 50
18. | Przylepiec tkaninowy z ząbkowanymi brzegami ułatwiającymi dzielenie bez użycia nożyczek, na szpuli 5mx2,5 cm ( 1op. - 12 szt.) | op | 50
19. | Przylepiec hypoalergiczny z opatrunkiem roz. min. 6 cmx1m | Szt. | 100
20. | Przedłużacz do pomp infuzyjnych (1 op.-50szt) | op | 10
21. | Prowadnice do rurki intubacyjnej jednorazowe dla dorosłych i dzieci. Rozmiary CH 6, CH 10 i CH 14. | Szt. | 300
22. | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne. Rozmiary 6,0-9,0 | para | 100
23. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym, z wyraźnymi czytnikami głębokości, opakowanie folia-papier, rozmiar: 3,0-9,5 co 0,5 | Szt. | 750
24. | Rurka ustno-gardłowa typu Guedel | Szt. | 300
25. | Staza automatyczna. Pakowane pojedynczo – kartonik. | op | 50
26. | Staza do wkłuć jednorazowa, gumowa (1op.-25 szt) | op | 50
27. | Strzykawka jednorazowa typu Luer - 5 ml (skala rozszerzona o 10%), skalowana co 0,2 ml, logo/nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki umieszczona na korpusie. ( 1op. – 100 szt.) | Op. | 200
28. | Strzykawka jednorazowa typu Luer - 10 ml (skala rozszerzona o 10%), skalowana co 0,5 ml, logo/nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki umieszczona na korpusie. ( 1op. – 100 szt.) | op | 200
29. | Strzykawka jednorazowa typu Luer - 1 ml (skala rozszerzona o 10%), skalowana co 0,1 ml, logo/nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki umieszczona na korpusie. ( 1op. – 50 szt.) | op | 50
30. | Strzykawka jednorazowa typu Luer - 2 ml (skala rozszerzona o 10%), skalowana co 0,2 ml, logo/nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki umieszczona na korpusie. ( 1op. – 50 szt.) | op | 150
31. | Strzykawka jednorazowa typu Luer - 20 ml (skala rozszerzona o 10%), skalowana co 1,0 ml, logo/nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki umieszczona na korpusie. ( 1op. – 50 szt.) | op | 200
32. | Strzykawka jednorazowa trzyczęściowa typu Luer Lock - 50/60 ml, logo/nazwa producenta oraz nazwa własna strzykawki umieszczona na korpusie. ( 1op. – 25 szt.) | op | 30
33. | Szpatułki laryngologiczne sterylne - pakowane pojedynczo.op’a’100 | op | 25
34. | Opatrunek samoprzylepny do zabezpieczania kaniul obwodowych, wykonany z hydrofobowej włókniny z mikroperforacjami umożliwiającymi wymianę gazową między skórą, a środowiskiem zewnętrznym, posiadający mini wkład chłonny powleczony siateczką z polietylenu, nacięcie na port pionowy oraz dodatkową podkładkę włókninową pod skrzydełka kaniuli. (1 op.-100szt.) | op | 500
35. | Sterylne wąsy do tlenu dla dorosłych, dzieci i noworodków (min. 3 rozmiary). Długość 200cm. | szt | 400
36. | Dren do ssaka jednorazowy do ssaka. Rozmiar CH 24, długość 210cm. Sterylny. | Szt. | 250
37. | Sterylny żel znieczulający przeznaczony m.in. do cewnikowania pęcherza moczowego, wymiany wszelkiego rodzaju cewników oraz do intubacji. W składzie m.in. lignokaina oraz cholorheksydywna (bez zawartości wody). | op | 25
| Wygodne do aplikacji, bezlateksowe ampułkostrzykawki. Na każdej pojedynczej strzykawce oznaczony pełny skład chemiczny żelu oraz data ważności produktu. Sterylizowany parą wodną. Opakowanie zbiorcze a'25 sztuk. 1 żel - 5 ml . Do oferty dołączone badania na biokompatybilność chlorhedsydyny. ( 1op. – 25 szt.) | op. | 25
38. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 33 cytostatyki wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 200 szt. Dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Odporne na 90% alkohol izopropylowy min. na poziomie 1. Rękawice o kontrolowanym, niskim poziomie zanieczyszczenia mikrobiologicznego potwierdzonego raportem z badań akredytowanego laboratorium, przeprowadzonych zwalidowaną metodą badawczą. Rękawice odporne na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670-20 potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej | Op | 1500
39. | Papier do EKG kompatybilny z defibrylatorem Liefpak 12/15 (106 x 25) | Szt. | 200
40. | Stabilizator rurki intubacyjnej wykonany z tworzywa sztucznego, wyściełany od wewnątrz miękką gąbką. Wyposażony w regulowany śrubą uchwyt, umożliwiający dostosowanie do odpowiedniej średnicy rurki, gryzak zapobiegający uszkodzeniu rurki, dodatkowy otwór umożliwiający odsysanie oraz taśmy stabilizujące, zapinane na rzep. Kolor zielony. | szt | 200
41. | Worek do dobowej zbiórki moczu. Pojemność 2000ml, skala co 100ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana oraz zawór spustowy typu "T". Dren o długości 90cm i 150cm (do wyboru przez Zamawiającego). Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia. ( 1op. 10 szt.) | szt | 100
42. | Łyżki do laryngoskopu | Szt. | 200
42. | Nakłuwacze z trójpłaszczyznowym ostrzem dzięki swojej konstrukcji przyrząd automatycznie wprowadza i wycofuje ostrze lancetu z opuszka palca, dzięki czemu igła jest niewidoczna przed i po nakłuciu. Nakłuwacz zapewnia bezpieczeństwo dla personelu oraz | op | 250
43. | Kaniula dożylna typu bezpiecznego z igłą (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut. Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR), wyposażony w 6 pasków kontrastujących w RTG. Kaniula wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie zależnie od rozmiaru. Uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką. Kaniula wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, jednorazowego użytku, nie zawiera lateksu i ftalanów, sterylizowana tlenkiem etylenu. Pakowanie: 1 sztuka – twardy blister (PVC + TYVEC) z kolorowym zadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru. | op | 500
26G- 19mm. X 0,6mm – przepływ 17ml/min;
24G-19mm. X 0,7mm. - przepływ 23ml/min.;
22G-25mm. X 0,9mm. - przepływ 36ml/min.;
20G-32mm. X 1,1mm. - przepływ 61ml/min.;
18G-45mm. X 1,3mm. - przepływ 100ml/min.; 17G-45mm. X 1,5mm. - przepływ 142ml/min.; 16G-45mm. X 1,7mm. - przepływ 200ml/min.; 14G-45mm. X 2,0mm. - przepływ 305ml/min.; Opakowanie a'50
44. | Pojemnik na odpady medyczne 0,7 l | szt | 1500
45. | Koc termiczny | szt | 1200
46. | Prowadnica intubacyjna wykonana z medycznego polietylenu niskiej gęstości LDPE, charakteryzującego się właściwościami poślizgowymi. Zagięta i zaokrąglona końcówka umożliwia bezpieczną intubację bez uszkadzania tkanek miękkich, a optymalna elastyczność, sztywność i wzmocnienie ułatwiają prawidłowe wprowadzenie i bezpieczne usunięcie prowadnicy po zaintubowaniu pacjenta. Produkt jednorazowego użytku, nie zawiera PVC, lateksu ani ftalanów, został sterylizowany tlenkiem etylenu. Dostępny w trzech rozmiarach i długościach, przeznaczony do użycia w czasie trudnych procedur intubacji. Dłogość 535mm, 600mm, 800mm. Rozmiar Fr 6, Fr 10, Fr 15 | szt | 50
47. | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych, wykonany z PVC odpornego na skręcanie i załamanie, zmrożona powierzchnia, atraumatyczna lekko zaokrąglona końcówka, dwa naprzemianległe otwory boczne o łagodnie wyoblonych krawędziach, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznaczenie rozmiaru na opakowaniu, sterylizowany tlenkiem etylenu | szt | 100
48. | Rurka nosowo-gardłowa w rozm. Od 3,0 do 9,0 (rozmiar co 0,5) | szt | 300
49. | Atomizer donosowy wraz ze strzykawką 3ml | szt | 200
50. | Filtr oddechowy antybakteryjny, kompatybilny z maskami anestetycznymi oraz workiem samorozprężalnym | szt | 500
51. | Końcówka do odsysania typu Yankauer | szt | 100
52. | Golarka jednorazowa z pojedynczym ostrzem - op 100szt | op | 35
53. | Jednorazowe szczypczyki typu Pean | szt | 60
54. | Igły do odbarczania odmy r. CH 14 oraz CH 16 | szt | 60
55. | Jednorazowa pęseta | szt | 150
56. | Elektrody do stymulacji zewnętrznej, defibrylacji kompatybilne z Lifepak 15 dla dorosłych (1szt=1para) | szt | 800
57. | Elektrody do stymulacji zewnętrznej, defibrylacji kompatybilne z Lifepak 15 dla dzieci (1szt=1para) | szt | 250
58. | Papier do EKG kompatybilny z defibrylatoerm Zoll X series | szt | 100
59. | Elektrody do stymulacji zewnętrznej, defibrylacji kompatybilne z Zoll X series dla dorosłych (1szt=1para) | szt | 250
60. | Elektrody do stymulacji zewnętrznej, defibrylacji kompatybilne z Zoll X series dla dzieci (1szt=1para) | szt | 50
61. | Pojemnik na mocz | szt | 30
62. | Prześcieradłą jadnorazowe na nosze | szt | 2500
63. | Sterylne maski anestetyczne w rozmiarach od 6 do 0 | szt | 500
RAZEM:
Cena brutto (z VAT): ………………………………… zł.
(słownie ……………………………………………………).
……………………., dnia ………………….. r.