ORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 1

TABELA 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| zamrażarka niskotemperaturowa – 1 sztuka |  |
| Zamrażarka niskotemperaturowa -86°C - Wykonanie zamrażarki - pionowe (szafowe). - Pojemność komory: 700-750 litrów. - Możliwość pomieszczenia co najmniej 570 pudełek kriogenicznych o wymiarach 133x133x54 mm przy zastosowaniu dedykowanych, metalowych stelaży. - Maksymalne wymiary obudowy: - szerokość 1030 mm; - głębokość 890 mm; - wysokość 1990 mm. - Minimalne wymiary komory wewnętrznej: - szerokość 830 mm; - głębokość 600 mm; - wysokość 1400 mm. - Zakres kontroli temperatury -40°C do -86°C. - Dwukompresorowy, podwójny układ chłodzenia. W razie awarii jednego z kompresorów zamrażarka powinna utrzymać temperaturę -75°C bez użycia systemu CO2/LN2 backup. - Energooszczędne kompresory wykonane w technologii inwerterowej. - Zużycie energii poniżej 8 kWh na dzień przy nastawie -80°C. - Wnętrze ze stali lakierowanej na biało. - Komora bez poprzecznych belek i wsporników, pozwalająca na swobodną aranżację wnętrza i zastosowanie stelaży o zróżnicowanej wysokości. - Nieperforowane, płaskie półki ze stali nierdzewnej z możliwością regulacji wysokości. - Liczba półek: co najmniej 3 szt. - Drzwi zewnętrzne: - zamek elektroniczny umożliwiający odblokowanie indywidualnymi hasłami autoryzowanych użytkowników z możliwością rozszerzenia o moduł do obsługi kart NFC oraz funkcję biometrii twarzy; - uszczelka z co najmniej 5-komorami, wymieniana bez użycia narzędzi; - automatyczny port wyrównywania ciśnienia ułatwiający otwarcie. - uchwyt z zamkiem na klucz. - Drzwi wewnętrzne: - 2 sztuki; - zamykane zatrzaskowo, bez użycia magnesów; - łatwe do czyszczenia i rozmrażania, zdejmowane bez użycia narzędzi; - wyposażone w uszczelki. - Izolacja termiczna próżniowa z rdzeniem z włókna szklanego. - Urządzenie o konstrukcji bezfiltrowej, przeznaczone przez producenta do pracy bez filtra powietrza. - Obsługa przy pomocy pojemnościowego ekranu dotykowego o przekątnej nie mniejszej niż 10 cali. - Ekran panelu sterowania umieszczony w centralnej części drzwi, dla ochrony przed przypadkowymi uszkodzeniami w trakcie otwierania/zamykania. - Sterownik z funkcją rejestracji temperatury, stanów otwarcia drzwi oraz stanów alarmowych. Wbudowany w panel kontrolny port USB do przesyłania danych na pamięć typu pendrive. - Sygnalizacja stanów alarmowych: - zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury (z regulacją czasu opóźnienia); - braku napięcia w sieci elektrycznej; - niedomknięcia drzwi (z regulacją czasu opóźnienia). - Możliwość ręcznego wyciszenia alarmu akustycznego na ustalony czas (regulacja czasu uśpienia od 1 do 60 minut). - Automatyczna diagnostyka usterek oraz komunikaty ostrzegające o konieczności wymiany komponentów zużywalnych, nieprawidłowej temperaturze otoczenia, przeciążeniu układu chłodzenia. - Zabezpieczenie hasłem przed nieautoryzowaną zmianą nastaw. - 3 wykonane fabrycznie porty kablowe o średnicy nie mniejszej niż 15 mm. - Bezpotencjałowe styki alarmowe NO/NC dla centralnych systemów monitorowania. - Maksymalna waga urządzenia 300 kg. - Poziom hałasu nieprzekraczający 52 dB. - Wyrób medyczny. - Komplet metalowych, szufladowych stelaży na pudełka kriogeniczne o wymiarach 133x133x54 mm, który całkowicie wypełni dostępną przestrzeń w zamrażarce. - System awaryjnego podtrzymywania temperatury CO2 backup o następujących cechach: - konstrukcja wolnostojąca umożliwiająca podłączenie do dowolnej zamrażarki niskotemperaturowej -86°C, - panel sterowania z odporną na zalanie, płaską klawiaturą membranową, - oddzielne wskaźniki zasilania sieciowego i stanu awaryjnego, - przycisk TEST do kontroli sprawności systemu, - panel sterowania na przedniej ściance obudowy, przyłącza na ściance tylnej, - dwa oddzielne wyświetlacze LED wskazujące temperaturę oraz % pozostałego gazu w butli, - sygnalizacja opróżnionej butli, - akumulator wewnętrzny umożliwiający pracę na zasilaniu bateryjnym przez okres co najmniej 5 dni, - czujnik otwarcia drzwi zabezpieczający przed wstrzykiwaniem CO2 w trakcie rutynowych czynności roboczych związanych z załadunkiem/rozładunkiem prób, - wykręcane antywibracyjne nóżki zapobiegające niekontrolowanemu przesuwaniu, - maksymalne wymiary zewnętrzne wraz ze wszystkimi wystającymi elementami: szerokość 210 mm, głębokość 300 mm, wysokość 160 mm, - komplet przewodów i akcesoriów niezbędnych do poprawnego działania systemu (butlę z CO2 zapewnia Zamawiający) | TAK |

TABELA 2

| # Nazwa | Producent/dystrybutor1 i jeżeli istnieje odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | Liczba | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | # Kwota ogółem BRUTTO (cena jed. brutto x liczba) [w PLN] # do przeniesienia do formularza OFERTA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Zamrażarka niskotemperaturowa |  | 1 | Sztuka |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2  nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.