Formularz Cenowo-Techniczny – Część 2

Tabela 1

| # Opis przedmiotu zamówienia # minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| # 1 | 2 |
| Pozycja 1 – Licznik komórek– 1 szt. |  |
| Licznik komórek - umożliwiający pomiar cząstek w zakresie wielkości 5-50µM lub szerszym, - czas pomiaru do 30 sekund, - umożliwiający zliczanie komórek w zakresie 1^4 komórek/mL-10^7 komórek/mL lub szerszym - umożliwiający liczenie komórek przy użyciu jedno- i wielo- razowych slajdów - z kamerą minimum 5 megapikseli, optyczne powiększenie minimum 2,5 X i aparatem wyposażony w funkcję auto-focus, automatyczne dobieranie ostrości z możliwością manualnej regulacji - z dotykowym wyświetlaczem LED wielkości min. 7”, umożliwiającym obsługę urządzenia - z możliwością oznaczania żywotności na zasadzie barwienia błękitem trypanu - z oprogramowaniem umożliwiającym zapis obrazu w formatach jpg, tiff, bmp, png, fcs, pdf jak i danych w formie pliku CSV oraz przenoszenia ich na komputer PC za pomocą pamięci USB - z możliwością użycia szklanego slajdu wielorazowego, 1 slajd wielorazowy musi być dołączony do urządzenia. - z możliwością regulowania parametrów takich jak wielkość komórek mierzonych, ich kolistość oraz jasność dla komórek żywych i martwych osobno - z funkcją generowania histogramu zawierającego informacje na temat frakcji komórek żywych, martwych i rozkład ich wielkości - z funkcją kalkulatora rozcieńczeń - urządzenie wyposażone w port USB, Wi-Fi, pamięć przenośną min 32gb | TAK |
| Pozycja 2 – Łaźnia wodna – 1 szt. |  |
| Łaźnia wodna - z cyfrowym wyświetlaczem temperatury, - pozwalająca na nastawienie temperatury w zakresie temperatury od +5oC powyżej temperatury otoczenia do 95oC lub szerszym. - z pokrywą z uchwytem - pojemność 10-15L | TAK |
| Pozycja 3 – Mieszadło typu votex mixer- 1 szt. |  |
| Mieszadło typu votex mixer - z zakresem prędkości 200-3000rpm lub szerszym, regulowanym płynnie z użyciem pokrętła - z trybem pracy dotykowym (touch) oraz ciągłym - z głowicą odpowiednią dla probówek i naczyń o średnicy do 30mm - ze stabilną stalową podstawą ze stopkami ssącymi - obudowa z aluminium. | TAK |
| Pozycja 4 – Miniwirówka - 2 szt. |  |
| Miniwirówka - z plastikowym rotorem umożliwiającym jednoczesne wirowanie 8 probówek o pojemności 1,5-2ml - z plastikowym rotorem umożliwiającym jednoczesne wirowanie 16 probówek 0,2mL - z prędkością maksymalną 6500 obr./min lub wyższą - z maksymalnym rcf 2650 × g lub wyższym - poziom hałasu mniejszy lub równy 45dB | TAK |
| Pozycja 5 - Wytrząsarka kołyskowa – 1 szt. |  |
| Wytrząsarka kołyskowa - z platformą roboczą szerokości 200-250mm i głębokości 200-250mm, platforma musi być wyposażona w matę antypoślizgową - z włącznikiem, wyświetlaczem czasu pracy urządzenia oraz pokrętłem do regulacji prędkości pracy urządzenia - z możliwością ustawienia czasu pracy urządzenia lub trybem pracy ciągłej - zakres prędkości wytrząsania 1-30 obr./min lub szerszy | TAK |
| Pozycja 6 - Waga laboratoryjna precyzyjna – 1 szt. |  |
| Waga laboratoryjna precyzyjna - wyświetlacz cyfrowy LCD z podświetleniem - obudowa wykonana z tworzywa sztucznego - szalka wykonana ze stali nierdzewnej - powierzchnia szalki min. 195x195 mm - maksymalne obciążenie co najmniej 600 g - dokładność odczytu 0,01 g - czas stabilizacji max 1,5 s - z dołączoną szalką, osłoną szalki i zasilaczem sieciowym | TAK |
| Pozycja 7 - Waga laboratoryjna analityczna – 1 szt. |  |
| Waga laboratoryjna analityczna - wyświetlacz cyfrowy LCD z podświetleniem - podstawa wagi wykonana z aluminium - demontowana komora ważenia - średnica szalki min. 100 mm - maksymalne obciążenie co najmniej 110 g - dokładność odczytu 0,1 mg czas stabilizacji max 2 s - z dołączoną szalką, osłoną szalki, pierścieniem centrującym, osłoną dolną, zasilaczem sieciowym i pokrowcem | TAK |
| Pozycja 8 - Autoklaw parowy wolnostojący – 1 szt. |  |
| Autoklaw parowy wolnostojący - wyposażony w stalową komorę o pojemności całkowitej 45-60L - z zakresem nastawu temperatury 105oC do 126oC lub szerszym zakresie - pojemność użytkowa min. 25L - wysokość komory min. 700700mm - szerokość komory min. 300mm - czas sterylizacji w zakresie 1-250 minut lub szerszym zakresie. - posiadający zamek elektromagnetyczny, zawór bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed zbyt niski poziomem wody, zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem, zabezpieczenie przed przegrzaniem, wyłącznik obwodu, wskaźnik awarii (wizualny i dźwiękowy) | TAK |
| Pozycja 9 - Demineralizator laboratoryjny z kapsułą sterylizacyjną oraz pompą – 1 szt. |  |
| Demineralizator laboratoryjny - produkujący wodę ultraczystą (kl. 1) i po odwróconej osmozie ( kl. 3) oba etapy oczyszczania w jednym urządzeniu - składający się z jednostki produkującej wodę oraz wolnostojącego ramienia dozującego o długości przewodu nie mniejszej niż 2m - z etapami oczyszczania: oczyszczanie wstępne (w celu ochrony membrany odwróconej osmozy), membrana odwróconej osmozy, lampa UV dwuzakresowa (185/254 nm), mieszane złoże żywic jonowymiennych usuwające pozostałe jony - z filtrem końcowym z membraną mikrofiltracyjną 0,22µm, wkręconym na uniwersalny gwint umożliwiający wymienne stosowanie filtra ultrafiltracji - Wydajność urządzenia nie mniejsza niż 2,5 l/h dla wody po odwróconej osmozie (kl. 3), szybkość podawania wody ultraczystej (kl. 1) nie mniejsza niż 1 L/min - z wbudowanym wewnątrz systemu zbiornikiem do przechowywania wody kl. 3 o pojemności minimum 5l - Z możliwością ustawienia w systemie dozowania dokładnej ilości wody ultra czystej w zakresie do 10l z krokiem minimum 0,25l (dozowanie wolumetryczne) - Z wolnostojącym ramieniem dozującym, umocowanym na stabilnym teflonowym statywie Z przewodami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę ultraczystą do punktu poboru wody na ramieniu dozującym umieszczonym w wysokoodpornej osłonie z PP chroniącej przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi - Ramię dozujące wyposażone w ruchomy, kolorowy wyświetlacz parametrów wody i statusu pracy urządzenia ustawiany pod różnym kątem (w zależności od potrzeb użytkownika) - Na wyświetlaczu urządzenia możliwy odczyt przewodności po oczyszczeniu wody na membranie odwróconej osmozy oraz przewodności i temperatura dla wody ultraczystej - Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, sygnalizacja alarmów i awarii - Odczyt poziomu wypełnienia zbiornika na wyświetlaczu ramienia dozującego - Charakterystyka wody ultraczystej: oporność nie mniejsza niż 18,2 MΩ*cm w 25 oC, przewodność nie większa niż 0,055 µS/cm w 25 oC, poziom TOC nie większy niż 5 ppb, cząstki stałe (wielkość powyżej 0,22 µm) nie więcej niż 1 cząstka/ml, poziom bakterii nie większy niż 0,1 cfu/ml - Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody obejmująca również ramię dozujące wodę ultraczystą (możliwość wymuszenia recyrkulacji manualnie) - Głośność pracy systemu nie większa niż 50 decybeli z odległości 1 metra | TAK |
| Pozycja 10 - pH-metr stacjonarny – 1 szt. |  |
| pH-metr stacjonarny - z wyświetlaczem LCD wskazującm pH oraz temperaturę, - z zakresem pomiaru pH co najmniej od -2 do 16, dokładność +/-0,01 pH, - zakres mierzonej temperatury co najmniej od -9ºC do 120ºC, - z możliwością kalibracji jednopunktowej oraz dwupunktowej, - z dołączonym zasilaczem do urządzenia - z elektrodą szklaną do pomiaru pH, miernikiem temperatury kompatybilnym z urządzeniem oraz uchwytem na elektrodę | TAK |
| Pozycja 11 - mieszadło magnetyczne z grzaniem – 1 szt. |  |
| Mieszadło magnetyczne z grzaniem - mieszadło magnetyczne o minimalnych wymiarach 20x35x10 cm, - płyta grzejna ze szkła ceramicznego o minimalnych wymiarach 180x180 mm, - wyświetlacz wskazujący temperaturę oraz prędkość, - regulacja prędkości w zakresie co najmniej 0-1500 obrotów/minutę, - moc grzania do co najmniej 550ºC, - powierzchnia odporna na korozję, - z sondą temperatuty oraz uchwytem - zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz | TAK |
| Pozycja 12 - Lampy UV – 3 szt. |  |
| Lampy UV - Lampa bakteriobójcza UV dwufunkcyjna – przepływowa i bezpośredniego działania - pobór mocy: 145 W, - wewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: min. 2x55 W, - zewnętrzny element emitujący promieniowanie UV-C: min. 1x55 W, - natężenie promieniowania UV-C w odległości 1 m: min. 140 µW/cm2, - trwałość promiennika: min. 7000 h, - licznik zużycia lamp, - dezynfekowana kubatura: w zakresie 45–90 m3, - zasięg działania lampy: w zakresie 18–36 m2, - długość przewodu zasilającego min. 2 m, - klasa zabezpieczenia ppor.: I, - typ obudowy: IP 20, - możliwość montażu na ścianie lub suficie, - kolor: biały | TAK |
| Pozycja 13 - Wirówka laboratoryjna – 1 szt. |  |
| Wirówka laboratoryjna - z rotorem stałokątowym mocowanym na metalowe gniazdo, umożliwiającym jednoczesne wirowanie min. 12 probówek o pojemności 1,5-2mL - z wyświetlaczem czasu pracy i prędkości - z zakresem prędkości 800-14500rpm lub szerszym (regulowanym, z krokiem 100rpm) - z funkcją pracy ciągłej oraz możliwością ustawienia czasu pracy od 15 sekund do 99 minut lub w szerszym zakresie czasu - z pokrywą otwieraną przyciskiem - z przyciskiem typu short, umożliwiającym wirowanie podczas ciągłego trzymania przycisku | TAK |

Tabela 2

| Oferta cenowa i przedmiotowa w zakresie Części 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Poz. | # Nazwa | Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Liczba | Cena jednostkowa Brutto # [w PLN] | Wartość brutto (cena jednostkowa brutto x ilość) # [w PLN] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Licznik komórek |  | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Łaźnia wodna |  | 1 szt. |  |  |  |
| 3 | Mieszadło typu votex mixer |  | 1 szt. |  |  |  |
| 4 | Miniwirówka |  | 2 szt. |  |  |  |
| 5 | Wytrząsarka kołyskowa |  | 1 szt. |  |  |  |
| 6 | Waga laboratoryjna precyzyjna |  | 1 szt. |  |  |  |
| 7 | Waga laboratoryjna analityczna |  | 1 szt. |  |  |  |
| 8 | Autoklaw parowy wolnostojący |  | 1 szt. |  |  |  |
| 9 | Demineralizator laboratoryjny |  | 1 szt. |  |  |  |
| 10 | pH-metr stacjonarny |  | 1 szt. |  |  |  |
| 11 | Mieszadło magnetyczne z grzaniem |  | 1 szt. |  |  |  |
| 12 | Lampy UV |  | 3 szt. |  |  |  |
| 13 | Wirówka laboratoryjna |  | 1 szt. |  |  |  |
| KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do formularza OFERTA) |  |  |  |  |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2 nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.