8/2026/TP                                                                                                                                                                                                                                                         SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | producent, nr katalogowy, nazwa handlowa | Jedn. miary | liczba jedn. | cena jedn. netto | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oznaczenia do analizy moczu – 11 parametrowe |  | ozn. | 55 000 |  |  |  |
| 2 | Diluent |  | ozn. |  |  |  |  |
| 3 | Płyn płuczący |  | ozn. |  |  |  |  |
| 4 | Materiały kontrolne do analizy moczu (poziom patologiczny i normalny) |  | ozn. |  |  |  |  |
| 5 | Dzierżawa analizatora moczu |  | m-c | 36 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Ilość diluentu, płynu płuczącego i materiałów kontrolnych, określa wykonawca – właściwe dla wymaganych  55 tys. oznaczeń do analizy moczu.

Podłączenie analizatora do informatycznego systemu laboratoryjnego na koszt Wykonawcy.

Zapewnienie udziału w zewnętrznym programie kontroli jakości raz na da miesiące.

Oznaczenia, płyny, analizator pochodzące od jednego producenta, kontrole zalecane do zaoferowanego aparatu.

Zewnętrzny czytnik kodów.

Kontrola na jednym pomiarze raz dziennie z uwzględnieniem terminu przydatności.

Uwaga!  Formularz należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Parametry techniczne analizatora

Analizator hybrydowy do pełnej oceny moczy - moduł do analizy pasków oraz moduł do analizy osadu moczu stanowią jeden analizator z zabudowanym refraktometrem do oznaczeń SG.

Pomiar parametrów fizykochemicznych w oparciu o zmianę natężenia zabarwienia pola testowego i metodę fotometrii odbiciowej.

Pomiar ciężaru właściwego w oparciu o metodę refraktometryczną. Nie dopuszcza się odczytu ciężaru SG z paska testowego. Automatyczny pomiar zabarwienia i przejrzystości próbki. Nie dopuszcza odczytu wzrokowego.

Kompensacja własnego zabarwienia moczu. Zmętnienie próbki oznaczane metodą nefelymetryczną

Materiał badany: mocz natywny, bez konieczności wstępnego przygotowywania (wirowania poza aparatem, jak również w aparacie). Aspiracja próbki: bezpośrednio z probówki.

Pojemność załadunkowa pasków: nie mniejsza niż 200 pasków jednorazowo.

Wymagane parametry fizykochemiczne: kolor moczu, przejrzystość moczu, ciężar właściwy, pH, glukoza, białko, krew, urobilinogen, bilirubina, ketony, azotyny, leukocyty, kwas askorbinowy (dodatkowo możliwość oznaczania mikroalbumina, kreatynina, wskaźnik ACR, wapń)

Ilościowa analiza co najmniej 30 elementów upostaciowanych w osadzie moczu rozpoznawanych przez analizator w oparciu o kolorowe zdjęcia przy wielopoziomowym ogniskowaniu w moczu natywnym/niewirowanym. Różnicowanie erytrocytów ze względu na kształt, rozmiar i wybarwienie na co najmniej 10 podtypów z prezentacją histogramów. Preklasyfikacja bakterii na ziarniaki i pałeczki.

Analizator umożliwiający wydawanie wyniku badania osadu moczu jednocześnie w ilości/µl oraz w ilości w LPF/HPF.

Objętość aspirowanego moczu umożliwiająca wykonanie badania parametrów fizykochemicznych i elementów upostaciowanych nie większa niż 2 ml.

Automatyczne płukanie pipetora po każdej próbce oraz intensywne mycie po próbkach mętnych.

Wydajność analizatora: nie mniejsza niż 100 testów/h dla pełnego badania moczu (parametry fizykochemiczne i elementy upostaciowane)

Możliwość ręcznej reklasyfikacji zdjęć elementów upostaciowanych moczu oraz edycji parametrów fizykalnych moczu.

Możliwość ostatecznej walidacji wyników badania moczu przed wysłaniem do LIS. Dwukierunkowa transmisja danych z laboratoryjnym systemem informatycznym.

Automatyczny podajnik z pojemnością na co najmniej 50 próbek z możliwością dostawiania statywów w czasie pracy, bez konieczności wstrzymywania pracy analizatora.

Wewnętrzny i zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, UPS zabezpieczający przed spadkiem napięcia

Kontrola jakości parametrów w oparciu o materiały kontrolne na co najmniej dwóch różnych poziomach.

Analizator używający wyłącznie rozcieńczalnika, bez dodatkowych odczynników, kuwet pomiarowych.

Oprogramowanie pozwalające na zarządzanie pracą przy wykonywaniu badania ogólnego moczu, możliwość sformułowania własnych reguł zarządzania pracą analizatora oraz zarządzania odczynnikami i czynnościami konserwacyjnymi.

Pamięć łączna pozwalająca na przechowywanie min. 20 000 wyników.

Przeglądy aparatu zgodne z instrukcją i zaleceniami producenta

Kontrola międzynarodowa Wykonawca zapewni udział w międzynarodowym programie kontroli zewnątrz laboratoryjnej przynajmniej raz na 2 miesiące. Możliwość wysyłania wyników oraz otrzymywania raportów przez Internet. Możliwość otrzymywania raportów max. do 72h od daty finalnej przez Internet. Zapewnienie opracowania danych zgodnie z częstotliwością podaną w formularzu asortymentowo-cenowym. Możliwość monitorowania pracy więcej niż jednego analizatora bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dostawa zgodnie z harmonogramem rozpoczęcia kontroli.

Stosowanie odczynników przeznaczonych dla zaoferowanego analizatora

Stół laboratoryjny pod analizator

Autoryzacja jako dystrybutor dotycząca zaoferowanych odczynników i analizatora

Posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 13485 lub równoważny

Oświadczamy iż,

Potwierdzamy (wyżej wymienione) wymagane parametry, właściwości i możliwości diagnostyczne analizatora

i oferujemy aparat …………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

(podać model, symbol, producenta – jednoznaczne określenie oferowanego do dzierżawy analizatora)

Uwaga!  Formularz należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym  lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym