Znak sprawy: EZ/54/2026/RŁ

Załącznik nr 2.1 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 1 – Łóżko szpitalne z regulowanym leżyskiem 10 szt.

Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany /min. 2025

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać |  |
|  | Model/typ | podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | Łóżko szpitalne pacjenta o metalowej konstrukcji lakierowanej proszkowo, przy czym powłoka lakiernicza zgodna z normą EN ISO 10993-5:2009 lub równoważną potwierdzającą, że stosowana powłoka lakiernicza nie wywołuje zmian nowotworowych. | Tak |  |
|  | Łóżko z podstawą pozbawioną kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, co wpływa na łatwość w utrzymaniu czystości łóżka. | Tak |  |
|  | Łóżko z leżem czterosegmentowym, z czego min. 3 ruchome. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko o długości zewnętrznej całkowitej max. 2200 mm. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko o szerokości całkowitej wraz z zamontowanymi barierkami max. 1000 mm. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko z leżem o wymiarach min. 860x1950 mm. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220/230 V. | Tak |  |
|  | Przewód zasilający skrętny wyposażony w tworzywowy uchwyt na kabel zasilający na czas transportu łóżka. | Tak |  |
|  | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 lub równoważnej | Tak, podać |  |
|  | Łóżko z wolną przestrzenią między podłożem, a całym podwoziem wynoszącą nie mniej niż 170 mm. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o min. 260 mm. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją segmentu oparcia pleców 0-72° (± 2°). | Tak, podać |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją segmentu uda 0-34° (± 2°). | Tak, podać |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją kąta przechyłu Trendelenburga 0-17° (± 2°) oraz anty-Trendelenburga 0-17° (± 2°). | Tak, podać |  |
|  | Łóżko z regulacją segmentu podudzia za pomocą ręcznego mechanizmu zapadkowego. | Tak |  |
|  | Łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 360-840 mm (+/-20 mm) – przy kołach 150 mm. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko z czasem zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej wynoszącym max. 23 sekundy. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w system automatycznego zatrzymania w pozycji poziomej – tzn. łóżko automatycznie zatrzymuje się przy osiągnięciu pozycji poziomej podczas zmiany przechyłów wzdłużnych. | Tak |  |
|  | Łóżko ze sterowaniem za pomocą przewodowego pilota z możliwością blokady funkcji przez personel medyczny przy użyciu blokady magnetycznej. | Tak |  |
|  | Pilot sterujący pracujący w min. 2 trybach – pielęgniarski oraz pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Pilot pracujący w trybie pacjenta posiadający dostęp do funkcji min.: - regulacja segmentu pleców, - regulacja wysokości leża, - regulacja segmentu uda, - dedykowany przycisk dla pozycji siedzącej (pozycja krzesła kardiologicznego), - dedykowany przycisk dla niskiej pozycji leża (tj. pozycja do spania). | Tak, podać |  |
|  | Pilot pracujący w trybie pielęgniarskim posiadający dostęp do wszystkich funkcji jak w trybie pacjenta oraz funkcji ratunkowych CPR i pozycji antyszokowej. | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa (polipropylenu) z kolorowymi wklejkami o grubości ściany min. 4 mm w technologii Rotomuldingu odpornego na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | Tak, podać |  |
|  | Szczyty łóżka z możliwością blokowania przed niezamierzonym wypadnięciem podczas transportu pacjenta za pomocą suwaków umieszczonych na ramie leża. | Tak |  |
|  | Leże wypełnione panelami z polipropylenu odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie promieni UV. | Tak |  |
|  | Panele polipropylenowe odejmowane bez użycia narzędzi z otworami do montażu pasów unieruchamiających. | Tak |  |
|  | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego - sygnał dźwiękowy sygnalizujący wyczerpanie akumulatora. | Tak |  |
|  | Leże w części środkowej wyprofilowane w celu pełnienia funkcji uchwytu materaca. Nie dopuszcza się uchwytów materaca zlokalizowanych w segmencie nożnym leża powodujące urazy kończyn i otarć podczas opuszczania łóżka. | Tak |  |
|  | Łóżko z barierkami zabezpieczającymi pacjenta na min. ¾ długości leża. | Tak, podać |  |
|  | Barierki boczne lakierowane proszkowo wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm. | Tak, podać |  |
|  | Barierki składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Barierki spełniające normy bezpieczeństwa EN 60601-2-52. | Tak |  |
|  | Barierki zabezpieczające pacjenta na wysokość min. 370 mm – licząc od platformy leża. | Tak, podać |  |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR), przy użyciu dźwigni umieszczonej pod segmentem wezgłowia oznaczonej kolorem pomarańczowym. | Tak |  |
|  | Dźwignia CPR umożliwiająca mechaniczne uniesienie segmentu pleców w przypadku braku zasilania (alternatywny napęd). | Tak |  |
|  | Autokontur segmentu oparcia pleców i ud. | Tak |  |
|  | Autoregresja segmentu oparcia pleców min. 350 mm, zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Półka do odkładania pościeli wysuwana spod ramy, nie wystająca poza obrys łóżka. | Tak |  |
|  | Możliwość zamontowania po dwóch stronach łóżka uchwytów na worki urologiczne, worki umiejscowione na wysokości biodra. | Tak |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki stożkowe uniemożliwiające przypadkowe wyrwanie parapetów okiennych lub listew ściennych przy regulacji wysokości łóżka odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami. | Tak |  |
|  | Łóżka z podstawą jezdną wyposażoną w koła o średnicy min. 150 mm (w tym min. 1 antystatyczne), z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko o bezpiecznym obciążeniu roboczym min. 250 kg. | Tak, podać |  |
|  | Łóżko z możliwością montażu m.in. ramy wyciągowej, wysięgnika ręki z uchwytem do ręki i wieszaka kroplówki (możliwość zamontowania wieszaka w czterech narożnikach leża). | Tak |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - wieszak kroplówki - wysięgnik z uchwytem ręki | Tak |  |
| MATERAC SZPITALNY |  |  |  |
|  | Materac z pianki w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża. | Tak |  |
|  | Materac o wysokości min. 120 mm. | Tak, podać |  |
|  | Materac wykonany z pianki o gęstości min. 40 kg/m3 orz twardości min. 4,1 kPa. | Tak, podać |  |
|  | Pokrowiec z zamkiem błyskawicznym z min. 2 stron (zapięcie w kształcie litery ,,L’’), który zapewnia ochronę całego materaca. | Tak, podać |  |
|  | Pokrowiec wykonany z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. | Tak |  |
|  | Pokrowiec materaca odporny na przemakanie, zanieczyszczenia, przenikanie mikroorganizmów, ścieranie. | Tak |  |
|  | Możliwość prania pokrowca w temp. Min. 95 stopni C oraz suszenia w bębnie w min. 100 stopniach C. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość prania pokrowca w komorach myjących typu para-próżnia-para w temp. Min. 100 stopni C. | Tak, podać |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | Tak | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | Tak |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | Tak |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | Tak | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych