## 1
Znak postępowania DZ-271-1-.../TP/2026
Formularz Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna - Załącznik nr 1A do SWZ - ( Załącznik nr 1 do Umowy I/DZ/…....../2026 )
Sprzęt laboratoryjny na potrzeby Apteki Szpitalnej
Uwagi i objaśnienia
1. | Parametry określone jako "tak" są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi "nie" lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
2. | Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=”, „min.” lub „max.”) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
3. | Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
4. | Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym Formularzu Szczegółowa Oferta Cenowa - Specyfikacja Techniczna.
5. | Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji deklarowanych parametrów z użyciem wszelkich dostępnych źródeł, w tym zapytanie bezpośrednie producenta.
6. | Zamawiający prosi o zaznaczenie w przedmiotowych środkach dowodowych zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów, z dopisaniem punktu z załącznika nr 1A do SWZ, w którym został opisany potwierdzony parametr - dotyczy parametrów punktowanych
7. | Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego na potwierdzenie parametrów punktowanych lub w przedmiotowych środkach dowodowych będzie brak potwierdzenia zakresu większego niż wymagany, pomimo jego wskazania w kolumnie „Parametr oferowany”, oferta Wykonawcy otrzyma 0 punktów za dany parametr punktowany.
CZĘŚĆ I. - Szczegółowa Oferta Cenowa (W przypadku zaoferowania wyposażenia sprzętu z inną stawką podatku VAT niż sprzęt, należy rozbudować tabelę - CZĘŚĆ I - Szczegółowa Oferta Cenowa i wycenić oddzielnie.)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto
A. | Komora laminarna | 1 |  | 0 |  | 0
B. | Lampa bakteriobójcza | 1 |  | 0 |  | 0
C. | Waga elektroniczna proszkowa | 1 |  | 0 |  | 0
D. | Waga elektroniczna tarowa | 1 |  | 0 |  | 0
E. | Dygestorium | 1 |  | 0 |  | 0
Cena ofertowa (wartość brutto należy przenieść do FORMULARZA OFERTOWEGO udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamowienia) |  |  |  | 0 |  | 0
CZĘŚĆ II A. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Komora laminarna
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
1 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur).
2 | Model/typ/ numer katalogowy.
3 | Producent (pełna nazwa, adres).
4 | Rok produkcji 2026 – sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny, nie rekondycjonowany, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
CZĘŚĆ IIIA. - Szczegółowe wymagania - Komora laminarna
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
5 | Komora przystosowana do pracy z cytostatykami | TAK
6 | II klasa bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodny z normą PN EN 12469:2002- dołączyć do oferty odpowiedni Certyfikat. | TAK
7 | min. 3 filtry HEPA (wstępny, główny i wylotowy) o skuteczności 99,99% dla MPPS. | TAK/PODAĆ
8 | Automatyczna kompensacja zużycia filtrów | TAK
9 | Lampa UV wraz z licznikiem czasu. | TAK
10 | Poziom hałasu poniżej 56 dB | TAK/PODAĆ
11 | Sygnalizacja optyczna i dźwiękowa | TAK
12 | Okno frontowe wykonane z podwójnego hartowanego szkła bez ramy, elektrycznie podnoszone i opuszczane z możliwością zamknięcia. | TAK
13 | Blat roboczy podzielony na płyty z blachy nierdzewnej które mogą być autoklawowalne | TAK
14 | Wnętrze obszaru roboczego wykonane ze stali nierdzewnej | TAK
15 | Oświetlenie białe typu LED | TAK
16 | Wewnątrz komory na tylnej ścianie zamontowane min.: dwa gniazda prądowe. | TAK/PODAĆ
17 | Wymiar przestrzeni roboczej: 1200x600x650±50mm | TAK/PODAĆ
18 | Stelaż na kółkach (w tym min. dwa z blokadą) | TAK/PODAĆ
19 | Parametry punktowane - parametry techniczne
a. | Sterowanie przy pomocy panelu dotykowego w j. polskim. | Tak podać Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt.
CZĘŚĆ II B. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Lampa bakteriobójcza
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
20 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur).
21 | Model/typ/ numer katalogowy.
22 | Producent (pełna nazwa, adres).
23 | Rok produkcji 2026 – sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny, nie rekondycjonowany, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
CZĘŚĆ IIIB. - Szczegółowe wymagania - Lampa bakteriobójcza
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
24 | Lampa bakteriobójcza przepływowa | TAK
25 | moc promienników min. 2x30 W | TAK/PODAĆ
26 | Napięcie zasilania 230 V, 50 Hz | TAK
27 | Lampa na dedykowanej podstawie jezdnej. | TAK
28 | Licznik czasu pracy lampy | TAK
29 | Wymuszony przepływ powietrza przez komorę | TAK
30 | Trwałość promienników min. 8000h | TAK/PODAĆ
31 | Zasięg działania lampy min.: 10-20 m2 | TAK/PODAĆ
32 | Stopień zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym min. I | TAK/PODAĆ
33 | Dezynfekcja pomieszczenia w obecności personelu. | TAK
CZĘŚĆ II C. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Waga elektroniczna proszkowa
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
34 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur).
35 | Model/typ/ numer katalogowy.
36 | Producent (pełna nazwa, adres).
37 | Rok produkcji 2026 – sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny, nie rekondycjonowany, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
CZĘŚĆ IIIC. - Szczegółowe wymagania - Waga elektroniczna proszkowa
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
38 | Obciążenie maksymalne min. 600g | TAK/PODAĆ
39 | Obciążenie minimalne min. 20 mg | TAK/PODAĆ
40 | Dokładność odczytu 1 mg | TAK
41 | Działka legalizacyjna 10 mg | TAK
42 | Zakres tary min. -600g | TAK/PODAĆ
43 | Minimalna naważka standardowa USP 1g | TAK/PODAĆ
44 | Liniowość ±3mg | TAK
45 | Czas stabilizacji max. 2 s | TAK/PODAĆ
46 | Klasa dokładności OIML II | TAK
47 | System poziomowania min. manualny | TAK/PODAĆ
48 | min 5 cali LCD | TAK/PODAĆ
49 | Elementy zestawu min: szalka, osłona szalki, stopka uziemiająca ×1, stopka ×3, zasilacz sieciowy. | TAK/PODAĆ
50 | Wymiar szalki 128×128mm ±8mm | TAK/PODAĆ
51 | Temperatura pracy w zakresie min. +10 do +40 stopni C | TAK/PODAĆ
52 | Wilgotność względna powietrza w zakresie min 40-80% | TAK/PODAĆ
53 | Stopień ochrony min. IP3 | TAK/PODAĆ
CZĘŚĆ II D. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Waga elektroniczna tarowa
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
54 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur).
55 | Model/typ/ numer katalogowy.
56 | Producent (pełna nazwa, adres).
57 | Rok produkcji 2026 – sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny, nie rekondycjonowany, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
CZĘŚĆ IIID. - Szczegółowe wymagania - Waga elektroniczna tarowa
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
58 | Obciążenie maksymalne min. 2100g | TAK/PODAĆ
59 | Obciążenie minimalne min. 500 mg | TAK/PODAĆ
60 | Dokładność odczytu 10 mg | TAK
61 | Działka legalizacyjna 100 mg | TAK
62 | Zakres tary min. -2100g | TAK/PODAĆ
63 | Minimalna naważka standardowa USP 10g | TAK
64 | Liniowość ±20mg | TAK
65 | Czas stabilizacji max. 2 s | TAK/PODAĆ
66 | Klasa dokładności OIML II | TAK
67 | System poziomowania min. manualny | TAK/PODAĆ
68 | min 5 cali LCD | TAK/PODAĆ
69 | Elementy zestawu min: szalka, osłona szalki, zasilacz sieciowy. | TAK/PODAĆ
70 | Wymiar szalki 195×195mm ±5mm | TAK/PODAĆ
71 | Temperatura pracy w zakresie min. +10 do +40 stopni C | TAK/PODAĆ
72 | Wilgotność względna powietrza w zakresie min 40-80% | TAK/PODAĆ
73 | Stopień ochrony min. IP3 | TAK/PODAĆ
CZĘŚĆ II E. - Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia - Dygestorium
DANE TECHNICZNE |  | DANE TECHNICZNE - PODAĆ
74 | Nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur).
75 | Model/typ/ numer katalogowy.
76 | Producent (pełna nazwa, adres).
77 | Rok produkcji 2026 – sprzęt fabrycznie nowy, nie używany, nie demonstracyjny, nie rekondycjonowany, gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.
CZĘŚĆ III E. - Szczegółowe wymagania - Dygestorium
OPIS PARAMETRU, FUNKCJI WYMOGI GRANICZNE |  | WYMOGI GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE PODAĆ/OPISAĆ
78 | Komora typu nastołowa | TAK
79 | Wymiary zewnętrzne (szerokość / głębokość / wysokość): 1200x730x1200 mm±30mm | TAK/PODAĆ
80 | Komora z blatem z żywicy fenolowej lub z ceramiki. | TAK/PODAĆ
81 | Ściany boczne wykonane ze szkła bezpiecznego | TAK
82 | Ściana tylna wykonana z żywicy fenolowej lub z ceramiki. | TAK/PODAĆ
83 | Okno bez ramy, posadowione w prowadnicach z systemem zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna. | TAK
84 | Okno przesuwne z przeciwwagą. | TAK
85 | Oświetlenie oddzielone szybą od komory roboczej | TAK
86 | Stelaż wykonany ze stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości, stelaż wyposażony w 2x gniazdo 230V | TAK
87 | Pod blatem dygestorium szafka, zamykana na klucz. | TAK
88 | Czujnik przepływu powietrza z alarmem dźwiękowym i optycznym | TAK
89 | Wbudowane oświetlenie dygestorium z wyłącznikiem | TAK
90 | Parametry punktowane - parametry techniczne
a. | Alarm zbyt wysoko podniesionego okna | Tak podać Nie – 0 pkt. Tak - 10 pkt.
CZĘŚĆ IV - Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji przedmiotu zamówienia
PARAMETRY |  | WYMAGANIA GRANICZNE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
91 | Parametry punktowane - Okres gwarancji na aparat oraz głowice min. 48 miesiące. | TAK/podać 48 - 59 miesięcy - 0 punktów 60 miesięcy i więcej - 10 punktów
92 | Nastąpi ponowny bieg terminu gwarancji na sprzęt w przypadku jego istotnej naprawy albo dostarczenia innego urządzenia wolnego od wad. | TAK, zgodnie z brzmieniem art. 581 § 1 Kodeksu Cywilnego
93 | Maksymalny czas od zgłoszenia wady do reakcji serwisu w miejscu instalacji sprzętu – dotyczy dni roboczych. Zgłoszenia awarii będą składane telefonicznie lub e-mailem. | 48 godzin
94 | Maksymalny czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia. | 7 dni roboczych
95 | Maksymalny czas usunięcia wad, licząc od chwili przyjęcia zgłoszenia, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy. Zamawiający dopuszcza dostarczenie aparatu zamiennego na czas naprawy o takich samych lub lepszych parametrach. | 7 dni roboczych
96 | Przeglądy i naprawy w okresie gwarancji wliczone w cenę aparatu. | Tak, podać liczbę przeglądów technicznych niezbędną do realizacji w okresie gwarancyjnym dla potwierdzenia bezpiecznej pracy sprzętu wg zaleceń producenta; jeżeli takich wymogów nie ma, to przynajmniej 1 przegląd w okresie gwarancyjnym
97 | Przestrzeganie wymaganych terminów wykonywania okresowych przeglądów technicznych należy do Wykonawcy, bez konieczności zlecania (przypominania) przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego z 14 dniowym wyprzedzeniem o planowanym przeglądzie technicznym drogą e-mailową na adres: oleksym@szpital-bochnia.pl Wykonawca musi uzyskać akceptację terminu przyjazdu od Zamawiającego (drogą e-mailową). Zamawiający dopuszcza wysłanie sprzętu do siedziby wykonawcy pod warunkiem przesłania urządzenia zastępczego. | TAK
98 | Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych oraz eksploatacyjnych, po ustaniu okresu gwarancji. | 10 lat
99 | Mininalny okres gwarancji na części zamienne wymienione w ramach naprawy | 24 miesiące
100 | Maksymalna liczba napraw tego samego istotnego elementu (element uniemożliwiający pracę sprzętu) w okresie gwarancji, uprawniająca Zamawiającego do żądania wymiany sprzętu na nowy. | 3 naprawy
101 | Punkt serwisowy przeznaczony do napraw gwarancyjnych (adres, telefon). | Podać
CZĘŚĆ V. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia
Pozostałe wymagania |  | WYMOGI GRANICZNE TAK/NIE | ODPOWIEDŹ OFERENTA TAK/NIE/ PODAĆ/OPISAĆ
102 | Wykaz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania sprzętu, które mogą być wymieniane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji (z podaniem co jaki czas należy wymienić dany materiał eksploatacyjny); (nie dotyczy materiałów, części zużywalnych lub akcesoriów jedno lub wielorazowych, które wymieniane są każdorazowo w związku z realizacją procedur medycznych dotyczących każdego pacjenta). | Podać (jeżeli dotyczy)
103 | Wykaz czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, nieskutkujące utratą gwarancji. | Podać
104 | Powierzchnia odporna na mycie i dezynfekcję preparatami bójczymi stosowanymi w zakładach opieki zdrowotnej. | TAK, podać skład preparatu, którego można użyć do mycia i dezynfekcji
105 | Paszport techniczny - dostarczyć przy dostawie. | TAK
106 | Wyrób spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r (MDR) - dotyczy kluczowych elementów lub zestawów | TAK
107 | Instrukcja w języku polskim (część związana z obsługą aparatu) - dostarczyć przy dostawie (w wersji elektronicznej i papierowej). | TAK
CZĘŚĆ VI. - Oświadczenie Wykonawcy:
1. Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu sprzętu i będzie dostarczony w terminie określonym w SWZ.
2. Oświadczam, że oferowany sprzęt gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewniają wymagany poziom usług medycznych.
3. Oświadczamy, że deklarowane wyżej zobowiązania staną się integralną i obowiązującą częścią umowy.
PODPIS(Y)
UWAGA: DOKUMENT należy podpisać PRZY POMOCY KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO, PODPISU ELEKTRONICZNEGO PODPISU ZAUFANEGO LUB PODPISU OSOBISTEGO przez osoby upoważnione do podpisywania dokumentów (zgodnie z dokumentami rejestrowymi – odpis z KRS, Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwa)