znak sprawy: ZP-TP-5/2026

Zaktualizowany załącznik nr 3

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ODCZYNNIKÓW, KRWINEK WZORCOWYCH, MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH I ANALIZATORA DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH 

	Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

	Dane techniczne
	Dane techniczne oferowane – podać / opisać *

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia / Nazwa handlowa / Typ / Model / Producent
	

	2.
	Rok produkcji od 2020 ; Kraj pochodzenia;
	

	Szczegółowe wymagania

	Opis parametrów odczynników i sprzętu
	Parametry wymagane / oceniane 
	Parametry oferowane- - podać/opisać*

	1.
	Analizator automatyczny do badań serologicznych (immunohematologiczny), kompletny, gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego (z wyjątkiem akcesoriów zużywalnych)
	TAK
	

	2
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim  
	TAK
	

	3
	Wykonywanie wszystkich badań wyszczególnionych w zestawieniu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 2 do SWZ)
	TAK
	

	4
	Analizator wykonujący oznaczenia w oparciu o metodę mikrokolumnową żelową 
	TAK
	

	5
	Automatyczny odczyt odczynników, próbek badanych i kart na podstawie kodów kreskowych
	TAK
	

	6
	Optymalizacja zużycia kart odczynników
	TAK
	

	7
	Analizator wyposażony w system detekcji skrzepów
	TAK
	

	8
	Monitorowanie w czasie rzeczywistym odczynników, kart i płynów myjących
	TAK
	

	9
	Analizator wyposażony w system zapobiegający złamaniu igły
	TAK
	
	

	10
	Wbudowany system kontroli dla poszczególnych modułów analizatora:

wirówka – kontrola prędkości wirowania,

inkubator – kontrola temperatury,

pipetowanie – kontrola objętości pipetowania 
	TAK
	

	11
	Wszystkie odczynniki od jednego producenta ze znakiem CE, po zawarciu umowy Wykonawca dostarczy aktualne karty charakterystyki odczynników w formie papierowej lub elektronicznej 
	TAK
	

	12
	Analizator umożliwiający otwieranie pojedynczych kolumn na mikrokarcie – jednoczesne otwieranie kart i dozowanie 
	TAK
	

	13
	Automatyczne usuwanie zużytych kart
	TAK
	

	14
	W okresie obowiązywania umowy Wykonawca  zapewni na własny koszt back-up tj. wirówkę i pipetę automatyczną, co zapewni ciągłość pracy w przypadku awarii analizatora. Serwis i walidacja na koszt Wykonawcy. Wykonawca dostarcza też drukarkę kodów kreskowych jeżeli będzie niezbędna do funkcjonowania analizatora.
	TAK
	

	15.
	Instalacja, uruchomienie, wpięcie i konfiguracja analizatora do systemu Kamsoft i dwukierunkowa transmisja danych na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	16.
	Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku zaniku zasilania (możliwość dokończenia rozpoczętych analiz) w formie zewnętrznego UPS)
	TAK
	

	17
	Dostawy odczynników wymagane są transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2°C -8°C) – dotyczy tylko krwinek wzorcowych
	TAK
	

	18
	Analizator zgłaszający stan alarmowy, jeśli ilość odczynników jest niewystarczająca do wykonania zaplanowanych badań
	TAK
	

	19
	Wykonawca zapewnia odczynniki do wykonania walidacji metody 
	TAK
	

	PARAMETRY OCENIANE

	1
	Odczynniki do metody manualnej konfekcjonowane w taki sam sposób (z tym samym numerem katalogowym i w tej samej pozycji formularza asortymentowo-cenowego) i stosowane zamiennie z odczynnikami do analizatora.
	TAK – 5 pkt
NIE – 0 pkt
	

	2
	Chłodzenie odczynników krwinkowych (do badania grupy i przeciwciał odpornościowych) na pokładzie analizatora. Możliwość ich przechowywania przez min 7 dni na pokładzie analizatora.
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	3
	Wymagana przez producenta konserwacja analizatora wykonywane przez użytkownika – nie częściej niż 1 raz w miesiącu (potwierdzenie spełnienia wymagania w materiałach producenta – załączyć do oferty)
	TAK – 5 pkt 

NIE – 0 pkt
	

	4
	Wydajność analizatora w zakresie wykonania oznaczenia antygenów układu ABO, izoaglutynin, oznaczenia antygenu D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał w teście PTA.
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt
	

	5
	Karty do oznaczeń grupy krwi dawcy i biorcy przy próbie zgodności zawierające kolumnę z kontrolą wewnętrzną.
	TAK – 5 pkt

NIE – 0pkt
	

	6
	Możliwość przechowywania wszystkich oferowanych mikrokart w temperaturze pokojowej (18-25 st.C).
	TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt 
	


* należy wpisać tak lub nie 

Ilość punktów do uzyskania za kryterium jakość – 30 pkt
2

