PAKIET 1 

Aparat USG ( Echokardiograf ) z wyposażeniem – 1 szt. 
	LP
	Warunek / parametry graniczne wymagane 
	Wartości / Parametry oferowane ( podać )  
	Ocena punktowa

	
	I Parametry ogólne
	
	

	1. 
	Producent 
	
	

	2. 
	Nazwa / typ / model aparatu 
	
	

	3. 
	Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	
	

	
	II Konstrukcja i konfiguracja aparatu Echokardiograficznego:
	
	

	4. 
	Waga aparatu maksymalnie 85 kg
	
	85 kg - 0 pkt
<85 kg - 10 pkt.

	5. 
	System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury
	
	

	6. 
	Liczba procesowych kanałów odbiorczych min. 37 000 000
	
	

	7. 
	Monitor LCD o przekątnej min. 21”, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego/sztucznego oświetlenia
	
	

	8. 
	Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 80% wielkości monitora
	
	80% = 0 pkt;

pow. 80% – 85% = 3 pkt;

> 85% = 10 pkt

	9. 
	Panel sterowania regulowany: góra/dół min. 20 cm, obrót prawo/lewo min. +/- 150 stopni z pozycji środkowej w obu kierunkach
	
	+/- 150 st – 0 pkt

Pow +/- 150 st – 10 pkt

	10. 
	Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych
	
	

	11. 
	Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 12”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych
	
	

	12. 
	Możliwość podglądu (zduplikowania) obrazu USG na ekranie dotykowym aparatu celem ułatwienia wykonania procedur interwencyjnych
	
	

	13. 
	Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu lub wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania
	
	

	14. 
	Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 60 sekund
	
	

	15. 
	Możliwość nagrywania pętli na dysk twardy w czsie rzeczywitym tzw. ‘prospective’ oraz wstecz tzw. tryb ‘retrospective’
	
	

	16. 
	Dynamika aparatu min. 350 dB
	
	350 dB – 0 pkt

> 350dB – 10pkt

	17. 
	Zakres częstotliwości pracy echokardiografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 22,0 MHz
	
	

	18. 
	Współpraca aparatu z głowicami:

- phased array

- liniowe

- convex

- microconvex

- przezprzełykowe wielopłaszczyznowe

- dopplerowskie typu ołówkowego

- matrycowe min. 2500 elementów do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej
	
	

	19. 
	Videoprinter czarno-biały małego formatu
	
	

	20. 
	Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie do 20s
	
	

	21. 
	Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów
	
	

	
	III Obrazowanie i prezentacja obrazu:
	
	

	22. 
	Tryby obrazowania:

2D (B-mode) 

M-mode

Kolor M-mode

M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym

Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF

Doppler ciągły (CW)

Doppler kolorowy (CD) 

Power (angio) Doppler

Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler)

Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW)

Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny
	
	

	23. 
	Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 1 cm do 40 cm
	
	

	24. 
	Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki ultradźwiękowej (TGC) min. 8 regulatorów
	
	

	25. 
	Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory
	
	

	26. 
	Obrazowanie harmoniczne
	
	

	27. 
	Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy)
	
	

	28. 
	Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1800 obrazów na sek.
	
	1800 obr/s = 0 pkt;

> 1800 obr/s =10 pkt

	29. 
	Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu
	
	

	30. 
	Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm
	
	

	31. 
	Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 18 [m/s]
	
	

	32. 
	Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD
	
	

	33. 
	Specjalistyczne oprogramowanie do badań: echokardiograficznych dorosłych
	
	

	
	IV Funkcje użytkowe:
	
	

	34. 
	Min. 15-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym oraz obrazu zamrożonego
	
	

	35. 
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu)
	
	

	36. 
	Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC)
	
	

	37. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji 
	
	

	38. 
	Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF)
	
	

	39. 
	Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 8 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego.
	
	8 kątów – 0 pkt.

>8 kątów – 10 pkt.

	40. 
	Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum
	
	

	41. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji
	
	

	42. 
	Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny
	
	

	43. 
	Pomiar odległości, min. 6 pomiarów
	
	

	44. 
	Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości
	
	

	45. 
	Funkcja wizualizacji w czasie rzeczywistym minimum 2 niezależnych płaszczyzn obrazowania, w trybie B i Doppler kolorowy, z możliwością płynnej zmiany kąta pomiędzy płaszczyznami dostępna min. na dwóch elektronicznych głowicach mogących współpracować z aparatem
	
	

	46. 
	Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D i 2D w zakresie min. 360 stopni
	
	

	47. 
	Możliwość rozbudowy o Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej Stress Echo
	
	

	48. 
	Wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji, w pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie 2D: min. IVSd, LVIDd, LVPWd, LVIDs, AoR Diam, Asc Ao Diam, LVOT Diam, Ao Sinus Diam, Ao STJ Diam, RV Base, RV Mid, RV Length, RV Annulus

Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG
	
	

	49. 
	Funkcja automatycznego rozpoznania widma fali przepływu w zależności od typu zastawki i dzięki sztucznej inteligencji dopasowująca odpowiadający jej pakiet pomiarowy.

Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG
W pełni zautomatyzowane pomiary dostępne w trybie Dopplera np. MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, MV Inflow, MV Peak E Vel, MV Peak A Vel, LVOT VTI, LVOT Vmax, AV VTI, AV Vmax, PV VTI, PV Vmax, TR Vmax, Lat E’Vel, Lat A’Vel, Med E’Vel, Med A’Vel, Lat Vel, Lat E’Vel, Lat A’ Vel, Med Vel, Med E’Vel, Med A’Vel,  RV S
	
	

	50. 
	Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji AP4 i AP2, aplikacja oparta na sztucznej inteligencji do automatycznego wybierania najlepszych obrazów do oceny LV EF, możliwość obsługi obrazu z i bez EKG
	
	

	51. 
	Oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia globalnego i regionalnego odkształcenia LV. Prezentacja wyniku w postaci kolorowej mapy typu „oko byka” z podziałem na 18 segmentów. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4, AP3 i AP2) oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG i bez sygnału EKG, analiza obrazów z głowic przezklatkowych oraz przezprzełykowych
	
	

	52. 
	Oprogramowanie do automatycznego (bez ingerencji operatora) wyznaczenia odkształcenia RV oraz LA oraz odkształcenia wolnej ściany RV z obrazu. Moduł automatycznie identyfikuje odpowiednie projekcje (AP4 i AP2) potrzebne do uzyskania wyniku oraz automatycznie śledzi wsierdzie na bazie markerów akustycznych (speckle tracking) bez żadnych ingerencji operatora. Analiza obrazów z sygnałem EKG, bez sygnału EKG
	
	

	53. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej wykorzystującej sztuczną inteligencję odcinkowej oceny ruchu mięśnia lewej komory wraz z wyznaczeniem Wall Motion Scoring Index. Wyniki odcinkowe prezentowane są za pomocą 17 segmentowego wykresu kołowego
	
	 

	54. 
	Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej przezprzełykowej i przezklatkowej z maksymalną prędkością min. 90 vps, z obrazowaniem pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli), z obrazowaniem w sektorze min. 105° x 105°, z kolorowym odwzorowaniem przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu
	
	

	55. 
	Możliwośc rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory, objętości lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem.
Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca.

Automatyczna segmentacja jam serca z obrazu 3D dla całego cyklu serca, identyfikacja i wyświetlenie standardowych projekcji 2D (AP4, AP3, AP2) ze zbioru danych 3D w skurczu i rozkurczu.

Możliwość analizy kliku cykli zbiorów danych 3D i wyliczenie uśrednionych parametrów.
	
	

	56. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do analizy obrazów 3D z dysku twardego aparatu np. wizualizacja parametryczna obrazu 3D lewej komory serca
	
	

	57. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do oceny w trybie 3D anatomii zastawki mitralnej, z wyznaczeniem dynamicznego modelu trójwymiarowego zastawki mitralnej wraz z zautomatyzowaną listą pomiarów
	
	

	58. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic uszka lewego przedsionka z obrazu trójwymiarowego i wyznaczenie jego wymiarów (pola i największego i najmniejszego wymiaru)
	
	

	59. 
	Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, USG, celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG
	
	

	60. 
	Możliwość rozbudowy o tryb detekcji bardzo wolnych przepływów o małej energii (inny niż Power Doppler) pozwalającej na wizualizację w formie samego przepływu (bez tła) oraz przepływu z tłem. Tryb obrazowania dostępny na głowicy liniowej mogącej współpracować z aparatem. Możliwość prezentacji kierunku napływu
	
	

	61. 
	Możliwość rozbudowy o rozszerzony tryb dopplerowski poprawiający wizualizację i ułatwiający różnicowanie naczyń blisko siebie położonych. Oprogramowanie pozwalające na wizualizację naczyń z efektem zbliżonym do 3D. Możliwość regulacji efektu uwypuklenia naczyń w min. trzystopniowej skali
	
	

	62. 
	Możliwość rozbudowy o pakiet do badań z kontrastem z niskim i wysokim Indeksem Mocy do oceny perfuzji mięśnia sercowego
	
	

	
	V Głowice 
	
	

	63. 
	Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca wykonana w technice matrycowej 

Głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca, z możliwością rozbudowy o tryb trójwymiarowy w czasie rzeczywistym (tzw. 3D TTE)

Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 6 MHz (+/- 1MHz)

Ilość elementów min. 3000

Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 
Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD,

Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni, 

Opcja zaprogramowania dla oferowanej głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji,
Możliwość rozbudowy o tryby 3D, 3D kolor Doppler,
	
	

	64. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę do badań przezprzełykowych, badań trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym (tzw. 3D TEE)

Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 9 MHz (+/- 1MHz)

Ilość elementów min. 2500

Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler, obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD,

Funkcja programowalnego przycisku na korpusie głowicy np. możliwość nagrywania
	
	

	65. 
	Możliwość rozbudowy o szerokopasmową głowicę sektorową do badań przezklatkowych serca wykonaną w technice matrycowej wielorzędowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal
Zakres częstotliwości pracy min. od 1 do 6 MHz (+/- 1MHz)

Ilość elementów min. 80 

Kąt pola skanowania min. 90°
	
	

	66. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych 

Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz)

Liczba elementów min. 300

Szerokość czoła głowicy max. 40 mm
	
	

	67. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę do trójwymiarowego obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych (tzw. 3D TEE)

Zakres częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz (+/- 1MHz)

Ilość elementów min. 2500

Tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler

Obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD
	
	

	68. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową do badań naczyniowych i małych narządów, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min 2.0 – 22.0 MHz (+/- 1MHz), szerokość czoła głowicy min. 50 mm, min. 1800 elementów 
	
	

	69. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 6.0 MHz (± 1 MHz), liczbie elementów min. 300, kąt widzenia min. 100°
	
	

	70. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca

Zakres częstotliwości pracy min. od 3 do 9 MHz (+/- 1MHz)
Ilość elementów min. 96

Kąt pola skanowania min. 90°
	
	

	71. 
	Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną, zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, średnica gastroskopu max 8 mm, z możliwością zastosowanie dla dzieci o wadze od 3,5 kg
	
	TAK = 10 pkt;

NIE = 0 pkt

	
	VI Archiwizacja
	
	

	72. 
	Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 500GB
	
	500GB = 0 pkt;

> 500GB = 10 pkt

	73. 
	Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki
	
	

	74. 
	Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np. JPG, AVI
	
	

	75. 
	Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne
	
	

	76. 
	Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu
	
	

	77. 
	Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu
	
	

	78. 
	Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe. Aparat ma być przystosowany do podłączenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego.
	
	

	79. 
	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające operatorowi aparatu współpracę z kolegami lub dostęp do udzielającego pomocy personelu technicznego. Oprogramowanie wbudowane bezpośrednio w ultrasonograf pozwalające użytkownikowi na wykonywanie następujących czynności:

· Zarządzanie kontaktami

· Prowadzenie czatu tekstowego

· Nawiązywanie połączenia audio

· Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej

· Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu
· Włączenie funkcji przejęcia ekranu przez użytkownika zdalnego
	
	

	80. 
	Opcja podłączenia aparatu do zdalnego serwisu online producenta poprzez udostępnioną sieć internetową. Podłączenie do zdalnego serwisu pozwalające na świadczenie zdalnych usług serwisowych na terenie Polski przez autoryzowany serwis producenta, co pozwala na zapewnienie bezpiecznej i stałej opieki serwisowej. Możliwość podłączenie w czasie instalacji aparatu udokumentowane poprzez aktywację funkcji proaktywnego monitoringu, wysłanie logów błędów z aparatu oraz potwierdzenie ich odbioru i odczytu przez inżyniera instalującego aparat. Udostępnienie bezpiecznego, zdalnego łącza i odpowiedniej infrastruktury sieciowej i adresacji IP będzie po stronie Zamawiającego.   
	
	

	
	VII Serwis i gwarancja 
	
	

	79.
	Gwarancja min. 36 miesięcy  
	
	

	80.
	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy. 

Po okresie gwarancji podać wymaganą częstotliwość/ ilość przeglądów
	
	

	81.
	Serwis (podać wykaz adresów i kontaktów do oferty)
	 
	

	82.
	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do  48 h ( dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 )
	
	

	83.
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat
	
	

	84.
	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	
	

	85.
	Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone protokołem 
	
	

	86.
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, nierokondycjonowane, kompletne i będzie gotowe 
do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA: 

Wszystkie warunki i parametry graniczne opisane w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie.

Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.
…………………………………..…………………….

                                                                                                                      Podpis Wykonawcy / Oferenta
PAKIET 2
Defibrylator z kardiowersją i wyposażeniem – 1 szt. 
	LP
	Warunek / parametry graniczne wymagane 
	Wartości / Parametry oferowane ( podać )  
	Ocena punktowa

	
	I Parametry ogólne
	
	

	1. 
	Producent 
	
	

	2. 
	Nazwa / typ / model aparatu 
	
	

	3. 
	Aparat fabrycznie nowy. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	
	

	
	II Konstrukcja i konfiguracja aparatu : 
	
	

	4. 
	Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym amortyzującym ewentualne upadki
	
	

	5. 
	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych)
	
	

	6. 
	Zasilanie akumulatorowe i AC 230 V  50 Hz.

Min -dwa gniazda na baterie /akumulatory
	
	

	7. 
	Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 1 akumulatora-  min. 200  lub min.160 minut stymulacji 

ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z 2 akumulatorów- min 400 lub min.320 minut stymulacji
	
	

	8. 
	Czas ładowania akumulatora do pełnej pojemności maks. 3,5 godziny
	
	

	9. 
	Zasilacz sieciowy 230 V/50 Hz,
	
	

	10. 
	Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC
	
	

	11. 
	Funkcja codziennego auto testu, bez potrzeby włączania urządzenia 
i bez udziału Użytkownika, z wydrukiem potwierdzającym jego wykonanie, zawierającym: datę, numer seryjny aparatu, wynik testu
	
	

	12. 
	Auto test: wykonywany na zasilaniu akumulatorowym, akumulatorowo-sieciowym i sieciowym
	
	

	13. 
	Defibrylator zabezpieczony przed zalaniem wodą-stopień ochrony co najmniej IP44
	
	

	14. 
	Defibrylator odporny na upadek z wysokości min. 75 cm na każdą z 6 powierzchni 
	
	

	15. 
	Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem oraz łyżkami max 11 kg
	
	

	16. 
	Tryb archiwum: Urządzenie przechwytujące i zapisujące w pamięci

wewnętrznej dane pacjenta, zdarzenia (łącznie

z krzywymi i uwagami) oraz zapisy krzywych ciągłych

oraz zapisy impedancji pacjenta.
	
	

	17. 
	Pamięć: min .360 minut ciągłego monitorowania EKG,  min. 90 minut ciągłego monitorowania danych na wszystkich kanałach lub  min. 400 pojedynczych zdarzeń z krzywymi.

Pojemność pamięci dla jednego pacjenta obejmuje do 200 pojedynczych raportów zdarzeń z krzywymi i 90 minut ciągłego zapisu EKG.
	
	

	
	III Defibrylacja – parametry  
	
	

	18. 
	Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa.
Pomiar impedancji klatki piersiowej pacjenta oraz

automatycznie dostosowanie natężenia i napięcia prądu, a także czasu trwania fali defibrylacyjnej do potrzeb danego pacjenta.

Pomiar impedancji mierzony każdorazowo przy ładowaniu defibrylatora
	
	

	19. 
	Defibrylacja ręczna i półautomatyczna
	
	

	20. 
	Możliwość wykonania kardiowersji
	
	

	21. 
	Kardiowersja elektryczna – synchronizacja z zapisem EKG z łyżek, elektrod, kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu
	
	

	22. 
	Energia defibrylacji w zakresie min. 2-360J
	
	

	23. 
	Dostępnych min. 24 różnych poziomów energii defibrylacji
	
	24 różne poziomy – 0 pkt

>24 różnych poziomów – 10 pkt

	24. 
	Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 
1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J
	
	

	25. 
	Algorytm wykrywający ruch pacjenta w trybie półautomatycznym 
	
	

	26. 
	Ładowanie i wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu. Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie.
	
	

	27. 
	Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – w zestawie łyżki dla dorosłych i dzieci  
	
	

	28. 
	Czas ładowania do energii maksymalnej 360J: poniżej 10 sekund 
	
	

	29. 
	Wspomaganie RKO: metronom działający w trybie manualnym i półautomatycznym pracujący w czterech trybach:

- pacjent dorosły zaintubowany

- pacjent dorosły niezaintubowany

- pacjent pediatryczny zaintubowany

- pacjent pediatryczny niezaintubowany

Bezpośredni dostęp do zmian ustawień(niezabezpieczony hasłem) 
	
	

	
	IV Wyświetlanie, rejestracja danych 
	
	

	30. 
	Ekran kolorowy LCD z podwójną warstwą ochronną o przekątnej min. 8'' 
	
	Przekątna ekranu 

8” – 0 pkt

>8” – 10 pkt

	31. 
	Funkcja dobrej widoczności w dużym oświetleniu 
	
	

	32. 
	Możliwość wyświetlenia min.: 3 krzywych dynamicznych jednocześnie
	
	

	33. 
	Wbudowany rejestrator termiczny na papier o szerokości min. 100 mm
	
	

	34. 
	Szybkość wydruku: min. 12,5 mm/sek;25 mm/sek.;50 mm/sek.  
	
	

	
	V Monitorowanie EKG 
	
	

	35. 
	Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG

Monitorowanie EKG z łyżek twardych, elektrod jednorazowych do defibrylacji i kabla EKG.
	
	

	36. 
	Analiza i interpretacja przebiegu EKG w zależności od wieku i płci pacjenta
	
	

	37. 
	Wzmocnienie sygnału EKG na min. 7 poziomach (3; 2,5; 2; 1,5; 1; 0,5; 0,25 cm/mV)
	
	7 poziomów wzmocnienia – 0 pkt

>7 różnych poziomów – 10 pkt

	38. 
	Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 20-300 /min.
	
	

	39. 
	Pomiar uniesienia odcinka S-T na każdym odprowadzeniu EKG z możliwością wydruku wyników
	
	

	40. 
	Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora
	
	

	
	VI Stymulacja przezskórna
	
	

	41. 
	Stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym
	
	

	42. 
	Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 190 mA
	
	Natężenie 0-190 mA-0 pkt

>190 mA – 10 pkt

	43. 
	Częstość stymulacji minimum: od 40 do 170 impulsów na minutę
	
	

	
	VII SpO2
	
	

	44. 
	Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru saturacji. Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Masimo lub Masimo Rainbow pozowalajacy monitorować dodatkowo SPCO,SpMET(karboksyhemoglobiny i methemoglobiny)
	
	

	45. 
	Możliwość obserwacji krzywej pletyzmograficznej na ekranie

Krzywa SpO2 z kontrolą automatycznego wzmocnienia
	
	

	46. 
	Wykres słupkowy natężenia sygnału dynamicznego
	
	

	47. 
	Zakres pomiaru saturacji: minimum 70÷100%  z dokładnością nie gorszą niż ±5%. 


	
	

	48. 
	Pomiar PR w zakresie min. 25-240 ud/min
	
	

	49. 
	Czas uśredniania do wyboru przez użytkownika min. 4,8,12 oraz 16 sekund
	
	

	
	VIII NIBP
	
	

	50. 
	Pomiar oscylometryczny z prezentacją ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego oraz tętna
	
	

	51. 
	Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 255 mmHg

Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 15 do 220 mmHg

Zakres pomiaru średniego ciśnienia tętniczego: min. od 20 do 235 mmHg

Dokładność pomiaru min. +/- 5 mmHg
	
	

	52. 
	Zakres pomiaru tętna: min. od 30 do 240 uderzeń na minutę z dokładnością nie gorszą niż +/- 2 uderzenia 
	
	

	53. 
	Interwał pomiarowy regulowany w trybie auto w zakresie min. 2-60 minut.
	
	

	54. 
	Funkcja automatycznego opróżnianie mankietu przy zbyt wysokim

ciśnieniu: jeżeli ciśnienie w mankiecie przekracza 290 mmHg
	
	

	
	IX Monitorowanie EtCO2
	
	

	55. 
	Defibrylator wyposażony w moduł do pomiaru EtCO2
	
	

	56. 
	Zakres pomiarowy CO2 min. 0-99 mmHg
	
	

	57. 
	Zakres pomiarowy oddechów min. 0- 99 odd./min.

Dokładność pomiaru:

0 do 70 bpm: ±1 bpm

71 do 99 bpm: ±2 bpm
	
	

	58. 
	Zakres pomiarowy częstości oddechów min. 0-99 odd./min.
	
	

	59. 
	Pomiar realizowany minimum w jednostkach mmHg, %, lub kPa 
	
	

	
	X Wyposażenie defibrylatora
	
	

	60. 
	Kabel pacjenta (główny) dł. min. 2,4 m wraz z 4-żyłową wiązką odprowadzeń kończynowych – 1 szt
	
	

	61. 
	Opcjonalne łyżki wewnętrzne dostępne w 4 rozmiarach Przycisk wyzwolenia defibrylacji umieszczony w uchwytach łyżek wewnętrznych
	
	

	62. 
	Łyżki twarde dla dorosłych oraz pediatryczne - 1 komplet
	
	

	63. 
	Przewód do stymulacji przezskórnej i defibrylacji z elektrod naklejanych - 1 sztuka
	
	

	64. 
	Elektrody jednorazowe do defibrylacji/stymulacji dla dorosłych – 2 kpl
	
	

	65. 
	Czujnik saturacji wielorazowy (klips) dla dorosłych – 1 szt
	
	

	66. 
	Mankiet NIBP dla dorosłych – 1 szt
	
	

	67. 
	Kaniula CO2 dla pacjentów zaintubowanych – 5 szt
	
	

	68. 
	1 op. papieru 
	
	

	69. 
	Torba z miejscem na akcesoria
	
	


	
	XI Serwis i gwarancja 
	
	

	70. 
	Gwarancja min. 24 miesiące   
	
	

	71. 
	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy. 

Po okresie gwarancji podać wymaganą częstotliwość/ ilość przeglądów
	
	

	72. 
	Serwis (podać wykaz adresów i kontaktów do oferty)
	 
	

	73. 
	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do  48 h ( dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 )
	
	

	74. 
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat
	
	

	75. 
	Instalacja urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	
	

	76. 
	Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone protokołem 
	
	

	77. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, nierokondycjonowane, kompletne i będzie gotowe 
do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA: 

Wszystkie warunki i parametry graniczne opisane w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie.

Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.
…………………………………..…………………….

                                                                                                                      Podpis Wykonawcy / Oferenta
PAKIET 3

Łóżka z wbudowaną wagą, materacami przeciwodleżynowymi, zmiennocisnieniowymi i szafeczkami przyłóżkowymi pacjenta  – 4 kpl.  
	LP
	Warunek / parametry graniczne wymagane 
	Wartości / Parametry oferowane ( podać )  
	Ocena punktowa

	
	I Parametry ogólne
	
	

	1. 
	Producent 
	
	

	2. 
	Nazwa / typ / model 
	
	

	3. 
	Łóżka z wyposażeniem i szafki fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp.
	
	

	
	II Konstrukcja i konfiguracja łóżek – 4 szt. 
	
	

	4. 
	Szczyty odejmowane, tworzywowe (polipropylen) lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Szczyty posiadające wyprofilowane uchwyty do łatwego prowadzenia łóżka. 

Od strony wewnętrznej wytłoczony wskaźnik wyznaczający środek szczytu w celu ułatwienia pozycjonowania pacjenta idealnie na środku leża.
	
	

	5. 
	W narożnikach krążki odbojowe stożkowe lub inne 
	
	stożkowe – 5 pkt

inne – 0 pkt  

	6. 
	Barierki boczne tworzywowe (np. polipropylen), odlane jednorodnie w formach. 

Barierki wyposażone w wbudowane, zlicowane z powierzchnią wskaźniki kąta nachylenia segmentu pleców oraz nachylenia ramy (przechyły wzdłużne) 
	
	

	7. 
	Barierki boczne o wysokości minimum 45 cm nad poziomem leża, umożliwiające stosowanie z łóżkiem zaawansowanych systemów antyodleżynowych czy też innych rozwiązań klinicznych o wysokości nawet do 23 cm (czyli pozostawiające co najmniej 22 cm od powierzchni leża pacjenta do górnej krawędzi barierek) – wymóg bezpieczeństwa dyktowany przez normę. Barierki boczne dzielone spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52
	
	45 cm – 0 pkt 

>45 cm – 5 pkt   

	8. 
	Opuszczanie barierki bocznej wspomagane sprężynami gazowymi umożliwiającymi na ciche i lekkie regulacje wykonane przez personel medyczny. 
	
	

	9. 
	Barierki dzielone, podwójne, zabezpieczające pacjenta na min 3/4  długości leża. 

Łóżko przystosowane do montażu 3-ciej pary barierek bocznych, powodujących zabezpieczenie na całej długości. 
	
	

	10. 
	Leże wykonane z paneli tworzywowych (polipropylen). Segment pleców z płyty HPL, przeziernej dla RTG
	
	

	11. 
	Leże łóżka min 4 – sekcyjne oparte na nowoczesnej konstrukcji w postaci dwóch kolumn cylindrycznych gwarantujących łatwą dezynfekcję i walkę z infekcjami. Tworzywowa, jednolita osłona podstawy na całej długości.
	
	4 sekcie – 0 pkt. 
>4 sekcie – 10 pkt

	12. 
	Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4.
	
	

	13. 
	Segment pleców przezierny dla promieni  RTG pozwalający na wykonywanie zdjęć aparatem RTG wyposażony w uchwyt na kasetę. Kaseta wsuwana z boku segmentu pleców z regulacją wzdłużną, możliwość przesuwu od głowy aż do miednicy. Kaseta wsuwana w pozycji horyzontalnej oraz przy maksymalnie podniesionym segmencie pleców
	
	

	14. 
	Koła tworzywowe o średnicy 150mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki   z centralnym systemem hamulcowym. Stalowe dźwignie z tworzywowymi nakładkami blokady hamulca umieszczone przy narożnikach od strony nóg. Dźwignie hamulca wyposażone w kolorystyczne wskaźniki stanu blokady kół. 
	
	

	15. 
	Sterowanie elektryczne przy pomocy :

· Centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji. 

Panel w górnej barierce bocznej z kolorowym wyświetlaczem LCD po obu stronach łóżka oraz przyciskami służącymi do wykonywania pomiarów masy ciała pacjenta. Panel w orientacji poziomej przy segmencie pleców w pozycji 30 stopni
	
	

	16. 
	Ekran LCD informujący m.in. o: 

- przeciążenie łóżka,

- błąd systemu – tryb serwisowy, 

- kąt nachylenia segmentu pleców
	
	

	17. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, segmentu  pleców, segmentu uda oraz funkcji Trendelenburga i antytrendelenburga 
	
	

	18. 
	Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją diodową na panelu sterowniczym informującą o podłączeniu do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka.

Wskaźnik diodowy podłączenia do sieci z funkcją informującą o ewentualnym błędzie systemu – konieczność wezwania serwisu. 
	
	

	19. 
	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu i w sytuacjach zaniku prądu. Możliwość deaktywacji akumulatora za pomocą kombinacji przycisków na panelu centralnym. 
	
	

	20. 
	Sygnalizacja diodowa stanu naładowania akumulatorów oraz diagnozująca przypuszczalną żywotność baterii i informująca o konieczności zaplanowania terminu wymiany w celu uniknięcia sytuacji na oddziale kiedy w sytuacji zagrożenia życia łóżko z powodów braku prądu, niesprawnego akumulatora, wyczerpanej baterii i zepsutej baterii zwiększy ryzyko nie uratowania życia. 
	
	

	21. 
	długość zewnętrzna łóżka –  min 2100mm
	
	2100 mm – 0 pkt 
>2100 mm – 5 pkt

	22. 
	Funkcja przedłużenia leża o min 200mm realizowana za pomocą mechanizmów samozatrzaskowych. Leże wyposażone w panel podtrzymujący materac po przedłużeniu leża
	
	

	23. 
	Szerokość zewnętrzna łóżka min 900mm 
	
	900 mm – 0 pkt 

>900 mm – 5 pkt

	24. 
	Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie  min od 380 mm do 770 mm 
	
	380-770 – 0 pkt 
>380-770 – 5 pkt 

	25. 
	Sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu minimalnej wysokości leża
	
	

	26. 
	Segment pleców wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania podczas regulacji w pozycji 30o oraz 45o
	
	

	27. 
	Łóżko wyposażone w precyzyjny układ ważenia odnotowujący masę ciała pacjenta. Wyniki pomiaru wyświetlane na ekranach LCD wbudowanych w górne barierki boczne.
	
	

	28. 
	Funkcja zamrażania pomiaru na czas wymiany pościeli, piżamy, w przypadku konieczności dołożenia koca itp. Po wyłączeniu funkcji wyświetlacz wskazuje tylko wagę pacjenta, a  dołożenie w/w elementów nie rzutuje na wyniki pomiaru
	
	

	29. 
	Możliwość wyboru dokładności wyświetlania wagi z dokładnością do 100g lub 500g
	
	

	30. 
	System monitorowania obecności pacjenta na łóżku sygnalizujący opuszczenie łóżka lub przesuwanie się pacjenta w kierunku krawędzi leża. 


	
	

	31. 
	Funkcja czasowego wyłączenia monitorowania na 15 minut, np. na czas pójścia do łazienki. Alarm uruchomi się w przypadku, gdy upłynie 15 minut, a pacjent nie powróci na łóżko. Informacja na ekranie LCD o pozostałym czasie do uruchomienia alarmu.
	
	

	32. 
	Regulacja głośności alarmu w minimum 3 poziomach
	
	3 poziomy – 0 pkt 
>3 poziomy – 5 pkt 

	33. 
	Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i antytrendelenburga 14( (+/-2o) za pomocą panelu centralnego 
	
	

	34. 
	Regulacja funkcji autokontur sterowana jednym przyciskiem za pomocą panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg
	
	

	35. 
	Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem 
	
	

	36. 
	Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie nóg.

Zasilanie akumulatorowe pozostawiające zapas energii wyłącznie dla pozycji CPR.
	
	

	37. 
	Elektryczna pozycja antyszokowa (wypoziomowania wszystkich segmentów i wykonania przechyłu Trendelenburga) - sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego innym kolorem niż pozycja Trendelenburga  
	
	

	38. 
	Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych:

- regulacja wysokości,

- regulacja nachylenia segmentu pleców i nóg,

Próba użycia zablokowanej funkcji uruchamia alarm dźwiękowy oraz informację w postaci piktogramu na ekranie LCD w barierkach bocznych.
	
	

	39. 
	Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem regulacji elektrycznych poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji.

Wyświetlacz LCD w barierkach bocznych informujący za pomocą kolorowego piktogramu o konieczności użycia przycisku aktywacyjnego. 
	
	

	40. 
	Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji)
	
	

	41. 
	Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu 
	
	

	42. 
	Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR
	
	

	43. 
	Bezpieczne obciążenie robocze na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego
	
	

	44. 
	System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polega na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia. 
	
	

	45. 
	Wyposażenie dodatkowe

Gniazdo ekwipotencjalne – 1szt

Poziomica trwale wbudowana w konstrukcją łóżka 
	
	

	46. 
	W celu potwierdzenia iż przedmiot zamówienia odpowiada wszystkim wymaganiom zamawiającego, wykonawca którego oferta zostanie oceniona najwyżej na wezwanie zamawiającego składa katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu.
	
	

	
	III Matrac zmiennociśnieniowy, przeciwodleżynowy  - 4 szt.  
	
	

	47. 
	Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny
	
	

	48. 
	Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia –system 1:3
	
	

	49. 
	Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund
	
	10 sek. – 0 pkt
< 10 sek. – 5 pkt

	50. 
	Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy. 
	
	

	51. 
	Wymiary materaca 90x200cm  ±5cm
	
	

	52. 
	Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200kg
	
	200 kg – 0 pkt
> 200 kg – 5 pkt

	53. 
	Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał).

Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania)
	
	

	54. 
	Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. wypinanie pojedynczych komór.
	
	

	55. 
	Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC  Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ
	
	

	56. 
	Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących
	
	

	57. 
	Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem. Zamek wyposażony w dwa suwaki.  Pokrowiec z powloką bakteriobójczą
	
	

	58. 
	Pompa zasilana 220-230V :

· niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia,

· wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy, itp

· sterowanie za pomocą przycisków membranowych,

· min dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy,

· możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy,

· funkcję tłumienia drgań

· alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu

· alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego 

· uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka,

· funkcja blokowania sterowania,

· automatycznie uruchamiana blokada sterowania po min 4 minutach

· sygnalizację awaryjnego działania pompy
	
	2 tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy – 0 pkt

>2 tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy – 5 pkt


	59. 
	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.
	
	

	
	IV Szafka przyłóżkowa - 4 szt.   
	
	

	60. 
	Szafka dwustronna, z możliwością postawienia po obu stronach łóżka z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Szkielet szafki wykonany ze stali lakierowanej proszkowo
	
	

	61. 
	Wymiary zewnętrzne szafki:

- Wysokość: 96 cm, +/-2 cm

- Głębokość : 46 cm, +/-2 cm

- Szerokość: 56 cm, +/-2 cm
	
	

	62. 
	Szafka wyposażona w:

- jedną szufladę znajdującą się bezpośrednio pod blatem 

- półkę wewnątrz szafki , niezamykaną z nieograniczonym dostępem z obu stron szafki

- drugą, większą szufladę 

- półkę na basen znajdującą się pod korpusem szafki wykonana z metalowej, lakierowanej siatki

-reling na ręcznik

Obie szuflady gwarantujące nieograniczony dostęp do dowolnego miejsca w szafce. Szuflady wysuwane dwustronnie na prowadnicach ślizgowych.
	
	

	63. 
	Tworzywowe wkłady/kuwety szuflad z możliwością wyjęcia oraz fronty szuflad wykonane z ABS
	
	

	64. 
	Czoła szuflad wyposażone w uchwyty ułatwiające otwieranie i zamykanie szafki
	
	

	65. 
	Układ jezdny wysoce mobilny: 4 koła jezdne o średnicy min. 75mm. z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blokada kół indywidualna.
	
	

	66. 
	Blat górny szafki wykonany z płyty HPL, laminowanej charakteryzującej się wysoką odpornością na wilgoć i wysoką temperaturę. Blat górny zabezpieczony galeryjką chroniącą przed spadaniem przedmiotów z blatu oraz wyposażony w dwa relingi do przetaczania szafki.
	
	

	67. 
	Szafka wyposażona w blat boczny umożliwiający pacjentom spożywanie posiłków w łóżkach.
	
	

	68. 
	W przypadku wątpliwości Zamawiającego w zakresie spełniania wymogów technicznych określonych w tabeli , Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania prezentacji oferowanego produktu w celu jego weryfikacji , m.in. poprzez wystąpienie do Wykonawcy o prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu w terminie 5 dni od daty dostarczenia wezwania.
	
	


	
	V Serwis i gwarancja 
	
	

	69. 
	Gwarancja min. 24 miesiące   
	
	

	70. 
	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy. 

Po okresie gwarancji podać wymaganą częstotliwość/ ilość przeglądów
	
	

	71. 
	Serwis (podać wykaz adresów i kontaktów do oferty)
	 
	

	72. 
	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do  48 h ( dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 )
	
	

	73. 
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat
	
	

	74. 
	Instalacja i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	
	

	75. 
	Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone protokołem 
	
	

	76. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, nierokondycjonowane, kompletne i będzie gotowe 
do użytkowania bez  żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA: 

Wszystkie warunki i parametry graniczne opisane w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie.

Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.
…………………………………..…………………….

                                                                                                                      Podpis Wykonawcy / Oferenta
PAKIET 4

Aparat Holter EKG – 6 szt. 
Aparat Holter ciśnienowy – 6 szt. 

Komputer stacjonarny z systemem teleinformatycznym, kompatybilny do oprogramowania do analizy badań Holterowskich EKG, monitor kolorowy z matrycą min 24 ", z drukarką kolorową, laserowa – 1 kpl.    

	LP
	Warunek / parametry graniczne wymagane 
	Wartości / Parametry oferowane ( podać )  
	Ocena punktowa

	
	I Parametry ogólne
	
	

	1. 
	Producent 
	
	

	2. 
	Nazwa / typ / model 
	
	

	3. 
	Aparaty z wyposażeniem fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. 
	
	

	
	II Konstrukcja i konfiguracja aparatów / rejestratorów Holtera EKG  – 6 szt. 
	
	

	4. 
	Min 3-kanałowe EKG
	
	3 kanałowe EKG – 0 pkt

>3 kanałowe EKG – 5 pkt

	5. 
	Pobieranie próbek EKG do 1000 Hz z możliwością regulacji
	
	

	6. 
	Rejestracja EKG online (Bluetooth), dająca możliwość obejrzenia zapisu EKG w dowolnym momencie badania
	
	

	7. 
	Wodoszczelny, min IP65
	
	IP65 – 0 pkt 

>IP65 – 5 pkt 

	8. 
	Próbkowanie przyspieszenia 3D do 100 Hz, z możliwością regulacji
	
	

	9. 
	Zasięg Bluetooth do 100 m
	
	

	10. 
	Pojemność pamięci: 4 GB, do 180 dni (zależne od ilości kanałów i częstotliwości)
	
	

	11. 
	Krótki czas ładowania, ok. 1,5 godziny
	
	

	12. 
	Transfer danych: micro-USB 
	
	

	13. 
	Detekcja zdarzeń stymulatora
	
	

	14. 
	Format danych: EDF (Europejski Format Danych)
	
	

	15. 
	Czas rejestracji na w pełni naładowanym akumulatorze: do min 7 dni
	
	7 dni – 0 pkt 

>7 dni – 5 pkt 

	16. 
	Waga max 20 g.
	
	20g – 0 pkt 

<20g – 5 pkt 

	17. 
	Wymiary maks. 5x3x1,5 cm
	
	

	18. 
	Mocowanie rejestratora na pacjencie nie wymagające etui i pasków
	
	

	19. 
	Rejestracja 3 kanałów do 7 dni, bez potrzeby doładowywania
	
	

	
	II Oprogramowanie do analizy danych z rejestratorów Holtera EKG  – 1 szt.  
	
	

	20. 
	Unikalne i proste panele zarządzania oraz interfejs użytkownika
	
	

	21. 
	Precyzyjna i szczegółowa analiza przedsionkowa
	
	

	22. 
	Precyzyjna analiza migotania przedsionków z oceną rodzaju migotania i rytmu poprzedzającego
	
	

	23. 
	Analiza QT i ST
	
	

	24. 
	Analiza zmienności rytmu serca
	
	

	25. 
	Analiza arytmii z przeglądem i pasmami zdarzeń
	
	

	26. 
	Inteligentne narzędzie do czyszczenia danych
	
	

	27. 
	Analiza zdarzeń pacjenta
	
	

	28. 
	Analiza widmowa HRV umożliwiająca szybką ocenę układu współczulnego i przywspółczulnego
	
	

	29. 
	Działanie lokalne i sieciowe
	
	

	30. 
	Formaty komunikacji min DICOM, HL7
	
	

	31. 
	Raporty w formie informacyjnej i graficznej 
	
	

	32. 
	Zautomatyzowana narracja w raportowaniu
	
	

	33. 
	Szablony QRS
	
	

	34. 
	Możliwość ustawień parametrów analizy 
	
	

	35. 
	Raport końcowy – możliwość tworzenia własnych komentarzy oraz wyboru elementów składowych
	
	

	36. 
	Wbudowany w system czytnik kodów kreskowych i QR
	
	

	37. 
	Opcjonalnie możliwość przechowywania bazy danych pacjentów do tzw. chmury  
	
	

	38. 
	Instalacja, uruchomienie i szkolenie z obsługi
	
	

	
	III Komputer stacjonarny z systemem teleinformatycznym, monitorem i drukarką kolorową ( do pracy oprogramowania do odczytów badań holterowskich EKG ) – 1 kpl. 
	
	

	39. 
	Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, biurowym klasy MS Office,  teleinformatycznym, kompatybilny do oprogramowania do analizy badań Holterowskich EKG i rejestratorów ciśnieniowych. Procesor wydajnością porównywalny do Pentium i5, pamięć operacyjna RAM min 16 GB, dysk SSD min 512 GB, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta LAN, porty USB min 3 szt, przyłącza dostosowane do odczytywania badań z Holterrów EKG lub ich czytnika. Monitor kolorowy LCD z matrycą min 24 ". Drukarka kolorowa, laserowa. 
	
	

	
	IV Konstrukcja i konfiguracja aparatów / rejestratorów Holterów ciśnieniowych – 6 szt. 
	
	

	40. 
	Aparat z pomiarami – metoda oscylometryczna, 24-godzinne monitorowanie ciśnienia krwi
	
	

	41. 
	Aparat spełniający wymagania ESH, BHS 
	
	

	42. 
	Komunikacja poprzez min. bluetooth, USB,   
	
	

	43. 
	Komunikacja bezprzewodowa bluetooth o zasięgu do 100 m, identyfikacja po numerze seryjnym
	
	

	44. 
	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego
	
	

	45. 
	Obszary pomiaru:

· SYS – 60-290 mmHg

· DIA – 30-195 mmHg
· Pulse – 30-240 bpm
	
	

	46. 
	Zakres pomiaru – 0-300 mmHg
	
	

	47. 
	Dokładność pomiaru ± 3 mmHg
	
	

	48. 
	Odstępy pomiarów – 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 pomiarów na godzinę
	
	

	49. 
	Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabelarycznej oraz wykresów graficznych
	
	

	50. 
	Możliwość porównania dwóch pomiarów ciśnienia
	
	

	51. 
	Możliwość dodawania komentarzy przy pomiarach
	
	

	52. 
	Protokół monitorowania – 4 interwały dzienne i nocne, możliwość ustawienia godzin dzień/noc
	
	

	53. 
	Automatyczne powtórzenie pomiaru przy wykryciu błędnego pomiaru po 3 minutach
	
	

	54. 
	Zasilanie – 2 baterie NiMh 1,2V oraz min. 1700 mAh (HR6) lub 
2 baterie AA alkaliczne 1,5V (LR6)
	
	

	55. 
	Wyświetlanie i obsługa – wyświetlacz LCD, alarmy dźwiękowe, 
	
	

	56. 
	Obsługa za pomocą 4 przycisków: 

· Przycisk ON/OFF

· Przycisk zaznaczenia dnia i nocy

· Przycisk zdarzenia
· Przycisk rozpoczęcia pomiaru oraz rozpoczęcia pomiaru ręcznego
	
	

	57. 
	Pamięć na min 300 pomiarów
	
	300 pomiarów – 0 pkt 
>300 pomiarów – 5 pkt  

	58. 
	Pojemność baterii – min 300 pomiarów 
	
	300 pomiarów – 0 pkt 

>300 pomiarów – 5 pkt  

	59. 
	Waga max 250g z baterią
	
	250g – 0 pkt 
<250g – 5 pkt 

	
	Wymiary max 130x78x30 mm
	
	

	60. 
	Dostępne rozmiary mankietów :

· XS – 14-20 cm

· S – 20-24 cm

· M – 24-32 cm

· L – 32-38 cm
· XL – 38-55 cm
	
	

	61. 
	Klasa szczelności min IP42 
	
	IP42 – 0 pkt 
>IP42 – 5 pkt 

	62. 
	Temperatura pracy: +10°C do +40°C
	
	

	63. 
	Wilgotność pracy: 15% do 90%
	
	

	64. 
	Kabel USB do transmisji danych
	
	

	
	V Oprogramowanie do analizy danych z rejestratorów Holterów ciśnieniowych – 1 szt.  
	
	

	65. 
	Oprogramowanie do analizy badań z holterów ciśnieniowych w języku polskim
	
	

	66. 
	Instalacja, uruchomienie i szkolenie z obsługi 
	
	


	
	V Serwis i gwarancja 
	
	

	67. 
	Gwarancja min. 24 miesiące   
	
	

	68. 
	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy. 

Po okresie gwarancji podać wymaganą częstotliwość/ ilość przeglądów
	
	

	69. 
	Serwis (podać wykaz adresów i kontaktów do oferty)
	 
	

	70. 
	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do  48 h ( dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 )
	
	

	71. 
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat
( nie dotyczy sprzętu komputerowego i oprogramowania ) 
	
	

	72. 
	Instalacja i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	
	

	73. 
	Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone protokołem 
	
	

	74. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, nierokondycjonowane, kompletne i będzie gotowe 
do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA: 

Wszystkie warunki i parametry graniczne opisane w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie.

Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.
…………………………………..…………………….

                                                                                                                      Podpis Wykonawcy / Oferenta
PAKIET 5

Aparat Elektrokardiograf z oprogramowaniem – 3 szt. 

Komputer stacjonarny z systemem teleinformatycznym, monitorem i drukarką kolorową ( do pracy oprogramowania do odczytów badań elektrokardiografów EKG ) – 2 kpl.    

	LP
	Warunek / parametry graniczne wymagane 
	Wartości / Parametry oferowane ( podać )  
	Ocena punktowa

	
	I Parametry ogólne
	
	

	1. 
	Producent 
	
	

	2. 
	Nazwa / typ / model 
	
	

	3. 
	Aparaty z wyposażeniem fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. 
	
	

	
	II Konstrukcja i konfiguracja aparatów Elektrokardiografów – 3 szt. 
	
	

	4. 
	Aparat wyposażony w rejestrację 12 odprowadzeń EKG, standardowych,  tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG. 
	
	

	5. 
	Wyświetlacz / ekran LCD, przekątna min 6", dotykowy. 
	
	6” – 0 pkt 
>6” – 5 pkt 

	6. 
	Menu graficzne, wyświetlane na ekranie.
	
	

	7. 
	Prezentacja impulsów stymulujących 
	
	

	8. 
	Prezentacja na wyświetlaczu 12 przebiegów EKG wyników analizy i interpretacji, badań zapisanych w pamięci
	
	

	9. 
	Rodzaje badań: min ręczne, AUTO.
	
	

	10. 
	Obsługa łatwa, za pomocą panelu dotykowego. 
	
	

	11. 
	Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi 
	
	

	12. 
	Długość zapisu badania automatycznego od 6 do 30 sekund, do pamięci od  1 minuty do 15 minut.
	
	

	13. 
	Drukarka wbudowana w aparat lub zewnętrzna port PCL5/PCL6
	
	Drukarka zewnętrzna – 0 pkt 

Drukarka wbudowana – 5 pkt 

	14. 
	Drukowanie w układzie Cabrera: 3, 6 lub 12 kanałów. 
	
	

	15. 
	Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG. 
	
	

	16. 
	Szerokość papieru: 110 - 112 mm. 
	
	

	17. 
	Możliwość ustawienia parametrów przebiegów prędkość, czułość i intensywność wydruku.  
	
	

	18. 
	Możliwość wydruku dodatkowych informacji o badaniu i pacjencie z bazy pacjentów 
	
	

	19. 
	Pamięć min 900 pacjentów lub min 900 badań
	
	900 pacjentów / badań – 0 pkt 
>900 pacjentów / badań – 5 pkt

	20. 
	Przeglądanie na wyświetlaczu zapisanych w pamięci badań, z możliwością zmiany ilości odprowadzeń, wzmocnienia i prędkości.
	
	

	21. 
	Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 (baza CSE) - wyniki analizy i interpretacji zależne od wieku i płci pacjenta
	
	

	22. 
	Detekcja częstości akcji serca automatyczna. Pomiar częstości akcji serca (HR) ciągły, prezentacja na wyświetlaczu
	
	

	23. 
	Automatyczna detekcja zespołów QRS. Prezentacja krzywych układ standardowy lub Cabrera.
	
	

	24. 
	Detekcja odpięcia elektrody.
	
	

	25. 
	Bateria do min 100 badań automatycznych. 
	
	100 badań – 0 pkt 

>100 badań – 5 pkt 

	26. 
	Możliwość eksportu badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL
	
	

	27. 
	Przewodowa komunikacja sieć LAN, bezprzewodowa komunikacja Wi-Fi.
	
	

	28. 
	Aparat wyposażony w komplet elektrod i okablowania.
	
	

	29. 
	Aparat wyposażony w wózek transportowy / jezdny statyw.
	
	

	30. 
	Aparat wyposażony w protokół HL7 i możliwość integracji po HL7 z systemami RIS/HIS np. Comarch OptiMed, Kamsoft Somed.
	
	

	
	II Oprogramowanie do analizy danych z Elektrokardiografów – 2 szt.   
	
	

	31. 
	Oprogramowanie do odczytywania i wykonywania elektrokardiograficznych badań spoczynkowych z komunikacją HIS w standardzie HL7. 
	
	

	32. 
	Możliwość rejestracji, analizy, pomiarów i archiwizacji badań EKG.
	
	

	33. 
	Możliwość podglądu on-line zapisu EKG 1, 3, 6 oraz 12-kanałowego na monitorze stacji komputerowej.
	
	

	34. 
	Możliwość wydruk na drukarce laserowej w formacie A4 wybranych zapisów EKG, opisów badań oraz danych pacjenta.
	
	

	35. 
	Przesyłanie zapisów badania poprzez e-mail 
	
	

	36. 
	Możliwość manualnego wykonywania pomiarów amplitudowo-czasowych 
	
	

	
	III Komputer stacjonarny z systemem teleinformatycznym, monitorem i drukarką kolorową ( do pracy oprogramowania do odczytów badań holterowskich EKG ) – 2 kpl. 
	
	

	37. 
	Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym, biurowym klasy MS Office,  teleinformatycznym, kompatybilny do oprogramowania do elektrokardiografów EKG. Procesor wydajnością porównywalny do Pentium i5, pamięć operacyjna RAM min 16 GB, dysk SSD min 512 GB, karta graficzna, karta dźwiękowa, karta LAN, porty USB min 3 szt, przyłącza dostosowane do odczytywania badań z Elektrokardiografów EKG. Monitor kolorowy LCD z matrycą min 24 ". Drukarka kolorowa, laserowa. 
	
	


	
	IV Serwis i gwarancja 
	
	

	38. 
	Gwarancja min. 24 miesiące   
	
	

	39. 
	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy. 

Po okresie gwarancji podać wymaganą częstotliwość/ ilość przeglądów
	
	

	40. 
	Serwis (podać wykaz adresów i kontaktów do oferty)
	 
	

	41. 
	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 24 h, w okresie pogwarancyjnym – do  48 h ( dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 )
	
	

	42. 
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego – min. 10 lat
( nie dotyczy sprzętu komputerowego i oprogramowania ) 
	
	

	43. 
	Instalacja i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	
	

	44. 
	Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone protokołem 
	
	

	45. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, nierokondycjonowane, kompletne i będzie gotowe 
do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA: 

Wszystkie warunki i parametry graniczne opisane w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie.

Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.
…………………………………..…………………….

                                                                                                                      Podpis Wykonawcy / Oferenta
PAKIET 6

Ciśnieniomierz zegarowy na stojaku jezdnym – 11 szt. 

.    

	LP
	Warunek / parametry graniczne wymagane 
	Wartości / Parametry oferowane ( podać )  
	Ocena punktowa

	
	I Parametry ogólne
	
	

	1. 
	Producent 
	
	

	2. 
	Nazwa / typ / model 
	
	

	3. 
	Aparaty z wyposażeniem fabrycznie nowe. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. 
	
	

	
	II Konstrukcja i konfiguracja ciśnieniomierza na stojaku jezdnym – 11 szt.  
	
	

	4. 
	Aparat do ręcznego mierzenia ciśnienia pacjentom, zegarowy na stojaku jezdnym 
	
	

	5. 
	Zakres pomiarowy min 0 do 250 mmHg 
	
	0–250 mmHg – 0 pkt 

>0–250 mmHg – 5 pkt 

	6. 
	Wąż pomiarowy o długości min 1,2 m łączy mankiet z ciśnieniomierzem i umożliwia wygodne mierzenie ciśnienia
	
	

	7. 
	Mankiety do pomiaru ciśnienia dla pacjentów dorosłych i dzieci    
	
	

	8. 
	Ciśnieniomierz mobilny, zegarowy zamontowany na wytrzymałym stojaku wykonanym ze stali nierdzewnej lub lakierowanej
	
	

	9. 
	Możliwość regulacji wysokości położenia zegara 
	
	

	10. 
	Duża skala pomiarowa ciśnieniomierza o kształcie kwadratu lub okręgu 
	
	

	11. 
	Skala pomiarowa czytelna, kontrastowa, co pozwala na łatwe odczytywanie wyników.
	
	

	12. 
	Stojak jezdny na kółkach, stabilny 
	
	


	
	III Serwis i gwarancja 
	
	

	13. 
	Gwarancja min. 24 miesiące   
	
	

	14. 
	W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy. 

Po okresie gwarancji podać wymaganą częstotliwość/ ilość przeglądów
	
	

	15. 
	Serwis (podać wykaz adresów i kontaktów do oferty)
	 
	

	16. 
	Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 48 h, w okresie pogwarancyjnym – do  48 h ( dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 )
	
	

	17. 
	Gwarancja sprzedaży części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego 
	
	

	18. 
	Instalacja i złożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
	
	

	19. 
	Bezpłatne szkolenie użytkowników poświadczone protokołem 
	
	

	20. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim 
	
	


Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest fabrycznie nowe, niepowystawowe, nierokondycjonowane, kompletne i będzie gotowe 
do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

UWAGA: 

Wszystkie warunki i parametry graniczne opisane w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie.

Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.

Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.
…………………………………..…………………….

                                                                                                                      Podpis Wykonawcy / Oferenta
