Załącznik nr 3 do SWZ

Znak sprawy SPZOZ 272.3.2026

Formularz o spełnieniu wymagań jakościowych dotyczących przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia: dzierżawa zintegrowanego systemu biochemiczno-immunochemicznego wraz z dostawą odczynników

NAZWA (SYMBOL): ……………………………………………………………………………………

PRODUCENT: …………………………………………………………………………………………….

ROK PRODUKCJI: ……………………………………………………………………………………….

| Lp. | Wymagania dotyczące systemu biochemiczno-immunochemicznego | Warunek wymagany | Potwierdzenie wymagania TAK/NIE opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferowany system jest fabrycznie nowy. Rok produkcji systemu biochemiczno-immunochemicznego nie starszy niż 2025r. | TAK |  |
| 2. | Zajmowana powierzchnia do 2,2 m2 | TAK |  |
| 3. | Podajnik próbek na min. 180 pozycji. Brak konieczności przekładania statywów między modułem biochemicznym i immunochemicznym. | TAK |  |
| 4. | Próbki podawane w statywach, ciągłe ładowanie próbek bez zatrzymania pracy analizatora. Statywy min. 10 pozycyjne. | TAK |  |
| 5. | Podłączenie oferowanego systemu do LIS na koszt oferenta. | TAK |  |
| Lp. | Wymagania dotyczące modułu biochemicznego | Warunek wymagany | Potwierdzenie wymagania TAK/NIE opis |
|  | Pełna automatyzacja wykonywanych badań – do oznaczeń rutynowych i citowych, w: surowicy, osoczu, moczu, krwi pełnej, płynie mózgowo – rdzeniowym. | TAK |  |
|  | Minimalna wydajność podjednostki biochemicznej – 600 analiz fotometrycznych na godzinę i min. do 800 testów na godzinę z modułem ISE | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł ISE do oznaczania elektrolitów z możliwością wymiany pojedynczych elektrod (Na, K, Cl), elektrody w pełni bezobsługowe. Metoda bezpośrednia. | TAK |  |
|  | Żywotność elektrody sodowej, potasowej i referencyjnej min. 9 miesięcy. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalibracja modułu ISE – bez podawania kalibratorów przez operatora | TAK |  |
|  | Kuwety plastikowe wielokrotnego użytku, myte w analizatorze, system monitorowania czystości kuwet. | TAK |  |
|  | Możliwość oznaczania hemoglobiny glikowanej z krwi pełnej na pokładzie analizatora. | TAK |  |
|  | Sonda próbkowa wyposażona w detektor skrzepu, poziomu cieczy oraz pęcherzyków powietrza. | TAK |  |
|  | Min. 80 pozycji odczynnikowych w przedziale chłodzonym w zakresie temperatury 2-8°C. | TAK |  |
|  | 2 sondy odczynnikowe wyposażone w detektor poziomu cieczy, detektor pęcherzyków powietrza | TAK |  |
|  | Pionowy i poziomy czujnik antykolizyjny sond dozujących odczynniki i próbki. | TAK |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbki dla oznaczeń przekraczających górny zakres liniowości. Automatyczne zagęszczanie próbki. | TAK |  |
|  | Dwa niezależne mieszadła – osobne dla odczynników i próbek. | TAK |  |
|  | Pomiar indeksu surowiczego próbek badanych- wskaźnika lipemii, ikterii oraz hemolizy. Wynik podawany półilościowo. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. | TAK |  |
|  | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim w postaci wydruku. | TAK |  |
|  | Złącze do pełnej dwukierunkowej transmisji danych. | TAK |  |
|  | Autoryzowany dystrybutor analizatora i odczynników na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w zewnętrzny system podtrzymywania napięcia UPS. | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji automatycznego rozcieńczenia dla kalibratorów. | TAK |  |
| 21. | Analizator wyposażony w fotometr wykorzystujący lampę, jako źródło światła. | TAK |  |
| 22. | Temperatura przedziału reakcyjnego z kuwetami stabilizowana powietrzem, sucha łaźnia, bez konieczności przeprowadzania procedur konserwacyjnych. | TAK |  |
| 23. | Wartości materiałów kontrolnych i kalibracyjnych wczytywane automatycznie do oprogramowania analizatora przy użyciu kodów QR | TAK |  |
| Lp. | Wymagania dotyczące modułu immunochemicznego | Warunek wymagany | Potwierdzenie wymagania TAK/NIE opis |
| 1. | Wydajność nie mniej niż 240 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 2. | Metoda Chemiluminescencji CLIA | TAK |  |
| 3. | Chłodzony przedział odczynnikowy 2-8°C na min. 25 pozycji z możliwością doładowania - wymiany kaset. | TAK |  |
| 4. | System pracy „pacjent po pacjencie” lub batch i CITO | TAK |  |
| 5. | Możliwość korzystania z dedykowanych pozycji CITO oraz zlecania Extra CITO z różnych pozycji | TAK |  |
| 6. | Możliwość wykonywania badań z próbek pierwotnych z użyciem różnego typu probówek ( różne typy probówek systemu otwartego, zamkniętego i próbki pediatryczne) | TAK |  |
| 7. | Informacje o odczynniku zapisane w kodzie zestawu, barkodzie zawierające również wartości krzywej kalibracyjnej producenta | TAK |  |
| 8. | Kalibratory gotowe do użycia z wartościami zapisanymi w barkodzie opakowania. | TAK |  |
| 9. | Minimum trzy punktowa rekalibracja | TAK |  |
| 10. | Wykonywanie oznaczeń z następujących materiałów biologicznych: surowica, osocze, mocz. | TAK |  |
| 11. | Stabilność odczynnika na pokładzie po pierwszym otwarciu minimum 4 tygodnie | TAK |  |
| 12. | Rekalibracja po minimum 4 tygodniach od zainstalowaniu zestawu odczynnikowego w aparacie | TAK |  |
| 13. | Kasety odczynnikowe na 50 lub 100 oznaczeń | TAK |  |
| 14. | Ciągłe mieszanie fazy stałej na pokładzie od załadowania odczynnika | TAK |  |
| 15. | Mieszanie na pokładzie po dodaniu próbki i odczynnika | TAK |  |
| 16. | Magnetyczna separacja w stacji płukania z mieszaniem bezdotykowym typu vortex | TAK |  |
| 17. | Identyfikowanie próbek za pomocą kodów kreskowych lub możliwość ręcznego ich wprowadzania | TAK |  |
| 18. | Powyżej 100 pozycji na kuwety reakcyjne w przedziale inkubacyjnym, w temperaturze rekomendowanej przez producenta. | TAK |  |
| 19. | Aparat pracujący bez konieczności użycia jednorazowych końcówek dozujących | TAK |  |
| 20. | Moduł ładowania kuwet o pojemności min. 1200 celek | TAK |  |
| 21. | System wykonujący oznaczenia w pojedynczych plastikowych kuwetach z ciągłym doładowaniem bez przerywania pracy aparatu | TAK |  |
| 22. | Czynności obsługi okresowej zlecane i wykonywane zgodnie z poleceniami z ekranu wykonywanymi automatycznie lub ręcznie w zależności od zapisanego protokołu. | TAK |  |
| 23. | Doładowywanie materiałów zużywalnych w dowolnym czasie , przy pełnym załadowaniu czas pracy do 5 godzin bez ingerencji operatora | TAK |  |
| 24. | System dozowania z detekcją poziomu płynu, wykrywaniem skrzepu, zabezpieczeniem przed interferencją wynikającą ze spienienia, detekcja kolizji | TAK |  |
| 25. | Mycie igły wysokim ciśnieniem strumienia zewnętrznie i wewnątrz oraz mycie w roztworze alkalicznym | TAK |  |
| 26. | Współczynnik przenoszenia poniżej 0,1 ppm | TAK |  |
| 27. | Gotowy do użycia, buforowany płyn myjący. | TAK |  |
| 28. | Dostępna opcja automatycznego rozcieńczania próbki po przekroczeniu granicy liniowości. | TAK |  |
| 29. | Definiowanie testów refleks i re-run oraz paneli badań | TAK |  |
| 30. | Monitorowanie poziom materiałów zużywalnych i odczynników. | TAK |  |
| 31. | Monitorowanie badań w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 32. | Wbudowany system kontroli jakości z zastosowaniem reguł Westgarda oraz graficznym przedstawieniem kontroli (wykresy Levey-Jenningsa) | TAK |  |
| 33. | Dwukierunkową transmisję danych, współpraca z LIS | TAK |  |

Parametry oceniane systemu biochemiczno-immunochemicznego

| Lp. | Parametry oceniane | Warunek wymagany | Potwierdzenie wymagania TAK/NIE opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metoda Chemiluminescencji CLIA z mikrodrobinową magnetyczną fazą stałą, reagentami znakowanymi alkaliczną fosfatazą (ALP) i substratem AMPPD | TAK |  |
| 2. | Pobieranie próbek z wykorzystaniem technologii FS sampling, kontrola poprawności procesu pobierania próbki i ich identyfikacja na podstawie bazy danych i wgranych algorytmów. Wykrywanie membrany cieczy, ocena elektrostatyki, pęcherzyków powietrza, skrzepu, poziomu cieczy. | TAK |  |
| 3. | Minimalna objętość martwa surowicy potrzebna do wykonania badania max. 40 ul. Potwierdzona zapisem z instrukcji. | TAK |  |
| 4. | Producent oferowanego analizatora posiada w ofercie szeroki panel badań z kompatybilną, dedykowaną linią odczynnikową obejmujące m.in. takie parametry jak: Bilirubina całkowita -metoda wanadowa, Kreatynina – metoda Oksydazy Sarkozynowej (CREA-S). | TAK |  |

Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu.

|  | Bezpłatne szkolenie z obsługi aparatów dla personelu. | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Autoryzowany dystrybutor oferowanego systemu i odczynników na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Serwis techniczny udzielany nieodpłatnie przez cały czas trwania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy analizatora nie dłuższy niż 72 godziny od zgłoszenia. | TAK |  |
|  | Przeglądy serwisowe co najmniej 1 raz w roku odbędą się na koszt Wykonawcy przez okres trwania umowy dzierżawy. | TAK |  |

Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia, o powyżej wyspecjalizowanych parametrach, jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów.

…………………………………………. dnia ……………………………..

(miejscowość)

……………………………………………

Pieczęć i podpis Wykonawcy

Uwaga:

- Parametry z wypisanym słowem „TAK” w kolumnie ,,wymagane” są wymogiem granicznym Ofert. Oferty które nie spełniają tych wymogów zostaną odrzucone jako niezgodne z SWZ.