Załącznik nr 7 do SWZ

Część nr  1 – Aparat USG

Aparat USG powinien charakteryzować się następującymi parametrami:

▪ 3 rodzaje detekcji obrazowania harmonicznego – (HdTHI), (FmT) i (WbT);

▪ filtry adaptacyjne zwiększające rozdzielczość obrazu w czasie rzeczywistym);

▪ funkcja redukująca szumy w przestrzeniach płynowych i jamach serca, zapewniająca precyzyjne obrazowanie ścian struktur wypełnionych płynem;

▪ możliwość jednoczesnego przestrzennego skanowania wiązki pod wieloma kątami i różnymi częstotliwościami w czasie rzeczywistym możliwe jednocześnie z obrazowaniem Trapezowym;

▪ wyposażenie w kolorowy doppler tkankowy oraz spektralny doppler tkankowy;

▪ możliwość rozszerzonego obrazowania Dopplerowskiego o wysokiej rozdzielczości i czułości tzw. pseudokontrast;

▪ możliwość podłączenie do dowolnego komputera PC, karta sieciowa 100Mbps;

▪ aktywne porty głowic i gniazda parkingowe;

▪ monitor LCD z matrycą na przegubowym ramieniu.

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy | TAK |
|  | Rok produkcji aparatu | Min. 2025 |
|  | Konstrukcja |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |
|  | Przetwornik cyfrowy | Min. 12-bitowy |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 4 500 000 |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 4 |
|  | Ilość gniazd parkingowych | Min. 2 |
|  | Dynamika systemu | Min. 310 dB |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna ekranu min. 21 cali |
|  | Konsola aparatu z kubeczkami na głowice po obydwu stronach ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę | Przekątna min. 10 cali |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. od 2 MHz do 22 MHz. |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 72 000 obrazów |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 800 s |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów | TAK |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania | Min. 1 - 40 cm |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Min. 70 |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B | Min. 3900 obrazów/s |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) | Min. 600 obrazów/s |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI | Min. 1400 obrazów/s |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 14 pasm częstotliwości |
|  | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania | TAK |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 4,0 m/s |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min. 0,05 - 20 kHz |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |
|  | Tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę, nie wykorzystujący detekcji zmiany fazy odbieranego sygnału | TAK |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15,0 m/s |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego | Min.0,05 do 38 kHz |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 mm do 20 mm |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 30 stopni |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej | Min. +/- 80 stopni |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie | Min. +/- 80 stopni |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw.dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | TAK |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” | Min. 9 |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 15 map | TAK |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |
|  | Automatyczny pomiar IMT | TAK |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |
|  | Archiwizacja obrazów |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD o pojemności min. 1 TB | TAK |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |
|  | # Funkcje użytkowe |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x40 |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x20 |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie | Min. 10 |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |
|  | Liczba elementów | Min. 900 |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 14 pasm częstotliwości |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy. | Min. 2,0 – 12,0 MHz |
|  | Liczba elementów | Min. 900 |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Min. 9 pasm częstotliwości |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |
|  | Głowica MicroConvex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 4,0 – 12,0 MHz. |
|  | Liczba elementów | Min. 190 |
|  | Kąt skanowania | Min. 70 st. |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 9 pasm częstotliwości |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array, Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,0 – 5,0 MHz. |
|  | Liczba elementów | Min. 120 |
|  | Kąt skanowania | Min. 90 st. |
|  | Obrazowanie harmoniczne | min. 4 pasma częstotliwości |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |
|  | Możliwość rozbudowy o sondę śródoperacyjną laparoskopową typu giętkiego o szerokości pola skanowania max. 36 mm | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę proktologiczną, radialną o kącie obrazowania 360 stopni | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK |
|  | Możliwość rozbudowy systemu na dzień składania ofert o obrazowanie panoramiczne | Min.190cm |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcja umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia | TAK |
|  | Inne |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |

Część nr 2 – Spirometr

Stacjonarny spirometr obsługiwany przez dowolny komputer stacjonarny lub laptop przeznaczony do dokładnych testów w oddziałach szpitalnych i przychodniach. Kupowany spirometr powinien:

Wymagane parametry

Spirometr umożliwiający wykonanie badań: ▪ umożliwiać wykonanie spirometrii wolnej, krzywej przepływ-objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji minutowej zarówno dla dzieci i osób dorosłych; ▪ posiadać funkcje kontroli poprawności i jakości wykonanego badania zgodnie z zaleceniami ERS i ATS z 2019 roku; ▪ ułatwiać prowadzenie i ocenę próby rozkurczowej; ▪ wspomagać postawienie diagnozy w oparciu o najnowsze normy GLI; ▪ umożliwiać wykorzystanie dodatkowych opcji badań; ▪ posiadać RRS (Respiratory Resistance) opory oddechowe metodą okluzji; ▪ być wyposażony we wzorzec oddechowy z P0.1 oraz E; ▪ mieć wbudowany DRT (Diaphragm Relaxation Time) czas relaksacji przepony; ▪ umożliwiać badanie maksymalnych ciśnień wdechowych i wydechowych PIPE (PeakPressure Inspiration PeakPressure Expiration).

Wszystkie powyższe moduły są obsługiwane z jednego komputera, posiadają jedną wspólną bazę danych i są wyprodukowane przez jednego producenta.

Głowica ultradźwiękowa niewymagająca kalibracji, bez konieczności wymiany po każdym pacjencie, współpracująca z jednorazowymi ustnikami

Zakres pomiaru przepływu przynajmniej 0 - 16 l/s

Rozdzielczość pomiaru przepływu ≤4 ml/s

Dokładność pomiaru przepływu ≤ 2,5 %

Dokładność pomiaru objętości ≤ 2,5%

Dokładność PEF: ±5%

Dokładność MVV: ±5%

Możliwość umieszczenie w raporcie z badania wartości takich jak: • Z-Score • Wartość zmierzona • %wartości należnej

Możliwość wydrukowania raportu na drukarce podłączonej do komputera oraz generowanie go w formie elektronicznej w formatach PDF, HTML, MHT, RTF, DOCX, XLS,XLSX, CSV, BMP, JPEG, PNG

W ramach standardowego wyposażenia zestaw oferuje możliwość komunikacji z systemem szpitalnym na podstawie protokołu wymiany danych GDT, HL7, XML

Mierzone parametry FVC: ATI, BEV, EOTV, FEF10, FEF25, FEF2575, FEF2575_6, FEF40, FEF50, FEF50/FVC, FEF50/VCmax, FEF60, FEF75, FEF75-85, FEF80, FET, FET25-75, FEV.25, FEV.5, FEV.5/FVC, FEV.75, FEV.75/FEV6, FEV.75/FVC, FEV.75/VCmax, FEV1, FEV1/FEV6, FEV1/FVC, FEV1/FVC6, FEV1/VC, FEV1/VCmax, FEV3/FVC, FEV3/VCmax, FEV3, FEV6, FVC, MEF20, MEF25, MEF40, MEF50, MEF60, MEF75, MEF90, MMEF, MTC1, MTC2, MTC3, MTCR, PEF, PEFT, t0, VC, VCmax

Dedykowane oprogramowanie w języku polskim

Gwarancja min. 24 miesiące

Ustniki bez terminu ważności zużycia

Część nr 3 - Aparat EKG)

Aparat EKG do wykonywania 12-kanałowych badań elektrokardiograficznych, z możliwością zapisywania wyniku badania w pamięci wewnętrznej urządzenia. Aparat do wykonywania badań zarówno u pacjentów dorosłych, jak i dzieci we wszystkich placówkach zdrowia przez przeszkolony personel medyczny.

Oczekiwane parametry urządzenia:

- szyfrowanie danych przechowywanych w aparacie;

- ekran dotykowy: LCD IPS;

- dedykowany do pracy z pacjentami o wysokim stopniu niepełnosprawności;

- rozdzielczość ekranu: 1280x800px;

- pamięć wewnętrzna: do 100 000 badań;

- możliwość podpięcia bezprzewodowej myszki i klawiatury;

- wydruk na papierze termicznym do wyboru: rolka 210 mm lub składanka A4;

- opcja klonowania ekranu za pomocą portu HDMI;

- wirtualnie wyświetlana klawiatura alfanumeryczna;

- częstotliwość próbkowania: do 16 000 Hz;

- eksport / Import badań: HL7, DICOM, Cloud, PDF, XML, SCP;

- praca w trybie ręcznym i automatycznym;

- interfejs: WI-FI/LAN, BLUETOOTH, HDMI FULL HD, USBx3, KARTA SD, drukarki sieciowe;

- pełna detekcja kardiostymulatorów;

- czas pracy na baterii: do 8h;

- wbudowana drukarka termiczna;

- możliwość podłączenia drukarki zewnętrznej poprzez USB;

- możliwość wydruku badania na dowolnej drukarce sieciowej Wi-Fi

- tryb „uśpienia” celem oszczędzania baterii;

- wbudowany moduł automatycznego zamawiania akcesoriów;

- możliwość synchronizacji wielu aparatów;

- wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego;

- bezprzewodowy moduł transmisji szyfrowanej zapisu EKG do elektrokardiografu.

- Aparat 12 kanałowy

- Ciągły pomiar HR

- Detekcja stymulatora serca

- Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu.

- Typ papieru: rolka lub A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN

- Szerokość papieru min. 210 mm

- Pamięć  min. 100 000 badań

- Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;50;100

- Interfejs komunikacyjny: wbudowane min. 3 porty USB,

- Częstotliwość próbkowania 32 000 Hz

- Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej za pomocą sieci Wi-Fi

- Drukowane odprowadzenia min. 1x12,2x6, 2x6+1,4x3, 4x3+1

- Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit

- Możliwość regulacji wielkości czcionek na wyświetlaczu

- Możliwość dodania do wydruku: danych pacjenta ( imię nazwisko, pesel data urodzenia), danych placówki wraz z adresem

Wyposażenie :

- 1 kpl elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt.),

- 1 kpl elektrod kończynowych klipsowych (4 szt.),

- 1 kpl kabli, kabel zasilający, rolka papieru

- Wózek do aparatu

Część nr 4 – Holtery

Holter ABPM

Holter Ciśnieniowy służący do długotrwałego nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Rejestrator umożliwia wykonanie oceny ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną u pacjentów dorosłych, kobiet w ciąży, włączając w to pacjentów przedrzucawkowych i pacjentów pediatrycznych (od 3 roku życia).

- Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego

- Wymienne mankiety oraz kabura

- Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli oraz wykresu graficznego

- Menu, oprogramowanie i raporty w języku polskim.

- Raport edytowalny.Spełnia normy WHO, ESH oraz AHA w zakresie pomiarów ciśnienia krwi

- Jednostki pomiaru: mmHg24 godzinny tryb ambulatoryjny zapisu pomiarów

- Przycisk zaznaczenia okresu dnia i nocy dla pacjenta

- Możliwość ustawienia godzin dzień/noc z podziałem na podokresy

- Możliwość ustawiania progów globalnych dla ciśnienia skurczowego i rozkurczowego.

- W pełni programowalny tryb pomiarowy – interwał czasowy pomiędzy pomiarami programowalny osobno dla dnia i nocy do wyboru co 5/10/15/20/25/30/

- Przycisk zdarzenia, pomiaru ręcznego

- Łączność z PC – USBZakres pomiaru ciśnienia: 30 – 290 mmHg

- Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3mmHgZakres pomiaru HR: 30-240 ud./min

- Zasilanie z baterii/akumulatorów AA

- Wyświetlanie danych statystycznych: Ciśnienie skurczowe(SYS), ciśnienie rozkurczowego(DIA), Tętno(HR), Średnie ciśnienie tętnicze(MAP), Ciśnienie impulsowe (PP)

Holter EKG

Rejestrator EKG umożliwiający wykonywanie u dorosłych pacjentów i u dzieci elektrokardiogramów z użyciem 4, 7 lub 12 elektrod EKG i komunikacją bezprzewodową Bluetooth w celu wyszukiwania nieprawidłowości kardiologicznych, wykrywania niedokrwienia mięśnia sercowego bądź zawału. Zapis można prowadzić w okresie 24 godzin, 48 godzin lub przez 7 dni.

- Rejestrator EKG 3/12 kanałowy:

- Czas trwania rejestracji do 48 godzin

- Częstotliwość próbkowania 250 lub 500 próbek/sek/kanał w zależności od trybu rejestracji

- AC 24 bit

- Pasmo przenoszenia 0,05-300 Hz

- CMRR >85dB

- Detekcja stymulatorów

- Kolorowy wyświetlacz 2,2”, rozdzielczość 240x320

- Dyktafon

- Pamięć wewnętrzna 16GB

- Rejestrator obsługiwany za pomocą jednego przełącznika

- Etui na rejestrator

- Rejestrator zasilany 1 baterią typu AA

- Komunikacja rejestratora z komputerem za pomocą złącza USB

- Waga rejestratora bez baterii maks. 90g

- Wymiary rejestratora 96 x 65 x 20 mm

- Stopień ochrony IP40

- Klasa bezpieczeństwa IIa

- Przycisk zdarzeń pacjenta

- Sygnalizacja graficzna kontaktu elektrod z pacjentem

- Automatyczne wykrywanie podłączonego kabla pacjenta

- Wizualizacja sygnału EKG na wyświetlaczu rejestratora

- Możliwość wprowadzenia danych pacjenta: imię, nazwisko, wiek, płeć, data urodzenia, ID, data, godzina

- Rejestrator wyposażony w diody LED do sygnalizacji pracy urządzenia

- Możliwość wymiany baterii bez przerwania zapisu

- Wskazanie aktywności pacjenta takich jak bieg, chód, odpoczynek

Oprogramowanie do analizy holterowskiej zapisu EKG:

- Możliwość programowania rejestratora przy użyciu systemu holtera ekg

- Automatyczna analiza danych ekg po zgraniu badania

- Analiza arytmii, zdarzeń, odcinka RR, HRV

- Analiza odcinka ST

- Analiza QT metodą Bazetta, Hodgesa i Friderica

- Analiza stymulatorów

- Możliwość konfiguracji parametrów analizy

- Możliwość konfigurowania raportów z badań

- Możliwość konfiguracji wyglądu ekranu

- Eksport wyniku badania przez e-mail w formacie PDF

- Możliwość rozbudowy o oprogramowanie Webowe do zdalnego opisu i analizy zapisów holtera EKG