Załącznik nr 5 do SWZ

Znak postępowania: PCZ.ZP.4/2026

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet nr 1:  Aparat EKG (mobilny) – 2szt. Gabinet EKG

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa |  |  |
| 2. | Typ/model |  |  |
| 3. | Producent |  |  |
| 4. | Kraj pochodzenia |  |  |
| 5. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany; | TAK |  |
| 6. | Rok produkcji aparatu min. 2024 | TAK (podać) |  |
| 7. | Dotykowy ekran min. 7 cali o rozdzielczości 1024 x 600 px. | TAK |  |
| 8. | Trzy systemy oszczędzania energii (możliwość ich dezaktywowania): •Możliwość przejścia w tryb czuwania po czasie: 5, 10, 30, 60 minut. •Możliwość automatycznego wyłączenia urządzenia po upływie: 1, 2, 4 godz. bezczynności. •Płynna możliwość regulacji jasności wyświetlacza przy pomocy suwaka (nieskokowa). | TAK |  |
| 9. | Zarządzanie ustawieniami aparatu oparte na menu bocznym. Poszczególne kategorie umieszczone w formie listy po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie ekranu okno z zarządzaniem poszczególnymi ustawieniami. | TAK |  |
| 10. | Możliwość ustawienia motywu jasny lub ciemny | TAK |  |
| 11. | Kompatybilność z systemem elektrod podciśnieniowych (system nie wchodzi w skład zestawu) | TAK |  |
| 12. | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału wraz z funkcją wykrywania i wskazywania: odłączonych odprowadzeń oraz luźnych elektrod. | TAK |  |
| 13. | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym - QWERTY | TAK |  |
| 14. | Trzy systemy sygnalizowania niskiego poziomu naładowania akumulatora za pomocą: •sygnału dźwiękowego, •ikony na wyświetlaczu, •diody LED. | TAK |  |
| 15. | Pojemnik na papier mieszczący co najmniej 22,6 metrów bieżących papieru w jednej rolce | TAK |  |
| 16. | Funkcja wykrywania braku papieru w drukarce termicznej: Alarm dźwiękowy i komunikat na ekranie | TAK |  |
| 17. | Kompatybilność wbudowanej drukarki z papierem termicznym w formie rolki o szerokość 111.5 +/- 0.5 mm o średnicach 47mm i mniejszych. | TAK |  |
| 18. | Możliwość wyboru składników raportu co najmniej: •Informacje o pacjencie •Data i godzina wykonania badania •Rodzaj i długość badania •Login wykonującego badania •Odprowadzenia EKG •Sugerowana interpretacja •Pomiary EKG: podstawowe pomiary krzywych EKG •Mapy ST: zapewniają graficzną reprezentację uniesienia/obniżenia odcinka ST •Wstęga rytmu w badaniu EKG •Tabela pomiarów: szczegółowe pomiary dla odprowadzenia EKG •Uśrednienia sygnału: uśrednione zespoły QRS dla każdego odprowadzenia EKG •Pole podsumowania •Oś serca: graficzna reprezentacja osi serca (QRS, T, P) | TAK |  |
| 19. | Dane wyświetlane na ekranie aparatu co najmniej: •Tętno, •Imię i nazwisko pacjenta, •Identyfikator pacjenta, •Godzina, •Wskaźnik naładowania baterii, •Powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, •Zapis krzywych EKG, •Ciśnienie krwi, •Waga i wzrost pacjenta, •Oznaczenia elektrod, •Ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, •Asystent podłączenia elektrod, •Wskazanie odłączenia elektrod, •Login wykonującego badanie, | TAK |  |
| 20. | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach sztucznej inteligencji do wyboru: w formie słownej, w postaci kodów, możliwość wyłączenia automatycznej interpretacji | TAK |  |
| 21. | Możliwość dodania własnej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania | TAK |  |
| 22. | Możliwość przenoszenia wykonanych badań pomiędzy pacjentami | TAK |  |
| 23. | Możliwość ponownego wydruku badania zapisanego w pamięci urządzenia używając innych ustawień drukowania | TAK |  |
| 24. | Parametry mierzone i drukowane na raporcie: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc | TAK |  |
| 25. | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału | TAK |  |
| 26. | Analiza w trybie Rytm: śr. HR, max. HR, min. HR, śr. R-R, max. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50 | TAK |  |
| 27. | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50 | TAK |  |
| 28. | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20 | TAK |  |
| 29. | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych | TAK |  |
| 30. | 10 fizycznych odprowadzeń | TAK |  |
| 31. | 12 kanałów EKG | TAK |  |
| 32. | W trybie automatycznym niezależny od siebie wybór układów odprowadzeń wyświetlanych na ekranie oraz drukowanych co najmniej: 2x6+0R, 2x6+1R, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. | TAK |  |
| 33. | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym (w zależności od wybranego układu) | TAK |  |
| 34. | Możliwość wyboru formatu odprowadzeń i ich wydruku co najmniej: Einthoven, Cabrera. | TAK |  |
| 35. | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego co najmniej w przedziale 1-10 sekund z amplitudą 1s. | TAK |  |
| 36. | W trybie ręcznym drukowanie układu: co najmniej 1-4, 6 oraz 12 odprowadzeń | TAK |  |
| 37. | W trybie automatycznym do wyboru długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego co najmniej (s): 10, 12, 15, 20 | TAK |  |
| 38. | W trybie Rytm: możliwość zapisu co najmniej 20 minutowego 12-kanałowego badania EKG | TAK |  |
| 39. | Wspólna pamięć wewnętrzna pozwalająca na zapis co najmniej 3200 badań / 2000 pacjentów / 100 użytkowników / 50 profili użytkowników | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie i sortowanie pacjentów w bazie po: imieniu i nazwisku, PESELu, dacie ostatniego badania. | TAK |  |
| 40. | Współpraca z kompleksową platformą medyczną, w której można wykonać i archiwizować zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań. Wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych. Generowanie raportów badań wykonanych urządzeń bezpośrednio na komputer | TAK |  |
| 41. | Zestawy filtrów w trybie Auto: •Predefiniowany zestaw •Automatyczny dobór filtrów. •Możliwość stworzenia własnego zestawu filtrów Możliwość wyłączenia filtrów | TAK |  |
| 42. | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. | TAK |  |
| 43. | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.05 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.15 Hz adaptacyjny, 0.25 Hz adaptacyjny, wariancyjny. | TAK |  |
| 44. | Możliwość ponownego filtrowania sygnału | TAK |  |
| 45. | Kabel pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją | TAK |  |
| 46. | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz | TAK |  |
| 47. | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity | TAK |  |
| 48. | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS | TAK |  |
| 49. | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms | TAK |  |
| 50. | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM | TAK |  |
| 51. | Dokładność pomiaru tętna: ±10% albo ±5 bpm, w zależności od tego, która wartość jest wyższa | TAK |  |
| 52. | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym min. 420 raportów | TAK |  |
| 53. | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut | TAK |  |
| 54. | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut | TAK |  |
| 55. | Czas ładowania max. 4 godziny | TAK |  |
| 56. | Wbudowane fabrycznie minimum 3 gniazda USB (5 V, 1 A) służące do podłączenia co najmniej: klawiatura, mysz, drukarka, moduł pamięci do eksportu raportów (PDF), czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 57. | Możliwość połączenia z komputerem przez: przewód RJ45, WI-FI | TAK |  |
| 58. | Możliwość współpracy z worklistą systemu szpitalnego (kompatybilne oprogramowanie i jego integracja nie stanowi części zestawu) | TAK |  |
| 59. | Możliwość zmiany formatu daty urodzenia pacjenta. Do wyboru 3 formaty. | TAK |  |
| 60. | Przypisanie ról i uprawnień do każdego użytkownika w celu zabezpieczenia danych i zapobieganiu nieautoryzowanej konfiguracji | TAK |  |
| 61. | Automatyczne wylogowanie użytkownika przy przejściu w tryb czuwania (po określonym czasie braku aktywności) | TAK |  |
| 62. | Urządzenie spełnia normy/posiada certyfikaty: IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, IEC 60601-2-25, CE w odniesieniu do rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych (MDR) zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej, Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2017/745, Zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE o ochronie danych (RODO). | TAK |  |
| 63. | Dedykowane oprogramowanie do 12-kanałowego EKG, kompatybilne z Aparatem EKG | TAK |  |
| 64. | W zestawie dedykowany stolik jezdny do urządzenia wyposażony w: ●Blat poziomy z rączką i fabrycznie wywierconymi otworami do przymocowania urządzenia ●Cztery podwójne kółka, każde wyposażone w hamulec nożny ●Kuwetę na akcesoria oplatającą kolumnę z każdej strony ●Uchwyt na kabel pacjenta | TAK |  |
| INNE: |  |  |  |
| 64. | Gwarancja: minimum 24 miesiące (w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje aparat zastępczy na koszt Wykonawcy) | TAK, podać |  |
| 65. | Paszport techniczny (wraz z dostawą) zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) | TAK |  |
| 66. | Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjnej w wykonawstwie, uszkodzenia mechaniczne, inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji poza aktami wandalizmu | TAK |  |
| 67. | Czas reakcji serwisu – 48 h w dni robocze | TAK |  |
| 68. | Naprawa i diagnostyka na miejscu instalacji na koszt Wykonawcy w okresie trwania gwarancji, | TAK |  |
| 69. | Bezpłatne szkolenie personelu zamawiającego z obsługi sprzętu | TAK |  |
| 70. | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat | TAK |  |
| 71. | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  |
| 72. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  |
| 73. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  |
| 74. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) | TAK |  |
| 75. | Bezpłatne przeglądy min. 1 raz/rok w okresie gwarancji, oraz obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.