Załącznik nr 5 do SWZ

Znak postępowania: PCZ.ZP.4/2026

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet nr 2:  Holter EKG (3 szt.)

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać |  |
| 2. | Typ/model | Podać |  |
| 3. | Producent | Podać |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany; | TAK |  |
| 6. | Rok produkcji aparatu - nie starszy niż 2024 | TAK (podać) |  |
| 7. | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań | TAK (podać) |  |
| 8. | Platforma ma zapewniać możliwość archiwizacji badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK (podać) |  |
| 9. | Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł telekonsultacji badań – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK (podać) |  |
| 10. | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
| 11. | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
| 12. | Współpraca z rejestratorami 7-kanałowymi, 12-kanałowymi i 3 kanałowymi | TAK |  |
| 13. | Możliwość stosowania u dorosłych lub pediatrycznych pacjentów bez ograniczenia ze względu na wiek, płeć, wagę, wzrost | TAK (podać) |  |
| 14. | Możliwość stosowania u dzieci poniżej 10 kg wagi | TAK (podać) |  |
| 15. | Wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń | TAK (podać) |  |
| 16. | Możliwość wyłączenia z analizy dowolnego odprowadzenia- analiza tylko i wyłącznie z jednego odprowadzenia | TAK |  |
| 17. | Umożliwienie przeprowadzenie następujących analiz: - Analiza HRV w formie tabelarycznej HRV trendy - Analiza ST w formie tabelarycznej ST trendy -QT, QTc w formie analizy tabelarycznej QT, QTc trendy Analiza QTc wg. Bazett’a. Hodges’a, Fridericia, Frimingham’a Wykresy QT/RR oraz QT/HR - PQ w formie analizy tabelarycznej PQ trendy Wykresy PQ/RR oraz PQ/HR | TAK |  |
| 18. | Monitor aktywności pacjenta- graficzna zobrazowanie aktywność pacjenta-kolor różowy: pacjent aktywny fizycznie; kolor niebieski- pacjent w stanie spoczynku | TAK (podać) |  |
| 19. | Obrazowanie Waterfall | TAK |  |
| 20. | Obrazowanie Relief- umożliwiający szybką detekcję migotania przedsionków | TAK |  |
| 21. | Obrazowanie Poincaré | TAK (podać) |  |
| 22. | Histogramy RR | TAK |  |
| 23. | Wykres PSD | TAK |  |
| 24. | Cyrkiel umożliwiający automatyczny i ręczny pomiar wartości: P, PQ, QRS, QT, RR | TAK |  |
| 25. | Możliwość zmiany konfiguracji klasyfikacji dla m.in. rytmu: Bradykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta). Tachykardii (z uwzględnieniem wieku pacjenta): Rytmu zastępczego: RR: Rytmu nadkomorowego, Bigieminii/trigeminii/ quadrigeminii nadkomorowej, Bigieminii/trigeminii/quadrigeminii komorowej | TAK |  |
| 26. | Wyświetlanie sygnału EKG w postaci wstęg, stronicowym i kaskady | TAK |  |
| 27. | Wyświetlenie sygnału EKG na bieżąco na monitorze komputera podczas przygotowania pacjenta | TAK |  |
| 28. | Komunikacja z komputerem poprzez kabel miniUSB z możliwością wyświetlenia zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, karty SD | TAK |  |
| 29. | Menu programu i raporty w języku polskim | TAK |  |
| 30. | Zabezpieczenie dostępu do programu kluczem sprzętowym i hasłem | TAK |  |
| 31. | Możliwość stworzenia nieograniczonej ilości kont użytkownika | TAK |  |
| 32. | Tworzenie raportów w formacie PDF z poziomu programu- możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
| 33. | Możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania | TAK |  |
| 34. | Wyświetlenie trendów HR, RR oraz mierzonych wartości granicznych | TAK |  |
| 35. | Analiza czasowa podstawowych wartości badania względem godzin/dni/łącznie lub sen/aktywność | TAK |  |
| 36. | Możliwość zmiany szaty graficznej w programie | TAK |  |
| 37. | Możliwość scalania szablonów | TAK |  |
| 38. | Możliwość usunięcia szumów | TAK |  |
| 39. | Możliwość usunięcia wybranego pobudzenia lub grupy pobudzeń | TAK |  |
| 40. | Możliwość wprowadzenia oraz usunięcia rozrusznika serca przed rozpoczęciem monitorowania, przed wczytaniem badania, w trakcie analizy zapisu | TAK |  |
| 41. | Tabela arytmii uporządkowana względem ważności | TAK |  |
| 42. | Możliwość rozbudowy systemu holterowskiego o dodatkowe stanowisko pielęgniarskie pracujące w sieci lokalnej z ograniczonymi prawami analizy badania | TAK |  |
| 43. | Możliwość automatycznego wstawienia zdefiniowanego szablonu diagnozy lekarza | TAK |  |
| 44. | Możliwość pracy w środowisku lokalnym i sieciowym | TAK |  |
| 45. | Interaktywny histogram odstępów RR z możliwością usunięcia artefaktów. | TAK |  |
| 46. | Interaktywny histogram różnic pomiędzy dwoma sąsiednimi pobudzeniami. Widok akceleracji/deceleracji pomiędzy pobudzeniami. | TAK |  |
| 47. | Trendy oraz podział czasowy wzorów arytmii | TAK |  |
| 48. | Tachogram odstępów pomiędzy pobudzeniami w analizie HRV | TAK |  |
| 49. | Analiza czasowa wartości HRV w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta. | TAK |  |
| 50. | Podgląd do wartości granicznych ST w formie tabelarycznej | TAK |  |
| 51. | Łączny czas trwania odcinka ST ponad, poniżej i w limicie dla każdego odprowadzenia EKG | TAK |  |
| 52. | Analiza czasowa wartości ST w podziale na godziny/dni/łącznie lub sen/czuwanie pacjenta | TAK |  |
| 53. | Wykres oraz podział czasu na podstawowe wartości badania/zdarzenia. | TAK |  |
| 54. | Współpraca z ACTIVE DIRECTORY | TAK |  |
| 55. | System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. | TAK |  |
| 56. | Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię | TAK |  |
| 57. | Rejestrator 3, 7, 12-kanałowy (stosownie od ustawień i rozmieszczenia elektrod) | TAK |  |
| 58. | Zapis danych w trybie 3 i 7 kanałowym z 5 elektrod i 12-kanałowym z 10 elektrod | TAK |  |
| 59. | Rejestrowane odprowadzenia: - 3 odprowadzenia: mV1, mV3, mV5 - 7 odprowadzeń I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1 - 12 odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 | TAK |  |
| 60. | Klawiatura: Mikroprzełączniki | TAK |  |
| 61. | Sprawdzanie niepodłączonych odprowadzeń | TAK |  |
| 62. | Minimum dwa sposoby weryfikacji poprawności podłączenia elektrod na ekranie rejestratora- wykres słupkowy zakłóceń, prezentacja wstęgi EKG z każdego odprowadzenia | TAK |  |
| 63. | Czas zapisu : 12 godzin, 24 godziny, 48 godzin, 7 dni i nieograniczony | TAK |  |
| 64. | Długość rejestracji: 200 – 900 MB przez 24h (zależny od sygnału I liczby odprowadzeń) | TAK |  |
| 65. | Czujnik aktywności fizycznej pacjenta | TAK |  |
| 66. | Wyświetlacz LCD do 2,1” o rozdzielczości 128x64 | TAK |  |
| 67. | Waga rejestratora max. 110g | TAK |  |
| 68. | Wymiary rejestratora: max. 105 x 65 x 24 mm | TAK |  |
| 69. | Długość kabla pacjenta w zależności od odprowadzenia: min. 40 max. 90 cm | TAK |  |
| 70. | Transmisja danych za pomocą USB,z możliwością wyświetlania zapisu EKG oraz poziomu szumów z każdego odprowadzenia na ekranie komputera, Karta SD | TAK |  |
| 71. | Automatyczne włączenie rejestratora po 20 min. od włożenia baterii bez wprowadzania danych pacjenta | TAK |  |
| 72. | Możliwość edycji parametrów badania z poziomu rejestratora | TAK |  |
| 73. | Częstotliwość próbkowania 8 x 2000Hz | TAK |  |
| 74. | Rozdzielczości przetwornika AD przy rejestracji 24 bity | TAK |  |
| 75. | Funkcja wykrywania rozrusznika 100us przy próbkowaniu min. 40000Hz | TAK |  |
| 76. | Zapis danych na karcie pamięci typu SD do 2 GB | TAK |  |
| 77. | Detekcja i analiza pracy stymulatora | TAK |  |
| 78. | Analiza kardiostymulatorów typu: AAI, AAIR, DDD, DDDR, DDI, DDIR, DDT, V00, VAT, VDD, VDDR, VDI, VDIR, VVI, VVIR | TAK |  |
| 79. | Rozszerzona analiza kardiostymulatorów | TAK |  |
| 80. | Przycisk zdarzeń pacjenta wraz z zapisem głosowym (wbudowany mikrofon), długość nagrania 10 s | TAK |  |
| 81. | Zakres częstotliwości (wyłączone filtry cyfrowe): 0,049 Hz – 220 Hz | TAK |  |
| 82. | Rozdzielczość przetwornika AD przy rejestracji głosu: 10 bitów | TAK |  |
| 83. | Impedancja wejściowa: > 20 MΩ | TAK |  |
| 84. | Wskaźnik niskiej baterii: sygnał dźwiękowy i komunikat na wyświetlaczu | TAK |  |
| 85. | Współczynnik tłumienia CMR (z filtrem cyfrowym): > 100 dB (> 115 dB)-dla kabla 5 odprowadzeniowego | TAK |  |
| 86. | Możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku klawiszy | TAK |  |
| 87. | Zasilanie za pomocą 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
| 88. | Dodatkowe, wewnętrzne zasilanie do podtrzymywania zapisu w trakcie wymiany baterii/akumulatorów. | TAK |  |
| 89. | Obudowa z PC-ABS | TAK |  |
| 90. | W skład zestawu wchodzi: 1x - System długotrwałego monitorowania EKG, rozszerzona analiza HRV i ST, analiza rytmu, QT i QTc, PQ, detekcja i rozszerzona analiza kardiostymulatorów, wielopoziomowa klasyfikacja pobudzeń, analiza sygnału Relief i Waterfall, monitorowanie aktywności ruchowej pacjenta. 1x - Rejestrator 12; 7 i 3-kanałowy z podglądem zapisu EKG, komunikacja z komputerem przez USB lub kartę pamięci. Zapis powyżej 7 dni (168 godzin). | TAK |  |
| INNE: |  |  |  |
| 91. | Gwarancja: minimum 24 miesiące (w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje aparat zastępczy na koszt Wykonawcy) | TAK, podać |  |
| 92. | Paszport techniczny (wraz z dostawą) zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) | TAK |  |
| 93. | Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjne w wykonawstwie, uszkodzenia mechaniczne, inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji poza aktami wandalizmu | TAK |  |
| 94. | Czas reakcji serwisu – 48 h w dni robocze | TAK |  |
| 95. | Naprawa i diagnostyka na miejscu instalacji na koszt Wykonawcy w okresie trwania gwarancji, | TAK |  |
| 96. | Bezpłatne szkolenie personelu zamawiającego z obsługi sprzętu | TAK |  |
| 97. | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat | TAK |  |
| 98. | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu. | TAK |  |
| 99. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  |
| 100. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  |
| 101. | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej (przekazane w momencie dostawy dla każdego egzemplarza) | TAK |  |
| 102. | Bezpłatne przeglądy min. 1 raz/rok w okresie gwarancji, oraz obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.