Załącznik nr 5 do SWZ

Znak postępowania: PCZ.ZP.4/2026

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet nr 3:  Holter ABPM (ciśnieniowy / RR) - 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa | Podać |  |
| 2. | Typ/model | Podać |  |
| 3. | Producent | Podać |  |
| 4. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 5. | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany; | TAK |  |
| 6. | Rok produkcji aparatu - nie starszy niż 2024 | TAK (podać) |  |
| 7. | Skład 1 zestawu obejmuje: 1 x system holterowski, 1 x rejestrator, | TAK |  |
| 8. | Możliwość wykonania badania trwającego max. 51 godz. | TAK (podać) |  |
| 9. | Pojemność pamięci: min. 600 pomiarów | TAK (podać) |  |
| 10. | Zakres pomiaru ciśnienia krwi 25 – 260 mmHg | TAK (podać) |  |
| 11. | Zakres pomiaru Pulsu 40 – 240 uderzeń/ min Dokładność pomiaru ±3mmHg lub ±2% (w zależności od tego która wartość jest większa) | TAK |  |
| 12. | Minimum 3 wbudowane konfiguracje pomiaru w rejestratorze z możliwością wyboru dowolnego z nich tj. - Pomiary co 15 minut w dzień i co 30 minut w nocy -Pomiary co 20 minut w dzień i co 40 minut w nocy -Pomiary co 30 minut niezależnie od pory dnia | TAK |  |
| 13. | Metoda pomiaru oscylometryczna, szybkie wypuszczanie, pomiar podczas pompowania | TAK |  |
| 14. | Automatycznie kontrolowany poziom ciśnienia w mankiecie do 300 mmHg | TAK (podać) |  |
| 15. | Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta | TAK (podać) |  |
| 16. | Sensor ciśnienia - Piezorezystywny | TAK (podać) |  |
| 17. | Bezgłośna praca pompy | TAK |  |
| 18. | Pomiar na żądanie wywołany z poziomu rejestratora przy użyciu dedykowanego przycisku | TAK |  |
| 19. | Przycisk zmiany ręcznej pomiędzy dniem a nocą | TAK |  |
| 20 | Tryb nocny: Sygnały dźwiękowe są automatycznie wyłączane w godzinach 22:00-6:00 celem zapewnienia pacjentowi komfortowego snu. Alerty krytyczne (w tym wykrycie niskiego poziomu baterii lub odłączenia mankietu) pozostają aktywne i słyszalne, aby zapewnić natychmiastową reakcję na wszelkie problemy, zapobiegając utracie danych w okresie nocnym | TAK |  |
| 21. | Przycisk informacji o pobraniu leku | TAK (podać) |  |
| 22. | Przycisk nagrywania notatek głosowych dla pacjenta. Możliwość nagrywania co najmniej 8 notatek, możliwość nagrywania notatek o długości 15 sekund i krótsze. | TAK |  |
| 23. | Algorytmy pomiaru ciśnienia krwi. Protokoły: BHS, AAMI oraz ESH-IP | TAK |  |
| 24. | Funkcja wspierania snu pacjenta - niepowtarzanie nieudanych pomiarów, jeśli nie jest to konieczne | TAK (podać) |  |
| 25. | Możliwość uruchomienia badania z poziomu rejestratora bez użycia komputera | TAK |  |
| 26. | Komunikacja z komputerem poprzez przewód mini-usb – USB (przewód jest częścią zestawu) | TAK |  |
| 27. | Wyświetlacz LCD w rejestratorze | TAK |  |
| 28. | Wyświetlanie napięcia baterii i ich stanu naładowania w trakcie uruchamiania rejestratora | TAK |  |
| 29. | Zasilanie z max. 2 baterii lub akumulatorów AA | TAK |  |
| 30. | Waga rejestratora bez akumulatorów max. 196g | TAK |  |
| 31. | Maksymalne rozmiary rejestratora: max. 90x 88 x 29mm | TAK |  |
| 32. | W zestawie z rejestratorem etui na urządzenie z paskiem, mankiet, dwa akumulatory, ładowarka z przewodem i zasilaczem, dwie klapki na baterię w tym jedna zapasowa, zapinka do rękawa ubrania pacjenta, przewód USB do transmisji danych | TAK |  |
| 33. | Kompatybilność z mankietami w rozmiarach: 25-32 cm (jest częścią zestawu) 33-42 cm (nie jest częścią zestawu) 18-24 cm (nie jest częścią zestawu) | TAK |  |
| 34. | Dodatkowo mankiet 32-38 cm - duży | TAK |  |
| 35. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
| 36. | Mankiet i urządzenie łączą się ze sobą poprzez trwałe metalowe złącza | TAK |  |
| 37. | Automatyczne powtarzanie nieudanego zaplanowanego pomiaru po 1 minucie. |  |  |
| 38. | System eliminacji artefaktów (w tym ruchowych): Mankiet automatycznie pompuje się ponownie, jeśli wystąpią zakłócenia np. spowodowane ruchem. Łącznie do trzech pompowań. | Tak |  |
| 39. | Wbudowane zabezpieczenie uniemożliwia wykonanie dwóch pomiarów jeden po drugim - minimalna przerwa miedzy pomiarami 30 sekund | Tak |  |
| 40. | Wbudowane zabezpieczenie. Wciśnięcie dowolnego przycisku na urządzeniu powoduje natychmiastowe zaprzestanie procedury pomiaru i spuszczenie powietrza. | Tak |  |
| 41. | Urządzenie sygnalizuje zbliżanie się pomiaru oraz rozpoczęcie pomiaru w sposób umożliwiający jednoznaczne odróżnienie obu tych zdarzeń | Tak |  |
| 42. | Hybrydowe powiadomienie o zbliżającym się pomiarze, dźwiękowe i wizualne przy pomocy dwóch diod LED. Sygnalizacja następuje 20 sekund przed rozpoczęciem pomiaru. | Tak |  |
| 43. | Hybrydowe powiadomienie o rozpoczęciu pomiaru: dźwiękowe i wizualne przy pomocy dwóch diod LED | Tak |  |
| Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną o poniższych właściwościach i parametrach: |  |  |  |
| 44. | Platforma zapewnia możliwość wykonania zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergo spirometrię oraz konsultację badań w ramach telemedycyny. | TAK |  |
| 45. | Platforma umożliwia archiwizację badań holterowskich (EKG i ciśnienia) oraz testów wysiłkowych / wspólna baza pacjentów dla wszystkich modułów diagnostycznych (holter EKG, holter ciśnienia, spoczynkowe EKG, spirometria, próba wysiłkowa, ergospirometria) | TAK |  |
| 46. | Platforma dostępna w języku polskim. | TAK |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy platformy o moduł konsultację badań w ramach telemedycyny – wysyłanie badań do zdalnej oceny z poziomu oprogramowania diagnostycznego przy pomocy bezpiecznego łącza VPN | TAK |  |
| 48. | Platforma zapewnia tworzenie raportów w formacie PDF. Możliwość automatycznego zapisu raportu do wskazanej uprzednio lokalizacji | TAK |  |
| 49. | Platforma zapewnia możliwość edycji nazwy pliku raportu uwzględniająca datę urodzenia, imię, nazwisko, płeć, nr PESEL, czas i data wykonania badania. | TAK |  |
| 50. | Konfigurowalny interfejs użytkownika | TAK |  |
| 51. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta oraz wybrania norm przewidywanych (w niektórych modułach): Nazwisko i imię, wzrost, waga, płeć, wiek, rasa oraz wyboru dedykowanych wartości wzorcowych | TAK |  |
| 52. | Eksportowanie do systemu plików: PDF | TAK |  |
| 53. | Możliwość konfiguracji i pełnej edycji raportu (tak, jak w edytorze tekstu) | TAK |  |
| 54. | Zabezpieczenie dostępu do platformy hasłem | TAK |  |
| 55. | Tryby pracy administratora i użytkownika platformy | TAK |  |
| 56. | Możliwość eksportu danych do szpitalnego systemu informatycznego za pomocą HL7 lub DICOM | TAK |  |
| W zestawie licencja na moduł Platformy o poniższych właściwościach i parametrach służący do obsługi oferowanego holtera ABPM: |  |  |  |
| 57. | Okres rejestracji ciśnienia krwi: min. 24, 27, 48, 51 godzin | TAK |  |
| 58. | Możliwość ustawienia Interwałów pomiaru: min. 5 – 60 (5,10,15,20,25,30,40,60) | TAK |  |
| 59. | Możliwość ustawienia min. 4 okresów pomiaru tj. dzień, noc, poranek oraz okres specjalny z możliwością określenia początku i końca okresu pomiaru | TAK |  |
| 60. | Możliwość wyboru archiwalnego badania jako punktu odniesienia do aktualnie wykonanego pomiaru – automatyczne porównanie wyników | TAK |  |
| 61. | Możliwość podziału okresu badań na podokresy i ich programowanie | TAK |  |
| 62. | Możliwość stworzenia indywidualnego plan pomiarowego | TAK |  |
| 63. | Możliwość przeglądania wyników pomiarów w formie tabeli, wykresów i histogramów | TAK |  |
| 64. | Możliwość wprowadzenia uwag do poszczególnych pomiarów | TAK |  |
| 65. | 10 wbudowanych norm wg których interpretowane są pomiary: - AAP 2019 (pacjenci pediatryczni) - AHA 2017, - Chaloupecky 2006 (pacjenci pediatryczni wg. wzrostu) - ESC 2021 - ESH/EFIM/ISH 2024 - ESH/ISH/ERA 2023 (pacjenci pediatryczni wg wzrostu) - ESH/ISH/ERA 2023 (pacjenci pediatryczni i dorośli) - ISH 2020, - NICE 2019 (uaktualnienie z 2023 roku), możliwość zdefiniowania własnej normy dla danego badania | TAK |  |
| 66. | Wyliczenie takich wartości jak: ciśnienia maksymalne, średnie ważone ciśnienia i tętna, ładunku ciśnienia krwi dla całości badania jak i dla każdego podokresu oraz porannego wzrostu | TAK |  |
| 67. | Automatyczne podświetlanie wszystkich nieprawidłowych wartości pomiarowych | TAK |  |
| 68. | Możliwość ręcznego wykluczenia artefaktów pomiarowych | TAK |  |
| 69. | Tabela pomiarów w raporcie z uwzględnieniem czasu wykonania pomiaru określeniem SYS, DIA, MAP, Tętna dla każdego pomiaru. Możliwości wprowadzenia notatki do każdego pomiaru w tabeli. Automatyczne generowanie notatek do każdego pomiaru oraz kodu błędu. | TAK |  |
| 70. | Możliwość tworzenia automatycznych podpowiedzi przy generowaniu diagnozy w raporcie tj. możliwość zapamiętywania wybranych fraz (słów lub całych zdań) z opcją autouzupełniania | TAK |  |
| 71. | Możliwość wyboru parametrów pomiarowych umieszczonych w raporcie | TAK |  |
| 72. | Automatyczne wykrywanie rozmiaru mankietu. | TAK |  |
| INNE: |  |  |  |
| 73. | Gwarancja: minimum 24 miesiące (w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje aparat zastępczy na koszt Wykonawcy) | TAK (podać) |  |
| 74. | Paszport techniczny (wraz z dostawą) zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, numer seryjny (fabryczny), inne istotne informacje (itp. części składowe, istotne wyposażenie, oprogramowanie) | TAK |  |
| 75. | Zakres bezpłatnej obsługi serwisowej w ramach gwarancji obejmuje: wady materiałowe, konstrukcyjnej w wykonawstwie, uszkodzenia mechaniczne, inne usterki pojawiające się w czasie eksploatacji poza aktami wandalizmu | TAK |  |
| 76. | Czas reakcji serwisu – 48 h w dni robocze | TAK |  |
| 77. | Naprawa i diagnostyka na miejscu instalacji na koszt Wykonawcy w okresie trwania gwarancji, | TAK |  |
| 78. | Bezpłatne szkolenie personelu zamawiającego z obsługi sprzętu | TAK |  |
| 79. | Gwarancja dostępności części zamiennych [liczba lat] – min. 10 lat | TAK |  |
| 80. | W przypadku, gdy w ramach gwarancji następuje wymiana sprzętu na nowy/dokonuje się istotnych napraw sprzętu/wymienia się istotne części sprzętu (podzespołu itp.) termin gwarancji biegnie na nowo. W przypadku zaś innych napraw przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień w czasie którego Zamawiający nie mógł korzystać z w pełni sprawnego sprzętu | TAK |  |
| 81. | Wszystkie czynności serwisowe, w tym ponowne podłączenie i uruchomienie sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | TAK |  |
| 82. | Wymiana każdego podzespołu na nowy po drugiej nieskutecznej próbie jego naprawy | TAK |  |
| 83. | Bezpłatne przeglądy min. 1 raz/rok w okresie gwarancji, oraz obowiązkowy bezpłatny przegląd z końcem biegu gwarancji | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.