Załącznik nr 5 do SWZ

Znak postępowania: PCZ.ZP.4/2026

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

Pakiet nr 4:  Aparat ultrasonograficzny – 1szt.

| Parametry wymagane: |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia |  |
| Typ/model |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |

Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis parametru |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji 2026r. | Tak |  |
|  | Waga aparatu maksymalnie 84kg | Tak |  |
|  | Poziom hałasu emitowanego przez ultrasonograf poniżej 36,5dB | Tak |  |
|  | Całkowicie cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w minimum 2 równoważne gniazda HDMI o rozdzielczości min 1920x1080 px | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w min 4 porty USB | Tak |  |
|  | Konsola aparatu regulowana w dwóch płaszczyznach pionowej w zakresie min 18cm i obrót lewo/prawo min 30°. | Tak |  |
|  | Fizyczna klawiatura | Tak |  |
|  | Cyfrowe, minimum 10 strefowe sterowanie kompensacją wzmocnienia sygnału ultradźwiękowego w czasie. Ustawienie dostępne z poziomu panelu dotykowego z możliwością zapamiętywania minimum 5 ustawień. | Tak |  |
|  | Ilość aktywnych równoważnych gniazd sond obrazowych minimum 4 | Tak |  |
|  | Monitor kolorowy OLED o przekątnej minimum 26” | Tak |  |
|  | Panel dotykowy, pojemnościowy o przekątnej min 14” z regulowanym pochyłem i rozdzielczości minimum 1920 x 1080 px | Tak |  |
|  | Możliwość dostosowania parametrów monitora głównego (minimum jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu – za pomocą fizycznych elementów sterowania umiejscowionych w monitorze. | Tak |  |
|  | Ponad 172 fizycznych kanałów Tx/Rx. Liczba kanałów cyfrowych minimum 7 950 000 | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany dysk SSD NVME na system i bazę danych o pojemności minimum 500 GB z możliwością rozbudowy do pojemności 1TB. Minimalne parametry prędkości odczytu / zapisu: 2000MB/s | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu minimum 1,5-21 MHz | Tak |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - B, B + B, 4 B - B + M - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 3 funkcji (np print/send/save) pod jednym z dwóch wybranych klawiszy funkcyjnych z możliwością wybrania docelowej drukarki oraz docelowego miejsca wysyłki - możliwe do skonfigurowania inne parametry dla każdego z przycisków (np. Dwie różne drukarki) | Tak |  |
|  | Możliwość skonfigurowania min jednego przycisku do automatycznego wysłania w czasie rzeczywistym wykonanego zdjęcia na dysk sieciowy lub komputer. | Tak |  |
|  | Technologia obrazowania wieloczęstotliwościowego wykorzystująca sposób obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | Tak |  |
|  | Opcja pozwalająca na powiększenie obrazu diagnostycznego na cały ekran dla trybów 2D, CW, PD oraz CD tak, aby obraz ten wypełniał więcej niż 80% powierzchni ekranu. Możliwość wykonywania pomiarów przy uruchomionej opcji powiększenia obrazu | Tak |  |
|  | Tryby obrazowania: - 2D - M-Mode - M-Mode Anatomiczny - Kolor M-mode - Doppler pulsacyjny i HPRF - Doppler kolorowy - Doppler ciągły CW - Tkankowy Doppler kolorowy TDI | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu (Frame rate) w 2D min 4950 Hz | Tak |  |
|  | Oprogramowanie podnoszące jakość oraz kontrastowość obrazu, poprawiające widoczność drobnych struktur (różniących się w niewielkim stopniu echogenicznością od otaczających tkanek), dający możliwość dokładnej wizualizacji włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Dostępny na głowicach convex oraz linia | Tak |  |
|  | Innowacyjna funkcja obrazowania wykorzystująca pełne spektrum częstotliwości pracy przetwornika ultradźwiękowego. Jednoczesna emisja i odbieranie sygnałów o niskiej, średniej i wysokiej częstotliwości poprawiająca wizualizację zacienionych struktur. Funkcja może być włączana i wyłączana za pomocą jednego przycisku. Rozwiązanie, podobne do technologii HDR w aparatach fotograficznych, pozwalające na lepsze zobrazowanie zacienionych obszarów, np. Mózgowia czy jamy brzusznej płodu w późnym okresie ciąży | Tak |  |
|  | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami, z możliwością dostosowania skali do przedmiotu badania | Tak |  |
|  | Wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,5 - 24,0 mm | Tak |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min +/-79° | Tak |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min +/-80° | Tak |  |
|  | Automatyczne dopasowanie obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. optymalizacja wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min 1,06 – 34 KHz | Tak |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min +/- 12m/s | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 680 klatek/sek. | Tak |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej min +/-30° | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D/Color Doppler i 2D | Tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja 2D i M-Mode w różnych proporcjach | Tak |  |
|  | Maksymalna głębokość pola obrazowego minimum 48 | Tak |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 28 razy | Tak |  |
|  | System ultrasonograficzny wykorzystujący sztuczną inteligencję do ciągłego doskonalenia algorytmów automatycznego obrysowywania struktur anatomicznych, uwzględniając indywidualne wzorce pracy użytkownika. | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w zaawansowane oprogramowanie do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby na podstawie analizy tłumienia i rozproszenia wstecznych fal ultradźwiękowych. Na jednym skanie możliwość analizy tych dwóch wartości, naprzemiennie przechodząc między nimi używając jednego klawisza bądź na panelu dotykowym - minimum pomiar tłumienia z współczynnikiem jakościowym pomiaru a obszar możliwy do kalkulacji wynosił od 3 cm2 do 100% obszaru obrazowania – minimum 1000 cm2. Wyniki dostępne w formie szczegółowego raportu, z określeniem % wartości stłuszczenia. Jednostki pomiarowe do wyboru: dB/cm/MHz lub dB/m. | Tak |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 680 klatek/sek. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego wyznaczania frakcji wyrzutowej lewej komory z projekcji A2C oraz A4C, automatyczne rozpoznanie projekcji i wyznaczenie objętości LV dla skurczu i rozkurczu za pomocą jednego kliknięcia. Analiza możliwa z sygnałem EKG oraz bez sygnału EKG | Tak |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound”. Ultradźwięki wysyłane pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 6 kątów i 6 ustawień | Tak |  |
|  | Moduł elastografii uciskowej (strain elastography) umożliwiający w czasie rzeczywistym wizualizację względnej sztywności tkanek z możliwością dostosowania skali do preferencji użytkownika. Zaawansowane funkcje obejmują: wskaźnik optymalnego nacisku głowicy, pomiar odległości i powierzchni oraz oprogramowanie do porównywania elastyczności co najmniej dwóch obszarów, w tym obliczenie stosunku strain (strain ratio). | Tak |  |
|  | Funkcja przestrzennej wizualizacji toru biopsyjnego z możliwością dostosowania kąta, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji | Tak |  |
|  | Lupa pomiarowa powiększająca kursor pomiarowy na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę) | Tak |  |
|  | Moduł elastografii akustycznej ShearWave umożliwiający ilościową ocenę sztywności tkanek poprzez analizę prędkości fal poprzecznych. System oferuje możliwość dostosowania obszaru badania oraz prezentuje wyniki w postaci kolorowej mapy elastyczności oraz współczynnika RMI (Reliable Measurement Index) w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie. Moduł jest kompatybilny z głowicami konweksowymi oraz liniowymi, a wyniki pomiarów mogą być wyrażone zarówno w kilopaskalach (kPa), jak i metrach na sekundę (m/s). Wyniki wyświetlane na profilu z zaznaczeniem linii mediany, 25 percentyla i 75 percentyla Możliwość automatycznego i półautomatycznego edytowania profilu, odcinając wartości mające wartość IQR/Med wyższą lub równą 30%. Możliwość regulacji pola powierzchni bramki mapowania sztywności tkanki w zakresie 1,4-14cm2 | Tak |  |
|  | Oprogramowanie wraz z pomiarami do badań min: brzusznych, ginekologicznych, mięśniowo szkieletowych, położniczych, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialnych, urologicznych, naczyniowych. Wszystkie wymienione typy badań dostępne bez konieczności zakupu dodatkowych licencji. | Tak |  |
|  | Automatyczne pomiary płodu min BPD, HC, AC, FL, NT, AFI, HUM, CRL, VP | Tak |  |
|  | Możliwość stworzenia własnej formuły obliczeniowej | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi z wyszukiwarką fraz dostępna po wciśnięciu przycisku na klawiaturze. Instrukcja w językach minimum: polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, duńskim oraz ukraińskim. | Tak |  |
|  | Pamięć dynamiczna cine min 78 000 obrazów | Tak |  |
|  | Menu systemu dostępne minimum w języku polskim, angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, duńskim oraz ukraińskim | Tak |  |
|  | Dynamika systemu min 368 dB (Decybeli) | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia dowolnej drukarki formatu A4, wspieranej przez system operacyjny Windows 10 | Tak |  |
|  | Otwarty moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist. Wsparcie dla kodowania znaków: - ISO_IR 192 - ISO_IR 144 - ISO_IR 100 - ISO_2022_IR 87 - ISO_2022_IR 149 - GB18030 | Tak |  |
|  | Możliwość wysyłania zdjęć, filmów oraz raportów z badań bezpośrednio na dysk sieciowy. | Tak |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive | Tak |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Mbps | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję fuzji obrazów w czasie rzeczywistym, umożliwiająca nakładanie danych uzyskanych z tomografii komputerowej (CT) i rezonansu magnetycznego (MR) na obraz ultrasonograficzny w trybie B-mode. System zapewnia synchronizację płaszczyzn obrazowania oraz możliwość zastosowania na różnych typach sond, w tym konweksowych, endokawitarnych i liniowych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zautomatyzowane oprogramowanie do obliczenia indeksu wątrobowo-nerkowego, które na podstawie analizy obrazu ultrasonograficznego automatycznie porównuje echogeniczność miąższu wątroby z korą nerki. System samodzielnie umieszcza markery pomiarowe w odpowiednich strukturach anatomicznych, umożliwiając ocenę stopnia stłuszczenia wątroby na podstawie wyświetlanej wartości HRI. Możliwość dostosowania rozmiaru markerów pomiarowych do rozmiaru narządu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznego wyznaczenia kształtu szyjki macicy. Automatyczne wyodrębnienie linii środkowej i grubości endometrium z płaszczyzny koronalnej w obrazowaniu 3D. Identyfikacja wad rozwojowych macicy zgodnie z wytycznymi ESHRE/ESGE lub ASRM | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o w pełni automatyczne (jednoprzyciskowe) narzędzie służące do detekcji macicy i określenia jej kształtu w trybie 2D wraz z automatycznymi pomiarami min. grubość endometrium (wraz z detekcją obecności płynu), długości/wysokości/szerokość macicy wraz z podaniem objętości (w projekcjach strzałkowej i poprzecznej, wyznaczeniem Asymetrii ściany przedniej do tylnej (A/P). Możliwość edytowania zmiennych: obecność płynu, zgięcie i pochylenie macicy, echogeniczność, faza menstruacyjna. Możliwość dostosowania zakresu prawidłowych wartości grubości endometrium w różnych okresach cyklu menstruacyjnego. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające przewidywanie przedwczesnego porodu wykorzystujący elstografię z głowicy endowaginalnej oraz Elasticity Contrast Index. Funkcja przedstawiająca współczynnik odkształcenia pomiędzy ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki macicy, wykorzystując wibracje powodowane przez naturalne ruchy wewnętrzne. Oprogramowanie wykorzystujące do 50 obrazów elastograficznych zebranych poniżej 4 sekund. Po zakończeniu pomiarów wyniki zostają automatycznie wprowadzone do raportu | Tak |  |
| 67 | Możliwość rozbudowy o zawansowane narzędzia serwisowe min: Zdalna aktualizacja systemu, zdalna konfiguracja systemu, zdalna konfiguracja presetów obrazowych, zdalne wykonywanie kopii zapasowych ustawień oraz bazy danych, zdalne wykonywanie testów serwisowych, zdalna weryfikacja stanu technicznego głowic, zdalna analiza logów systemowych, zdalny dostęp do statystyki użycia poszczególnych głowic, zdalny dostęp do statystyki użycia presetów, zdalny dostęp do statystyki zużycia energii przez aparat. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowane rozwiązanie do badań ultrasonograficznych z kontrastem, zoptymalizowane dla niskiego indeksu mechanicznego z zaawansowanymi narzędziami do analizy obrazu. CEUS | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min 13000 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min 40min | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oomiary Z-score dla płodu oraz neonantologii | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o funkcję do półautomatycznego pomiaru objętości kości ramienia lub uda z 3 punktów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję informującą o postępie porodu dzięki automatycznemu pomiarowi Aop (kąt progresji) i kierunku głowy płodu. | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych w czasie rzeczywistym wraz z dźwiękiem oraz obrazem z kamery na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach (w dowolnym miejscu na świecie) w celu współpracy/konsultacji online. Oprogramowanie umożliwia zdalne wykonywanie pomiarów oraz zmianę parametrów obrazowania ultrasonografu. | Tak |  |
|  | Quasi-trójwymiarowa wizualizacja przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru kompleksu IMT | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o zaawansowane oprogramowania do badania tarczycy w trybie B-Mode, wykorzystujące sztuczną inteligencję, dającą możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych i pomiarem wielkości oraz głębokości położenia zmiany. Narzędzie daje możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą TI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania tarczycy, , na którym jest minimum: graficzne położenie zmiany, zdjęcie zmiany, wymiary zmiany, prawdopodobieństwo łagodności/złośliwości, wartość w jednej z dostępnych skali, oznaczenie granic i kształtu zmiany, obecności zwapnień i unaczynienia – z możliwością ręcznej zmiany klasyfikacji wybranego czynnika. Minimum 3 metody klasyfikacji tarczyc K-TIRADS, ATA, EU-TIRADS | Tak |  |
|  | . Oprogramowanie do wyliczania procentu unaczynienia w zaznaczonym obszarze obrazu (obszar możliwy do kalkulacji min. 50cm2) | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe udostępnianie wskazanych obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR wyświetlanego na ekranie aparatu. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według IOTA ADNEX. Raport wyświetlający ryzyko bazowe i ryzyko pacjenta w formie kolorowego grafu, grafu liniowego i procentowych wartości estymujący prawdopodobieństwo złośliwości guza przydatków jako łagodny, graniczny, stopnia I, stopnia II-IV i wtórnych przerzutów | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję pozwalająca na nagrywanie w czasie rzeczywistym przebiegu całego badania na dysk zewnętrzny np. PenDrive | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zawansowane oprogramowanie do badania piersi w trybie B-Mode, wykorzystujące sztuczną inteligencję, dające możliwość wykonania analizy morfologicznej z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem zmian nowotworowych i pomiarem wielkości oraz głębokości położenia zmiany. Narzędzie daje możliwość klasyfikacji nowotworowej ze skalą BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi, na którym jest minimum: graficzne położenie zmiany, zdjęcie zmiany, wymiary zmiany, prawdopodobieństwo łagodności/złośliwości, wartość w jednej z dostępnych skali, oznaczenie kształtu, granic zmiany, obecności zwapnień i unaczynienia – z możliwością ręcznej zmiany klasyfikacji wybranego czynnika. Dostępne 2 metody klasyfikacji piersi BI-RADS 2003/ BI-RADS 2013 | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inne niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska - dostępna na zaoferowanej głowicy convex oraz liniowej | Tak |  |
|  | Aparat pozwala na wykonanie szerokokątnego skanu (obrazowania panoramicznego) przy użyciu co najmniej głowic konweksowej i liniowej, z możliwością dokonywania pomiarów na uzyskanych obrazach | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o system AI do automatycznego wykrywania i śledzenia zmian w piersiach w czasie rzeczywistym. System po rozpoznaniu podejrzanej struktury samoistnie zaznacza ją na ekranie i śledzi w czasie rzeczywistym sugerując operatorowi obszar wymagający szczególnej uwagi. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej identyfikacji i śledzenia w czasie rzeczywistym kluczowych struktur anatomicznych, takich jak nerwy, kości, mięśnie i naczynia krwionośne. System zapewnia wizualizację każdej struktury za pomocą unikalnego koloru, umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację obrazów medycznych. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję bazująca na zaawansowanych algorytmach przetwarzania obrazu, poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej w czasie rzeczywistym dla precyzyjnego określenia położenia igły w przestrzeni podczas procedury wkłucia. | Tak |  |
|  | Opcja rozbudowy o oprogramowanie służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D/ M-mode / PW/ CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Oprogramowanie te ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E’, A’, S’ | Tak |  |
| GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica Convex wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 1-7 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania min 90 stopni Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji | Tak |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy 1-5 MHz Liczba elementów 80 Kąt skanowania 90 stopni | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 2-14 MHz Liczba elementów 256 Pole skanowania 50 mm Obrazowanie harmoniczne min 6 częstotliwości Możliwość pracy z oprogramowaniem do kontrastów CEUS | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa wykonana w technologii Single Crystal, Zakres częstotliwości pracy 2-12MHz Liczba elementów 192 Pole skanowania 44 Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość wykonania Freehand 3D | Tak |  |
|  | Głowica convex Zakres częstotliwości pracy 3-10 MHz Liczba elementów min. 190 Kąt skanowania 58 stopni Obrazowanie harmoniczne MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | Głowica microconvex, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz Liczba elementów min. 128 Kąt skanowania 91 stopni Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 4-18 MHz Liczba elementów 288 Pole skanowania max 39 mm Obrazowanie harmoniczne min 5 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość wykonania Freehand 3D MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | Głowica liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość wykonania Freehand 3D MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 4-18 MHz Liczba elementów 288 Pole skanowania max 39 mm Obrazowanie harmoniczne min 5 częstotliwości Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej Możliwość wykonania Freehand 3D MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | Głowica Convex Volumetryczny, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 1-8 MHz Liczba elementów 192 Kąt skanowania 70 stopni MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | Głowica kardiologiczna pediatryczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 3-8 MHz Liczba elementów min 96 Kąt skanowania min 90° MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | Głowica kardiologiczna neonatologiczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 4-12 MHz Liczba elementów min 96 Kąt skanowania min 90° MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | Głowica endowaginalna Zakres częstotliwości pracy 2-11 MHz Liczba elementów 190 Kąt skanowania 200 stopni Obrazowanie harmoniczne MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
|  | Głowica Liniowa śródoperacyjna typu „hokey” Zakres częstotliwości 3-22MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 26mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość wykonania Freehand 3D MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY | Tak |  |
| INNE: |  |  |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia należy dostarczyć Zamawiającemu: - Instrukcje obsługi w języku polskim (1 egz. w formie papierowej, 1 egz. w formie elektronicznej - paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu, - kartę gwarancyjną, - deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu, - instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji, - niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego – jeśli dotyczy - wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania, | Tak |  |
|  | Autoryzacja producenta na sprzedaż oraz serwis na terenie Polski | Tak |  |
|  | Bezpłatne szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego (min. 2 szkolenia) | Tak |  |
|  | Reakcja serwisu w okresie gwarancji - do 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w siedzibie zamawiającego aparat zastępczy na czas naprawy | Tak |  |
|  | Pełna gwarancja producenta na wszystkie oferowane urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia łącznie z głowicami i oraz akcesoriami (poza materiałami zużywalnymi) liczona od dnia podpisania protokołu odbioru min 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Nieodpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych dla oferowanego aparatu min. 10 lat | Tak |  |
|  | W zestawie: podgrzewacz do żelu USG z wyświetlaczem LCD | Tak |  |