Załącznik nr 1a do SWZ

ZP.271.3.2026

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) część 3 zamówienia: dostawa sprzętu medycznego dla Gminnego Centrum Zdrowia w Nowej Męcince

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu medycznego:

- mobilny aparat USG – 1 sztuka, o parametrach:

| Parametry Techniczne wymagane |  |
| --- | --- |
|  | Konstrukcja |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej do prezentacji, z bieżącej produkcji, nie rekondycjonowany; rok produkcji min. 2025 |
|  | Przenośny aparat USG z torbą/walizką dedykowaną do transportu, z kolorowym Dopplerem, o cyfrowym układzie formowania wiązki ultradźwiękowej, o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii |
|  | Maksymalna waga jednostki głównej max. 2,1 kg |
|  | Zasilanie sieciowe i bateryjne. Bateria w zestawie |
|  | 4 porty do podłączenia głowic bez konieczności posiadania stacji dokującej i innych urządzeń preferencyjnych |
|  | Dotykowy ekran o wysokiej rozdzielczości, przekątna ekranu min. 14,1 cali, responsywny i płynny w użyciu. Rozdzielczość 1900 x 1080 |
|  | Regulacja kąta pochylenia ekranu |
|  | Czas włączenia maksymalnie 25 s. |
|  | 180 min ciągłych badań na wbudowanej baterii zasilającej system. |
|  | Aktualizacja systemu jednym wciśnięciem dedykowanej ikony - pomocne podczas wprowadzania nowych rewizji usprawniających pracę systemu, |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego do pełnego ekranu, |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. - Duplex mode: B+CFM, B+CPA, B+DPD, B/M - Triplex mode: B+CFM+PW, B+CPA+PW, B+DPD+PW, CW |
|  | Liczba klatek na sekundę w obrazowaniu B minimum 128 FPS |
|  | Obrazowanie harmoniczne, |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD), |
|  | Zakres prędkości Dopplera kolorów minimum 0.92-5.09m / s |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy, |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach, |
|  | Zakres prędkości Dopplera fali impulsowej (przy zerowym kącie bramki) min 15m/s |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie min. 1,0 mm do 8,0 mm, |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie min. +/- 20 stopni, |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie min. +/- 70 stopni, |
|  | Tryb automatycznego ustawiania pozycji ramki dopplerowskiej przez aparat. |
|  | Obrazowanie typu „Compound” (tzw. skrzyżowane ultradźwięki), |
|  | Obrazowanie trapezowe, |
|  | Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych |
|  | Możliwość rozszerzenia standardowego kąta obrazowania głowicy Convex |
|  | Obrazowanie B / B+CD w czasie rzeczywistym |
| 33. | Minimum dwie aplikacje wzmacniające uwidocznienie igły |
| 34. | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku, |
| 35. | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach |
|  | Archiwizacja obrazów |
| 36. | Wewnętrzny system archiwizacji danych z dyskiem twardym min. 128 GB, |
| 37. | Wbudowane wyjścia USB 2.0 min 2, wi-fi, bluetooth |
|  | Funkcje użytkowe |
| 38. | Oprogramowanie wspomagające wizualizację igły |
| 39. | Raporty z badań, |
| 40. | Pełne oprogramowanie do badań: - Pediatrycznych, - Małych narządów, - Naczyniowych, - Brzusznych, - Mięśniowo-szkieletowych, - Położniczych - Ginekologicznych |
| 41. | Automatyczny pomiar kompleksu Intima Media |
| 42. | Aparat pozwala na tworzenie raportu z wykresem zmian grubości blaszki miażdżycowej przy kolejnych badaniach |
| 43. | Możliwość wyboru języka polskiego, zmiana języka w systemie bez potrzeby restartowania aparatu |
| 44. | Aparat powinien posiadać tryb szkoleniowy, pokazujący prawidłowe ułożenie głowicy oraz obraz jaki powinniśmy uzyskać przy danej projekcji. |
| 45. | Automatyczny pomiar średnicy zmian jamistych w tarczycy. |
| 46. | Automatyczny pomiar średnicy zmian jamistych przy badaniu piersi. |
| 47. | Automatyczny pomiar objętości pęcherza. |
| 48. | Aparat posiada funkcję podświetlająca konkretne struktury po wykryciu ich przy badaniu układu mięśniowo-szkieletowego. |
|  | Głowice ultradźwiękowe |
| 49. | Głowica Liniowa |
| 50. | Zakres częstotliwości pracy min. 4,5 – 13,0 MHz, |
| 51. | Liczba elementów min. 128, |
| 52. | Szerokość pola skanowania max. 43,5 mm, |
| 53. | Głowica Convex |
| 54. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,8 – 6,8 MHz, |
| 55. | Kąt skanowania min. 63 stopnie |
| 56. | Kąt skanowania w trybie rozszerzonym min. 83 stopnie |
| 57. | Liczba elementów min. 96 |
| 58. | Głowica sektorowa, kardiologiczna |
| 59. | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5 – 5,3 MHz, |
| 60. | Kąt skanowania min. 70 stopni. |
| 61. | Liczba elementów min. 32. |
| 62. | Możliwości rozbudowy na dzień składania ofert |
| 63. | Możliwość rozbudowy o dedykowany wózek z 4 skrętnymi kołami z możliwością zamocowania konsoli USG, z kubeczkami na głowice |
| 64. | Możliwość rozbudowy o głowicę sektorową do badan kardiologicznych dorosłych pacjentów |
| 65. | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex o zakresie częstotliwości pracy min. 5,0 MHz do min. 9,0 MHz |
| 66. | Aparat powinien posiadać tryb szkoleniowy ukazujący prawidłowe projekcie uzyskiwane podczas badania kardiologicznego oraz nazywający dane jamy serca przy uzyskaniu określonych projekcji. |
|  | Inne |
| 67. | Gwarancja min. 60 miesięcy od dnia instalacji urządzenia |
| 68. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) |
| 69. | Certyfikat CE |
| 70. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) |

2) analizator diagnostyczny – 1 sztuka, o parametrach:

- analizator fabrycznie nowy, bez wad i uszkodzeń

- dotykowy ekran, wbudowana drukarka

WŁAŚCIWOŚCI:

- Maksymalna czułość

- Autokalibracja

- Szybki wynik - w kilka minut

- Łączność LIS/HIS

- rozmiar urządzenia – mały, tzn. łatwy do przenoszenia

- Automatyczne wyświetlanie rezultatu na ekranie urządzenia oraz możliwość jego wydrukowania

- Interfejs w języku polskim

- zapisywanie wyników badań w pamięci urządzenia – min. 8 000 tys.

- Inne porty komunikacyjne dostępne w analizatorze: DC – IN/ RJ45/ USB B/ CAN-IN/ CAN-

OUT/ RS232

PARAMETRY TECHNICZNE ANALIZATORA:

- źródło światła wzbudzającego: LED

- badana próbka: krew pełna, surowica, osocze, mocz i kał

- środowisko pracy: system operacyjny Android 5.1.1

- interfejs: port szeregowy, USB, sieć Internet

- wbudowane porty komunikacyjne: DC – IN/ RJ45/ USB B/ CAN-IN/ CAN-OUT/ RS232

- możliwość wpięcia myszki i klawiatury (dostępne dwa porty)

- wbudowana drukarka: wewnętrzna drukarka termiczna

3) otoskop – 1 sztuka, o parametrach:

- Bezobsługowe oświetlenie

- Optymalne zarządzanie temperaturą diody LED

- Technologia LED HQ gwarantująca najwierniejsze odzwierciedlenie rzeczywistych kolorów.

- Homogeniczne, jasne oświetlenie całego obrazu z temperaturą koloru 4000 K.

- Możliwość podłączenia gruszki insuflacyjnej

- Rękojeść zasilana bateryjne

- Wzierniki jednorazowego użytku AllSpec (po 5 szt. w rozmiarach 2,5 i 4 mm)

4) model do badania piersi – 1 sztuka, o parametrach:

model posiadający trzy średniej wielkości oryginalnie uformowane piersi kobiece umieszczone na podstawce, w tym:

Model 1 (lewa pierś): 2 zaokrąglone, ruchome guzy na głębokości 10 mm, średnicy ok. 20 mm,

przypuszczalnie łagodne

Model 2 (lewa pierś) 1.nieregularny guz na głębokości 15 mm, przylegający do ścianki klatki

piersiowej, średnicy około 15 mm, przypuszczalnie złośliwy. 2.nieregularny guz na głębokości 15 mm, przylegający do ścianki klatki piersiowej, średnicy około 20 mm, przypuszczalnie złośliwy.

3.kolumnowy, nieregularny guz na głębokości 10 mm, przylegający do ścianki klatki

piersiowej,średnicy około 30 mm, złośliwy. 4.trwale wciągnięta, przekrwiona brodawka sutkowa,

często w połączeniu ze złośliwym guzem. 5.skórka pomarańczy struktura skóry jak w

pomarańczowym łuszczeniu z zatkanym porem przez zastój chłonki (limfy) przy guzie złośliwym.

Model 3 (prawa pierś) Zdrowa.

5) bieżnia do prób wysiłkowych – 1 sztuka, o parametrach:

- bieżnia do badań wysiłkowych oraz rehabilitacji kardiologicznej;

- wbudowany w bieżnię moduł EKG zapewniający bieżący monitoring pracy serca, system   kontroli nachylenia;

- inklinometr pozwalający na precyzyjne zadawanie obciążenia poprzez zmianę pochylenia bieżni;

- bieżnia winna współpracować z systemem do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej AsTER

- maksymalna dopuszczalna waga pacjenta: min.180 kg

- wyłącznik bezpieczeństwa: 2 szt. na poręczach i opcjonalnie jeden zewnętrzny

- sterowanie za pomocą komputera

- dodatkowe funkcje: funkcja ZERO START

- wbudowany moduł EKG: 12 standardowych odprowadzeń (tryb: wysiłkowy)

- wbudowany moduł EKG: 2 odprowadzenia (tryb: rehabilitacja)

- wbudowany moduł EKG: tak

- wbudowany moduł EKG: zakres częstotliwości 0,05-150 Hz

- wbudowany moduł EKG: zakres pomiaru HR 25-300 bpm

- detekcja odpięcia elektrody INOP: tak

Standardowe wyposażenie

-bieżnia

- elektrody jednorazowe

- instrukcja użytkowania w języku polskim

- kabel do transmisji danych

- kabel pacjenta KEKG 51 (system wysiłkowy)

- kabel pacjenta KEKG 52 (rehabilitacja kardiologiczna)

- kabel sieciowy

- karta gwarancyjna

- klucz odblokowujący (duży Jack) bieżnię po naciśnięciu STOP

- olej silikonowy

- pasta abrazyjna

- wkładka bezpiecznikowa topikowa (2 szt.)

- zestaw montażowy

- zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa

Wyposażenie dodatkowe wymagane:

- oprogramowanie AsTER oraz CardioTEST

- poręcz pediatryczna

6) cykloergometr – 1 sztuka, o parametrach:

- współpraca z system do badań wysiłkowych CardioTEST oraz z systemem do rehabilitacji

kardiologicznj AsTER

- sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232

- hamowanie: sterowany procesorem hamulec

- obciążenie niezależne od liczby obrotów

- wbudowany moduł EKG

- 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym

- 2 odprowadzenia w trybie treningowym

- zakres pomiaru HR 15-240 bpm

- maksymalna waga pacjenta: nie mniej niż 180 kg

- zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA

Wyposażenie:

- cykloergometr

- kabel pacjenta do systemu wysiłkowego KEKG-51

- kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej KEKG-52

- 50 x elektrody jednorazowe

- pasta abrazyjna

- zasilacz sieciowy

- kabel sieciowy

- kabel do transmisji danych

7) system wysiłkowy do wykonywania elektrokardiograficznych badań wysiłkowych oraz badań spoczynkowych z możliwością generowania raportów, archiwizacją badań EKG, przeglądaniem opisywaniem – 1 sztuka, posiada minimum:

- system do elektrokardiograficznych badań wysiłkowych składający się z oprogramowania CardioTEST

- specyfikację techniczną

- pływanie linii izoelektrycznej oraz zakłócenia pochodzenia mięśniowego

- nieprzerwana rejestracja i prezentacja sygnału EKG z 12 odprowadzeń

- prezentacja uśrednionych zespołów P-QRS-T z 12 odprowadzeń wraz z wynikami pomiarów poziomu i  nachylenia odcinka ST

- automatyczny pomiar HR, poziomu ST i nachylenia odcinka ST

- automatyczne sterowanie obciążeniem cykloergometru i bieżni

- archiwizacja i wydruk raportu przeprowadzonego badania

- automatyczne wyznaczenie punktów pomiarowych z możliwością ręcznej korekty

- automatyczna analiza arytmii

- prezentacja parametrów dotyczących: fazy badania, bieżącego obciążenia, czasu etapu i całkowitego czasu wysiłku

- Monitorowane parametry: częstości rytmu, MET, podwójny produkt, ciśnienie krwi, poziom, nachylenie odcinka ST oraz obciążenie

- wydruk EKG w czasie rzeczywistym

- podgląd trendów wszystkich mierzonych parametrów w trakcie badania

- system alarmów dla monitorowanych parametrów i arytmii

- archiwizacja i wydruk raportu umożliwiającego wiarygodną ocenę badania (raport zawiera zapis EKG, uśrednione zespoły P-QRS-T oraz tabelę z wynikami pomiarów)

- Standardowe protokoły badań oraz możliwość definiowania własnych protokołów również w trybie RAMP

- podgląd raportu na ekranie przed wydrukiem raportu

- funkcja reanalizy wykonanego badania

- prezentacja trendów 3D ilustrujących zmiany odcinka ST

- wyposażone w oprogramowanie CardioTEST z kluczem zabezpieczającym USB

8) chłodziarka farmaceutyczna z monitoringiem temperatury – 2 sztuki, o parametrach:

- posiada drzwi przeszklone;

- wyposażona w płaski kontroler z ekranem dotykowym, kontroler będzie wyświetlał, sygnalizował i rejestrował minimalne i maksymalne temperatury dla obu sond temperatury;

- posiada cyfrowy zamek,

- posiada sondę temperatury o długości 1 metra,

- zakres temperatury od +2°C do +8°C

- pojemność 66 litrów.

9) tablica Snellena – 2 sztuki, o parametrach:

- tablica posiada litery, lub cyfry, lub obrazki

- zakres badania: tablica dostosowana do badania pacjenta z odległości 6 metrów od tablicy.

- tablica będzie się składać z siedmiu rzędów obrazków,

- tablica wykonana z PCV.

10) termometr bezdotykowy – 2 sztuki, o parametrach:

- automatyczny pomiar

- automatyczne wykrywanie odległości

- kontrolka informująca o prawidłowym wykonaniu badania

- wyświetlacz LCD

- odliczanie czasu pomiaru na wyświetlaczu

- technologia Silent Glow

- pamięć minimum 30 pomiarów

- data i godzina na wyświetlaczu

- bezrtęciowy

- pomiar temperatury w °C a °F

- testowany klinicznie

11) elektroniczny stetoskop – 2 sztuki, o parametrach:

- służący do osłuchiwania pracy serca oraz płuc

- rodzaj stetoskopu -elektroniczny

- wykończenie głowicy stetoskopu - stal nierdzewna

- technologia głowicy - dwustronna

- przewód (lira) - dwukanałowy

- oliwki: miękkie, samouszczelniające się