Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa urządzenia: TERMOCYKLER RT-QPCR - 1 szt.

dla Katedry Nauk Przedklinicznych, Farmakologii i Diagnostyki Medycznej

II. Krótki opis urządzenia: Termocykler oparty na elementach Peltiera umożliwiający wizualizację reakcji PCR w czasie rzeczywistym

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - możliwość samodzielnej wymiany bloków grzewczych przez użytkownika - aparat musi być wyposażony: - w blok 96 dołkowym do pracy z płytkami i probówkami o objętości 0,1 ml - w blok 96 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0,2 ml - w blok 384 dołkowy do pracy z płytkami o objętości 0,02 ml - w specjalny blok do przeprowadzania reakcji w plastikowych kartach z fabrycznie naniesionymi zliofilizowanymi primerami oraz sondą do badania ekspresji 384 genów w tym samym czasie (wykorzystując płytki TLDA). Karta musi składać się z min. 8 portów do zbadania ekspresji genów w min. 8 próbkach jednocześnie. Objętość każdego naczynia reakcyjnego w karcie max. 2 μl. - Bloki 96-dołkowe muszą być złożone z co najmniej 6 niezależnych stref grzejnych a w bloku do przeprowadzania reakcji w plastikowych kartach wymagana jest co najmniej jedna strefa grzejna - Zbieranie danych musi być oparte o technologię typu CMOS - Czułość detekcji co najmniej od 1 kopii (danego genu) - „Rozdzielczość” detekcji: aparat/termocykler musi odróżniać co najmniej 1,5-krotną różnicę w stężeniu pomiędzy próbami - Zakres dynamiczny co najmniej 10 logarytmowy, umożliwiający precyzyjną detekcję materiału genetycznego w zakresie od 1 do 1010 kopii cząstek DNA/RNA w próbce - Źródło wzbudzania fluorescencji musi być oparte o białą diodę typu LED - Termocykler musi być wyposażony w minimum 5 kanałów wzbudzających/emisyjnych (zakres długość fali dla wzbudzenia 450–680 nm (+-5nm)/ zakres długość fali dla emisji 500–730 nm(+-5nm) - Aparat musi posiadać filtry umożliwiające detekcję minimum następujących barwników powszechnie stosowanych w laboratoriach: FAM™, SYBR™ Green, VIC™, JOE™, HEX™, TET™, ABY™, NED™, TAMRA™, Cy®3, JUN™, ROX™, Texas Red™, Mustang Purple™, Cy®5, LIZ™, Cy®5.5. Musi istnieć możliwość jednoczesnego „zbierania” fluorescencji z Sybr Green oraz sond z próbek na jednej płytce - Maksymalna szybkość grzania bloku 96 dołkowego do pracy z płytkami o objętości 0,2 ml co najmniej 6.5 °C/sek - Maksymalna szybkość grzania bloku 96 dołkowego do pracy z płytkami o objętości 0,1 ml co najmniej 9 °C/sek - Zakres temperatury w bloku 96 dołkowym co najmniej od 4°C do 99°C. - Jednorodność zadanej temperatury w bloku 96 dołkowym co najmniej 0,5°C - Musi być możliwość zastosowania barwnika ROX™ - Aparat musi być wyposażony w port USB umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub na nośniki danych typu Flash - Funkcja aparatu umożliwiająca logowanie się do spersonalizowanych ustawień Użytkowników poprzez bezdotykowe logowanie – np. uwierzytelnianie twarzy - Urządzenie musi mieć możliwość sterowania nim za pomocą wbudowanego panelu dotykowego (minimum 12-cali) celem szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia reakcji - Urządzenie musi posiadać dedykowaną jednostkę sterującą zgodną z wymogami producenta, z zainstalowanym systemem operacyjnym, umożliwiającą niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych - Urządzenie musi być wyposażone w wbudowaną wewnętrzna pamięć co najmniej 10 GB umożliwiającą zapamiętanie/zapisanie co najmniej 400 eksperymentów. Minimalnie wymagane funkcje oprogramowania: a) zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych, oznaczanie jakościowe (+/-), analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC). b) muszą być dostępne bezpłatne programy do analizy ekspresji genów z możliwością pobrania ich ze strony internetowej, c) oprogramowanie do analizy ekspresji genów musi być kompatybilne zarówno z rozwiązaniami MAC oraz PC, d) oprogramowanie musi umożliwiać szybkie zliczenie objętości potrzebnych odczynników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami w oznaczeniu poziomu zebranej fluorescencji, e) oprogramowanie musi kalkulować automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej, f) oprogramowanie musi umożliwiać automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą ∆∆Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie. - Waga aparatu nie może przekraczać 40 kg | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy – oceniane w kryteriach oceny ofert. | Termin dostawy: wypełnić w tabeli poniżej |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny – oceniane w kryteriach oceny ofert.. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 006 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - wypełnić w tabeli poniżej - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

I. Nazwa urządzenia: TERMOCYKLER DO AMPLIKACJI DNA - 1 szt.

dla Katedry Nauk Przedklinicznych, Farmakologii i Diagnostyki Medycznej

II. Krótki opis urządzenia: Termocykler do szybkiej amplifikacji fragmentów DNA poprzez reakcję łańcuchową polimerazy.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Blok grzejny 96-dołkowy wyposażony w 6 niezależnych stref termicznych, ustawienie gradientu do 30C na przestrzeni bloku. Różnica temp pomiędzy sąsiednimi strefami grzejnymi – max 10C - Pojemność stosowanych płytek: 0,2ml. - Maksymalna szybkość grzania bloku: 6,0ºC/sek. - Maksymalna szybkość nagrzewania próby: 4,4ºC/sek. - Zakres temperatury od 0ºC do 100ºC.Dokładność temperaturowa ±0.25°C (w przedziale 35-99,9ºC). - Jednorodność temperaturowa <0.5 °C (30 sek. po uzyskaniu 95ºC). - Objętość reakcyjna – 10-100 ul. - Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza LCD o przekątnej 8 cali. Menu w jęz. Ang. - Pamięć: port USB oraz min. 16GB pamięci wbudowanej. - Pamięć programów >1000 - Aparat wyposażony w tryb symulowania parametrów technicznych (ramp rate, dokładność temperaturowa) innych, popularnych termocyklerów. - Urządzenie wyposażone w kartę WIFI umożliwiającą zdalne operowanie aparatem (wysyłanie raportów, monitorowanie reakcji) za pomocą dedykowanej aplikacji na telefon - Wraz z aparatem użytkownik otrzymuje dostęp do „chmury” z 1TB miejsca na przechowywanie danych. - Hałas – nie większy niż 48 dB(A). - Zasilanie: 100–240 V, 50–60 Hz, max. 700 W - Maks zużycie energii – 700W, średnie – 260W, w trakcie standby – 25W - Możliwość przygotowania paszportu technicznego. - Opcja Auto-Delta – obniżanie lub podwyższanie zadanego czasu lub temp w kolejnych cyklach runu. | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: 1.………………………………….. 2.………………………………….. 3.………………………………….. 4…………………………………. 5…………………………………. 6…………………………………… 7.…………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy - oceniane w kryteriach oceny ofert. | Termin dostawy: wypełnić w tabeli poniżej |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny - oceniane w kryteriach oceny ofert. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 006 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - wypełnić w tabeli poniżej 2……………………………….. 3……………………………….. 4……………………………….. 5………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

I. Nazwa urządzenia: WIRÓWKA z adapterami do kart TLDA do RT-QPCR - 1 szt.

dla Katedry Nauk Przedklinicznych, Farmakologii i Diagnostyki Medycznej

II. Krótki opis urządzenia: wirówka z adapterami do kart TLDA Taqman low-density array (384-dołkowe karty mikroprzepływowe)

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Zakres regulacji temperatury minimum od -10°C do 40°C. - Krok nastawy temperatury: 1°C. - Pojemność wirówki minimum 4000 ml. - Funkcja wstępnego chłodzenia, bez wirowania. - Możliwość wirowania probówek o pojemnościach: 1,5 ml, 15 ml, 30 ml, 50 ml, 100 ml. - Możliwość wirowania butelek o pojemnościach: 175 ml, 200 ml, 225 ml, 250 ml, 500 ml, 750 ml, 1000 ml. - Sterowanie: mikroprocesorowe. - Urządzenie wyposażone w bezobsługowy silnik indukcyjny. - Maksymalna prędkość wirowania:• z rotorem kątowym minimum 15 200 RPM• z rotorem wychylnym minimum 6 100 RPM - Maksymalne przyspieszenie wirowania:• z rotorem kątowym minimum 25 000 x g• z rotorem wychylnym minimum 7 100 x g. - Krok nastawy prędkości wirowania: 50 RPM. - Pamięć programów: minimum 6 programów roboczych dostępnych z poziomu oddzielnych przycisków membranowych. - Stopnie przyspieszania/hamowania: minimum 9/10Liczba kompatybilnych rotorów: minimum 13System mocowania rotora: bez użycia narzędzi, w postaci zamka zatrzaskowego na niegwintowanym wrzecionie. - Łatwy demontaż rotora poprzez naciśnięcie na rotorze dedykowanego do tego przycisku. - Urządzenie wyposażone w system automatycznego rozpoznawania rotora. - System bezpieczeństwa: kontrola niewyważenia rotora. - Maksymalny czas wirowania: min. 9 godz. plus praca ciągła. - Ustawianie czasu pracy z odliczaniem w dół. - Funkcja krótkich zwirowań – dedykowany przycisk umieszczony na panelu sterowania. - Wyświetlacz LCD. - Komora wirowania wykonana ze stali nierdzewnej. - Wyświetlanie kodów błędów. - Awaryjne otwieranie pokrywy wirówki w przypadku braku zasilania. - Pokrywa wirówki ze wspomaganiem domykania. - Możliwość zaprogramowania automatycznego otwierania pokrywy po zakończonym cyklu wirowania. - Wymagane wyposażenie: - Rotor wychylny o pojemności min. 3000 ml z 4 kompatybilnymi pojemnikami i zestawem adapterów do probówek stożkowodennych o pojemności 50 ml (4 szt.), probówek stożkowodennych o pojemności 15 ml (4 szt.) oraz uchwytów do mikropłytek (4 szt.)i. maksymalna prędkość min. 4 700 rpm -maksymalne przyspieszenie min. 4 800 x g - możliwość jednoczesnego wirowania min. 28 probówek o pojemności 50 ml lub 56 probówek o pojemności 15 ml lub 16 standardowych mikropłytek 27. Zasilanie 230V/50-60Hz | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: 1.………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy - oceniane w kryteriach oceny ofert. | Termin dostawy: wypełnić w tabeli poniżej |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny - oceniane w kryteriach oceny ofert. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 006 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - wypełnić w tabeli poniżej - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

    - Nazwa urządzenia: Western blot - 1 szt.

dla Katedry Nauk Przedklinicznych, Farmakologii i Diagnostyki Medycznej

II. Krótki opis urządzenia: Kompletny zestaw startowy do suchego transferu białek, przeznaczony do szybkiego i powtarzalnego przenoszenia białek z żeli poliakrylamidowych na membrany PVDF w technice Western blot.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: Zestaw złożony z: - Western Blot Transfer Device —urządzenie z wbudowanymi elementami sterującymi oraz zasilaniem. - Western Blot Roller — akcesorium do obsługi membran. - 2 pudełka (łącznie 20 stosów) jednorazowych stosów zawierających matrycę żelową z buforem oraz membranę PVDF do transferu białek. Zestaw cechuje się: - Szybkim transferem: pełny transfer białek w około 3–10 minut. - Wysoką czułością i jednorodnością: spójny transfer na całej powierzchni żelu. - podwójną stacją roboczą: dwie niezależnie sterowane stacje transferowe umożliwiają jednoczesną pracę do dwóch blotów midi lub czterech blotów mini. - możliwością kontroli temperatury: wbudowane, regulowane chłodzenie zapewniające powtarzalność transferu. - metodami wstępnie zaprogramowanymi: zoptymalizowane dla różnych zakresów mas cząsteczkowych białek, z możliwością tworzenia programów definiowanych przez użytkownika. Charakterystyka: - Obudowa urządzenia odporna (nieprzepuszczalna) na działanie powszechnie stosowanych środków czyszczących w laboratoriach, w tym: - 70% etanol - 10% roztwory podchlorynu sodu (wybielacz) - Łagodne detergenty laboratoryjne Górny stos (Top Stack) Warstwa żelowa ‒ Midi: 13,6 cm (dł.) × 8,5 cm (szer.) × 0,19 cm (gr.) Warstwa żelowa ‒ Mini: 8,5 cm (dł.) × 8,5 cm (szer.) × 0,19 cm (gr.) Elektroda: siatka miedziana Dolny stos (Bottom Stack) Warstwa żelowa ‒ Midi: 14,1 cm (dł.) × 8,5 cm (szer.) × 0,32 cm (gr.) Warstwa żelowa ‒ Mini: 8,5 cm (dł.) × 8,5 cm (szer.) × 0,32 cm (gr.) Elektroda: siatka miedziana Membrany transferowe Nitroceluloza: wielkość porów 0,2µm PVDF: wielkość porów 0,2 µm, niska autofluorescencja Tacka plastikowa Wymiary: 16,8 cm × 10,3 cm Szerokość styku miedzianego: 1,7 cm Podkład chłonny Wymiary: 15 cm (dł.) × 9,5 cm (szer.) × 1,1 cm (gr.) Materiał: poliester, gęstość 10%Styk metalowy: aluminium Bibuła filtracyjna Bibuła standardowa: 13,5 cm (dł.) × 8 cm (szer.) × 0,04 cm (gr.) Bibuła Mini: 8 cm (dł.) × 8 cm (szer.) × 0,04 cm (gr.) Parametry pracy Tryb transferu: suchy elektrotransfer Napięcie: do ok. 35V Natężenie prądu: do ok. 6,3 A Czas transferu: 3‒10 minut Przepustowość: do 2 żeli Midi lub 4 żeli Mini na jeden cykl | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - …………………………………. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy - oceniane w kryteriach oceny ofert. | Termin dostawy: wypełnić w tabeli poniżej |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny - oceniane w kryteriach oceny ofert. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 006 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - 1. wypełnić w tabeli poniżej - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

I. Nazwa urządzenia: Urządzenie do immunodetekcji - 1 szt.

dla Katedry Nauk Przedklinicznych, Farmakologii i Diagnostyki Medycznej

II. Krótki opis urządzenia: zautomatyzowane urządzenie przeznaczone do realizacji etapów immunodetekcji w technice Western blot: blokowanie, inkubacje z przeciwciałami, etapy płukania, z wykorzystaniem technologii sekwencyjnego przepływu bocznego (SLF)

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Technologia sekwencyjnego przepływu bocznego (SLF). - Kompatybilność z detekcją fluorescencyjną, chemiluminescencyjną i chromogeniczną. Materiały: aluminium, tworzywo sztuczne (PC/ABS), stal, silikon, neodym (magnesy) Temperatura pracy: 18°C ‒ 30°C Maksymalna temperatura: 30°C - Odporne na czyszczenie roztworami alkoholi - Zastosowanie: immunodetekcja Western blot. - Pojemność: 1 membrana typu mini (ok. 8 × 8 cm) na cykl. - Czas trwania procesu: ok. 2,5 godziny. - Przepustowość: pojedynczy blot na cykl pracy. - Praca z kartami o wymiarach: 17,8 cm (dł.) × 10 cm (szer.) × 0,8 cm (wys. stosu) Materiał: włókno szklane Temperatura pracy: 18°C ‒ 30°C Maksymalna temperatura: 30°C Kompatybilność: typy membran: nitroceluloza oraz PVDF Metody detekcji: fluorescencja, chemiluminescencja, chromogenna. - Urządzenie nie wymaga zasilania ani kalibracji elektrycznej. | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: 1………………………………….. 2………………………………….. 3………………………………….. - …………………………………. 5…………………………………. 6…………………………………… 7…………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy - oceniane w kryteriach oceny ofert. | Termin dostawy: wypełnić w tabeli poniżej |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny oceniane w kryteriach oceny ofert. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 006 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - wypełnić w tabeli poniżej - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

I. Nazwa urządzenia: System dokumentacji żeli z chemiluminescencją - 1 szt.

dla Katedry Nauk Przedklinicznych, Farmakologii i Diagnostyki Medycznej

II. Krótki opis urządzenia: Automatyczny system do dokumentacji i analizy żeli oraz barwionych membran, chemiluminescencyjnych oraz w świetle widzialnym.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - System zawierający transiluminator z technologią LED. - Funkcje automatyczne: - automatyczny zoom - automatyczne ustawianie ostrości - automatyczny obrót próbki wewnątrz, niedigitalny - automatyczna ekspozycja - symulator czasu ekspozycji (Smart Exposure) - automatyczna analiza obrazu na urządzeniu - wysoki zakres dynamiczny (HDR) dla chemiluminescencji -automatyczne wysuwanie szuflady urządzenia - region zainteresowania (ROI) - akumulacja sygnału - System dokumentacji wyposażony w 12 filtrów: 6 wzbudzenia, 6 emisji. - Możliwość jednoczesnej detekcji 4 białek z użyciem barwników fluorescencyjnych. Multipleksowanie do 4 kanałów Chemi/Widzialny/Fluo. - Barwniki niestandardowe. - Źródło światła: LED 490–520 nm, epi białe LED, epi bliskiej podczerwieni LED. - Kamera z sensorem CCD o rozdzielczości co najmniej 9,1 rzeczywistych megapikseli (3380 × 2704). - Wielkość piksela nie większa niż 3,69 µm × 3,69 µm. - Zakres dynamiczny sygnału kamery minimum 4,8 (65 535 odcieni szarości). - Kamera z funkcją automatycznej korekcji, eliminującą gorące piksele i inne niedoskonałości obrazu. - Obszar obrazowania minimum 22 × 18 cm. - Korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana nasycenia kolorów, wyostrzanie i wygładzanie). - Wbudowane minimum 2 porty USB oraz port Wi-Fi. - Zoom 1–8× (1–2× mechaniczny, 1–4× cyfrowy). - Dotykowy monitor LCD o minimalnej przekątnej 12,1”. - Możliwość konfiguracji profili użytkowników umożliwiająca każdemu użytkownikowi zapis wybranych ustawień. - Wykonywanie serii zdjęć w określonym przedziale czasowym. - Korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana nasycenia kolorów, wyostrzanie i wygładzanie). - Formaty zapisu zdjęć minimum: JPG, TIF, PNG, TIFF niekorygowany (RAW). - Analiza kolorometrycznie barwionych żeli białkowych. - Analiza fluorescencyjnie barwionych żeli białkowych. - Analiza fluorescencyjnie barwionych żeli kwasów nukleinowych. - Analiza kolorometrycznie barwionych membran. - Analiza chemiluminescencyjnych, kolorymetrycznych i fluorescencyjnych blotów western. - Zastosowania do jakościowego obrazowania obiektów przezroczystych (np. kolonie bakteryjne). - Zastosowania do jakościowego obrazowania obiektów nieprzezroczystych (np. taśmy 2D, płytki TLC). - Zastosowania do jakościowego obrazowania płytek ekspresji GFP. - Oprogramowanie niewymagające licencji. - Wbudowany port Ethernet umożliwiający transfer danych przez sieć LAN. - Zasilanie sieciowe 230 V, 50–60 Hz. - Raport z eksperymentu w formacie PDF i Excel. - Oprogramowanie analityczne dostępne na urządzeniu, dla systemów Windows, Mac OS oraz online. - Jedna taca na próbki kompatybilna z: kwasami nukleinowymi, blotami, żelami fluorescencyjnymi, membranami widzialnymi. Dołączona do kamery (Bio-Rad wymaga zakupu tac jako akcesoriów). - Jedna taca kontrastowa do żeli poliakrylamidowych barwionych Coomassie i srebrem. Dołączona do kamery. - Liczenie kolonii. | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: 1.………………………………….. - ………………………………….. 3.………………………………….. 4…………………………………. 5…………………………………. 6…………………………………… 7…………………………………… ………………………… …………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy- oceniane w kryteriach oceny ofert. | Termin dostawy: wypełnić w tabeli poniżej |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 24 miesiące oraz serwis gwarancyjny - oceniane w kryteriach oceny ofert. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku L1, pok. 006 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - wypełnić w tabeli poniżej 2.……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

(Prawą kolumnę  i tabelę poniżej wypełnia Wykonawca)

Kalkulacja cenowa:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Cena netto |
| --- | --- | --- |
| 1. | TERMOCYKLER RT-QPCR - 1 szt. |  |
| 2. | TERMOCYKLER DO AMPLIKACJI DNA - 1 szt. |  |
| 3. | WIRÓWKA z adapterami do kart TLDA do RT-QPCR - 1 szt. |  |
| 4. | Western blot - 1 szt. |  |
| 5. | Urządzenie do immunodetekcji - 1 szt. |  |
| 6. | System dokumentacji żeli z chemiluminescencją - 1 szt. |  |
| Wartość netto (suma kolumny 3) |  |  |
| Wartość VAT (………..%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

| Parametr oceniany w kryteriach oceny ofert | Ilość |
| --- | --- |
| Termin dostawy – dotyczy wszystkich urządzeń | do ….. tygodni wpisać ilość tygodni: 8/6 |
| Gwarancja – dotyczy wszystkich urządzeń | ….. miesięcy wpisać ilość miesięcy: 24/36 |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).