OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dPCR system – 1 szt.)

- dPCR system.

  - System digital PCR stanowiący pojedyncze urządzenie w którym zachodzą poszczególne etapy reakcji digital PCR tj. partycjonowanie, amplifikacja i odczyt.

  - Aparat zawiera wbudowany ekran dotykowy, jak również czytnik kodów do skanowania kodów kreskowych umieszczonych na nanopłytkach.

  - System umożliwiający prowadzenie reakcji dPCR w dedykowanych mikrofluidycznych płytkach, w których badana próbka wprowadzana jest do tysięcy niezależnych dołków reakcyjnych, bez użycia jakichkolwiek olejów czy tworzenia kropli.

  - System umożliwiający prowadzenie reakcji dPCR z użyciem dedykowanych .nanopłytek w których badana próbka wprowadzana jest automatycznie do 8,5 tys. lub 26 tysięcy niezależnych dołków reakcyjnych.

  - System umożliwiający wykonanie oznaczeń równocześnie w 96 próbkach.

  - System 4-płytkowy umożliwiający równoczesne załadowanie do aparatu max. do 4 nanopłytek.

  - Czas wykonania analiz dla 96 próbek wynosi max 3h.

  - Możliwość nastawienia maksymalnie 8 reakcji bez straty materiałów zużywalnych.

  - System multipleksowy, posiadający min. 5 kanałów wzbudzenia i emisji fluorescencji, umożliwiający jednoczesną analizę co najmniej pięciu sekwencji docelowych, przy użyciu barwników: FAM, VIC/HEX, TAMRA, ROX, Cy5.

  - Możliwość multipleksowania do 12 targetów w próbce.

  - Możliwość nastawienia reakcji z objętością matrycy 26 ul w mieszaninie reakcyjnej.

  - W ofercie producenta dostępne zwalidowane z oferowanym systemem master mixy.

  - Dostępność w ofercie producenta, zwalidowanego przez producenta zestawu do detekcji co najmniej 8 mutacji kodonu V600 genu BRAF.

  - Termocykler (wbudowany w system) o następujących parametrach.

    - Temperatura operacyjna: 35-99C.

    - Wzrost temperatury (ramp rate): około 3C/sek.

    - Dokładność +/- 1C.

    - Jednorodność (na powierzchni płytki): +/- 1C.

  - Laptop z oprogramowaniem do analizy wyników:

    - Oprogramowanie do projektowania reakcji, umożliwiające kontrolę systemu, zbieranie i przechowywanie danych oraz analizę wyników, zgodne z wymogami 21 CFR Part 11 oraz GMP/GLP.

    - Funkcje oprogramowania: absolutna kwantyfikacja (automatyczne przeliczanie ilości kopii na ul w oparciu o statystykę Poissona) i analiza drugorzędowa pozwalająca w prosty i automatyczny sposób przeliczyć analizy typu detekcja mutacji, CNV, ekspresja genów

    - Oprogramowanie umożlwiające wizualizację danych przynajmniej w 8 formatach: plate image, histogram, 1D scatterplot, 2D scatterplot, signal map, heatmap (stężenie/partycja), point diagram, concentration diagram.

    - Możliwość zmiany poziomu threshold osobno dla każdej próbki za pomocą jednego kliknięcia.

    - Oprogramowanie posiada funkcję umożliwiającą analizę próbki rozpipetowanej do kilku dołków, przydatna funkcja w detekcji bardzo rzadkich targetów.

    - Możliwość powiększenia obrazu każdej pojedynczej partycji oraz analizy pod kątem obecności sygnału.

    - System musi umożliwiać nastawienie co najmniej 4 różnych cykli amplifikacji w celu optymalizacji.

    - reakcji, z wykorzystaniem tej samej płytki reakcyjnej, bez konieczności ponownego przygotowania reakcji czy też początkowego użycia większej objętości mieszaniny reakcyjnej, bez straty odczynników i materiałów zużywalnych.

    - Możliwość objerzenia surowego obrazu (tzw. RAW image) po zakończonej reakcji.

    - Port USB umożliwiający eksport danych z aparatu nośnikami typu USB Flash Drive.

- Pozostałe wymagania:

  - Urządzenie fabrycznie nowe.

  - Okres gwarancji – min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) w okresie gwarancji. Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji systemu.

  - Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

  - Wykonawca jest zobowiązany (w cenie oferty) do montażu i uruchomienia oferowanego systemu z wyposażeniem.

  - Szkolenie techniczno-aplikacyjne w miejscu instalacji.

  - Zdalna diagnostyka oraz zdalne naprawy (bez użycia części zamiennych) poprzez bezpieczne, szyfrowane łącze VPN (jeżeli jest taka możliwość).

  - Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz. (w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

  - Czas skutecznej naprawy max. 7 dni roboczych licząc od daty zgłoszenia.

  - W okresie gwarancji Wykonawca będzie aktualizował infrastrukturę systemów urządzeń, w tym oprogramowania zgodnie z zaleceniami producenta (jeżeli dotyczy).

  - Wymagania związane z realizacją zasady DNSH (zasada „nie czyń znaczącej szkody”/”do not significant harm”):

    - Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów.

    - Szkolenie personelu potwierdzone protokołem, które obejmie zasady użytkowania sprzętu w sposób korzystny dla szpitala i środowiska, tj. oszczędzanie energii, wody, stosowanie środków nieszkodzących środowisku.

    - Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej do wszystkich oferowanych składowych systemu – dostarczona wraz z aparatem;