[image: image1.wmf][image: image2.png]M\

MALOPOLSKA






Wykonawcy wszyscy
DA.261.1.11.14.2026                                                  
Nowy Sącz, dnia 20 luty 2026 r.
dotyczy: zapytanie nr 7

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic chirurgicznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
Pytanie nr 1 Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści rękawiczkę poliioprenową z wykończeniem

mikroteksturowanym o grubości min. 0,21mm na palcu , 0,19mm na dłoni oraz na

mankietcie 0,17mm+/-0,02mm. Są to niewielkie różnice nie mające żadnego wpływu na

jakość rękawiczki .

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie nr 2 Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice poliizoprenowej z warstwą pozwalającą na założenie

rękawic na suche jak i wilgotne dłonie , Na opakowaniu fabrycznie oznakowanie: data produkcji,

data ważności, nr serii, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji.

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza rękawice poliizoprenowe z warstwą pozwalającą na założenie rękawic na suche jak i wilgotne dłonie. Zamawiający nie dopuszcza na opakowaniu fabrycznie oznakowanie: data produkcji, data ważności, nr serii, rodzaj sterylizacji, nazwa producenta, kraj produkcji.

Pytanie nr 3 Pakiet 2pkt 10

W celu prawidłowego przygotowania oferty prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający

rozumie pod pojęciem „struktura sieci” w rękawiczkach chirurgicznych. Jakie

cechy/parametry (np. budowa materiału, właściwości użytkowe) mają spełniać rękawice,

aby zostały uznane za zgodne z wymaganiem?

Odpowiedz: Zamawiający pod powyższym pojęciem rozumie: strukturę sieci w rękawicach sterylnych, która jest wynikiem procesu sieciowania (wulkanizacji) polimerów, co nadaje im elastyczność, wytrzymałość mechaniczną oraz barierowość. Rękawice posiadają w ten sposób trójwymiarową sieć polimerową, która może być naturalna (lateks) lub syntetyczna (nitryl, poliizopren).

Rękawice sterylne w tym chirurgiczne są więc powleczone wewnętrzną warstwą polimerową, która zmienia strukturę powierzchniową, ułatwiając zakładanie (bezpudrowe) i zmniejszając opór tarcia.
Pytanie nr 4 Pakiet 2 pkt 10

Prosimy o wskazanie, jakie obiektywne i weryfikowalne kryteria potwierdzają spełnienie

wymagania „struktura sieci” (np. opis technologii, parametry materiału, badania/raporty,

normy). Czy dopuszczalne są rozwiązania równoważne zapewniające tę samą

funkcjonalność?

Odpowiedz: Jak wyżej. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

Pytanie nr 5 Pakiet 2 pkt 10

Czy Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne w warstwie wewnętrznej, które

zapewniają tę samą funkcjonalność co „struktura sieci” (np. komfort, łatwość zakładania,

mniejsze przyleganie do skóry), potwierdzone dokumentacją producenta?
Odpowiedz: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6 Pakiet 3

Prosimy o dopuszczenie rękawic chirurgicznych nieskładanych na pół (pakowanych w

sposób umożliwiający prawidłowe jałowe podanie i założenie), jako rozwiązania
równoważnego.

Uzasadnienie: pakowanie nieskładane na pół może ograniczać liczbę manipulacji przy

podawaniu rękawic w polu jałowym (mniejsze ryzyko przypadkowego dotknięcia części

roboczej), ułatwia i przyspiesza zakładanie oraz poprawia ergonomię pracy zespołu

operacyjnego. Dodatkowo, takie pakowanie często wiąże się z mniejszą objętością

opakowania, co może zmniejszać ilość/objętość odpadów po zużyciu i koszty ich

zagospodarowania.

Odpowiedz: Zgodnie z OPZ. Zamawiający nie dopuszcza rękawic składanych na pół.

Pytanie nr 7 Pakiet 4

Prosimy o modyfikację zapisu poprzez dopuszczenie rękawic chirurgicznych

pakowanych nieskładanych na pół, pod warunkiem zachowania jałowości oraz

możliwości aseptycznego podania i założenia.

Uzasadnienie: istotą wymagania powinno być zapewnienie bezpiecznego, jałowego

podania i komfortu użytkowania, a nie konkretny sposób ułożenia rękawicy w

opakowaniu. Rozwiązanie nieskładane na pół spełnia te cele, a dodatkowo może

ograniczać odpady (mniejsza objętość opakowań) i usprawniać organizację pracy.

Odpowiedz: Zgodnie z OPZ. Zamawiający nie dopuszcza rękawic składanych na pół.

Pytanie nr 8 Pakiet 3

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu jednostkowym były fabrycznie

oznakowane: „AQL” oraz „substancje cytostatyczne (min. 6 na min. 3 poziomie)”.

Uzasadnienie:

1. AQL jest parametrem stosowanym w statystycznej kontroli jakości/badaniu

szczelności (pobieranie próbek) wynikającym z normy EN 455, natomiast norma ta

określa wymagania i metody oceny (m.in. AQL dla badania partii), nie nakłada

jednak obowiązku umieszczania wartości AQL jako elementu obowiązkowego

oznakowania opakowania jednostkowego wyrobu medycznego.

2. Wymóg dotyczący „substancji cytostatycznych (min. 6 na min. 3 poziomie)” nie

wynika z norm EN 455 dla rękawic medycznych/chirurgicznych i jest typowy dla

rękawic przeznaczonych do kontaktu z lekami niebezpiecznymi (chemoterapia),

badanych wg odrębnych standardów (np. ASTM D6978) oraz wymagań zależnych

od deklarowanego zastosowania.

3. Rozporządzenie (UE) 2017/745 (MDR) wskazuje obowiązkowe informacje na

etykiecie/oznakowaniu wyrobu; nie obejmują one wprost wymogu podawania

„AQL” ani deklaracji odporności na cytostatyki w takiej formie jak wskazana w

SWZ. Wprowadzanie dodatkowych, ponadnormatywnych oznaczeń jako warunku

zgodności może prowadzić do nieproporcjonalnego ograniczenia konkurencji.

4. Zgodnie z zasadami Pzp, opis przedmiotu zamówienia powinien być

proporcjonalny, zapewniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców

oraz być jednoznaczny i wyczerpujący, ale bez stawiania wymogów

nieuzasadnionych potrzebą Zamawiającego.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ. Określenie parametru AQL gwarantuje i świadczy o dobrej jakości dostarczanych produktów. Pakiet nr 3 dotyczy dostawy rękawic sterylnych do zastosowania w pracowni cytostatycznej
Pytanie nr 8 Pakiet 2,4.

Prosimy o odstąpienie od wymogu, aby na opakowaniu jednostkowym były fabrycznie

oznakowane: „AQL” . Uzasadnienie:

1. AQL jest parametrem stosowanym w statystycznej kontroli jakości/badaniu

szczelności (pobieranie próbek) wynikającym z normy EN 455, natomiast norma ta

określa wymagania i metody oceny (m.in. AQL dla badania partii), nie nakłada

jednak obowiązku umieszczania wartości AQL jako elementu obowiązkowego

oznakowania opakowania jednostkowego wyrobu medycznego

2. Zgodnie z zasadami Pzp, opis przedmiotu zamówienia powinien być

proporcjonalny, zapewniać uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców

oraz być jednoznaczny i wyczerpujący, ale bez stawiania wymogów

nieuzasadnionych potrzebą Zamawiającego.

3. Rozporządzenie (UE) 2017/745 (MDR) wskazuje obowiązkowe informacje na

etykiecie/oznakowaniu wyrobu; nie obejmują one wprost wymogu podawania

„AQL” w takiej formie jak wskazana w SWZ. Wprowadzanie dodatkowych,

ponadnormatywnych oznaczeń jako warunku zgodności może prowadzić do

nieproporcjonalnego ograniczenia konkurencji.

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ. Określenie parametru AQL gwarantuje i świadczy o dobrej jakości dostarczanych produktów
Pytanie nr 9 Pakiet 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic bezlateksowych z mankietem prostym z

opaską lepną .

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.



