[image: image1.wmf][image: image2.png]M\

MALOPOLSKA






 Wykonawcy wszyscy
DA.261.1.11.8.2026                                                  
Nowy Sącz, dnia 19 luty 2026 r.

dotyczy: zapytanie nr 3

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi zapisów specyfikacji warunków zamówienia odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę rękawic chirurgicznych Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu informuje, że:
Pytanie nr 1 dotyczy Części nr 1 poz. 1 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE- PUDROWANE: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o długości min.283mm. 

Odpowiedz: Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.
Pytanie nr 2 dotyczy Części nr 1 poz. 1 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE- PUDROWANE: 
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o długości min.281mm. Rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu (EO). Koperta zewnętrzna – papier/folia; koperta wewnętrzna – papierowa. 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie nr 3 dotyczy Części nr 3 poz. 1 – RĘKAWICE STERYLNE DO ZASTOSOWANIA 
W PRACOWNI CYTOSTATYCZNEJ, BEZPUDROWE: 

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dot. Oznakowania opakowania jednostkowego substancjami cytostatycznymi z poziomami odporności, a dopuszczenie jako równoważne opakowania (dyspensera) rękawic na którym umieszczony jest kod QR, który przekierowuje bezpośrednio do instrukcji użytkowania ŚOI, zawierającej szczegółową tabelę z wynikami badań przenikalności dla minimum 6 leków cytostatycznych, zgodnie z normą ASTM D6978. Dodatkowo, na każdym poziomie opakowania znajduje się oznakowanie „chemo risk” oraz informacja o zgodności z ASTM D6978, wraz ze wskazaniem lokalizacji listy substancji. Takie rozwiązanie zapewnia szybką i łatwą identyfikację przenikalności rękawic, spełniając funkcjonalnie wymaganie Zamawiającego. 

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ.
Pytanie nr 4 dotyczy Części nr 4 poz. 1 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE BEZPUDROWE 
BEZLATEKSOWE: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o sile zrywu przed starzeniem min.10N. Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu dot. przebadania rękawic na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 oraz bdania na przeniknie wirusów wg normy ASTMF 1671 oraz zastąpienie w ocenie jakościowej normy ASTM F1670 i normy ASTM F1671 europejską normą EN 374-5 (na potwierdzenie spełniania Wykonawca załączy Certyfikat badania typu UE.

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza rękawic chirurgicznych o sile zrywu przed starzeniem min.10N. Ofertę można złożyć bez spełnienia normy ASTM F1670 zgodnie z zapisem w parametrach technicznych w części 4 poz 14 – Tak/Nie (kolumna pod nazwą Wymagany).
 Zamawiający dopuszcza równoważną normę europejską EN 374-5 do ASTM F1671.
Pytanie nr 5 dotyczy Części nr 4 poz. 1 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE BEZPUDROWE 
BEZLATEKSOWE: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o sile zrywu przed starzeniem min.11N. 

Odpowiedz: Zamawiający dopuszcza.
Pytanie nr 6 dotyczy Części nr 4 poz. 1 – RĘKAWICE CHIRURGICZNE STERYLNE BEZPUDROWE 
BEZLATEKSOWE: 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji rękawic chirurgicznych o sile zrywu przed satrzeniem min.10N. Ponadto prosimy o odstąpienie od wymogu dot. przebadania rękawic na przenikanie krwi syntetycznej wg normy ASTM F1670 oraz bdania na przeniknie wirusów wg normy ASTMF 1671 oraz zastąpienie w ocenie jakościowej normy ASTM F1670 i normy ASTM F1671 europejską normą EN 374-5 (na potwierdzenie spełniania Wykonawca załączy Certyfikat badania typu UE. 

Odpowiedz: Zamawiający nie dopuszcza rękawic chirurgicznych o sile zrywu przed starzeniem min.10N. Ofertę można złożyć bez spełnienia normy ASTM F1670 zgodnie z zapisem w parametrach technicznych w części 4 poz 14 – Tak/Nie (kolumna pod nazwą Wymagany).
Zamawiający dopuszcza równoważną normę europejską EN 374-5 do ASTM F1671.
Pytania do wzoru umowy: 
„Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450,00 zł netto” 

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ – projekt umowy.
„Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”

Odpowiedz: Zgodnie z SWZ – projekt umowy §6 ust.2.
„W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego, w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.”
Odpowiedz: Zgodnie z SWZ – projekt umowy.


