# Załącznik nr 1a do SWZ
Parametry graniczne sprzętu

## 1. Aparat EKG – 1 szt.

| Lp. | Parametry techniczne | TAK/NIE | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Współpraca z kompleksową platformą kardiologiczną, w której można wykonać zarówno badania EKG z oceną ryzyka nagłej śmierci sercowej, jak i spirometrię, próbę wysiłkową, holter EKG, holter RR i ergospirometrię oraz telekonsultację badań |  |  |
|  | 7-calowy dotykowy ekran True Color (24 bpp 16.7 M kolorów) o rozdzielczości 1024 x 600 px. |  |  |
|  | Wymiary urządzenia: 225 x 234 x 77 mm (dł. x szer. x wys. w mm) |  |  |
|  | Ekranowy wskaźnik kontroli kontaktu elektrod. |  |  |
|  | Ekranowy asystent rozmieszczenia elektrod z graficznym wskazaniem jakości sygnału. |  |  |
|  | Klawiatura ekranowa na panelu dotykowym. |  |  |
|  | Możliwość regulacji jasności wyświetlacza. |  |  |
|  | Możliwość podłączenia fizycznej klawiatury i myszy za pomocą portu USB. |  |  |
|  | Wskazanie rozładowania akumulatora za pomocą sygnału dźwiękowego i diod LED. |  |  |
|  | Możliwość wydruku w trybie automatycznym i manualnym |  |  |
|  | Drukowanie na papierze termicznym w formie rolki 112mm |  |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki. |  |  |
|  | Dane wyświetlane na ekranie: Tętno, imię i nazwisko pacjenta, identyfikator pacjenta, godzina, wskaźnik naładowania baterii, powiadomienia, komunikaty ostrzegawcze, zapis krzywych EKG, ciśnienie krwi, waga i wzrost pacjenta, oznaczenia elektrod, ustawienia prędkości, czułości, filtrów, profilu i systemu elektrod, asystent podłączenia elektrod, wskazanie odłączenia elektrod, identyfikator użytkownika. |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych. |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja zapisu EKG oparta na algorytmach i sztucznej inteligencji. |  |  |
|  | Możliwość dodania własnoręcznej interpretacji oraz opinii lekarskiej do badania. |  |  |
|  | Możliwość przypisania badania do innego pacjenta. |  |  |
|  | Parametry mierzone: RR, P, PQ(PR), QRS, QT, oś P, oś QRS, oś T, QTc (metodami: Bazett, Hodges, Fridericia, Framingham) |  |  |
|  | Mierzone amplitudy: P+, P-, Q, R, R'. R", S, S', T+, T-, J, ST |  |  |
|  | Wizualizacja uśrednionych zespołów sygnału EKG dla każdego kanału. |  |  |
|  | Analiza: śr. HR, maks. HR, min. HR, śr. R-R, maks. R-R, min. R-R, zliczanie R-R, SDRR, pRR50. |  |  |
|  | Prędkość wydruku / przesuwu papieru (mm/s): 5, 10, 12.5, 25, 50. |  |  |
|  | Czułość (mm/mV): 2.5, 5, 10, 20. |  |  |
|  | Możliwość ustawienia dwukrotnie mniejszej czułości elektrod piersiowych. |  |  |
|  | 10 fizycznych odprowadzeń. |  |  |
|  | 12 kanałów EKG. |  |  |
|  | Liczba odprowadzeń wyświetlanych na ekranie w trybie automatycznym: 6 lub 12. |  |  |
|  | Układy odprowadzeń wyświetlane na ekranie w trybie automatycznym: 2x6+0R, 2x6+1R+, 1x12+0R, 4x3+0R, 4x3+1R+, 1x6+0R. |  |  |
|  | Układy odprowadzeń drukowane w profilu automatycznym: 2x6+1R, 2x6+0R, 4x3+1R, 4x3+0R, 1x12+0R, 1x6+0R. |  |  |
|  | Wydruk odprowadzeń w trybie synchronicznym oraz w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Możliwość wydruku odprowadzeń w formacie Einthoven oraz Cabrera. |  |  |
|  | Możliwość ustawienia zapisu wstecznego. |  |  |
|  | Układy odprowadzeń drukowane w profilu ręcznym: konfigurowalne przez użytkownika z możliwość wybrania od 1 do 12 odprowadzeń. |  |  |
|  | Długość zapisu 12-kanałowego EKG spoczynkowego (s): 10, 12, 15, 20. |  |  |
|  | Długość zapisu 12-kanałowego EKG w trybie długiego zapisu (min): 0.5, 1, 2, 6, 10, 20. |  |  |
|  | Możliwość wydruku odprowadzeń w formacie Einthoven oraz Cabrera. |  |  |
|  | Możliwość zapisu 3500 badań w pamięci urządzenia |  |  |
|  | Możliwość zapisu 50 profili w pamięci urządzenia. |  |  |
|  | Możliwość eksportu do szpitalnego systemu informacyjnego (HIS) w standardzie HL7 oraz DICOM przy użyciu kompatybilnego oprogramowania. |  |  |
|  | Współpraca z worklistą systemu szpitalnego. |  |  |
|  | Możliwość eksportu raportu z badania w formacie PDF. |  |  |
|  | Obsługa zewnętrznych nośników danych USB z systemem plików FAT32. |  |  |
|  | Filtr sieciowy (mains): Brak, ~ 50/60 Hz, adaptacyjny. |  |  |
|  | Filtr miopotencjałów (myo): 170 Hz, 90 Hz, adaptacyjny, 20 Hz, 25 Hz, 35 Hz. |  |  |
|  | Filtr przesunięcia (drift): 0.049 Hz, 0.07 Hz Cubic Spline, 0.25 Hz adaptacyjny, 0.05 Hz, 0.15 Hz adaptacyjny, wariancja. |  |  |
|  | 10-odprowadzeniowy kabel pacjenta o długości 3-metrów z wtykiem bananowym lub ze złączem zaciskowym |  |  |
|  | Kompatybilność z podciśnieniowym systemem elektrod. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pomiaru: 0.049–250 Hz. |  |  |
|  | Cyfrowa rozdzielczość przetwornika: 24 bity. |  |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału na kanał przetwornika: 1000 SPS. |  |  |
|  | Łączna częstotliwość próbkowania sygnału wszystkich kanałów przetwornika: 8000 SPS. |  |  |
|  | Sprzętowa detekcja impulsu kardiostymulatora o parametrach: 0.1 – 2 ms, 2 – 250 mV, równoważna z 100 000 SPS |  |  |
|  | Możliwość regulacji punktu +J od +40 do +100 ms |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna: 30-300 BPM. |  |  |
|  | Możliwość zastosowania czytnika kodów kreskowych zgodny ze standardami: CodeQr, PDF417, Code128, Code39NC, Code39C, obsługujący znaki ASCII |  |  |
|  | Minimalna ilość wydrukowanych stron raportów na zasilaniu akumulatorowym: 420 raportów |  |  |
|  | Minimalny czas wydruku w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 150 minut. |  |  |
|  | Minimalny czas nieprzerwanego monitorowania sygnału w trybie ręcznym na zasilaniu akumulatorowym: 350 minut. |  |  |
|  | Czas ładowania: 4 godziny. |  |  |
|  | 3 gniazda USB (5 V, 1 A) |  |  |
|  | Gniazdo LAN |  |  |
|  | Trigger QRS / wyjście TTL |  |  |
|  | Komunikacja Wi-Fi |  |  |
|  | Oryginalny stolik producenta aparatu EKG |  |  |

## 2. Zestaw video-endoskopowy – 1 kpl.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Wózek endoskopowy | Z zasobnikami, uchwytem na kamerę i monitor (regulowany), |  |
| System | ENDOdigi lub równoważny |  |
| Komputer sterujący | Dedykowany do system, typu All in One, przekątna ekranu min. 23 cale, wraz z systemem operacyjnym. |  |
| Źródło światła | Technologia LED, moc min. 80W, barwa 6 000oK, wyjścia śwaitłowodu typu Storz, Olympus, Wolf, żywotność diody LED >50.000h |  |
| Kamera endoskopowa | W full HD, 60FPS, czułość 2 LUX |  |
| Fiberoskop laryngologiczny | Autoklawowalna optyka jakości HD |  |
| Endoskopy sztywne | 0° – 2 szt., 30° – 1 szt., 90° – 1 szt., 0° 2,7/110mm – 1 szt., 90° 4/175 mm |  |
| Drukarka | Laserowa, kolorowa |  |
| System archiwizacji | ENDOdigi lub równoważny |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 3. Dermatoskop – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Soczewka | Achromatyczna |  |
| Oświetlenie | UV 365 nm |  |
| Tryby oświetlenia | Niespolaryzowane, spolaryzowane równolegle i krzyżowo |  |
| Funkcje dodatkowe | Linijka i latarka diagnostyczna |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 4. Aparat kriochirurgiczny – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Typu | Kriopol K-30 lub równoważny |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Wymrażanie zmian skórnych |  |
| Wyposażenie / funkcje | Min. 6 aplikatorów kontaktowych + 1 natryskowy |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 5. Aparat elektrochirurgiczny – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Cięcie i koagulacja |  |
| Wyposażenie / funkcje | Min. 10 elektrod dermatologicznych |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 6. Lampa diagnostyczna (otolaryngologia) – 3 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Typ | L88-LED-M lub równoważna |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Technologia LED |  |
| Wyposażenie / funkcje | CRI ≥95 |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 7. Zestaw okulistyczny – 1 kpl.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Unit | Z fotelem rozkładanym ręcznie, półką pod rzutnik, adapterem podbródka i transporterem kabla 230V, ręczna blokada blatu. Typu new simplex lub równoważny |  |
| Perymetr | Perymetr komputerowy, zakres pomiarowy 50 stopni w stronę nosa i 80 w stronę skroni, wielkość bodźca II wg Goldmana. Rodzaj bodźca: dioda LED 575 nm(kolor zielony). Wbudowana kamera CCD |  |
| Stolik elektryczny | Miejsce na czaszę Perymetru, stolik pod jeden instrument, podnoszony i opuszczany elektrycznie, z asymetrcznie umieszczoną kolumną podnoszącą. |  |
| Autorefraktometr | Możliwośc pomiaru w trybie IOL, kolorowy, dotykowy, uchylno-obrotowy wyświetlacz LCD. Wbudowana drukarka termiczna |  |
| Tonometr bezkontaktowy | Autmatyczny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego, kolorowy, dotykowy, uchylno-obrotowy wyświetlacz LCD. Zakres pomiaru 1mmHg-60mmHg |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 8. Kabina wyciszająca z audiometrem – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Audiometria powietrzna i kostna |  |
| Audiometr | Urządzenie samodzielne, wbudowany wyświetlacz, przewodnictwo powietrzne DD45 oraz kostne B-71, maskowanie dla przewodnictwa powietrznego i kostnego, przycisk pacjenta, wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem. |  |
| Kabina wyciszająca | Kabina przystosowana do wykonywania badan przy użyciu audiometru. |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 9. Spirometr – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Spirometr | - Oprogramowanie komputerowe wchodzące w skład platformy medycznej, która zawiera wspólną bazę danych dla spirometrii, holtera EKG, holtera ciśnieniowego, próby wysiłkowej i komputerowego EKG. - Pełna spirometria wdechowa i wydechowa, spirometria natężona, swobodna i MVV - Automatyczna interpretacja wg ATS, BTS, Enright - Korekcja BTPS – automatyczne pomiary warunków otoczenia - Testy bronchoprowokacyjne PRE/POST - Zgodność ze standardami ATS/ERS 2005, EN 13826 i normami bezpieczeństwa EN60601-1 - Spirometria natężona o następujących parametrach: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/ SVC, FEV0.75/ FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Aex, FEV075/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, FEF25-75, FEF50/VC, VEXT, T0/PEF, T200/PEF, VEXT/FVC, Wiek płuc - Spirometria swobodna – SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC - Maksymalna wentylacja dowolna MVV – MVV, MVVf, MRf - Wartości wzorcowe: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Knudson 1983, Knudson 1976, Roca 1986, CRAPO 1981, ITS Perreira – Brazylia, LAM, Gore – Australia, Zapletal 1977 - Pamięć zapisów: nieograniczona ilość - Podłączenie z komputerem poprzez interfejs USB. - Profile użytkownika – nieograniczona ilość - Zachęta dla dzieci (2 różne animacje) - Zakres przepływu (litry/s) 16 l/s (wdech / wydech). Dokładność (50 ml/s do 16 l/s) ± 5 % lub 50 ml/s - Zakres objętości (litry) 0,025 do 8 litrów. Dokładność (0,025 do 8 l) ± 3 % lub 50 ml - Opór przepływu < 79 Pa / l/s - Czujnik temperatury + 10°C do + 40°C .Dokładność ± 3 % dla 25°C - Czujnik ciśnienia barometrycznego 700 – 1200 hPa dokładność ± 2 % - Czujnik wilgotności względnej 0 do 100 % wilgotności.Dokładność ± 4 % dla 25°C, 30 do 80 % wilgotności - Normy bezpieczeństwa: IEC 601 -1, IEC 601 -1 -2, IEC 601 -1 -4, ISO 14971 W zestawie: 4 sensory z plastikowymi ustnikami, zacisk na nos, pompa kalibracyjna, 100x filtr antybakteryjny |  |
| Wyposażenie / funkcje | Zintegrowana drukarka |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 10. Diatermia chirurgiczna – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Diatermia | Platforma elektrochirurgiczna dostarczająca energię RF ma potrzeby zabiegów chirurgicznych z użyciem energii mono- i bipolaralnej, a także zabieg +12:20ów zespalania tkanek I naczyń oraz zabiegów kadiologicznych. Platformaenergetyczna autmatycznie wykrywa narzędzia z zakodowanymi finkcjami I odpiwiednio dostosowuje swoją konfigurację. Wózek przxnaczony do platformy elekochirurgicznych, włącznik nożny monopolarny, dł. Przewodu min 4,6m, włącznik nożny bipolarny, dł. Przewodu min. 4,6m, klema wielorazowa do zabiegówoperacyjnych 1szt., nakładka na wielorazową klemę rekomendowana do zabiegów histerektomi vaginalnych, elektroda powrotna uniwersalna, jednorazowa 200szt., jednorazowa rękojeść 100szt. |  |
| Wyposażenie / funkcje | Tryby pracy uniwersalne |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 11. Lampa zabiegowa – 2 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Lampa zabiegowa | Lampa operacyjna jednoczaszowa Diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. Czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Wysięgnik wyposażony w jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. System ramion umożliwiający pełen obrót 360 stopni w osi lampy. Czasza z elementami oświetleniowymi emitujące światło, w których diody są białe i czerwone. Diody czerwone mają na celu poprawę wizualizacji czerwonej tkanki. Możliwość całkowitego wygaszenia barwy czerwonej oświetlenia w celu uzyskania białej barwy światła. Natężenie światła Ec max. z odległości 1m: 160 000 lux. Natężenie światła po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 59%. Ec max Natężenie światła po przysłonięciu dwiema maskami [%] - min. 47%. Ec max Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu jedną maską [%] - min. 56%. Ec max Natężenie światła na dnie standardowej tuby po przysłonięciu dwoma maskami [%] - min. 48%. Ec max Współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 95 Współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 95 Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 1300 [mm] Ilość diod w czaszy min. 90 [szt.] Elektroniczna regulacja temperatury barwowej światła min. w 5 krokach w minimalnym zakresie 3100 – 5000 [K]. UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej Możliwość płynnej regulacji temperatury barwowej w pełnym zakresie. Możliwość ustawienia oświetlenia do zabiegów endoskopowych poprzez obniżenie wartości natężenia do wartości minimalnej (5%). Oświetlenie endoskopowe o barwie białej. Czasza wyposażona w technologię oświetlenia, która wokół plamy świetlnej tworzy delikatną poświatę o max. średnicy 200 cm, która zmniejsza kontrast pomiędzy plamą świetlną a oświetleniem ogólnym w sali operacyjnej, czym przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oczu chirurga. Panel sterowania umieszczony na czaszy. Panel sterujący oświetleniem powinien być ergonomiczny, umożliwiający intuicyjną i prostą regulację bez potrzeby zagłębiania się w wielopoziomowe menu lub korzystania z instrukcji obsługi. Podstawowy panel sterowania posiadający funkcje: min. włącz/wyłącz, regulacja natężenia światła, regulacja średnicy pola światła, regulacja temperatury barwowej, Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterylnego. Pozycjonowanie czaszy wielorazowym, sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy). Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] Czasza zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego 20-28 VDC Pobór mocy głowicy świetlnej powinien być jak najmniejszy i nie przekraczać 46W. Stopień ochrony czaszy: min. IP 54. Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 [godz.] Powierzchnia czaszy gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami. Obudowa czaszy wykonana z poliwęglanu z dodatkami antybakteryjnymi, które zapobiegają rozwoju mikroorganizmów na ich powierzchni. Obudowa czaszy wykonana z poliwęglanu z dodatkami antybakteryjnymi, które zapobiegają rozwoju mikroorganizmów na ich powierzchni. Obudowa czaszy wykonana z poliwęglanu z dodatkami antybakteryjnymi, które zapobiegają rozwoju mikroorganizmów na ich powierzchni. Obudowa czaszy wykonana z poliwęglanu z dodatkami antybakteryjnymi, które zapobiegają rozwoju mikroorganizmów na ich powierzchni Szyba osłaniająca zespoły diod LED wykonana z poliwęglanu. Czasza zawierająca min. 6 modułów, z których każdy posiada min. 15 diod LED Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy segmentami czaszy. Obudowa czasz przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym. Wielorazowe uchwyty sterylizowane – 5 [szt.] na każdą z czasz. Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. |  |
| Wyposażenie / funkcje | Tryby pracy uniwersalne |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 12. Wideogastroskop – 2 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Wideogastroskop | Kąt obserwacji min. 1400 Głębia ostrości min. 2-100 mm Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej: max. 9,3 mm Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej: max. 9,3 mm Długość robocza 1080-1100 mm Średnica kanału roboczego: min. 2,8 mm Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS Aparat wyposażony w światłowody, bez wbudowanych diod LED w końcówce dystalnej Cztery programowalne przyciski endoskopowe Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop – procesor Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających Typ konektora – jednogniazdowy Bezpośrednie i bezpieczne podłączenie do posiadanego videoprocesora EP-6000. Kompatybilny z kolumną ednoskopową zamawiającego |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesiący |  |
| Walizki transportowe | Zestaw |  |
| Adaptery do mycia wstępnego | Zestaw |  |
| Szafa do przechowywania endoskopów w warunkach czystości mikrobiologicznej przez min. 72h | 1 szt. |  |
| Szczotki do kanału roboczego | Zestaw |  |
| Ręczny tester szczelności |  |  |

## 13. Wideokolonoskop – 2 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Wideokolonoskop | Kąt obserwacji min. 1700 Głębia ostrości min. 2-100 mm Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,0 mm Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max. 12,0 mm Długość robocza min. 1500 mm Średnica kanału roboczego: min. 3,8 mm Kąt zagięcia końcówki endoskopu min.: -w górę. 1800 -w dół. 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 Dodatkowy kanał do spłukiwania pola (Water Jet) Technologia – wbudowany przetwornik obrazu CMOS Aparat wyposażony w światłowody, bez wbudowanych diod LED w końcówce dystalnej Cztery programowalne przyciski endoskopowe Kompatybilny z trybem obrazowania BLI, LCI Przekaz sygnału z kamery endoskopu do procesora obrazu złączem optycznym – brak elektrycznego podłączenia endoskop – procesor Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających Typ konektora – jednogniazdowy Regulowana manualnie sztywność sondy wziernikowej pierścieniem na rękojeści endoskopu Bezpośrednie i bezpieczne podłączenie do posiadanego videoprocesora EP-6000. Kompatybilny z kolumną ednoskopową zamawiającego |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesiący |  |
| Walizki transportowe | Zestaw |  |
| Adaptery do mycia wstępnego | Zestaw |  |
| Szafa do przechowywania endoskopów w warunkach czystości mikrobiologicznej przez min. 72h | 1 szt. |  |
| Szczotki do kanału roboczego | Zestaw |  |

## 14. Stół zabiegowy – 2 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Stół zabiegowy – 2 szt. | Stół do zabiegów opatrunkowych i operacji Długość stołu : 2050 mm (±30 mm ) Całkowita szerokość blatu : 680 mm ( ± 30 mm ) Regulacja wysokości (bez materaca) : 670 do 1000 mm ( ± 30 mm ) Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) Regulacja podgłówka: - 650 do 500 ( ± 50 ) Przechył Trendelenburga : 250 ( ± 50 ) Przechył anty-Trendelenburga : 250 (± 50 ) Przechył boczny w obie strony po : 25° (± 50 ) Regulacja kąta nachylenia podnóżka : - 900 do 250 (± 50 ) Regulacja wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz bocznych blatu za pomocą siłowników elektrycznych. Sterowanie z ręcznego pilota przewodowego. Ręczny pilot przewodowy wyposażony w funkcję zapamiętania min. trzech dodatkowych pozycji blatu. Każda zapamiętana pozycja uzyskiwana jest poprzez naciśnięcie i przytrzymanie jednego (oddzielnego dla każdej pozycji) przycisku na pilocie. Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka oraz podnóżka – manualne, wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo Podstawa stołu osłonięta obudową z tworzywa. Dokument potwierdzający antybakteryjność tworzywa (dołączyć do oferty) |  |
|  | Blat stołu podzielony na cztery segmenty: podgłówek, oparcie pleców, segment siedzenia, podnóżki dzielone (podnóżek lewy i prawy). Segmenty oparcia pleców, siedzenia oraz podnóżki wyposażone w listwy boczne wykonane ze stali nierdzewnej do mocowania wyposażenia dodatkowego. Odejmowane materace wykonane z pianki poliuretanowej, pokryte skajem antystatycznym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace o właściwościach przeciwodleżynowych, z tzw. „pamięcią kształtu”, grubość min. 60 mm Stół przejezdny - mobilny z centralną blokadą kół i funkcją jednego koła do jazdy na wprost Segmentu blatu przenikalne dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć Dopuszczalne obciążenie – min. 200kg Wyposażenie stołu : - podpórka ręki z uchwytem mocującym – 2 szt. Odejmowane materace wykonane z pianki poliuretanowej, pokryte skajem antystatycznym, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych. Materace o właściwościach przeciwodleżynowych, z tzw. „pamięcią kształtu”, grubość min. 60 mm Dopuszczalne obciążenie – min. 200kg Wyposażenie stołu : - podpórka ręki z uchwytem mocującym – 2 szt. Dokument potwierdzający antybakteryjność tworzywa (dołączyć do oferty) Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne Gwarancja udzielona przez producenta nie obejmuje elementów zużywalnych i eksploatacyjnych (akumulatory i materace). |  |
| Deklaracja Zgodności |  |  |
| Instrukcja obsługi | Język Polski |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesiący |  |

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Stół zabiegowy | 4-segmentowy blat z jednoczęściowym segmentem nóg, |  |
| Wyposażenie / funkcje | Regulacja sprężynami gazowymi |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 15. Aparat EEG – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Rejestracja EEG |  |
| Wyposażenie / funkcje | Liczba kanałów: 19 kanałów EEG + 5 kanałów multi-parametrów (1KANAŁ EKG + 1KANAŁ EMG + 2 kanały EOG + 1 kanał Oddechu) (multi-parametry do wyboru) Prędkość próbkowania: 200 Hz / sek. Precyzja próbkowania: 12 bit Impedancja wejściowa: ≥ 10MΩ Prąd upływu: <10uA Poziom hałasu: ≤ 5uV Vp-p CMRR: ≥ 90dB Wielokrotność powiększania: 10 000 Filtrowanie stałe: wszystkie cyfrowe (zarządzanie filtrami) Prędkość wyświetlania (prędkość papieru): 5, 10, 15, 30, 60, 120 mm / s Wyświetlane wzmocnienie: 1,2,5,10,12,15,20 mm/50uv Szybkość przeglądu: 1, 2, 3, 10, 20, 40, 60 50Hz Współczynnik tłumienia zakłóceń: ≥ 30dB. Komputer sterujący wraz z system archiwizacji. |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 16. Panel LCD do badania ostrości widzenia – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Min. 23'', polaryczacja |  |
| Wyposażenie / funkcje | Testy dla dorosłych i dzieci (cyfry, litery, obrazki dla dzieci, Snellen E, Lndolt, czerwono-zielony, binokularny, worth, ISHIHARY), Badanie widzenia barwnego, Badanie czułości kontrastowej, Badanie widzenia obuocznego przy pomocy testów spolaryzowanych (tylko dla wersji CP-600P i CP-400P. |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 17. Lampa szczelinowa – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Oświetlenie LED |  |
| Wyposażenie / funkcje | Min. 5 powiększeń (6x, 10x, 16x, 25x, 40x), podbródek z fiksatorem, filtr: niebieski, zielony (red free), absorbujący ciepło, dyfuzor, Szerokość szczeliny do 14mm, płynna regulacja oświetlenia. |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 18. Laser YAG – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Laser YAG |  |
| Wyposażenie / funkcje | Zintegrowany z lampą szczelinową, przeznaczenie: kapsulotomia, irydotomia, Długość fali: 1064 nm, Częstotliwość powtórzeń: do 3HZ Średniaca ogniska 8 µm, Spoób emisji: 1, 2 lub 3 impulsy w serii. |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 19. Ultrasonograf okulistyczny – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Projekcja A i B z możliwością rozbudowy o UBM oraz pachymetrię |  |
| Wyposażenie / funkcje | Rozdzielczość min. 1280x800, dokładność do 15 µm |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 20. System prób wysiłkowych – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Analiza EKG |  |
| Wyposażenie / funkcje | 1. 12-kanałowy ciągły zapis z pełną kontrolą parametrów badania 2. Oprogramowanie stanowi jeden z modułów platformy medycznej, która zawiera holter EKG, holter ciśnieniowy, próbę wysiłkową, komputerowe EKG, ergospirometrię i komputerową spirometrię 3. Modyfikacje pozycji punktu J 4. Wyświetlanie nazwy protokołu, fazy próby, czasu trwania badania i poszczególnych faz 5. Wyświetlanie procentowego wykonania limitów tętna z wartością docelową dla kobiet i mężczyzn 6. Wyświetlanie wartości obrotów pedałów na minutę RPM dla badania z cykloergometrem 7. Wyświetlanie wartości produktu podwójnego RPP 8. Wyświetlanie załamka QRS w osobnym oknie 9. Czułość dla zespołów średnich 5, 10, 20 mm/mV 10. Prędkość 6,25, 12,5, 25, 50, 100 mm/s 11. Automatyczna i ręczna zmiana obciążenia 12. Możliwość wpisania pomiarów ręcznych ciśnienia tętniczego krwi 13. Możliwość podłączenia cykloergometru z automatycznym pomiarem ciśnienia 14. Podgląd zapisu EKG w trzech trybach: 3-, 6- i 12-kanałowym 15. Porównanie odcinków ST dla fazy spoczynkowej i podczas wysiłku 16. Możliwość wyboru odprowadzeń w czasie trwania próby 17. W zestawie klasyczny przenośny aparat EKG (jako interfejs do próby wysiłkowej) 18. Wykresy kołowe przedstawiające mapy ST w każdym odprowadzeniu 19. Trendy ST dla wszystkich kanałów 20. Trendy tętna, badania wysiłkowego, ciśnienia krwi i obciążenia 21. Wyświetlanie bieżącej częstotliwości rytmu serca, obciążenia, wartości ST i arytmii 22. Porównanie załamków QRS w fazie spoczynkowej i podczas wysiłku 23. Możliwość drukowania zapisu EKG w trakcie przeprowadzania próby 24. Możliwość automatycznego wydruku po zapisie, analizie i na końcu każdej fazy badania 25. Konfigurowanie parametrów filtrów sieciowych, mięśniowych i antydryftowego dla zapisu i analizy danych 26. Alarmy dźwiękiem lub zmianą kolorów odpowiedniego pola dla: przekroczenia zadanego limitu HR, progu poziomu ST, ciśnienia oraz złego kontaktu elektrod 27. Pomiary automatyczne parametrów krzywej EKG, w tym poziom i nachylenie ST, załamek QRS, odcinek QT, QTc (po korekcji Bazetta, Fridericia, Hodgesa, Framinghama) 28. Pomiary ręczne odcinków na wstędze EKG 29. Oznaczanie zdarzeń pacjenta w trakcie badania 30. System logów monitorujący działania w oprogramowaniu takie jak: logowanie, kasowanie danych, zmiany w opisach etc. 31. Cyrkiel do pomiarów manualnych 32. Konfigurowanie raportu końcowego 33. Możliwość tworzenia indywidualnych protokołów badania (w tym RAMP), przełączanie na funkcję RAMP 34. Automatyczna kontrola cykloergometru lub bieżni 35. Archiwizacja danych medycznych 36. Współpraca z bieżniami i ergometrami różnych producentów 37. Współpraca z ACTIVE DIRECTORY 38. Protokoły prób wysiłkowych na bieżni: Bruce, Zmodyfikowany Bruce, Bruce Rapid, Bruce Ramp, Zmodyfikowany Balke, EllestadA, Naughton, Balke-ware, Zmodyfikowany Naughton, Ellestad, ElestadB, USAFSAM2, Costill, USAFSAM3 39. Moduł analizujący ryzyka choroby wieńcowej 40. Możliwość rozbudowy o moduł analizy ryzyka nagłej śmierci sercowej według kryteriów Seattle lub International. 41. Schemat rozmieszczenia elektrod z niezależną kontrolą jakość podłączenia każdej elektrody 42. Możliwość wyposażenia w stację roboczą z monitorem i drukarką 43. Moduł EKG w postaci 12 kanałowego bezprzewodowego aparatu EKG o parametrach: a. Wyświetlacz 2,8” i rozdzielczości 240 x 320 pikseli b. 4Kompaktowe wymiary aparatu 82 x 87 x 25 mm c. Waga 150g d. Wymagane prędkości przesuwu (mm/s): 5; 10; 12.5, 25, 50 e. Wymagane czułości (mm/mV): 2.5; 5; 10; 20 f. Układy wyświetlania zapisów EKG: 2x6+1R; 4x3+1R; 1x12+0R g. Dwa kable pacjenta: dla odprowadzeń przedsercowych oraz dla odprowadzeń kończynowych h. Filtry sieciowe (Hz): 50; 60 i. Filtry izolinii (Hz): 0,05; 0,25; 0.6 j. Filtry mięśniowe (Hz): 20; 25; 35; 90 k. Długość badania: 10s; 12s; 15s; 20s l. Stopień odporności min. IPx2 m. Akumulator litowo- jonowy, pojemność 3200 mAh pozwalający na pracę do 9 godz. n. Wewnętrzna pamięć: 30 badań EKG o. Przetwornik A/C 24 bity p. Wartość próbkowania 1600 Hz Bieżnia: 1. Sterowanie prędkością bieżni z oprogramowana 2. Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar ciśnienia krwi 3. Zakres prędkości 0-20 km/h z krokiem 0,1km/h 4. Zakres nachylenia 0-25% z krokiem 0,5% 5. Ruchomy pas o wymiarach 50 x 150 cm, grubość 2,7mm 6. Cicha praca 7. Odległość ruchomego pasa bieżni od podłoża 17 cm 8. Wymiary bieżni: 112 x 80 x 205 cm (wysokość 112cm przy zerowym pochyleniu bieżni) 9. Waga bieżni 163 kg 10. Łagodny start bieżni od prędkości równej zero z pełnym obciążeniem 11. Wytrzymałe i wygodne poręcze, również po bokach, mocowane na poziomie pasa ruchomego w dwóch punktach po przeciwległych stronach dłuższego boku bieżni 12. Ciężar pacjenta do 200 kg 13. Dwa przyciski STOP awaryjnego zatrzymywania (po obu stronach poręczy) 14. Amortyzacja drgań i wstrząsów 15. Możliwość połączenia z systemami kontroli wysiłku przez interfejs RS-232 16. Możliwość połączenia z systemami kontroli wysiłku przez interfejs port szeregowy RS-232 (prędkość transmisji 4800 bps |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 21. Zestaw do oscylometrii – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Technika FOT |  |
| Wyposażenie / funkcje | Zestaw: - Oscylometr: Oscylometria techniką FOT, spełniająca w 100% kryteria standardów ATS/ERS, analiza Breath-By-Breath, anailiza Within-Breath (Insp. Exp, Tot), Rrs, Xrs, Zrs, Pomiar CV, Zwiększenie dokładności pomiaru – automatyczne wykrywanie I usuwanie artefaktów podczas odchylenia, wyizolowanie częstotliwości 5Hz, 5Hz, 8Hz, 10Hz, Potrójna częstotliwość 5-11-19 Hz, automatyczny pomiar CoV zgodnie ze standardami ATS/ERS, wbudowany computer z dotykowym wyświetlaczem min 10,1’’. - Analizator tlenku FeNO+PFS ze spirometrem Pomiar NO frakcji oskrzelowej, pęcherzykowej, nosowej, zintegrowany spirometr, - Mobilny oscylometr Zasilany akumulatorowo, oscylometria techniką FOT, spełniająca standardy ATS/ERS, analiza Breath-By Breath, Within-Breath (Insp, Wxp,Tot), Rrs, Xrs, ZrsElf, Pulsoksymetr, pamięć wewnętrzna min. 200 badań - Stolik, drukarka, komputer sterujący z monitorem min. 24” wraz z oprogramowaniem |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesiący |  |

## 22. Aparat USG – 1 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Echo serca |  |
| Wyposażenie / funkcje | Opis ogólny: Cyfrowy układ przetwarzania wiązki, z ilością efektywnych kanałów cyfrowych powyżej 20 mln Regulowany zakres dynamiki z poziomem górnym powyżej 450dB Obrazowanie ciągłoogniskowe na całej głębokości obrazowania (bez konieczności regulacji ognisk ) z trybem ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu w czasie rzeczywistym. Maksymalna głębokość obrazowania min 30 cm, zależna od sondy i ustawień Zakres częstotliwości pracy głowic nie mniejszy niż: 1,5 MHz ÷ 15 MHz Bezstratne powiększenie obrazu w stosunku do jego rzeczywistej wielkości- min. 8 razy Monitor aparatu na przegubowym ramieniu, o przekątnej powyżej 23,5” Ekran dotykowy zintegrowany z konsolą o przekątnej powyżej 12” Niezależne bezpinowe gniazda do podłączenia głowic - min. 4 Konsola operatora – pulpit, z możliwością wysuwania i blokady, ustawionego położenia oraz regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie Całkowity zakres regulacji wysokości wspomaganej elektrycznie, względem podłogi min 0-30cm Komunikacja użytkownika z aparatem w języku polskim lub angielskim Zasilanie z sieci elektroenergetycznej 220V, 50/60 Hz TRYBY OBRAZOWANIA B-mode - 2D Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w obrazowaniu 2D- min. 5000 obrazów/s – zależy od sondy i ustawień Obrazowanie poszerzone dla trybu B-mode – z sondy sektorowej pole obrazowania od styku ze skórą pacjenta ograniczone odcinkiem a nie punktem. Obrazowanie harmoniczne M-mode Anatomiczny M-mode: 1) w czasie rzeczywistym 2) na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE oraz z archiwum aparatu 3) z krzywej utworzonej przez operatora na pętli obrazów 2D z archiwum aparatu Kolorowy M-mode Doppler kolorowy - CF Częstotliwość odświeżania obrazu (framr rate ) w obrazowaniu 2D+CF min. 450 obr/sek, zależna od sondy i ustawień Power doppler – angio Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D): 1) automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali jednym przyciskiem 2) automatyczna korekcja kąta jednym przyciskiem 3) regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum 4) zakres regulacji korekcji kąta w zakresie minimum od ± 0° do ± 75° Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD): maksymalna mierzona prędkość min. 12,5 m/sek Obrazowanie 4D z kolorowym dopplerem z częstotliwościa odświeżania obrazu dla sondy przezprzełykowej 4D - min 150 obr/sek, zależy od ustawień Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów: 1) w trybie 2D 2) w trybie kolorowego Dopplera Triplex: 2D + CD + CWD na głowicy sektorowej Dostępność obrazowania 4D z sondy przezprzełykowej i przezklatkowej Oprogramowanie i archiwizacja Oprogramowanie pomiarowe z pakietem obliczeniowym i raportami Raport z badania kardiologicznego z możliwością tworzenia własnych wzorów raportu Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku Wymagania postprocesingu dla zapisanych obrazów: - regulacja wzmocnienia - zmiana zakresu dynamiki dla B-mode, dopplera kolorowego i spektralnego - zmiana map B-mode, M-mode (koloryzacja ) - przetworzenie zapisanych pętli B-mode na zapis M-mode i anatomiczny M-mode - ustawienie kąta korekcji dla dopplera spektralnego i ciągłego - wykonanie pomiarów i obliczeń dla badań kardiologicznych (w tym: PISA, Qp/Qs, EF ) Oprogramowanie do półautomatycznych pomiarów 2D parametrów lewej komory serca w projekcji przymostkowej długiej oparte na sztucznej inteligencji. Oprogramowanie zapewnia automatyczny pomiar bez konieczności wskazania fazy skurczowej i rozkurczowej serca. Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania najczęściej uzyskiwanych w echokardiografii rodzajów spektrum dopplerowskiego bazujące na sztucznej inteligencji. Oprogramowanie umożliwiające pomiary dla zastawki aortalnej, mitralnej, trójdzielnej oraz płucnej, a także dopplera tkankowego. Oprogramowanie do analizy badań wysiłkowych z możliwością zapamiętywania nastaw aparatu dla każdej z projekcji i przywoływania ich przy następnym poziomie Oprogramowanie do automatycznego wyliczania parametrów frakcji wyrzutowej z wyborem najlepszych obrazów do kalkulacji przy pomocy sztucznej inteligencji. Możliwość wyliczenia fakcji wyrzutowej bez rejestrowania sygnału EKG Oprogramowanie do automatycznego wyliczania parametrów odkształcenia mięśnia lewej komory oraz frakcji wyrzutowej z wyborem najlepszych obrazów do kalkulacji przy pomocy sztucznej inteligencji Oprogramowanie do wyznaczania pracy wykonywanej przez mięsień lewej komory z wykorzystaniem parametrów odkształcenia oraz ciśnienia skurczowego Funkcja dopplera kolorowego tkankowego Oprogramowanie Dicom 3.0 INNE Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu Zintegrowany moduł EKG: 1) prezentacja na ekranie przebiegu EKG badanego pacjenta 2) kabel EKG na elektrody samoprzylepne GŁOWICE Głowica sektorowa, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego : 1) częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 1,5 MHz ÷ 5,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 5000 Głowica liniowa, naczyniowa: 1) częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 2,0 MHz ÷ 9,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 190 3) szerokość pola obrazowania – min. 44 mm Głowica liniowa, hokejowa: 1) częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 5,0 MHz ÷ 7,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 165 3) szerokość pola obrazowania – max. 26 mm Możliwości rozbudowy aparatu na dzień składania ofert Możliwość zdalnej diagnostyki i napraw, bezpłatna w okresie do 7 lat od daty instalacji: Umożliwiająca m. in. - Zdalną diagnostykę i weryfikację usterek - Naprawy oprogramowania i błędów konfiguracji - Zmianę parametrów aplikacyjnych, ustawień aparatu itd. - Instalację aktualizacji oprogramowania i sterowników peryferiów - Aktywację opcji. Głowica sektorowa, dziecięca, matrycowa do obrazowania objętościowego przezklatkowego: 1) częstotliwość pracy – nie mniejsza niż w zakresie 2,5 MHz ÷ 8,0 MHz 2) ilość fizycznych elementów piezoelektrycznych- min. 2500 |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 60 miesiący |  |

## 23. Lampa czołowa – 3 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | LED |  |
| Wyposażenie / funkcje | Przeznaczenie Diagnostyka i zabiegi ambulatoryjne Źródło światła Dioda LED o wysokiej intensywności Technologia oświetlenia Jednorodne, koaksjalne światło bez cieni Temperatura barwowa Około 4 000–4 500 K (światło białe neutralne) Współczynnik oddawania barw (CRI) Min. 90 Regulacja natężenia światła Płynna regulacja Pole świetlne Jednorodne, ostro zarysowane Regulacja ogniskowej Montaż Na opasce nagłownej Opaska Regulowana, ergonomiczna, łatwa do dezynfekcji Zasilanie Akumulatorowe Typ zasilania Zasilacz akumulatorowy typu mPack lub równoważny Czas pracy na baterii Min. 8 godzin ciągłej pracy Ładowanie Stacja dokująca lub zasilacz sieciowy Wskaźnik naładowania Wbudowany Masa lampy Niska, zapewniająca komfort długotrwałej pracy |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 24. Meble medyczne – 8 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Zabudowa gabinetowa |  |
| Wyposażenie / funkcje | Materiały medyczne |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 25. Stolik zabiegowy – 10 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Podręczny |  |
| Wyposażenie / funkcje | Mobilny |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 26. Leżanka – 10 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Medyczna |  |
| Wyposażenie / funkcje | Tapicerka zmywalna |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 27. Biurko – 10 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Z kontenerem |  |
| Wyposażenie / funkcje | Do gabinetu |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |
| Wymiary | Min. 140 x 70 |  |

## 28. Fotel biurkowy – 10 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Obrotowy |  |
| Wyposażenie / funkcje | Regulowany, podparcie lędźwiowe |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 29. Krzesła – 20 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Dla pacjentów |  |
| Wyposażenie / funkcje | Stabilna konstrukcja |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 30. Ławki – 20 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Do poczekalni |  |
| Wyposażenie / funkcje | Łatwe w utrzymaniu |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 31. Zabudowa rejestracji – 1 kpl.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Meblowa |  |
| Wyposażenie / funkcje | Dostosowana do RODO i osób niepełnosprawnych |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 32. Komputer AIO – 20 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | All-in-One |  |
| Wyposażenie / funkcje | Procesor Min. Intel Core i5 lub równoważny (min. 6 rdzeni) Wynik wydajności CPU Min. 15 000 pkt w PassMark lub równoważnym teście Pamięć RAM Min. 16 GB DDR4 lub DDR5 Możliwość rozbudowy RAM Tak Dysk systemowy SSD NVMe min. 512 GB Matryca Min. 23,8", matowa Rozdzielczość Min. Full HD (1920 × 1080) Technologia ekranu IPS lub równoważna Karta graficzna Zintegrowana Kamera Wbudowana Głośniki Wbudowane Mikrofon Wbudowany Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Mbps Karta sieciowa Wi-Fi Min. Wi-Fi 6 Bluetooth Min. wersja 5.0 Porty USB Min. 4 × USB (w tym min. 2 × USB 3.x) Port wideo HDMI lub DisplayPort System operacyjny Windows 11 Pro PL 64-bit, zainstalowany i aktywowany Licencja systemu Legalna, bezterminowa, typu OEM lub równoważna Klawiatura i mysz W zestawie, przewodowe lub bezprzewodowe Zabezpieczenia TPM 2.0 |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

## 33. Drukarka – 20 szt.

| Parametr | Wymaganie | Spełnia (TAK/NIE/PODAĆ) |
| --- | --- | --- |
| Nazwa produktu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Rok produkcji | Min. 2025, fabrycznie nowy |  |
| Przeznaczenie | Laserowa |  |
| Wyposażenie / funkcje | Sieciowa |  |
| Certyfikat CE | Wymagany |  |
| Instrukcja obsługi | Język polski |  |
| Gwarancja | Min. 24 miesiące |  |

Wykonawca musi wypełnić poniższą tabelę!

| Lp. | Nazwa | Liczba szt | Cena netto za szt | Cena brutto za sztukę | Wartość netto | Wartość brutto | Vat (zł) | Vat (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apparat EKG | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw video-endoskopowy | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dermatoskop | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Aparat kriochirurgiczny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparat elektrochirurgiczny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Lampa diagnostyczna | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw okulistyczny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Kabina wyciszająca z audiometrem | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Spirometr | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Diatermia chirurgiczna | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Lampa zabiegowa | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Wideogastroskop | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Wideokolonoskop | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Stół zabiegowy | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Aparat EEG | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Panel LCD do badania ostrości widzenia | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Lampa szczelinowa | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Laser Yag | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ultrasonograf okulistyczny | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 20. | System do prób wysiłkowych | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw do oscylometrii | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Aparat USG | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Lampa medyczna czołowa | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Meble medyczne- ciąg zabiegowy | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Stolik zabiegowy | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Leżanka | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Biurko z kontenerem | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Fotel biurkowy | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Krzesła | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ławka do strefy oczekiwania | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Zabudowa rejestracji kpl | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Komputer typu AIO | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Drukarka | 20 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |