Opoczno, dnia 26.03.2026r.

IiZP.272.7.2026

Zakup i dostawa dodatkowego wyposażenia laboratorium ceramicznego w ramach przedsięwzięcia „Stawiamy na przemysł ceramiczny – utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności poprzez rozbudowę budynku szkoły przy ul. Kossaka w Opocznie”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Powiat Opoczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego informuje, że w ww. postępowaniu, w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem dot. SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie dotyczy części 1 - Urządzenie do pomiaru przeciwpoślizgowości (wahadło angielskie)

Proszę o doprecyzowanie co oznacza nr 55, 57 i 96 przy ślizgaczach? Z jakiej gumy i o jakiej szerokości mają być ślizgacze?

Odpowiedź:

Numery 55, 57 i 96 oznaczają konkretny, ustandaryzowany typ ślizgaczy.

Badanie oporu poślizgu wykonywane jest przy użyciu przyrządu wahadłowego nazywanego często wahadłem angielskim, stąd w skrócie określane jest jako PTV (Pendulum Test Value). Metoda jest zawarta w normie EN 10545-17, jako jedna z kilku do oznaczania właściwości przeciwpoślizgowych. Metodę badania opisano m.in. w EN 16165.

- ślizgacz 57 (oznaczany jako CEN), twardość ślizgacza 57 wynosi 55÷61 IRHD,

- ślizgacz 96 (oznaczany jako 4S) przyjmuje wartości 94÷98 IRHD.

- ślizgacz 55 przyjmuje wartość 50-60 IRHD.

Wymiary ślizgacza muszą być dopasowane do uchwytu wahadła, aby zapewnić właściwe mocowanie.

ZATWIERDZIŁ:

STAROSTA OPOCZYŃSKI

MARCIN BARANOWSKI