Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dostawa Spektrometru FT-IR

| I. Zakres spektralny | Min. 350 – 8 000 cm-1. Możliwość rozszerzenia zakresu spektralnego do 15 – 28 000 cm-1. |
| --- | --- |
| II. Detektor | Wysokoczuły stabilizowany temperaturowo detektor DLaTGS. |
| III. Rozdzielczość | Zdolność rozdzielcza lepsza niż 0,16 cm-1. |
| IV. Dokładność pomiaru liczby falowej | <0.005 cm-1 przy 1554 cm-1. |
| V. Precyzja liczby falowej | <0.0005 cm-1 przy 1554 cm-1. |
| VI. Stosunek sygnału do szumu | Min. 60 000:1 (przy pomiarze w czasie 1min. i rozdzielczości 4cm-1) dla detektora DLaTGS. |
| VII. Dokładność fotometryczna | Lepsza niż 0.1 % T. |
| VIII. Przystawka ATR | Przystawka wyposażona w monolityczny kryształ diamentowy wprasowany w płytkę o wysokiej trwałości. Przystawka typu „high-pressure” pracująca w zakresie min. 350 – 8000 cm-1 zapewniająca pomiary ciał stałych i cieczy. Po zamontowaniu przystawki odbywa się automatyczny test sprawdzający min. stosunek sygnału do szumu oraz automatyczne zaczytywane są podstawowe parametry pomiarowe. |
| IX. Interferometr | Interferometr wykorzystujący lustra kubiczne, ustawiony na stałe, nie wymagający justowania dynamicznego lub justowania automatycznego. Interferometr bezłożyskowy, bezsmarowy. |
| X. Lustra | Spektrometr musi być wyposażony w lustra aluminiowe. |
| XI. Optyka | Optyka spektrometru tj. beamsplitter oraz okienka w komorze pomiarowej wykonane z KBr. |
| XII. Laser | Spektrometr musi być wyposażony w precyzyjny laser HeNe. |
| XIII. Źródło IR | Źródło IR o długim okresie żywotności. |
| XIV. Przetwornik A/D | 24 bit dynamiczny zakres. |
| XV. Możliwość rozbudowy spektrometru | Spektrometr musi umożliwiać w przyszłości rozszerzenie o mikroskop FT-IR z matrycą FPA, mikroskop IR-QCL, moduł FT-Raman. |
| XVI. Porty podłączeniowe | Spektrometr musi być wyposażony w porty podłączeniowe min. 2 porty wejściowe wiązki (do aktywowania) oraz min. 3 wyjściowe wiązki (do aktywowania). Porty powinny być umieszczone w obudowie spektrometru (jako porty podłączeniowe nie są traktowane porty wewnątrz komory pomiarowej; porty podłączeniowe o opcji wejściowej / wyjściowej wiązki liczone są jako 1). |
| XVII. Walidacja | Spektrometr wyposażony w wewnętrzne koło walidacyjne z odpowiednimi filtrami zapewniające całkowicie automatyczne wykonywanie testów OQ/PQ sprawdzających min: stosunek sygnału do szumu, amplitudę sygnału, powtarzalność pomiarową. Po zakończeniu testu raport automatycznie zapisywany jest jako plik PDF. |
| XVIII. Wymagane oprogramowanie | Program obsługi spektrometru kontrolowany z poziomu komputera lub laptopa, zapewniający min.: - Menu pomiarowe - Procedury wstępnej obróbki danych - Opisywanie pasm - Porównywanie widm - Narzędzia interpretacji widm - Przeszukiwanie bibliotek - Tworzenie własnych bibliotek - Analizę ilościową (zgodnie z prawem Lambert’a – Beer’a) - Analizę całkującą - Predefiniowane raporty wydruków wraz z możliwością ich edycji - Łatwy eksport widm do innych formatów - Automatyczne procedury testowania spektrometru, 2 poziomy (OQ, PQ) - Ciągła kontrola statusu spektrometru - Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami |
| XIX. Zestaw komputerowy | Zestaw komputerowy klasy PC o parametrach minimalnych: procesor wielordzeniowy, 16 GB RAM, min. 512 GB SSD, karta sieciowa, klawiatura, mysz optyczna, monitor LCD co najmniej 23", kompatybilny z oprogramowaniem system operacyjny |
| XX. Dodatkowe informacje | Przyrząd fabrycznie nowy. |
| XXI. Gwarancja | - 12 miesięcy pełnej gwarancji na całość systemu (aparatury). - 10 lat gwarancji na ruchome części interferometru. - 10 lat gwarancji na przystawkę ATR z kryształem diamentowym. - 5 lat gwarancji na źródło IR. Źródło łatwo wymienialne, bez konieczności wizyty serwisu. |
| XXII. Dostawa i montaż oraz szkolenie | Wymagana jest dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz montaż systemu, jego uruchomienie i zaprezentowanie wszystkich wymaganych komponentów i funkcjonalności. Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi systemu dla 2-3 osób wskazanych przez Zamawiającego trwającego minimum 8 godzin. |

Prezentacja wszystkich wymaganych parametrów i pomiarów będzie podlegać ocenie podczas procedury oceny poprawności dostawy.

Niespełnienie choćby jednego z wymaganych warunków/parametrów określonych powyżej w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.