| SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ANALIZATORA DO KOAGULACJI, ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH I |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia |  |  |  |  |
| Dane techniczne |  |  | Dane techniczne oferowane – podać / opisać * |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia / Nazwa handlowa / Typ / Model / Producent |  |  |  |
| 2. | Nowy, Rok produkcji od 2025; Kraj pochodzenia; |  |  |  |
| Szczegółowe wymagania |  |  |  |  |
| Opis parametrów odczynników i sprzętu |  |  | Parametry wymagane | Parametry oferowane podać/ opisać* |
| 1. |  | Analizator automatyczny koagulologiczny, kompletny, gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego (z wyjątkiem akcesoriów zużywalnych) | TAK |  |
| 2 |  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Wpięcie analizatora do systemu Kamsoft, Rejestracja badań i drukowanie wyników przez system wyżej wymieniony. | TAK |  |
| 3 |  | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 4 |  | Pomiary metodą krzepnięciową i chromogenną | TAK |  |
| 5 |  | Wydajność – minimum 50 testów/godzinę dla PT | TAK |  |
| 6 |  | Pomiary w pojedynczych, jednorazowych kuwetach reakcyjnych bez konieczności układania na statywie | TAK |  |
| 7 |  | Całodobowa gotowość do pracy systemem ciągłego ładowania próbek. | TAK |  |
| 8 |  | Zasilacz UPS jako wyposażenie systemu. | TAK |  |
| 9 |  | Termostatowanie odczynników do 37ºC w igle, nie na pokładzie odczynnikowym | TAK |  |  |
| 10 |  | Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi (w tym na PT) i niechłodzonymi | TAK |  |
| 11 |  | Materiały kontrolne minimum 2 poziomy | TAK |  |
| 12 |  | Materiały kontrolne pochodzące od tego samego producenta co odczynniki. Wartość materiału kontrolnego wyznaczonego przez producenta odczynników na oferowany w dzierżawie analizator | TAK |  |
| 13 |  | Materiały kontrolne zmianowane dla zaoferowanego analizatora | TAK |  |
| 14 |  | Kontrola jakości wykonywana codziennie, naprzemiennie na jednym z poziomów kontroli | TAK |  |
| 15. |  | Dołączona do oferty ulotka/instrukcja analizatora potwierdzająca spełnienie wymagań, oraz instrukcje używania odczynników oraz przykładowa ulotka z wartościami dla kontroli jakości | TAK |  |
| 16. |  | Możliwość dostawienia próbki citowej | TAK |  |
| 17 |  | Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, płynów myjących | TAK |  |
| 18 |  | Monitorowanie objętości odczynników na podkładzie | TAK |  |
| 19 |  | Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek | TAK |  |
| 20 |  | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek | TAK |  |
| 21 |  | Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego przeglądy serwisowe i techniczne, konserwacje, części zamienne przez okres trwania umowy. | TAK |  |
| 22 |  | R0eakcja autoryzowanego serwisu w ciągu 24 godzin | TAK |  |
| 33 |  | W przypadku awaryjności analizatora do wykonywania badań Wykonawca zapewni bezpłatny transport próbek oraz wyników i pokryje koszty wykonania analiz poza laboratorium lub wstawi analizator zastępczy o nie gorszych parametrach | TAK |  |
| 24 |  | Analizator pracujący w oparciu o pompy bezobsługowe | TAK |  |
| 25 |  | Bezpłatne dostarczenie protokołów transmisji celem włączenia w przyszłości analizatora do sieci informatycznej (sterowników) | TAK |  |
| 26 |  | Tromboplastyna –odczynnik liofilizowany, rekombinowany, wartość ISI oraz MNTP wyznaczony przez producenta odczynników na analizator oferowany w dzierżawie | TAK |  |
| 27 |  | APTT – ciekły odczynnik z aktywatorem (krzemionka), w cenie odczynnika uwzględniony chlorek wapnia, stabilność odczynnika w temperaturze lodówki, maksymalna objętość odczynnika 5ml | TAK |  |
| 28 |  | Analizator pracujący w oparciu o pompy bezobsługowe | TAK |  |
| 29 |  | Bezpłatne dostarczenie protokołów transmisji celem włączenia w przyszłości analizatora do sieci informatycznej(sterowników) | TAK |  |
| 30 |  | Należy zaoferować ilość odczynników, kalibratorów i kontroli przy uwzględnieniu ich stabilności na pokładzie analizatora. Dopuszcza się przechowywanie w lodówce i mrożenie w terminach podatnych przez producenta w metodyce | TAK |  |

* należy wpisać tak lub nie