znak sprawy: ZP-TP-11/2026

   Załącznik nr 3

	SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ANALIZATORA DO KOAGULACJI,

 ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH I

	Informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

	Dane techniczne
	Dane techniczne oferowane – podać / opisać *

	1.
	Nazwa oferowanego urządzenia / Nazwa handlowa / Typ / Model / Producent
	

	2.
	Nowy, Rok produkcji od 2025; Kraj pochodzenia;
	

	Szczegółowe wymagania

	Opis parametrów odczynników i sprzętu
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane podać/ opisać*

	1.
	Analizator automatyczny koagulologiczny, kompletny, gotowy do pracy bez dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego (z wyjątkiem akcesoriów zużywalnych)
	TAK
	

	2
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim. Wpięcie analizatora do systemu Kamsoft, Rejestracja badań i drukowanie wyników przez system wyżej wymieniony.
	TAK
	

	3
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
	TAK
	

	4
	Pomiary metodą krzepnięciową i chromogenną
	TAK
	

	5
	Wydajność – minimum 50 testów/godzinę dla PT
	TAK
	

	6
	Pomiary w pojedynczych, jednorazowych kuwetach reakcyjnych bez konieczności układania na statywie
	TAK
	

	7
	Całodobowa gotowość do pracy systemem ciągłego ładowania próbek.
	TAK
	

	8
	Zasilacz UPS jako wyposażenie systemu.
	TAK
	

	9
	Termostatowanie odczynników do 37ºC w igle, nie na pokładzie odczynnikowym
	TAK
	
	

	10
	Pokład odczynnikowy z pozycjami chłodzonymi (w tym na PT) i niechłodzonymi
	TAK
	

	11
	Materiały kontrolne minimum 2 poziomy
	TAK
	

	12
	Materiały kontrolne pochodzące od tego samego producenta co odczynniki. Wartość materiału kontrolnego wyznaczonego przez producenta odczynników na oferowany w dzierżawie analizator
	TAK
	

	13
	Materiały kontrolne zmianowane dla zaoferowanego analizatora 
	TAK
	

	14
	Kontrola jakości wykonywana codziennie, naprzemiennie na jednym z poziomów kontroli
	TAK
	

	15.
	Dołączona do oferty ulotka/instrukcja analizatora potwierdzająca spełnienie wymagań, oraz instrukcje używania  odczynników oraz przykładowa ulotka z wartościami dla kontroli jakości
	TAK
	

	16.
	Możliwość dostawienia próbki citowej
	TAK
	

	17
	Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, płynów myjących
	TAK
	

	18
	Monitorowanie objętości odczynników na podkładzie
	TAK
	

	19
	Automatyczne rozcieńczanie kalibratorów oraz próbek
	TAK
	

	20
	Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek 
	TAK
	

	21
	Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego przeglądy serwisowe i techniczne, konserwacje, części zamienne przez okres trwania umowy.
	TAK
	

	22
	Reakcja autoryzowanego serwisu w ciągu 24 godzin 
	TAK
	

	33
	W przypadku awaryjności analizatora do wykonywania badań Wykonawca zapewni bezpłatny transport próbek oraz wyników i pokryje koszty wykonania analiz poza laboratorium lub wstawi analizator zastępczy o nie gorszych parametrach
	TAK
	

	24
	Analizator pracujący w oparciu o pompy bezobsługowe
	TAK
	

	25
	Bezpłatne dostarczenie protokołów transmisji celem włączenia w przyszłości analizatora do sieci informatycznej (sterowników)
	TAK
	

	26
	Tromboplastyna – odczynnik liofilizowany, rekombinowany, wartość ISI oraz MNTP wyznaczony przez producenta odczynników na analizator oferowany w dzierżawie, stabilność odczynnika roboczego (po otwarciu) minimum 2 miesiące w temperaturze 2-8ºC, maksymalna objętość odczynnika 10ml
	TAK
	

	27
	APTT – ciekły odczynnik z aktywatorem (krzemionka), w cenie odczynnika uwzględniony chlorek wapnia, stabilność odczynnika w temperaturze lodówki, maksymalna objętość odczynnika 5ml
	TAK
	

	28
	Analizator pracujący w oparciu o pompy bezobsługowe
	TAK
	

	29
	Bezpłatne dostarczenie protokołów transmisji celem włączenia w przyszłości analizatora do sieci informatycznej(sterowników)
	TAK
	

	30
	Należy zaoferować ilość odczynników, kalibratorów i kontroli przy uwzględnieniu ich stabilności  na pokładzie analizatora. Dopuszcza się przechowywanie w lodówce i mrożenie w terminach podatnych przez producenta w metodyce
	TAK
	


* należy wpisać tak lub nie 

1

