1. aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi elektroniczny i/lub manualny w róznych rozmiarach w tym z kompletem mankietów dla dzieci – 5 sztuk

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Automatyczny ciśnieniomierz naramienny | Tak, Podać |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia 0–299 mmHg | Tak |  |
|  | Zakres pomiaru tętna 40–180 uderzeń/minutę | Tak |  |
|  | Dokładność (ciśnienie) ±3 mmHg | Tak, Podać |  |
|  | Pamięć do minimum 30 pomiarów | Tak, Podać |  |
|  | Wyświetlacz Cyfrowy ekran LCD | Tak, Podać |  |
|  | Wykrywanie nieregularnego rytmu serca (arytmii), wskaźnik prawidłowego założenia mankietu, wskaźnik ruchu ciała | Tak, Podać |  |
|  | Zasilanie 4 baterie alkaliczne AA (około 1000 pomiarów na zestawie baterii) oraz zasilacz sieciowy w zestawie | Tak, Podać |  |
|  | Waga urządzenia Około 250 g (bez baterii) | Tak, Podać |  |
| 10. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, Podać |  |

2. aparat do szybkiej diagnostyki - różne testy w tym CRP - 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat nie starszy niż 2025r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak, Podać |  |
|  | przenośny analizator medyczny | Tak, Podać |  |
|  | wynik ilościowy CRP w mg/l | Tak |  |
|  | zakres pomiaru co najmniej 2,5 – 300 mg/l | Tak, Podać |  |
|  | objętość próbki 10ul. krwi z palca pacjenta | Tak, Podać |  |
|  | przenośny i kompaktowy | Tak, Podać |  |
|  | czas odczytu maksymalnie 3 minuty | Tak, Podać |  |
|  | Gwarancja 24 mc-e | Tak, Podać |  |

3.aparat EKG – 1 sztuka

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat nie starsze niż 2025r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak, Podać |  |
|  | kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem | Tak |  |
|  | rozmiar ekranu, min. 8” | Tak, Podać |  |
|  | rozdzielczość, min. 1280x800 rozdzielczość, min. 1280x800 | Tak, Podać |  |
|  | waga aparatu, max. 3,2 kg | Tak, Podać |  |
|  | zasilanie sieciowo - akumulatorowe | Tak, Podać |  |
|  | wskaźnik poziomu naładowania baterii | Tak, Podać |  |
|  | tryb oszczędzania energii | Tak, Podać |  |
|  | wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 [mm] | Tak, Podać |  |
|  | możliwość zastosowania papieru, min. w formie składanki | Tak, Podać |  |
|  | przesuw papieru, min. 5/6,25/10/12,5/25/50 [mm/s] | Tak, Podać |  |
|  | Całkowita wysokość materaca 13cm ±0,5cm | Tak, Podać |  |
|  | wzmocnienie, min. 1,25/2,5/5/10/20 | Tak, Podać |  |
|  | impedancja wejściowa, min. 100 [MΩ] | Tak |  |
|  | CMRR, min. 130 [dB] | Tak, podać |  |
|  | częstotliwość próbkowania, min. 64 000 [Hz]/kanał | Tak |  |
|  | przetwornik A/C min. 24 bity | Tak |  |
|  | detekcja pików rozrusznika serca, z częstotliwością min. 64 000 [Hz]/kanał | Tak |  |
|  | filtr zakłóceń sieciowych | Tak |  |
|  | filtr dolno-przepustowy, min. 350/300/270/150/100/75 [Hz] | Tak |  |
|  | filtr anty-dryftowy | Tak |  |
|  | ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | Tak |  |
|  | pomiar rytmu serca w zakresie, min. 30-300 bpm | Tak, podać |  |
|  | analiza HRV | Tak, Podać |  |
|  | wydruk badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu | Tak |  |
|  | formaty wydruku, min. 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 |  |  |
|  | wydruk w trybie monitorowania rytmu | Tak, Podać |  |
|  | automatyczna analiza i interpretacja | Tak, Podać |  |
|  | raport mapy odcinków ST | Tak, Podać |  |
|  | wydruk, min. 250 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym | Tak |  |
|  | możliwość przeglądania na ekranie wykonanego badania przed wydrukiem oraz zmiany parametrów wydruku min. formaty wydruku, min. 3*4 /3*4+1R /3*4+3R /6*2 /6*2+1R /12*1 | Tak |  |
|  | możliwość wyświetlenia na ekranie co najmniej dwóch badań tego samego pacjenta w celu porównania badań | tak |  |
|  | możliwość modyfikacji punktów pomiarowych wzorca krzywej EKG oraz przeprowadzenie ponownej analizy | tak |  |
|  | możliwość 5-krotnego powiększenia segmentów krzywej EKG | tak |  |
|  | wbudowana baza danych pacjentów, min. 50 000 badań | Tak, Podać |  |
|  | możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum | Tak |  |
|  | możliwość archiwizacji badań, funkcja export/import badań przy użyciu zewnętrznego nośnika danych | Tak |  |
|  | możliwość włączenia / wyłączenia opcji wydruku na drukarce wbudowanej w aparat, z wykorzystaniem jednego przycisku lub ikony | Tak |  |
|  | funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku | Tak |  |
|  | aparat wyposażony w min. WiFi, port LAN (RJ45) oraz 2xUSB 2.0 1xUSB C, Bluetooth | Tak, podać |  |
|  | obsługa czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
|  | kontrola podłączenia każdej elektrody | Tak |  |
|  | funkcja uśpienia umożliwiająca szybki start aparatu | Tak |  |
|  | zapis danych w formatach, min. XML, PDF, DICOM, JPG, BMP, PNG, SCP | Tak, podać |  |
|  | automatyczny eksport badania po wykonaniu | Tak |  |
|  | obsługa listy zleceń w oparciu o protokół HL7 | Tak |  |
|  | wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, min. cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę lub koszyk - 1 sztuka | Tak |  |
|  | Wózek tego samego producenta | Tak |  |
|  | elektrody klamrowe, pas, elektrody blaszkowe - 1 zestaw | Tak |  |
|  | papier termiczny do wydruku - 25 sztuk | Tak |  |
|  | kabel pacjenta EKG - 1 sztuka | Tak |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce | Tak, podać |  |
|  | Do urządzenia dołączony uzupełniony paszport techniczny | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności UE, certyfikat zgodności CE (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Zapewnienie dostępności części zamiennych i serwisu przez okres min. 8 lat od daty zainstalowania i przekazania przedmiotu zamówienia. | Tak, podać |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. | Tak |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie bezpłatnych przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. | Tak |  |

4. bilirubinometr – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Bilirubirometr nie starszy niż 2025r., fabrycznie nowa, nieużywane, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak, Podać |  |
|  | Zasilanie: 2x AA 1.5V | Tak, Podać |  |
|  | Wyświetlacz: LCD 3 segmentowy | Tak, Podać |  |
|  | Wskaźnik gotowości: dioda LED | Tak, Podać |  |
|  | Zakres pomiarowy: 0.0mg/dL - 32.0 mg/dL | Tak, Podać |  |
|  | Pomiar z użyciem fali o długości od 450 nm do 550 nm | Tak, Podać |  |
|  | Dokładność: niskie: (+17umol/L) ± 1.0 mg/d L ; wysokie (+25.5umol/L) ±1.5 mg/d L - Czas gotowości: 2 sekundy | Tak, Podać |  |
|  | Pamięć: ostatnie 21 pomiarów | Tak, Podać |  |
|  | Wymiary: 176mm x 59mm x 35,5mm +/- 0,5mm | Tak, Podać |  |
|  | Waga netto nie większa niż 215g (z bateriami) | Tak, Podać |  |
|  | Walizka transportowa | Tak, Podać |  |
|  | Możliwość korekcji kalibracji | Tak, Podać |  |
|  | Instrukcja PL | Tak, Podać |  |
|  | Certyfikaty: CE medyczne, wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak, Podać |  |
|  | Gwarancja minimum 24-mce | Tak, Podać |  |

5.dermatoskop 3 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Dermatoskopy nie starsze niż 2025r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak, Podać |  |
|  | Automatyczne wyłączanie dermatoskopu po 3 minutach. | Tak, Podać |  |
|  | Żywotność diód: 100.000h ciągłej pracy w natężeniu światła 10.000 lux | Tak, Podać |  |
|  | Temperatura barwowa 4200 K. | Tak |  |
|  | Uchwyt dermatoskopu dwukomponentowy (wzmocniony aluminium / włókno szklane), | Tak |  |
|  | Uchwyt dermatoskopu z możliwością połączenia z głowicą otoskopową | Tak, Podać |  |
|  | zwiększający żywotność elektroniczny włącznik ON / OFF z funkcją ściemniania z zapamiętaniem ostatniego ustawienia. | Tak |  |
|  | zasianie - bateryjne (baterie w komplecie). | Tak, Podać |  |
|  | Gwarancja minimum 24 - mce | Tak, podać |  |

6 detektor przepływu Doppler.– 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Detektor przepływu doppler nie starszy niż 2025r., fabrycznie nowa, nieużywane, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak, Podać |  |
|  | dwukierunkowy doppler (przepływomierz) ręczny, przenośny, z sondą 5 MHz i 8 MHz | Tak, Podać |  |
|  | wyposażony w kolorowy ekran umożliwiający szeroki kąt widzenia – min. 170°, wyświetlanie przebiegu krzywych i wartości liczbowych tętna | Tak, Podać |  |
|  | posiada dwa tryby badania, dla żył i tętnic | Tak, Podać |  |
|  | funkcja pamięci wewnętrznej umożliwia zapamiętywanie badania i jego powtórne odtworzenie a także przewijanie wykresu w czasie badania w zakresie min. +/- 20 s. | Tak, Podać |  |
|  | wyposażony w kartę SD, która umożliwia zapisywanie danych badania z dźwiękiem oraz data i czasem przeprowadzenia | Tak, Podać |  |
|  | możliwość współpracy z sondami: 2MHz , 3MHz, 4MHz , 5MHz , 8MHz , 10MHz, szeroko wiązkowa 8 MHz oraz sondami śródoperacyjnymi | Tak, Podać |  |
|  | wbudowany cyfrowy filtr akustyczny redukujący niepożądane odgłosy zakłócające badanie (np. „trzaski” spowodowane aplikacją żelu) | Tak, Podać |  |
|  | wodoszczelna sonda | Tak, Podać |  |
|  | sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu | Tak, Podać |  |
|  | częstotliwość pracy sondy w zestawie: 5 MHz i 8 MHz | Tak, Podać |  |
|  | waga max. 310g (z baterią) | Tak, Podać |  |
|  | max. wymiary: 140x 75x 30 mm (długość x szerokość x grubość) | Tak, Podać |  |
|  | wbudowane złącze USB umożliwiające podłączenie do komputera lub bezpośrednio do drukarki oraz umożliwiające ładowanie urządzenia | Tak, Podać |  |
|  | złącze słuchawkowe „mini jack” | Tak, Podać |  |
|  | wbudowany głośnik | Tak, podać |  |
|  | możliwość współpracy z słuchawkami stereo | Tak, podać |  |
|  | zasilanie z baterii 2 x AA alkalicznych lub akumulatorków, akumulatorki w zestawie | Tak, podać |  |
|  | oszczędzanie energii - automatyczne wyłączenie po zakończeniu badania i braku sygnału Dopplera, min. 500 1-min. badań na jednym ładowaniu | TAK |  |
|  | na wyposażeniu ładowarka klasy medycznej, mini USB, etui, żel, instrukcja obsługi w języku polskim, płyta CD z materiałem edukacyjnym, torba umożliwiająca przechowanie zestawu | Tak |  |
|  | Gwarancje 24 m-ce | Tak, podać |  |

7. E-stetoskopy – 3 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Stetoskopy nie starsze niż 2025r., fabrycznie nowe, nieużywane, nie rekondycjonowane, nie demonstracyjne, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak, Podać |  |
|  | Długość całkowita 69 cm +/- 2 cm | Tak, podać |  |
|  | Waga netto 232 g +/- 10 g | Tak, Podać |  |
|  | Technologia głowicy Dwustronna | Tak, Podać |  |
|  | Materiał głowicy Stal nierdzewna lub inny odporny materiał | Tak, Podać |  |
|  | Rodzaj membrany Dwutonowa, jednoczęściowa, z filtrowaniem cyfrowym i aktywną redukcją szumów | Tak, Podać |  |
|  | Rodzaj oliwek Miękkie, samouszczelniające się | Tak, Podać |  |
|  | Łączność Bluetooth (do połączenia z aplikacją na urządzeniach mobilnych) | Tak |  |
|  | Bateria Wbudowany akumulator litowo-jonowy (200mAh) | Tak |  |
|  | Czas pracy baterii do co najmniej 8 godzin ciągłej transmisji lub do 2 tygodni typowego użytkowania klinicznego po pełnym naładowaniu | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne wyłączanie po 5 minutach bezczynności | Tak |  |
|  | Gwarancja co najmniej 24 m-ce | Tak, Podać |  |

8. fantom do nauki samobadania piersi – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Fantom nie starszy niż 2025r., fabrycznie nowy, nieużywany, nie rekondycjonowany, nie demonstracyjny, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak, Podać |  |
|  | Realistyczny model piersi wykonany z tkanki syntetycznej | Tak, Podać |  |
|  | zawiera wiele grudek symulujących włóknisto-torbielowatość piersi | Tak, Podać |  |
|  | model piersi | Tak |  |
|  | pokrowiec na pierś | Tak |  |
|  | torba do przechowywania | Tak, Podać |  |
|  | Gwarancja minimum 24 - mce | Tak, podać |  |

9. Holter ciśnieniowy – 2 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Holter ciśnieniowy nie starszy niż 2025r., fabrycznie nowa, nieużywane, nie rekondycjonowana, nie demonstracyjna, w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty. | Tak, Podać |  |
|  | Rejestrator cyfrowy RR z pamięcią wewnętrzną typu flash | Tak, Podać |  |
|  | Metoda pomiarowa – oscylometryczna z deflacją skokową | Tak, Podać |  |
|  | Zakres pomiarowy RR min 25-290mmHg | Tak, Podać |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna min 40-240 uderzeń /min | Tak, Podać |  |
|  | Czas trwania rejestracji min do 24 h w programowalnych interwałach 10/15/30/45/60/90/120 min Możliwością stworzenia co najmniej 4 interwałów programowalnych pomiarowych w czasie zapisu 24h | Tak, Podać |  |
|  | Dokładność kliniczna- rozdzielczość pomiaru Ciśnienie: 1 mmHg Puls: 1 bpm | Tak, Podać |  |
|  | Pamięć danych przechowuje min. 500 pomiarów | Tak, Podać |  |
|  | Transmisja USB lub bezprzewodowa (bluetooth) | Tak, Podać |  |
|  | Wyświetlacz prezentujący bieżący/ostatni pomiar | Tak, Podać |  |
|  | Wbudowany czujnik to wykrywania pozycji pacjenta podczas pomiaru | Tak, Podać |  |
|  | Zasilanie max 2 baterie AA | Tak, Podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed zbyt wysokim ciśnieniem w mankiecie. Max 297±3 mmHg | Tak, Podać |  |
|  | Stopień bezpieczeństwa przed ciałami obcymi, szkodliwym przedostawaniem się wody min. IP22 | Tak, Podać |  |
|  | Rejestrator zgodny z normami: AAMI/ESH/ISO Universal Standard (ISO 81060-2:2018) | Tak, Podać |  |
|  | Wymiary max 110x65x30 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga max 170 g | Tak, podać |  |
|  | Rejestrator wyposażony w: - mankiet NIBP rozmiar S - mankiet NIBP rozmiar M - mankiet NIBP rozmiar L -pas z etui/pokrowiec zabezpieczający rejestrator -rurka NIBP -przewód USB - oprogramowanie do analizy na płycie lub nośniku USB z nielimitowaną licencją instalacji na komputery typu PC | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | TAK |  |

10. Holter ekg – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | Holter EKG 3/12-kanałowy | Tak, Podać |  |
|  | Klasa ochrony przed porażeniem min. CF | Tak, Podać |  |
|  | Kompaktowa budowa max. 80 x 50 x 20 mm | Tak, Podać |  |
|  | Niska masa urządzenia – max.50g bez baterii | Tak, Podać |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z jednej baterii AAA pozwalające na pracę i akwizycję pełnego zapisu sygnału, bez kompresji, przez min. 4 dni | Tak, Podać |  |
|  | Możliwość ustawienia w menu holtera typu używanej baterii w celu optymalizacji jej wykorzystania | Tak, Podać |  |
|  | Akwizycja sygnału EKG ograniczona czasowo tylko przez pojemność baterii | Tak, Podać |  |
|  | Możliwość wyboru ilości kanałów do zapisu – 12,3,1 (w zależności od posiadanego kabla/ustawień) | Tak, Podać |  |
|  | Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania do przeprowadzenia badania, przed uruchomieniem badania | Tak, Podać |  |
|  | Odporność na zakłócenia zewnętrzne – CMRR min. 90dB | Tak, Podać |  |
|  | Wzmocnienie - 5, 10, 20 mm/mV | Tak, Podać |  |
|  | Możliwość ustawienia poziomu próbkowania - 128, 256, 512 lub 1024Hz | Tak, Podać |  |
|  | Impedancja wejściowa > 50MΩ | Tak, Podać |  |
|  | Przetwornik A/D min. 24 bitów | Tak, Podać |  |
|  | Zapis pełnej jakości krzywych, bez kompresji danych | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany kolorowy ekran LCD w technologii OLED, do podglądu krzywych i obsługi menu holtera | Tak, podać |  |
|  | Ekran LCD o rozdzielczości min. 128x128 | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie poziomu naładowania baterii na wbudowanym ekranie holtera | Tak, podać |  |
|  | Wstawianie markerów zdarzeń przez pacjenta za pomocą jednego przycisku holtera | Tak, podać |  |
|  | Podgląd jakości sygnału na poszczególnych kanałach przed rozpoczęciem badania | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed usunięciem nieodczytanego badania | Tak, podać |  |
|  | Transmisja danych do komputera poprzez port USB | Tak, podać |  |
|  | Jedno złącze do podłączenia przewodu pacjenta oraz kabla USB do komputera PC | Tak, podać |  |
|  | Ochrona przed czynnikami z zewnątrz min. IP27 | Tak, podać |  |
|  | Tryb szybkiego kopiowania danych (kopiowanie pełnego raportu z 6 dni w czasie < 30 sekund) | Tak, podać |  |
|  | Programowanie nośnika danych danymi badania i pacjenta przy użyciu oprogramowania do analizy holterowskiej | Tak, podać |  |
|  | Detekcja pracy stymulatora serca | Tak, podać |  |
|  | Wymienna pamięć – dołączona karta SD/SDHC pozwalająca na rejestrację całego badania | Tak, podać |  |
|  | Detekcja podłączenia elektrod – komunikat na ekranie o nieprawidłowym ich podłączeniu | Tak, podać |  |
|  | Zapis 3-kanałowy z 5 lub 7 elektrod | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta przed rozpoczęciem badania | Tak, podać |  |
|  | Menu urządzenia w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | W zestawie: - rejestrator holterowski z oprogramowaniem na nośniku pamięci typu CD lub USB - kabel EKG – 5-elektrodowy (2szt.) - pasek i etui na holter (2kpl) - kabel USB do podłączenia do komputera - licencja oprogramowania (kod licencyjny lub klucz usb) | Tak, podać |  |

11. Koncentrator tlenowy– 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | Wyrób medyczny | Tak |  |
|  | Monitorowanie w czasie rzeczywistym wydajności tlenu, czasu pracy i stanu systemu na wyświetlaczu LED o wysokiej rozdzielczości | Tak, Podać |  |
|  | Wyświetlanie stężenia tlenu w czasie rzeczywistym | Tak, Podać |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa obejmujące: powiadomienia o stężeniu tlenu, przepływie, ciśnieniu i temperaturze. | Tak, Podać |  |
|  | Inteligentny pilot (w zestawie): zdalne sterowanie urządzeniem (zdalna regulacja - przepływ, czas pracy i ustawienia podświetlenia) | Tak, Podać |  |
|  | Waga urządzenia: 16 kg +/- 2 kg | Tak, Podać |  |
|  | Koncentracja tlenu: 90 – 96% +/- 3% | Tak, Podać |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe: 50 +/- 0,10 kPa | Tak, Podać |  |
|  | Przepływ: 0.5-5 litra na min. +/- 0.5 L | Tak, Podać |  |
|  | Wyjściowe stężenie tlenu: 0.5 - 5.0 L/min: 93%±3%,z dokładnością 2% | Tak, Podać |  |
|  | Poziom mocy akustycznej: ≤ 58 dB(A) dla przepływu 3L/min, z dokładnością 2dB(A) | Tak, Podać |  |
|  | Zintegrowany nawilżacz | Tak, Podać |  |
|  | Wyrób medyczny | Tak, Podać |  |
|  | Monitorowanie w czasie rzeczywistym wydajności tlenu, czasu pracy i stanu systemu na wyświetlaczu LED o wysokiej rozdzielczości | Tak, Podać |  |
|  | Wyświetlanie stężenia tlenu w czasie rzeczywistym | Tak, podać |  |
|  | Alarmy bezpieczeństwa obejmujące: powiadomienia o stężeniu tlenu, przepływie, ciśnieniu i temperaturze. | Tak, podać |  |
|  | Inteligentny pilot (w zestawie): zdalne sterowanie urządzeniem (zdalna regulacja - przepływ, czas pracy i ustawienia podświetlenia) | Tak, podać |  |
|  | Waga urządzenia: 16 kg +/- 2 kg | Tak, podać |  |
|  | Koncentracja tlenu: 90 – 96% +/- 3% | Tak, podać |  |
|  | Ciśnienie wyjściowe: 50 +/- 0,10 kPa | Tak, podać |  |
|  | Przepływ: 0.5-5 litra na min. +/- 0.5 L | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak |  |

12. lampa UV bakterio- i wirusobójcza – 3 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | lampa UV bakterio- i wirusobójcza mobilna przejezdna | Tak |  |
|  | napięcie zasilania: 230 V 50 Hz | Tak |  |
|  | pobór mocy: 115 W | Tak, Podać |  |
|  | trwałość promiennika minimum 9000 h | Tak, Podać |  |
|  | wydajność wentylatora: 132 m3/h | Tak |  |
|  | dezynfekowana kubatura 25-50 m3 | Tak |  |
|  | typ obudowy minimum IP 20 | Tak, Podać |  |
|  | wymiary kopuły: 1125 x 285 x 130 mm +/- 5mm | Tak, Podać |  |
|  | Masa 13,0 kg +/- 1kg | Tak, Podać |  |
|  | przewód zakończony wtyczką do gniazdka | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak |  |

13. lodówka z monitoringiem temperatury – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | szerokość: 595 mm głębokość:640 mm wysokość:1980 mm | Tak |  |
|  | max. obciążenie półki: 30 kg | Tak |  |
|  | wymiary półki: 485 x 360 mm | Tak, Podać |  |
|  | długość kabla: 2 m | Tak, Podać |  |
|  | waga urządzenia 90 kg | Tak |  |
|  | pojemność komory użytkowej: 345 l +/- 5L | Tak, podać |  |
|  | napięcie / moc znamionowa: 230V / 290W | Tak, Podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

14. Meble medyczne – 4 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | Nośność 150 kg | Tak |  |
|  | Fotel posiadający podłokietniki | Tak |  |
|  | Min. wysokość siedziska (cm) 49 | Tak, Podać |  |
|  | Wysokość całkowita (cm) 113 - 123 | Tak, Podać |  |
|  | Szerokość siedziska (cm) 51 | Tak |  |
|  | Wysokość oparcia co najmniej (cm) 73 | Tak, podać |  |
|  | Koła twarde do miękkich podłóg | Tak |  |
|  | Fotele z Eko-skóry lub innego tworzywa łatwego do dezynfekcji różnymi środkami do dezynfekcji dostępnymi na terenie Polski | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

15. Oczyszczacz powietrza – 2 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | pobór mocy 33W | Tak |  |
|  | waga 4,8 kg +/- 0,5 kg | Tak, podać |  |
|  | poziom hałasu 33-61 dB | Tak, Podać |  |
|  | wskaźnik jakości powietrza - co najmniej 3 tryby oczyszczania (automatyczny, nocny, manualny/ulubiony) | Tak, Podać |  |
|  | efektywny obszar krycia 25 - 43 m2 | Tak |  |
|  | - laserowy detektor jakości powietrza | Tak |  |
|  | wydajność oczyszczania CADR PCADR 360 m³/h | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

16. Otoskop – 2 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | Otoskop generujący 6 źródeł światła znajdujących się na krawędzi części wziernikowej główki optycznej otoskopu. Natężenie światła jest płynnie regulowane z zachowaniem pamięci ostatnich ustawień poprzez przytrzymanie włącznika narzędzia. | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne - 2 baterie AAA (w zestawie) | Tak |  |
|  | Co najmniej 7 godzin pracy | Tak, Podać |  |
|  | Jednolite, jasne oświetlenie z temperaturą koloru 4000K | Tak, Podać |  |
|  | Natężenie światła: 10.000 Lux | Tak |  |
|  | Żywotność diód co najmniej 100.000h ciągłej pracy | Tak, podać |  |
|  | Powiększenie: 3-krotne | Tak |  |
|  | W zestawie opakowanie (tuba) 20 wzierników jednorazowych: 10 szt. - 2,5 mm, 10 szt - 4,0 mm. | Tak |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

17. Pulsoksymetr – 10 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | lekki, niewielki, prosty w obsłudze i wygodny w stosowaniu | Tak |  |
|  | wyświetlanie danych numerycznych oraz przebiegów krzywej pletyzmograficznej | Tak |  |
|  | wyświetlacz LCD | Tak, Podać |  |
|  | kontrolowane podświetlanie ekranu oraz funkcja automatycznego wyłączania urządzenia w celu oszczędzania baterii | Tak, Podać |  |
|  | odpowiedni dla pacjentów dorosłych, dzieci i niemowląt | Tak |  |
|  | Minimum pracy 50 godzin na 4 bateriach AA lub akumulatorach | Tak, podać |  |
|  | alarmy wizualne i dźwiękowe parametrów fizjologicznych i technicznych | Tak |  |
|  | pokrowiec na aparat i akcesoria. | Tak |  |
|  | Wymiary Rozmiar: 158 x 70 x 37 mm +/- 2mm | Tak, podać |  |
|  | Masa: 210 gr (bez baterii) | Tak |  |
|  | Pamięć do co najmniej 100 identyfikatorów pacjenta zapisywanie do co najmniej 300 godzin danych z pomiaru | Tak, podać |  |
|  | Nasycenie tlenem (SpO2) Zakres: 0-100% Rozdzielczość: 1% Dokładność: 70% - 100%: +/-2% (dorośli); +/-3% (noworodki oraz w ruchu) | Tak |  |
|  | Częstość Pulsu (PR) : zakres: 30-254 sk./min Rozdzielczość: +/-1 sk./min Dokładność: +/-3 sk./min (dorośli/noworodki); +/-5 sk./min (w ruchu) | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

18. Spirometr – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | Spirometr umożliwia wykonanie sterylnych, bezpiecznych badań spirometrycznych, dzięki zastosowaniu jednorazowych głowic do spirometrii | Tak |  |
|  | Waga 1,3kg +/- 0,3 kg | Tak, podać |  |
|  | wyświetlacz LCD przekątna co najmniej 7", dotykowy | Tak, Podać |  |
|  | Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi | Tak, Podać |  |
|  | Szerokość papieru : 110 - 112 mm | Tak |  |
|  | Wymiary : 200x258x53 mm +/- 5 mm | Tak, podać |  |
|  | Pamięć : 1000 badań | Tak |  |
|  | Przeglądanie na wyświetlaczu : badań z bazy (tabela i wykresy) | Tak |  |
|  | Mierzone pomiary minimum: VC, IC, ERV, TV, MV, FR, FVC, FEV1, FEV6, FEV1%VC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF, | Tak, podać |  |
|  | Mierzone pomiary minimum VExt, FIVC, FIVC1, MIF50, MVV, BF | Tak, podać |  |
|  | Pamięć do co najmniej 100 identyfikatorów pacjenta zapisywanie do co najmniej 300 godzin danych z pomiaru | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany czujnik temperatury, ciśnienia, wilgotności do korekcji BTPS | Tak |  |
|  | Wybór najlepszej krzywej : automatyczny, z możliwością zmian ręcznych | Tak, podać |  |
|  | Eksport badań : do pamięci zewnętrznej USB, na skrzynkę e-mail | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa komunikacja : sieć LAN lub Wi-fi | Tak |  |
|  | Przewodowa komunikacja : sieć LAN lub Internet | Tak |  |
|  | Standardowe wyposażenie : głowica pneumotachometryczna - 10 sztuk, instrukcja użytkowania, kabel zasilania sieciowego, klipsy na nos - 10 sztuk, papier do spirometru - 1 rolka, przewód powietrzny | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

19. stetoskop (zwykły, internistyczny, pediatryczny – 2 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | stetoskop internistyczno-pediatryczny z wymienną częścią pediatryczną głowicy poprzez wygodne przekręcenie - membrana / lejek | Tak |  |
|  | Materiał głowicy Obrobiona stal nierdzewna, z "ciepłymi" obwódkami | Tak, podać |  |
|  | Rodzaj membrany Dwutonowa (pozwala na wzmocnienie tonów niskich lub wysokich w zależności od siły nacisku) | Tak, Podać |  |
|  | Długość całkowita maksymalnie 71 cm | Tak, Podać |  |
|  | Oliwki Samouszczelniające, miękkie, bakteriostatyczne (dodatkowe twarde oliwki w zestawie) | Tak |  |
|  | Waga netto 144 g | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

20. stół do badania niemowląt – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | Stół przeznaczony jest do przewijania niemowląt, ubierania, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych. Podstawa stolika, wykonana ze stalowych rur | Tak |  |
|  | Tapicerka łatwo zmywalna | Tak |  |
|  | Wysokość całkowita: 910mm +/- 10mm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość leża: 800mm +/- 10 mm | Tak, Podać |  |
|  | Głębokość: 680mm +/- 10 mm | Tak, Podać |  |
|  | Szerokość: 860mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

21. waga dla osób niepełnosprawnych – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | Nowatorska składana konstrukcja wagi krzesełkowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych | Tak |  |
|  | Wszystkie kołka skrętne i z blokadą, podłokietniki uchylne | Tak |  |
|  | Nośność co najmniej 250 kg | Tak, podać |  |
|  | dokładność pomiaru 100g w całym zakresie pomiaru | Tak |  |
|  | Siedzisko wykonane z wytrzymałego plastiku, który można dezynfekować | Tak |  |
|  | 4 kółka z blokadą pozwalają na bezpieczne użytkowanie (zabezpieczają przed niekontrolowanym cofnięciem się wózka i upadkiem pacjenta) | Tak |  |
|  | ergonomicznie wyprofilowane siedzisko z antypoślizgową fakturą zabezpiecza przed zsunięciem się pacjenta z wózka | Tak |  |
|  | składane podnóżki ułatwiają wstawanie i wsiadanie | Tak, podać |  |
|  | składana konstrukcja pozwala na natychmiastowe złożenie wagi (w celu łatwiejszego przechowywania i transportu) | Tak, podać |  |
|  | waga może pracować na bateriach (> 12.000 pomiarów na jednym komplecie baterii) lub może być zasilana zasilaczem sieciowym (w zestawie) | Tak, podać |  |
|  | waga pozwala na obliczenie parametrów BMI i powierzchni ciała pacjenta BSA | Tak |  |
|  | Funkcje minimum TARA, HOLD, automatyczne wyłączanie | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

22.Wózek inwalidzki dla dzieci – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | Materiał ramy stal precyzyjna | Tak |  |
|  | Szerokość siedziska 320 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Głębokość siedziska 320 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość oparcia 360 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość siedziska 410 mm +/- 10 mm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita 518 - 558 mm | Tak, podać |  |
|  | Długość całkowita 914 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość całkowita (po złożeniu) 915 mm +/- 10 mm | Tak, podać |  |
|  | Waga wózka 15,2 kg +/- 1 kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika 60 kg +/- 5 kg | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |

23.Wózek inwalidzki dla dorosłych – 1 szt.

| Typ/ Model: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |  |  |
| Kraj pochodzenia: |  |  |  |
| Lp. | Wymagane parametry i warunki podlegające ocenie | Wymagania | Potwierdzenie i/ lub opis Wykonawcy |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2025. | Tak, Podać |  |
|  | Materiał ramy stal precyzyjna | Tak |  |
|  | Waga wózka maksymalnie 17 kg | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie: do 130 kg | Tak, podać |  |
|  | Szerokość siedziska maksymalnie 50 cm | Tak, podać |  |
|  | Wysokość oparcia: 42 cm | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita maksymalnie 68 cm | Tak, podać |  |
|  | Gwarancja 24 m-ce | Tak, Podać |  |