Załącznik nr 1-1 do SWZ

Grupa 1: Defibrylator - 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Grupy 1:

| L.p. | Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne | Parametr wymagany | Parametr oceniany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2024 roku | TAK (podać) | Bez punktacji |
|  | Typ/model, producent, kraj | podać | Bez punktacji |
| Wymagania szczegółowe: |  |  |  |
|  | Funkcje / cechy | TAK | Bez punktacji |
|  | Urządzenie przenośne, z impregnowaną torbą transportową, testerem wyładowań | TAK | Bez punktacji |
|  | Monitorowanie funkcji życiowych: Monitor EKG | TAK | Bez punktacji |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK | Bez punktacji |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK | Bez punktacji |
|  | Wydruku trendów czasowych mierzonych parametrów oraz pomiarów uniesienia odcinka ST na każdym odprowadzeniu EKG | TAK | Bez punktacji |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG od 0,5 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia | TAK | Bez punktacji |
|  | Defibrylacja | TAK | Bez punktacji |
|  | Defibrylacja przez łyżki defibrylacyjne zewnętrzne oraz jednorazowe elektrody naklejane dla dorosłych | TAK | Bez punktacji |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie na żądanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK | Bez punktacji |
|  | Pełna obsługa defibrylatora z łyżek defibrylacyjnych zewnętrznych (wybór energii, defibrylacja, wydruk start/stop na żądanie), także przy zainstalowanych nakładkach pediatrycznych/neonatologicznych | TAK | Bez punktacji |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące | TAK | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy :Tryb ręczny – możliwość wykonywania ucisków klatki piersiowej w trakcie analizy rytmu serca - Defibrylacja ręczna | TAK | Bez punktacji |
|  | Tryb pracy : Tryb AED - Defibrylacja półautomatyczna AED | TAK | Bez punktacji |
|  | Protokół energetyczny - zakres dostarczanej energii 2 do 360 J | TAK | Bez punktacji |
|  | Ilość poziomów energetycznych dla defibrylacji zewnętrznej 25 | TAK | Bez punktacji |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK | Bez punktacji |
|  | Kardiowersja | TAK | Bez punktacji |
|  | Stymulacja przezskórna serca | TAK | Bez punktacji |
|  | Tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK | Bez punktacji |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę | TAK | Bez punktacji |
|  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących 0 -200 mA | TAK | Bez punktacji |
|  | Ekran - wyświetlacz | TAK | Bez punktacji |
|  | Przekątna ekranu 8,4 cala | TAK | Bez punktacji |
|  | Kolorowy LCD TFT | TAK | Bez punktacji |
|  | Funkcja – dobrej widoczności w dużym oświetleniu | TAK | Bez punktacji |
|  | Reanimacja krążeniowo – oddechowa | TAK | Bez punktacji |
|  | Metronom do wspierania kompresji klatki piersiowej i oddychania, programowany dla min. czterech grup pacjentów (dorośli, dzieci, zaintubowani, niezaintubowani) | TAK | Bez punktacji |
|  | Alarmy | TAK | Bez punktacji |
|  | Alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK | Bez punktacji |
|  | Drukarka | TAK | Bez punktacji |
|  | Szerokość papieru 100 mm | TAK | Bez punktacji |
|  | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | TAK | Bez punktacji |
|  | Prędkość przesuwu papieru: 3 (12.5, 25 i 50 mm/sek) | TAK | Bez punktacji |
|  | Zasilanie | TAK | Bez punktacji |
|  | Zasilanie akumulatorowe z akumulatorów bez efektu pamięci | TAK | Bez punktacji |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 210 defibrylacji x 360J | TAK (podać) | Bez punktacji |
|  | Ilość defibrylacji z energią 360 J przy pracy z dwóch akumulatorów - 420 | TAK | Bez punktacji |
|  | Możliwość ładowania akumulatorów z AC 220 V 50 Hz lub zewnętrznej ładowarki 230 V AC - akumulatory i zasilanie zewnętrzne | TAK (podać) | Bez punktacji |
|  | Inne |  |  |
|  | Tryb archiwum - Możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK | Bez punktacji |
|  | Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania | TAK | Bez punktacji |
|  | Odporność na wilgoć i kurz IP44 | TAK | Bez punktacji |
|  | Zakres temperatury roboczej 0º do + 50ºC (+32º do + 122ºF) | TAK | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowy o akcesoria komunikacyjne do transmisji badań będącej systemem odbioru sygnału przez jednostkę zewnętrzną | TAK | Bez punktacji |
|  | Połączenie WiFi | TAK | Bez punktacji |
|  | Program do zarządzania defibrylatorem | TAK | Bez punktacji |
|  | Codzienny auto test poprawności działania urządzenia bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. Potwierdzenie poprawności działania z datą, godziną, numerem aparatu umieszczone na wydruku. | TAK | Bez punktacji |
|  | Impregnowana torba z kieszeniami na akcesoria, pasek na ramię | TAK | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji i serwisu: |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK (podać w Formularzu ofertowym) | 24 miesięcy – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt |
|  | Przeglądy wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji wraz ze wszystkimi częściami i materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu na koszt Wykonawcy. | TAK, podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzeń przeglądów okresowych | Bez punktacji |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat | TAK | Bez punktacji |
|  | Wymagania dodatkowe: |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) – wersja elektroniczna i papierowa | TAK | Bez punktacji |
|  | Oznakowanie CE | TAK | Bez punktacji |
|  | Wyrób medyczny | TAK | Bez punktacji |