Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w postępowaniu 1/02/2026

| L.p. | Parametry wymagane | Wymagana wartość | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry techniczne |  |  |
|  | Aparat USG z kolorowym Dopplerem. Waga maksymalna 75 kg. Aparat fabrycznie nowy rok produkcji min. 2025 | Tak |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220-240V | Tak |  |
|  | Aparat posiadający funkcję umożliwiającą zabezpieczenia hasłem dostępu do danych pacjenta przez nie uprawnione osoby. Funkcja umożliwiająca logowanie się użytkowników za pomocą haseł, posiadająca możliwość nadawania im uprawnień. | Tak |  |
|  | Liczba niezależnych kanałów przetwarzania min. 7000000 | Tak |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości kolorowy, cyfrowy typu OLED lub LCD o przekątnej ekranu min. 21". | Tak |  |
|  | Wbudowany panel dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 13” | Tak |  |
|  | Dynamika aparatu min. 265 dB | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych jednakowych gniazd dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie Min. 3 | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu [MHz] min. 2-18 MHz | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 15 cm | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały wbudowany w aparat | Tak |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | B mode z prędkością odświeżania min. 1700 obr/s | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne, regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC, regulacja pionowego wzmocnienia obrazu LGC | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersja) | Tak |  |
|  | Doppler kolorowy /CD/ rejestrowanie prędkości min. 3,5 m/s | Tak |  |
|  | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej w zakresie nie mniejszym niż 1- 16 mm | Tak |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 89o podczas badania („na żywo”) . | Tak |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej minimum 89o na obrazie zatrzymanym i obrazach z pamięci w celu analizy i pomiarów dopplerowskich. | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia linii bazowej i korekcji kąta na obrazach w trybie Dopplera spektralnego zapisanych na dysku | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny PWD z rejestracją prędkości maksymalnej (przy zerowym kącie bramki) do min. 7.0 m/s | Tak |  |
|  | Możliwość obrazowania jednoczasowego w trzech trybach tzw. Tryb Triplex (B+CD+PWD) | Tak |  |
|  | Praca aparatu w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z min. 9 kątami tworzącymi obraz 2D | Tak |  |
|  | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy pracujące w połączeniu z trybem kolor Doppler, obrazowaniem w trybie obrazowania wielokierunkowego, na obrazach na żywo i z archiwum aparatu | Tak |  |
|  | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych, na obrazach z archiwum minimum 8 x bez straty jakości obrazu | Tak |  |
|  | Nagrywanie plików filmowych. Maksymalna długość filmu w pamięci CINE powyżej 10000 obrazów | Tak |  |
|  | Archiwizacja |  |  |
|  | Aparat wyposażony we wbudowane archiwum na dysku twardym SSD o pojemności min 450 GB. Możliwość zapisu min. 10.000 pacjentów w aparacie | Tak |  |
|  | Wykonanie funkcji przetwarzania obrazów zatrzymanych i pętli obrazowych oraz obrazów i pętli zarchiwizowanych. Funkcje przetwarzania obrazów zarchiwizowanych w trybach B-Mode, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, B-Mode, - Regulacja wzmocnienie 2D gain - Regulacja wzmocnienia strefowego suwaków TGC - automatyczna optymalizacja - powiększenie obrazu x 8 - mapy szarości - koloryzacja Color Doppler, Color Flow Mode - przesunięcie linii bazowej - zmiana mapy koloru - obrócenie invert Doppler pulsacyjny, - wzmocnienie - przesunięcie linii bazowej - korekcja kata - automatyczna korekcja kąta - inwersja spektrum | Tak |  |
|  | Zapis obrazów na pamięci USB PenDrive w formatach avi i jpeg. DICOM, RAW DICOM. Minimum 2 gniazda USB . | Tak |  |
|  | Baza danych pacjentów z możliwością zapisu raportów, obrazów statycznych, pętli obrazowych | Tak |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - ginekologiczno-położniczych - jamy brzusznej - płucnych - małych narządów, - mięśniowo - szkieletowych - kardiologicznych - neonatologicznych - pediatrycznych - transkranialnych - naczyniowych | Tak |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | Tak |  |
|  | Ciągła automatyczna optymalizacja obrazu 2D uruchamiana 1 przyciskiem, z możliwością wyłączenia i dostosowania czułości optymalizacji | Tak |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru | Tak |  |
|  | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |
|  | Głowice |  |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 2-5 MHz | Tak |  |
|  | Liczba fizycznych elementów (kryształów) min. 128 | Tak |  |
|  | Max. kąt obrazowania min. 57 stopni | Tak |  |
|  | Głowica liniowa do badań tkanek miękkich, naczyniowych | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 4-12 MHz | Tak |  |
|  | Liczba fizycznych elementów min. 128 | Tak |  |
|  | Max. długość czoła obrazowego 40 mm | Tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę microconvex do badań jamy brzusznej, badań przezciemiączkowych Zakres częstotliwości min. 4,5- 10,0 MHz Max. kat obrazowania min. 130 stopni Promień krzywizny max. 11 mm | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową typu hokej z zakresem pracy min. 7-18 MHz | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice kardiologiczne: - dla dorosłych z zakresem min. 2-4 MHz - dla dzieci z zakresem min. 3-7 MHz - dla noworodków z zakresem min. 5-11 MHz | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Doppler Fali Ciągłej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Doppler Tkankowy Spektralny i Kolorowy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o M-Mode i Anatomiczny M-Mode z możliwością płynnego wyboru kąta przekroju i punktu przecięcia | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o Anatomiczny M-Mode dostępny na obrazach na żywo jak również z nagranych pętli obrazowych | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy automatyczny pomiar frakcji wyrzutowej EF | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie przepływów w naczyniach bez użycia techniki dopplerowskiej | Tak |  |
|  | Instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatu | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w moduł umożliwiający zdalne serwisowanie, zdalną diagnostykę aparatu przez sieć internetową przy pomocy wykwalikowanych inżynierów serwisowych. Moduł serwisowy, umożliwiający przeładowanie oprogramowania, możliwość zdalnej korekty parametrów obrazowania z wyświetlaniem na ekranie serwisanta obrazu na żywo z aparatu. | Tak |  |
|  | Okres gwarancji w miesiącach (min. 24 miesiące). Gwarancja musi obejmować wszystkie elementy oferowanego sprzętu i jego wyposażenia. | Tak |  |