Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa urządzenia: Skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS – 1 szt.

dla Katedry Optyki Materii Miękkiej (K93W03D13)

II. Krótki opis urządzenia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) z systemem EDS.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) wysokiej rozdzielczości, wyposażonego w zintegrowany system mikroanalizy rentgenowskiej EDS. Urządzenie przeznaczone jest do zaawansowanych badań strukturalnych, topograficznych oraz analizy składu chemicznego materiałów o zróżnicowanych właściwościach fizycznych i chemicznych. Mikroskop umożliwia pracę w różnych trybach próżniowych, w tym badania próbek nieprzewodzących i w stanie naturalnym, bez konieczności ich wstępnego preparowania.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Źródło wiązki elektronów: Działo elektronowe z katodą wolframową w układzie tetrody. - Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE w trybie wysokiej próżni przy 30 kV nie gorsza niż 3,0 nm. - Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE w trybie wysokiej próżni bez użycia trybu spowolnienia wiązki elektronowej przy 3 kV nie gorsza niż 9,0 nm. - Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie BSE w trybie wysokiej próżni przy 30 kV nie gorsza niż 5,0 nm. - Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE w trybie niskiej próżni - przy 30 kV nie gorsza niż 3,0 nm. - Zdolność rozdzielcza obrazowania SEM w modzie SE w trybie środowiskowym - przy 30 kV nie gorsza niż 3,0 nm. - Minimalny zakres regulowanego napięcia przyspieszającego: 200 eV – 30 keV. - Minimalny zakres prądów wiązki elektronowej: 1 pA - 200 nA. - Wymagana regulacja wartości napięcia przyspieszającego niezależna od prądu wiązki elektronowej. - Tryb pracy w niskiej próżni: minimum 10 Pa – 4000 Pa. - Uzyskanie niskiej próżni w trybie niskiej próżni lub środowiskowym poprzez zastosowanie jako minimum następujących gazów: para wodna (H2O), Azot (N2), dwutlenek węgla (CO2). - W trybie niskiej próżni i środowiskowym zapewnione pompowanie różnicowe przez soczewkę końcową. - Wymagane obrazowanie materiałów o słabym przewodnictwie elektrycznym, silnie odgazowujących oraz uwodnionych bez wstępnego preparowania tj. w stanie naturalnym. - Wymagany układ do pomiaru prądu wiązki elektronowej. - Wymagany detektor elektronów wtórnych SE do pracy w wysokiej próżni typu Everharta-Thornleya. - Wymagane detektory elektronów wtórnych SE do pracy w całym wymaganym zakresie ciśnień niskiej próżni oraz w trybie środowiskowym. - Detektor elektronów wstecznie rozproszonych z podziałem na 4 lub więcej niezależnych pierścieni. Pierścienie detektora muszą wykazywać selektywne obrazowanie kontrastu materiałowego i topografii powierzchni badanej próbki w zależności od kąta rozproszenia elektronów BSE względem wiązki pierwotnej. Detektor musi mieć czułość wystarczającą na obrazowanie przy energiach elektronów BSE od 700 eV na detektorze (tj. bez użycia dodatkowego potencjału na stoliku). - Możliwość jednoczesnego zbierania sygnałów obrazowych SEM przy pojedynczym skanie wiązką elektronową i wyświetlania ich na ekranie jednego monitora z co najmniej 2 detektorów oraz z co najmniej 4 sektorów detektora. - Minimalny zakres szybkości skanowania (czas postoju wiązki elektronowej w punkcie) od 50 ns/piksel do 25 ms/piksel. - Sposoby skanowania obrazów SEM: - integracja wielu ramek z automatyczną korekcją dryfu, - Integracja liniowa, tj. wielokrotne skanowanie każdej linii ramki celem poprawy stosunku sygnał/szum, - skanowanie przeplatane, co wybraną zdefiniowaną przez użytkownika linię celem minimalizacji ładowania się próbki. - Wymagana co najmniej jedna kamera CCD z podświetlaniem IR, a obraz z tej kamery musi być wyświetlany w oprogramowaniu mikroskopu. - Wymagana wewnętrzna, zintegrowana z oprogramowaniem sterującym pracą mikroskopu kamera cyfrowa o polu widzenia obejmującym cały stolik z próbkami. Uzyskane obrazy muszą być w sposób automatyczny przypisywane do koordynat przesuwu stolika. - Precyzyjny stolik próbki zmotoryzowany w 5-ciu osiach i zakresach ruchu: - w osi X nie mniejszy niż 110 mm, - w osi Y nie mniejszy niż 110 mm, - zakres przesuwu w osi Z nie mniejszy niż 60 mm, - eucentryczny obrót wokół osi w zakresie 360 stopni dla wszystkich położeń X, Y, - pochylanie w zakresie nie mniejszym niż od -10° do +90° Stolik powinien umożliwiać umieszczanie próbek lub akcesoriów o wadze minimum 4000g. - Analityczna odległość robocza nie mniejsza niż 10 mm. - Komora urządzenia musi posiadać szerokość nie mniejszą niż 340 mm. - System próżniowy wyposażony w bezolejową pompę próżni wstępnej oraz pompę turbomolekularną. Możliwość zapowietrzania komory mikroskopu w sposób automatyczny czystym azotem. - System mikroskopu musi być wyposażone w co najmniej 2 kolorowe monitory LCD o przekątnej minimum 24 cale. - Mikroskop musi posiadać oprogramowanie do automatycznego wysokorozdzielczego obrazowania SEM dużych obszarów próbki lub wielu próbek (dowolnego wskazanego obszaru próbki lub wielu obszarów), które jest realizowane przez sekwencyjny przesuw stolika próbki oraz zszywanie (stitching) uzyskanych zdjęć składowych wraz z korekcją ewentualnych przesunięć na ich granicach. Oprogramowanie musi realizować ten sposób obrazowania: - z wykorzystaniem wszystkich oferowanych detektorów obrazowych (SE, BSE), a następnie możliwość nakładania obrazów jednego obszaru na siebie - w dowolnym, wskazanym obszarze próbki lub wielu jej obszarach lub na wielu próbkach, - oprogramowanie musi posiadać wersję offline do przeglądania uzyskanych zdjęć wielkoformatowych. - Oprogramowanie sterujące pracą mikroskopu musi umożliwiać: -automatyczną korekcję astygmatyzmu, -automatyczne ustawienie ostrości obrazu, -automatyczne ustawienie jasności i kontrastu obrazu, -ustawienie parametrów urządzenia takich jak: powiększenie, energia elektronów pierwotnych osiągających próbkę, wybór trybu obrazowania, - automatyczną korekcję dryfu, aktywowaną np. w przypadku integracji wielu kolejnych ramek skanowania w ramach jednego obrazu -akwizycję i zapisywanie (wraz z zestawem wszystkich parametrów pracy mikroskopu) obrazów o maksymalnej rozdzielczości minimum 25 megapikseli w co najmniej następujących przyjętych standardach: TIFF, BMP i JPEG w skali szarości nie mniejszej niż 24 bity, - jednoczesny zapis do 4 obrazów z różnych detektorów, w tym także z różnych segmentów detektorów, uzyskanych przy pojedynczym skanie wiązką, - rejestrację sekwencji video w formacie avi, - pomiary odległości, pól powierzchni i kątów bezpośrednio na ekranie monitora z zapisem rezultatów pomiaru; - zapisywanie i przywoływanie parametrów skanowania (takich jak: czas postoju wiązki w punkcie, sposób skanowania itp). W danym momencie oprogramowanie powinno dawać dostęp do co najmniej 6 zestawów takich parametrów. - funkcja oprogramowania zapisująca w sposób automatyczny i dynamiczny minimum 20 ostatnich ustawień mikroskopu (np. parametrów wiązki i skanowania, ustawień stygmatorów), po czym umożliwiająca ich przywoływanie. - oprogramowanie sterujące mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne dołączone do oferowanego urządzenia muszą być uruchamiane w systemie operacyjnym co najmniej MS Windows 10 lub równoważnym i kompatybilne z innymi standardowymi programami środowiska Microsoft Windows. - System wyposażony w fabrycznie nowy, bezazotowy detektor EDS wykonany w technologii SDD, sprzętowo i programowo przystosowany do współpracy z oferowanym mikroskopem SEM, - zakres detekcji pierwiastków od berylu (Be) - rozdzielczość energetyczna: ≤129 eV dla linii Mn Kα - powierzchnia elementu aktywnego (chipa): ≥60 mm2 - przepustowość: ≥ 600 000 zliczeń na sekundę (na wejściu) - wsuwany automatycznie do komory mikroskopu Oprogramowanie detektora EDS musi: - mieć możliwość rejestracji widm rentgenowskich w punktach i obszarach oraz wzdłuż linii, wykonując periodycznie kompensacją dryfu - wykonywać analizę widm obejmującą odejmowanie tła, dekonwolucję linii spektralnych i obliczanie zawartości pierwiastków, - umożliwiać automatyczne generowanie raportów zawierających wyniki ilościowe (w at. % i wt. %), jak i jakościowe (mapy i profile liniowe) do programu MS Word lub równoważnego. - otwierane w minimum 1 z 4 okien głównego oprogramowania mikroskopu - pracować w środowisku Windows 10 lub równoważnym - być zintegrowane z oprogramowaniem mikroskopu pozwalający na nakładanie w czasie rzeczywistym map rozkładu pierwiastków na obraz elektronów BSE - wykonywać automatyczne mapy rozkładu pierwiastków „na żywo” po każdorazowym przesunięciu pola obrazowania próbki - wykonywać analizę cząstek na próbce - Kompatybilny ze stolikiem mikroskopu uchwyt do zamocowania co najmniej 15 standardowych stolików okrągłych o średnicy 12,7 mm. - Urządzenie musi być przystosowane do zasilania sieciowego 230 V/50Hz. - Mikroskop musi zawierać zestaw wszystkich potrzebnych przewodów (kabli elektrycznych, światłowodowych i innych) do połączeń, o długościach wystarczających do podłączenia mikroskopu, kompresora, systemu chłodzenia. - Urządzenie musi być wyposażone w system do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urządzenia za pośrednictwem sieci Internet, co wpłynie na znaczne skrócenie czasu niezbędnego do zdiagnozowania i usunięcia usterek oraz pozwoli również na skrócenie czasu przestoju urządzenia do niezbędnego minimum. - Instrukcja obsługi (w tym instrukcja bezpieczeństwa) mikroskopu i wszystkich podzespołów (EDS, układ chłodzący, kompresor, itp.) w języku polskim lub angielskim. . 36. Licencja na oprogramowanie musi być: a) dla Oprogramowania Narzędziowego (i) bezterminowa (ii) bez wsparcia technicznego (iii) z prawem aktualizacji b) dla Oprogramowania Systemowego (i) bezterminowa (ii) ze wsparciem technicznym (iii) z prawem aktualizacji 37. Zamawiający dopuszcza sprzęt używany lub powystawowy. Rok produkcji urządzenia nie wcześniej niż 2021 r. Sprzęt używany powinien być sprawny w 100%, może posiadać normalne ślady użytkowania (np. niewielkie zarysowania, przebawienia czy zadrapania na obudowie), jednak nie mogą one wywierać wpływu na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - …………………………………. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………… - …………………………………… - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………. - ………………………………….. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………. - …………………………………. - ………………………………… - ………………………………… - ………………………………… - ………………………………… - ………………………………… - ………………………………… - ………………………………… - ………………………………… - ………………………………… - ………………………………… - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………… - ……………………………….. - ………………………………… - ……………………………….. - …………………………. - ………………………… - ………………………………………. |
| 2. | Termin dostawy: do 25 tygodni od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 12 miesięcy oraz serwis gwarancyjny. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku A3, pok. 4.04a Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (23%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).