Łódź, dnia 19.03.2026 r.

Numer sprawy:2/CCIW/2026

Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Centrum chemii i weterynarii” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy produktu z pozycji 1: Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach: szerokość 360 mm, głębokość 335 mm, wysokość 415 mm?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia OPZ i usuwa parametr dotyczący wymiarów zewnętrznych.

Pytanie nr 2

Dotyczy produktu z pozycji 3: W nazwie artykułu pojawił się zapis ,,wypalarka,” jednak zapisy specyfikacji dotyczą wyparki. Będziemy wdzięczni za sprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki w nazwie urządzenia. Została dokonana zmiana OPZ.

Pytanie nr 3

Dotyczy produktu z pozycji 15: Czy zamawiający wyrazi zgodę na suszarkę o pojemności roboczej komory 55 L?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę pojemności komory na min. 55 litrów. Została dokonana zmiana OPZ.

Pytanie nr 4

Dotyczy produktów z pozycji 10, 11 (rotory): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dedykowanych rotorów producenta wirówki, które konstrukcyjnie i fizycznie (wytyczne producenta) nie osiągają maksymalnej prędkości obrotowej ani maksymalnej względnej siły odśrodkowej (RCF) deklarowanej dla samej wirówki w poz. 8? Jednocześnie wyjaśniamy, że jest to standardowa cecha konstrukcyjna wirówek laboratoryjnych – maksymalne parametry urządzenia (rpm oraz RCF) są osiągane tylko dla wybranych rotorów o odpowiedniej geometrii, natomiast rotory o większej pojemności mają niższe dopuszczalne parametry pracy. W związku z powyższym proponujemy zaoferowanie dedykowanych rotorów producenta wirówki o następujących parametrach:

• rotor 10 × 50 ml – maksymalna prędkość: 10 500 rpm, maksymalna względna siła odśrodkowa: 16 022 × g,

• rotor 4 × 250 ml – maksymalna prędkość: 4 500 rpm, maksymalna względna siła odśrodkowa: 3 735 × g.

Parametry te wynikają z konstrukcji rotorów oraz dopuszczalnych obciążeń mechanicznych przy maksymalnym obciążeniu rotora. Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie jako równoważne?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę  wymagań.

Pytanie nr 5

Dotyczy produktu z pozycji 24 (mikroskop): Prosimy o wyjaśnienie zapisu ,,głowica binokularowa z kamerą.” Mikroskopy posiadające kamerę to mikroskopy trinokularowe, które posiadają trzeci port optyczny przeznaczony na kamerę. Jeżeli mikroskop ma być binokularowy i jednocześnie posiadać kamerę, konieczne będzie zastosowanie odpowiednich adapterów. Prosimy o sprecyzowanie wymagań dotyczących mikroskopu.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje poprawy wskazanego parametru.Została dokonana zmiana OPZ.

Pytanie 6

Dotyczy zapisów dotyczących gwarancji. W SWZ wskazano, że minimalny okres gwarancji wynosi 2 lata, natomiast w OPZ wskazano, że mają to być 3 lata. Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących gwarancji.

Odpowiedź

Zamawiający doprecyzowuje postanowienia OPZ w  zakresie  gwarancji i wskazuje, że  w OPZ postanowienie  dotyczace  gwarancji powinno brzmieć:

Gwarancja: min. 2 lata (dot. wszystkich artykułów). Wykonawca może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji – wówczas zostaną mu przyznane dodatkowe punkty w kryterium pozacenowym.

Pytanie nr 7

Dotyczy: § 2 ust. 3 lit. B) wzoru umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

Zamawiający w § 2 ust. 3 lit. b) wzoru umowy przewidział, iż: „Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi w ciągu 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury pod warunkiem posiadania dostępnych środków na koncie projektu „Dobry zawód – moja przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działania 08.08 Kształcenie zawodowe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027”. Prosimy o wyjaśnienie, czy powyższy zapis należy tłumaczyć w ten sposób, że w przypadku braku środków na ww. koncie Zamawiający nie zamierza uiścić wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowaną przez Wykonawcę Umowę? Jaka jest intencja tego zapisu?

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że w żadnym wypadku Zamawiający nie zamierza uchylać się od płatności  za  dostarczony i  prawidłowo  odebrany sprzęt. Wskazuje jedynie, że  termin płatności może być uzależniony od  terminu przekazania środków finansowych na  konto Zamawiającego w  ramach projektu, co nie wyłącza możliwości dochodzenia przez wykonawcę odsetek  od nieterminowo  uregulowanej  należności. Jednocześnie  Zamawiający prostuje nazwę projektu błędnie wskazaną w  treści  tego postanowienia  i wyjaśnia, że  prawidłowa  nazwa  to: Projekt Centrum chemii i weterynarii dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Pytanie 8

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt a) wzoru umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy do 0,5% wartości niedostarczonej partii za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnienie:

Kara w wysokości 5% wartości niedostarczonej partii za dzień zwłoki jest niewątpliwie karą rażąco wygórowaną. Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może ponadto skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów (zwiększenie konkurencyjności).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej i jednocześnie wskazuje, że kara ta nie jest naliczana od całości wynagrodzenia, lecz od „niedostarczonej partii”. Kara ma charakter  dyscyplinujący, a  także ma służyć naprawie  szkody jaką  poniesie zamawiający  w związku z  brakiem dostarczenia sprzętu w  terminie i koniecznością np. dzierżawy sprzętu na czas realizacji  zajęć.

Pytanie 9

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt b) wzoru umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej za nieterminową wymianę towaru do 0,5% wartości towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień zwłoki?

Uzasadnienie:

Kara w wysokości 5% wartości towaru dostarczonego z wadami za dzień zwłoki jest niewątpliwie karą rażąco wygórowaną. Złagodzenie postanowień dot. kar umownych może ponadto skłonić więcej firm do złożenia ofert w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów (zwiększenie konkurencyjności).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej i jednocześnie wskazuje, że kara ta nie jest naliczana od całości wynagrodzenia, lecz od „wartości towaru dostarczonego   z wadami”. Kara ma charakter  dyscyplinujący, a  także ma służyć naprawie  szkody jaką  poniesie zamawiający  w związku z  brakiem dostarczenia sprzętu w  terminie i koniecznością np. dzierżawy sprzętu na czas realizacji  zajęć.

Pytanie 10

Dotyczy terminu realizacji wskazanego w SWZ.

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 7 tygodni? Na przedmiot zamówienia składają się sprzęty różnego rodzaju, różnych producentów. Mają one znacznie zróżnicowane terminy dostaw. Z uwagi na powyższe prosimy o wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na max. 60 dni kalendarzowych. Została dokonana zmiana w OPZ.

Pytanie nr 11

Proszę o informację, czy w pozycji 24 Zamawiający dopuści urządzenie spełniające specyfikację, ale bez blokady górnego położenia stolika ? Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert ?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia OPZ i usuwa parametr dotyczący blokady górnego położenia stolika.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający nie nazwał omyłkowo w opisie przedmiotu zamówienia wyparki – wypalarką ?

Czy nazwa urządzenia nr 3 nie powinna brzmieć: Wyparka ?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje poprawy oczywistej omyłki w nazwie urządzenia. Została dokonana zmiana OPZ.

Pytanie nr 13

Termin realizacji

W związku z koniecznością sprowadzenia produktów od różnych dostawców prosimy o odpowiedź czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia do 9 tygodni ?

Odpowiedź

Zamawiający dokonuje zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na max. 60 dni kalendarzowych. Została dokonana zmiana w OPZ.

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści zmianę wysokości kar umownych za zwłokę w realizacji dostawy oraz za zwłokę w wymianie towaru na poziom 0,5% wartości odpowiednio niedostarczonej partii towaru lub towaru podlegającego wymianie, za każdy dzień zwłoki? Proponowana zmiana pozwoli na zachowanie proporcjonalności kar umownych przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kary umownej i jednocześnie wskazuje, że kara ta nie jest naliczana od całości wynagrodzenia, lecz od „niedostarczonej partii”. Kara ma charakter  dyscyplinujący, a  także ma służyć naprawie  szkody jaką  poniesie zamawiający  w związku z  brakiem dostarczenia sprzętu w  terminie i koniecznością np. dzierżawy sprzętu na czas realizacji  zajęć.

Pytanie nr 15

Poz. 22 Spektrofotometr

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr pozwalający na zapis w pamięci urządzenia do 200 danych testowych i do 100 krzywych  ?

Odpowiedź

Zamawiający zmienia OPZ w zakresie Pamięć i dokumentacja.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o następujących parametrach:

• Zakres pracy 190-1100 nm.

• Jednowiązkowy spektrofotometr, monochromator 1200 linii/mm.

• Szczelina 2 nm.

• Dokładność długości fali ±0,5 nm.

• Powtarzalność długości fali 0,2 nm.

• Dokładność fotometryczna ± 0.002A (0-0.5Abs), ± 0.004A (0.5-1.0Abs), ± 0.5% T (0-100% T).

• 0.001Abs (0-0.5Abs), 0.002Abs (0.5-1.0Abs), ≤ 0.2% T (0-100% T).

• Światło rozproszone ≤ 0.04 T @ 360nm; 220nm.

• Stabilność ± 0.001A / h @ 500nm

• Szumy ± 0.0005Abs

• Kolorowy wyświetlacz LCD, 480x256 pikseli, klawiatura membranowa.

• Źródło światła: lampa wolframowa i deuterowa.

• Detektor fotodioda.

• Wbudowany port USB do podłączenia do komputera, dysku USB, port do podłączenia drukarki.

• Uchwyt 4 pozycyjny na kuwety 10 mm.

• Standardowe możliwości: pomiar absorbancji, pomiary krzywej standardowej,

pomiary kinetyczne, pomiary przy wielu długościach fali.

• Ze spektrofotometrem dostarczane są 2 kuwety kwarcowe, 4 kuwety szklane oraz oprogramowanie umożliwiające pomiary absorbancji, ilościowe oraz kinetyczne

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany na opisane parametry.

Pytanie nr 17

Poz. 21 -Czy zamawiający dopuści polarymetr o parametrach:
Typ urządzenia: polarymetr automatyczny o wysokiej precyzji z cyfrowym odczytem wartości pomiarowych.

- Mierzone parametry: kąt skręcalności optycznej oraz (ISS / °Z).

- Zakres pomiarowy (kąt skręcenia): ±90°.

- Zakres pomiarowy (skala ISS): ±259 °Z.

- Rozdzielczość (minimalne wskazanie): 0,01° dla kąta skręcenia oraz 0,01°Z dla skali ISS.

- Dokładność pomiaru: ±0,01° dla kąta skręcenia oraz 0,01°Z dla skali ISS.

- Mechanizm pozycjonujący: automatyczny

- Pomiar temperatury: zintegrowany moduł pomiaru temperatury próbki w zakresie 0–99.9 °C.

- Wyposażenie optyczne: zestaw rurek obserwacyjnych (polarymetrycznych) o długości 100 mm (1 szt.) oraz 200 mm (1 szt.).

- Zasilanie: uniwersalne 110 – 250 V, 50/60 Hz.

Pobór mocy: max 40 W.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza zmiany na opisane parametry.

Pytanie nr 18

Nr 23 pH-metr przenośny. Czy Zamawiający dopuści pH-metr posiadający zintegrowany rejestrator danych z wbudowaną pamięcią wewnętrzną zamiast rejestracji na kartach SD? Wyniki w formacie csv można przenieść bezpośrednio do komputera za pomocą złącza USB.

Odpowiedź

Zamawiający zmienia OPZ w zakresie Rejestracja danych.

Pytanie nr 19

Pozycja 11 Rotor wychylny. Czy wymagane jest dostarczenie 4 szt kubków 250 ml i adapterów na probówki czy tylko rotora?

Odpowiedź

Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia kompletu 4 szt kubków 250 ml i adapterów na probówki. Dokonuje się doprecyzowania OPZ w tym zakresie.

ZMIANA

Zamawiający na podstawie art. 286 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych zmienia SIWZ i załączniki w następującym zakresie:

Specyfikacja Warunków Zamówienia przyjmuje brzmienie:

Rozdział I pkt 6

- Termin wykonania zamówienia: 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Rozdział IX

Termin składania i otwarcia ofert

1.	Oferty należy składać nie później niż do dnia 24.03. 2026  r. do godz. 11:00.

2.	Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.03 2026  r.  o godz. 12:00.

Rozdział I

Informacje podstawowe

- Termin związania ofertą:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 22.04.2026 r. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 do OPZ przyjmuje brzmienie jak w pliku stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Dyrektor

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi

Dominika Walicka

Załącznik: OPZ po zmianach