Załącznik 3 do SWZ

Znak sprawy: 2/CCIW/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZMIANA Z DNIA 19.03.2026

Nazwa i adres Zamawiającego

Nabywca: Miasto Łódź, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, NIP: 725-00-28-902

Odbiorca: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi ul. Żeromskiego 115, 90-542 Łódź

Projekt "Centrum chemii i weterynarii", współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działania 08.08 Kształcenie zawodowe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, nr umowy FELD.08.08-IZ.00-0054/24.

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu laboratoryjnego w ramach projektu „Centrum chemii i weterynarii” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Kody CPV

Główny kod

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

Pozostałe kody:

33790000-4 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane

38552000-9 Mierniki elektroniczne

42931100-2: Wirówki laboratoryjne i akcesoria

38433000-9 Spektrometry

UWAGI OGÓLNE:

Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji przedstawić do akceptacji przedstawiciela Zamawiającego pełniącego nadzór dokumenty potwierdzające spełnienie parametrów technicznych, użytkowych, jakościowych i estetycznych określonych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne.

- w przypadku urządzeń wymagających okresowych przeglądów Wykonawca dołączy w formie opisowej zakres oraz harmonogram konserwacji i wymiany pomocniczych elementów składowych wg. instrukcji użytkowania,

- warunki wykonania muszą być spełniane przez cały okres zaprojektowanej trwałości elementów składowych, przy założeniu, że prace konserwacyjne były wykonywane tak, jak zostało to określone na podstawie dostarczonej gwarancji,

- wyposażenie powinno być produktem wysokiej jakości, muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad materiałowych i prawnych. Nie będą akceptowane elementy niepełnowartościowe,

- wyposażenie (oraz poszczególne surowce i elementy, z których są wykonane) musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych.

- Zamawiający bezwzględnie wymaga, by asortyment zaoferowany przez Wykonawcę w swojej ofercie był oznaczony w sposób bezspornie go identyfikujący.

UWAGA! Zastosowane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy własne / producentów służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty równoważne (produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów, jakościowych i technicznych), m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlowa oraz nazwą producenta.

Zamawiający informuje, iż w razie, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

Zamówienie obejmuje dostawę, wniesienie, instalację i uruchomienie wyposażenia (jeżeli dotyczy) wszystkich artykułów opisanych w niniejszym dokumencie (dotyczy każdej części).

Gwarancja: min. 3 2 lata (dot. wszystkich artykułów). Wykonawca może zadeklarować wydłużenie okresu gwarancji – wówczas zostaną mu przyznane dodatkowe punkty w kryterium pozacenowym.

Termin realizacji: 21 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zestawienie artykułów:

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termostat grzejący z łaźnią | 1 zestaw |
| 2 | Aparat do pomiaru temperatury topnienia | 1 szt. |
| 3 | Wypalarka | 1 szt. |
| 4 | Membranowa pompa próżniow | 1 szt. |
| 5 | Autoklaw 12L | 1 szt. |
| 6 | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna | 1 szt. |
| 7 | Wirówka mikrolitrowa | 1 szt. |
| 8 | Wirówka uniwersalna | 1 szt. |
| 9 | Rotor kątowy do probówek | 1 szt. |
| 10 | Rotor kątowy do falkonów | 1 szt. |
| 11 | Rotor wychylny | 1 szt. |
| 12 | Wytrząsarka o ruchu okrężnym | 1 szt. |
| 13 | Platforma z uchwytami na kolb 30 x 100 ml | 1 szt. |
| 14 | Platforma z uchwytami na kolby 16 x 250 ml | 1 szt. |
| 15 | Suszarka laboratoryjna | 1 szt. |
| 16 | Konduktometr przenośny | 1 szt. |
| 17 | Mieszadło magnetyczne | 1 szt. |
| 18 | Blok grzejny Heat-On 100 ml | 1 szt. |
| 19 | Blok grzejny Heat-On 250 ml | 1 szt. |
| 20 | Blok grzejny Heat-On 500 ml | 1 szt. |
| 21 | Polarymetr (-130...+130), | 1 szt. |
| 22 | Spektofotometr | 1 szt. |
| 23 | Ph-metr przenośny | 6 szt. |
| 24. | Mikroskop | 5 szt. |

# Numer 1

| Nazwa Artykułu | Termostat grzejący z łaźnią | 1 zestaw. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Typ: Termostat z wbudowaną łaźnią ze stali nierdzewnej lub równoważny. - Pojemność: min. 12 l. - Wymiary zewnętrzne: max. 330 x 360 x 410 mm. - Zakres temperatury: od +5 °C powyżej temperatury otoczenia do min. 100 °C. - Stabilność (w 70°C): min. ±0,05 °C. - Jednorodność (w 70°C): min. ±0,1 °C. - Rozdzielczość ustawiania: min. 0,1 °C. - Wyświetlacz: min. 4-cyfrowy LED. - Funkcje: min. 3 programowalne ustawienia temperatury, alarm wizualny. - Zabezpieczenia: System ochrony przed niskim poziomem cieczy oraz stały wyłącznik nadtemperaturowy. |  |

# Numer 2

| Nazwa Artykułu | Aparat do pomiaru temperatury topnienia | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Pojemność pomiarowa: możliwość jednoczesnego oznaczania temperatury topnienia dla min. 3 próbek. - Zakres temperatury: od min. 5 °C powyżej temperatury otoczenia do min. 400 °C lub równoważne. - Rozdzielczość pomiaru: min. 0,1 °C. - Dokładność pomiaru: min. ±0,5 °C przy 20 °C, liniowo do min. ±1,0 °C przy 350 °C lub lepsza. - Układ kontrolny: sterowanie mikroprocesorowe zapewniające szybkie nagrzewanie i precyzyjną stabilizację temperatury. - Czujnik temperatury: typu PT100 lub równoważny. - Prędkości nagrzewania: co najmniej dwie zdefiniowane prędkości: min. 1,0 °C/min oraz min. 10,0 °C/min. - Układ optyczny: głowica obserwacyjna z regulacją ogniskowania, wyposażona w lupę o powiększeniu min. 8x; głowica o konstrukcji obrotowej. - Oświetlenie komory: zintegrowane oświetlenie typu LED (min. 3 punkty świetlne) o jasności min. 3500 luksów na każdą diodę. - Konstrukcja: regulowany na wysokość i składany wysięgnik urządzenia. - Interfejs użytkownika: klawiatura odporna na czynniki zewnętrzne (foliowa) z intuicyjnym menu; wbudowany sygnał dźwiękowy informujący o osiągnięciu temperatury zadanej. - Pamięć danych: funkcja zapisu min. 4 wartości temperatury w pamięci urządzenia. - Zasilanie: uniwersalne 100 – 240 V, 50/60 Hz. - Wyposażenie standardowe: urządzenie podstawowe, dedykowana osłona przeciwsłoneczna, zasilacz z kompletem adapterów (EU, UK, US) oraz zestaw min. 100 sztuk kapilar o średnicy min. 2 mm. |  |

# Numer 3

| Nazwa Artykułu | Wypalarka Wyparka | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Numer Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - System podnoszenia: podnośnik ręczny umożliwiający płynną regulację głębokości zanurzenia kolby w łaźni. - Zakres prędkości obrotowej: min. 10–280 obr./min lub szerszy. - Układ chłodzenia: pionowa chłodnica skraplająca o powierzchni wymiany ciepła nie mniejszej niż 1400 cm². - System uszczelnień: płaska uszczelka wykonana z FKM (elastomer fluorowy) z systemem podwójnego uszczelnienia; przystosowana do pracy bez smarowania, wolna od kołnierzy i pierścieni metalowych lub rozwiązanie równoważne. - Mocowanie kolby: uchwyty mocujące kolbę wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na chemikalia, zintegrowane z nakrętką blokującą kolbę na kolumnie wyparki. - Regulacja kąta nachylenia: możliwość ustawienia kąta nachylenia kolby wyparnej w zakresie min. 20–80°. - Zabezpieczenie rurki oparowej: rurka odprowadzająca opary wyposażona w zdejmowaną osłonę z tworzywa sztucznego zabezpieczającą przed zapiekaniem. - Rodzaj połączeń: wszystkie połączenia gwintowe wyposażone w uszczelki, system bezszlifowy. - Interfejs użytkownika: demontowalny panel sterowania z czytelnym wyświetlaczem o przekątnej min. 3,5 cala; funkcje regulacji prędkości obrotowej oraz temperatury łaźni. - System sterowania: dwa niezależne pokrętła do regulacji prędkości i temperatury z funkcją blokady parametrów (poprzez naciśnięcie) w celu ochrony przed przypadkową zmianą nastaw. - Sygnalizacja pracy: wizualny system informujący o statusie urządzenia w postaci podświetlenia pokręteł (temperatury i obrotów), widoczny z odległości. - Łaźnia grzewcza: uniwersalna łaźnia wodno-olejowa zintegrowana z jednostką, umożliwiająca pracę w zakresie temperatur min. 20–210 °C; dokładność stabilizacji temperatury min. ±1 °C. - Pojemność łaźni: przystosowana do obsługi kolb wyparnych o pojemności do 5 l; konstrukcja umożliwiająca odsunięcie łaźni względem kolumny. - Parametry grzewcze: moc grzewcza min. 1300 W. - Bezpieczeństwo termiczne: wyposażenie w oddzielny, niezależny czujnik temperatury odcinający zasilanie łaźni przy przekroczeniu temperatury o 5 °C w stosunku do wartości zadanej. - Ergonomia łaźni: wyposażona w min. dwa uchwyty na obrzeżach ułatwiające bezpieczne przenoszenie i wylewanie medium. - Stopień ochrony: obudowa o stopniu ochrony min. IP20; kabel połączeniowy do łaźni grzejnej o podwyższonym stopniu ochrony min. IP67. - Wyposażenie zestawu: urządzenie podstawowe, kompletna pionowa chłodnica, kolba destylacyjna o pojemności 1 l lub równoważne. |  |

# Numer 4

| Nazwa Artykułu | Membranowa pompa próżniowa | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Wydajność pompowania: maksymalna wydajność nie mniejsza niż 0,75 / 0,9 m³/h. - Próżnia końcowa (bezwzględna): nie więcej niż 12 mbar (bez balastu gazowego) oraz nie więcej niż 20 mbar (z balastem gazowym). - Maksymalne ciśnienie dopuszczalne: min. 1,1 bar. - Prędkość obrotowa (bez obciążenia): w zakresie min. 1500 / 1800 min⁻¹. - Stopień ochrony: min. IP 40 zgodnie z normą EN 60529 lub równoważną. - Warunki pracy: zakres temperatury otoczenia od min. +10 °C do +40 °C; dopuszczalna wilgotność względna powietrza (bez kondensacji) w zakresie min. 30% – 85%. - Zasilanie i moc: moc elektryczna nie większa niż 0,1 kW (standardowo ok. 0,08 kW). - Przyłącza procesowe: króciec wlotowy o średnicy DN 8 mm; króciec wylotowy o średnicy w zakresie DN 8–10 mm. |  |

# Numer 5

| Nazwa Artykułu | Autoklaw 12L | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: uniwersalny autoklaw laboratoryjny przystosowany do sterylizacji ciał stałych oraz wszelkiego rodzaju cieczy. - Technologia procesu: system łączący wykorzystanie próżni (wstępnej i końcowej), ciśnienia, pary oraz temperatury w celu zapewnienia precyzyjnych i powtarzalnych warunków sterylizacji. - Pojemność komory: min. 12 l. - Wymiary komory: średnica ok. 20 cm, głębokość ok. 35 cm (lub parametry równoważne zapewniające deklarowaną pojemność). - Materiał wykonania: komora wykonana ze stali nierdzewnej gatunku 304L lub o wyższej odporności korozyjnej. - Zakres temperatury roboczej: min. od 105 °C do 134 °C. - Ciśnienie robocze: min. 230 kPa (ok. 2,3 bar). - Moc grzewcza: min. 2400 W. - System kontroli temperatury: zintegrowany, elastyczny czujnik temperatury (sonda) umożliwiający bezpośredni pomiar i kontrolę temperatury wewnątrz sterylizowanych mediów płynnych. - Interfejs użytkownika: kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 7 cali, zapewniający intuicyjne sterowanie procesem. - Komunikacja i oprogramowanie: system oparty na komunikacji sieciowej/chmurowej do zarządzania protokołami i programami; możliwość zdalnej konserwacji oraz monitorowania stanu urządzenia za pomocą komputera lub urządzeń mobilnych (tablet, smartfon). - System powiadomień: funkcja wysyłania alarmów i komunikatów o statusie procesu poprzez e-mail lub SMS. - Złącza i interfejsy: wyposażenie w porty komunikacyjne: USB, WiFi, Ethernet, Bluetooth oraz czytnik kart SD. - Dokumentacja i zgodność: zintegrowany system dokumentowania procesów zapewniający zgodność z wymogami dobrych praktyk laboratoryjnych i produkcyjnych (GLP / GMP). - Obsługa urządzeń zewnętrznych: standardowe interfejsy umożliwiające bezpośrednie podłączenie skanera kodów kreskowych, drukarki protokołów oraz drukarki etykiet. |  |

# Numer 6

| Nazwa Artykułu | Chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Konstrukcja: urządzenie dwukomorowe (chłodziarka i zamrażarka) w układzie pionowym, wolnostojące. - Część chłodnicza: - Pojemność: min. 200 l. - Zakres temperatury: regulowany w przedziale od min. +3 °C do min. +16 °C. - System chłodzenia: dynamiczny (wymuszony obieg powietrza) z funkcją automatycznego rozmrażania. - Wyposażenie: min. 5 półek (w tym min. 4 o regulowanej wysokości) wykonanych z drutu powlekanego tworzywem sztucznym; oświetlenie wewnętrzne typu LED. - Część mrożąca: - Pojemność: min. 55 l. - Zakres temperatury: regulowany w przedziale od min. -9 °C do min. -30 °C. - System chłodzenia: dynamiczny (wymuszony obieg powietrza) z funkcją automatycznego rozmrażania. - Wyposażenie: min. 3 szuflady; zintegrowane oświetlenie wewnętrzne LED. - System sterowania i monitoringu: - Niezależne, zewnętrzne wskaźniki cyfrowe temperatury dla obu komór. - Sterowanie mikroprocesorowe zapewniające stabilność nastaw. - Materiały i wykonanie: - Obudowa: ściany boczne oraz drzwi wykonane ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej. - Wnętrze: materiał odporny na korozję i łatwy w dezynfekcji (tworzywo sztuczne lub stal). - Uchwyt: ergonomiczny, wyposażony w mechanizm wspomagający otwieranie oraz powłokę ograniczającą rozwój drobnoustrojów (antybakteryjną) lub rozwiązanie równoważne. - Podstawa: nóżki wykonane ze stali ocynkowanej lub innego materiału odpornego na korozję. - Bezpieczeństwo: system alarmowy (wizualny i dźwiękowy) informujący o awarii zasilania lub przekroczeniu dopuszczalnych zakresów temperatury. |  |

# Numer 7

| Nazwa Artykułu | Wirówka mikrolitrowa | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Konstrukcja: kompaktowa wirówka laboratoryjna wyposażona w wydajny, bezszczotkowy silnik indukcyjny. - Sterowanie: mikroprocesorowe zapewniające płynną regulację prędkości obrotowej. - Zakres prędkości: min. 0–6000 obr./min lub równoważny. - System bezpieczeństwa: funkcja wykrywania niezrównoważenia rotora; automatyczny hamulec (quickstop) zatrzymujący urządzenie po podniesieniu pokrywy. - Timer: zintegrowany zegar umożliwiający nastawę czasu pracy w zakresie min. 0–25 minut. - Stabilizacja: podstawa wyposażona w przyssawki stabilizujące urządzenie podczas pracy na blacie laboratoryjnym. - Wyposażenie standardowe (rotory): - rotor kątowy na min. 8 probówek o pojemności 1,5/2,0 ml, - rotor na min. 16 probówek typu PCR o pojemności 0,2 ml. - Akcesoria w zestawie: komplet adapterów (min. 8 sztuk) umożliwiający pracę z probówkami o pojemnościach 0,2 ml, 0,4 ml oraz 0,5 ml. |  |

# Numer 8

| Nazwa Artykułu | Wirówka uniwersalna | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Typ urządzenia: uniwersalna wirówka laboratoryjna z funkcją chłodzenia, odpowiednia do różnorodnych zastosowań badawczych. - Zakres prędkości: regulowany w przedziale od min. 200 do min. 16 000 obr./min. - Maksymalna siła odśrodkowa (RCF): min. 24 325 x g. - Maksymalna pojemność (wsad): możliwość wirowania min. 6 x 250 ml. - System chłodzenia: zakres regulacji temperatury od min. -20 °C do +40 °C; funkcja chłodzenia wstępnego umożliwiająca osiągnięcie 4 °C w czasie krótszym niż 10 min (przy temp. otoczenia). - Automatyzacja: funkcja automatycznego rozpoznawania zamontowanego wirnika. - Programowanie: pamięć pozwalająca na zapis min. 99 programów użytkownika; min. 10 charakterystyk przyspieszania i 10 charakterystyk hamowania. - Czas pracy: tryb ciągły, funkcja krótkiego wirowania (Quickspin) oraz timer w zakresie od 10 s do min. 99 h 59 min 59 s. - Interfejs: czytelny wyświetlacz LCD informujący o parametrach procesu; poziom hałasu nie większy niż 65 dB(A). |  |

# Numer 9

| Nazwa Artykułu | Rotor kątowy do probówek | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: wysokoprzędny rotor kątowy przeznaczony do wirowania probówek o pojemności min. 10 ml. - Pojemność: min. 20 gniazd na probówki 10 ml. - Parametry pracy: przystosowany do pracy przy maksymalnej prędkości obrotowej i przeciążeniu (RCF) deklarowanym dla wirówki w poz. 8. - Kompatybilność: system mocowania w pełni zgodny z wirówką uniwersalną (poz. 8); obsługa funkcji automatycznego rozpoznawania wirnika przez urządzenie nadrzędne. - Materiał: wykonany z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej, odpornego na autoklawowanie i działanie środków dezynfekcyjnych. |  |

# Numer 10

| Nazwa Artykułu | Rotor kątowy do falkonów | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: rotor kątowy dedykowany do bezpiecznego wirowania probówek typu "Falcon" o pojemności 50 ml. - Pojemność: min. 10 gniazd na probówki 50 ml. - Parametry pracy: konstrukcja zoptymalizowana pod kątem stabilności przy wysokich prędkościach; parametry zgodne z zakresem pracy wirówki poz. 8. - Kompatybilność: pełna kompatybilność mechaniczna i elektroniczna z wirówką uniwersalną (poz. 8). - Bezpieczeństwo: gniazda rotora profilowane w sposób zapewniający optymalne podparcie probówek typu stożkowego. |  |

# Numer 11

| Nazwa Artykułu | Rotor wychylny | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: uniwersalny rotor wychylny (horyzontalny) umożliwiający wirowanie próbek pod kątem 90° względem osi obrotu. - Pojemność i wszechstronność: możliwość zamontowania min. 4 kubków o pojemności min. 250 ml lub adapterów na min. 16 probówek 50 ml (typu Falcon) [4 szt kubków 250 ml i adaptery na probówki dostarczone razem z urządzeniem]. - Parametry pracy: przystosowany do pracy w pełnym zakresie temperatur (od -20 °C) i prędkości deklarowanych dla urządzenia w poz. 8. - Kompatybilność: w pełni zgodny z systemem napędowym i automatyką wirówki poz. 8. - Zastosowanie: konstrukcja umożliwiająca uzyskanie płaskiego poziomu separacji osadu, idealna do rozdziału faz i pracy z gradientami gęstości. |  |

# Numer 12

| Nazwa Artykułu | Wytrząsarka o ruchu okrężnym | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Układ napędowy: bezpośredni mechanizm napędowy wyposażony w silnik bezszczotkowy o żywotności nie mniejszej niż 35 000 godzin pracy. - Tryby ruchu: urządzenie wielofunkcyjne oferujące trzy rodzaje ruchu (m.in. obrotowy(orbitalny), posuwisto-zwrotny i wibracyjny) z możliwością pracy w trybie pojedynczym, łączonym (parami) lub w programowalnych sekwencjach cyklicznych. - Zakres prędkości obrotowej: regulowany w zakresie min. 20–250 obr./min z krokiem nastawy nie większym niż 5 obr./min. - Kontrola parametrów: cyfrowy kontroler prędkości oraz czasu pracy; timer w zakresie od min. 1 min do 96 godz. lub tryb pracy ciągłej (non-stop). - Maksymalny czas pracy ciągłej: nie mniej niż 168 godzin. - Amplituda ruchu (obrotowy(orbita)): min. 20 mm. - Maksymalne obciążenie: min. 8 kg. - Warunki pracy: urządzenie przystosowane do pracy w środowisku o wilgotności kontrolowanej oraz w temperaturach od min. +4 °C do +40 °C (możliwość pracy w chłodniach i inkubatorach). - Bezpieczeństwo elektryczne: niskonapięciowe zasilanie wewnętrzne (12 V) poprzez zewnętrzny zasilacz 230 V / 50 Hz. |  |

# Numer 13

| Nazwa Artykułu | Platforma z uchwytami na kolb 30 x 100 ml | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: dedykowana platforma montażowa do bezpiecznego mocowania kolb o pojemności 100 ml podczas wytrząsania. - Pojemność: wyposażona w min. 30 fabrycznie zamontowanych uchwytów (klipsów) sprężynowych. - Kompatybilność: w pełni zgodna z systemem napędowym i montażowym wytrząsarki opisanej w pozycji 12 (wymiary i rozstaw punktów mocowania). - Materiał wykonania: uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału równoważnego o wysokiej sprężystości; podstawa odporna na korozję i czynniki chemiczne. - Parametry pracy: konstrukcja zapewniająca stabilność naczyń przy prędkościach obrotowych do min. 250 obr./min; przystosowana do pracy w zakresie temperatur od min. +4 °C do +40 °C. - Montaż: system szybkiego mocowania na wytrząsarce bez użycia specjalistycznych narzędzi. |  |

# Numer 14

| Nazwa Artykułu | Platforma z uchwytami na kolby 16 x 250 ml | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: dedykowana platforma montażowa do bezpiecznego mocowania kolb o pojemności 250 ml podczas wytrząsania. - Pojemność: wyposażona w min. 16 fabrycznie zamontowanych uchwytów (klipsów) sprężynowych. - Kompatybilność: w pełni zgodna z systemem napędowym i montażowym wytrząsarki opisanej w pozycji 12 (wymiary i rozstaw punktów mocowania). - Materiał wykonania: uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej lub materiału równoważnego o wysokiej sprężystości; podstawa odporna na korozję i czynniki chemiczne. - Parametry pracy: konstrukcja zapewniająca stabilność naczyń przy prędkościach obrotowych do min. 250 obr./min; przystosowana do pracy w zakresie temperatur od min. +4 °C do +40 °C. - Montaż: system szybkiego mocowania na wytrząsarce bez użycia specjalistycznych narzędzi. |  |

# Numer 15

| Nazwa Artykułu | Suszarka laboratoryjna | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - System obiegu powietrza: wymuszony (wentylatorowy), zapewniający wysoką jednorodność temperatury wewnątrz komory. - Pojemność robocza komory: min. 56 l. 55 l. - Zakres temperatury pracy: od min. 5 °C powyżej temperatury otoczenia do min. +300 °C lub szerszy. - System sterowania: mikroprocesorowy kontroler PID z cyfrowym wyświetlaczem; nastawa temperatury z rozdzielczością min. 0,1 °C. - Interfejs użytkownika: kolorowy panel dotykowy o przekątnej min. 4,3 cala lub równoważny. - Zabezpieczenie termiczne: niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem klasy 2.0 zgodnie z normą DIN 12880 lub równoważną. - Wykonanie komory: kwasoodporna stal nierdzewna gatunku 1.4301 (AISI 304) lub o wyższej odporności. - Wykonanie obudowy: blacha stalowa malowana proszkowo farbą odporną na czynniki chemiczne. - Konstrukcja drzwi: drzwi pełne (bez przeszklenia), wyposażone w zamknięcie na klucz. - Bezpieczeństwo eksploatacji: wizualna i dźwiękowa sygnalizacja otwartych drzwi. - Komunikacja i porty: zintegrowany port LAN oraz port USB do eksportu danych procesowych. - Wyposażenie dodatkowe: * kominek wentylacyjny o średnicy min. 40 mm, - fabryczny otwór technologiczny (port dostępu) w lewej ścianie o średnicy min. 30 mm do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury. - Wymiary wewnętrzne: szerokość min. 400 mm, wysokość min. 390 mm, głębokość min. 350 mm. - Wymiary zewnętrzne: szerokość nie większa niż 620 mm, wysokość nie większa niż 720 mm, głębokość nie większa niż 630 m |  |

# Numer 16

| Nazwa Artykułu | Konduktometr przenośny | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: miernik przenośny dedykowany do pomiarów przewodności w warunkach terenowych oraz laboratoryjnych. - Zakres pomiarowy przewodności: min. 0,01 μS/cm – 200 mS/cm. - Precyzja pomiaru przewodności: min. ±0,5% zakresu lub lepsza. - Rozdzielczość przewodności: automatyczna, w zakresie od min. 0,01 do 1 (zależnie od mierzonej wartości). - Pomiar temperatury: zakres min. 0 °C – 100 °C; rozdzielczość min. 0,1 °C; dokładność min. ±0,5 °C. - Wyświetlacz: czytelny ekran LCD (segmentowy, czarno-biały) o przekątnej min. 3,1 cala. - Pamięć danych: zintegrowana pamięć pozwalająca na zapis min. 200 wyników pomiarów. - Stopień ochrony: obudowa oraz złącze sondy o stopniu ochrony min. IP67 (pełna pyłoszczelność i wodoszczelność). - Konstrukcja i ergonomia: obudowa umożliwiająca obsługę jedną ręką; wyposażona w zintegrowaną, składaną podpórkę ułatwiającą odczyt przy pracy na stole laboratoryjnym. - Parametry fizyczne: wymiary zewnętrzne nie większe niż ok. 190 x 80 x 35 mm. - Sonda pomiarowa: w zestawie dedykowana sonda o zakresie pomiarowym min. 0,01–200 mS/cm, wyposażona w wodoszczelne złącze kompatybilne z urządzeniem. - Akcesoria: futerał transportowy chroniący urządzenie i sondę podczas prac terenowych. |  |

# Numer 17

| Nazwa Artykułu | Mieszadło magnetyczne | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Funkcje urządzenia: mieszanie magnetyczne z jednoczesnym podgrzewaniem medium. - Moc grzewcza: min. 800 W. - Płyta grzejna: wykonana z aluminium, pokryta powłoką ceramiczną odporną na zarysowania oraz działanie czynników chemicznych, zapewniająca wysoką przewodność cieplną; średnica płyty ok. 145 mm. - Zakres temperatury: regulacja temperatury płyty grzejnej do min. 300 °C. - Zdolność mieszania: maksymalna objętość mieszanego medium (w przeliczeniu na wodę) min. 20 l. - Dokładność i sterowanie: cyfrowy wyświetlacz temperatury z krokiem nastawy co 1 °C; dokładność nastawy temperatury min. ±1 K. - Bezpieczeństwo i ergonomia: funkcja blokady panelu sterowania chroniąca przed przypadkową zmianą parametrów; wizualna sygnalizacja aktywnych funkcji poprzez podświetlenie przycisków i pokręteł. - Stopień ochrony: min. IP 42 zgodnie z normą DIN 60529 lub równoważn |  |

# Numer 18

| Nazwa Artykułu | Blok grzejny Heat-On 100 ml | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: blok termostatujący dedykowany do bezpiecznego ogrzewania kolb okrągłodennych o pojemności 100 ml. - Materiał i powłoka: wykonany z aluminium o wysokim przewodnictwie cieplnym, pokryty powłoką fluoropolimerową lub równoważną, zapewniającą wysoką odporność chemiczną na kwasy, zasady oraz rozpuszczalniki organiczne. - Wydajność termiczna: konstrukcja o zredukowanej masie termicznej umożliwiająca szybkie nagrzewanie oraz równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni styku z naczyniem. - Zakres temperatur: temperatura pracy ciągłej do min. 200 °C, z możliwością krótkotrwałej pracy w temperaturze do min. 260 °C. - Kompatybilność: podstawa bloku przystosowana do współpracy z płytami grzejnymi o średnicy ok. 145 mm. - Bezpieczeństwo: profil wewnętrzny bloku zaprojektowany w sposób zapobiegający powstawaniu naprężeń i pękaniu kolb szklanych; blok wyposażony w min. dwa otwory na zewnętrzne czujniki temperatury. |  |

# Numer 19

| Nazwa Artykułu | Blok grzejny Heat-On 250 ml | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: blok termostatujący dedykowany do bezpiecznego ogrzewania kolb okrągłodennych o pojemności 250 ml. - Materiał i powłoka: wykonany z aluminium o wysokim przewodnictwie cieplnym, pokryty powłoką fluoropolimerową lub równoważną, zapewniającą wysoką odporność chemiczną na kwasy, zasady oraz rozpuszczalniki organiczne. - Wydajność termiczna: konstrukcja o zredukowanej masie termicznej umożliwiająca szybkie nagrzewanie oraz równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni styku z naczyniem. - Zakres temperatur: temperatura pracy ciągłej do min. 200 °C, z możliwością krótkotrwałej pracy w temperaturze do min. 260 °C. - Kompatybilność: podstawa bloku przystosowana do współpracy z płytami grzejnymi o średnicy ok. 145 mm. - Bezpieczeństwo: profil wewnętrzny bloku zaprojektowany w sposób zapobiegający powstawaniu naprężeń i pękaniu kolb szklanych; blok wyposażony w min. dwa otwory na zewnętrzne czujniki temperatury. |  |

# Numer 20

| Nazwa Artykułu | Blok grzejny Heat-On 500 ml | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Przeznaczenie: blok termostatujący dedykowany do bezpiecznego ogrzewania kolb okrągłodennych o pojemności 500 ml. - Materiał i powłoka: wykonany z aluminium o wysokim przewodnictwie cieplnym, pokryty powłoką fluoropolimerową lub równoważną, zapewniającą wysoką odporność chemiczną na kwasy, zasady oraz rozpuszczalniki organiczne. - Wydajność termiczna: konstrukcja o zredukowanej masie termicznej umożliwiająca szybkie nagrzewanie oraz równomierny rozkład temperatury na całej powierzchni styku z naczyniem. - Zakres temperatur: temperatura pracy ciągłej do min. 200 °C, z możliwością krótkotrwałej pracy w temperaturze do min. 260 °C. - Kompatybilność: podstawa bloku przystosowana do współpracy z płytami grzejnymi o średnicy ok. 145 mm. - Bezpieczeństwo: profil wewnętrzny bloku zaprojektowany w sposób zapobiegający powstawaniu naprężeń i pękaniu kolb szklanych; blok wyposażony w min. dwa otwory na zewnętrzne czujniki temperatury. |  |

# Numer 21

| Nazwa Artykułu | Polarymetr (-130...+130) | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Typ urządzenia: polarymetr półautomatyczny o wysokiej precyzji z cyfrowym odczytem wartości pomiarowych. - Mierzone parametry: kąt skręcalności optycznej oraz (ISS / °Z). - Zakres pomiarowy (kąt skręcenia): min. od +180° do -179,95° lub szerszy. - Zakres pomiarowy (skala ISS): min. od +130°Z do -130°Z lub szerszy. - Rozdzielczość (minimalne wskazanie): nie gorsza niż 0,05° dla kąta skręcenia oraz 0,1°Z dla skali ISS. - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż ±0,10° dla kąta skręcenia oraz 0,3°Z dla skali ISS. - Mechanizm pozycjonujący: precyzyjny system serwomechanizmu umożliwiający szybki obrót zgrubny (makro) oraz precyzyjne ustawienie (mikro). - Pomiar temperatury: zintegrowany moduł pomiaru temperatury próbki w zakresie min. 5 °C – 40 °C. - Wyposażenie optyczne: zestaw rurek obserwacyjnych (polarymetrycznych) o długości 100 mm (1 szt.) oraz 200 mm (1 szt.). - Zasilanie: uniwersalne 100 – 240 V, 50/60 Hz. - Pobór mocy: nie większy niż 40 VA. |  |

# Numer 22

| Nazwa Artykułu | Spektofotometr | 1 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Układ optyczny: jednowiązkowy, oparty na siatce dyfrakcyjnej o gęstości min. 1200 linii/mm; detektor typu fotodioda krzemowa lub równoważny. - Zakres długości fali: min. 190 – 1100 nm (UV-VIS). - Szerokość szczeliny spektralnej: nie więcej niż 2 nm. - Dokładność i powtarzalność długości fali: dokładność min. ±0,5 nm; powtarzalność min. 0,3 nm; automatyczne ustawianie długości fali. - Zakres fotometryczny: min. -0,3 – 3 A; 0 – 200% T; 0 – 9999 C. - Dokładność i powtarzalność fotometryczna: dokładność min. ±0,5% T; powtarzalność min. 0,3% T. - Stabilność linii bazowej: nie gorsza niż ±0,002 A/godz. przy 500 nm. - Poziom światła rozproszonego: nie więcej niż 0,1% T. - Źródła światła: lampa deuterowa oraz lampa wolframowa; system umożliwiający niezależne włączanie/wyłączanie lamp w celu oszczędności zużycia oraz fabryczne spozycjonowanie ułatwiające szybką wymianę bez konieczności dodatkowej kalibracji. - Pamięć i dokumentacja: możliwość zapisu i przechowywania min. 200 100 krzywych kalibracyjnych w pamięci urządzenia. - Interfejs użytkownika: wyświetlacz graficzny LCD (min. 128 x 64 punkty); komunikacja przez port USB. |  |

# Numer 23

| Nazwa Artykułu | Ph-metr przenośny | 6 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Funkcje pomiarowe: przenośny miernik umożliwiający jednoczesny pomiar pH, potencjału redox (mV) oraz temperatury (°C). - Zakres pomiarowy pH: min. 0–14. - Rozdzielczość pomiaru pH: min. 0,01. - Kompensacja temperatury: automatyczna (ATC) w zakresie pracy urządzenia. - System kalibracji: funkcja kalibracji min. 3-punktowej zapewniająca wysoką liniowość wskazań. - Elektroda: zespolona (kombinowana) elektroda pH z wypełnieniem żelowym, zintegrowana z czujnikiem temperatury; zakres temperatury pracy elektrody min. 0–60 °C; złącze typu BNC lub równoważne. - Rejestracja danych (Data Logger): funkcja zapisu wyników bezpośrednio na kartę pamięci SD w formacie kompatybilnym z arkuszami kalkulacyjnymi (np. .csv lub .xls) bez konieczności stosowania dodatkowego oprogramowania lub wbudowaną pamięć wewnętrzna (wyniki w formacie csv możliwe do przeniesienia do komputera za pomocą złącza USB). - Kompatybilność pamięci: obsługa kart SD o pojemności w zakresie min. 1–16 GB. - Interfejsy komunikacyjne: wyjście danych RS-232 lub USB umożliwiające transmisję wyników do komputera. - Wyświetlacz: duży, czytelny ekran LCD z jednoczesnym odczytem wartości pH i temperatury. - Warunki eksploatacji: praca w temperaturze otoczenia min. 0–50 °C przy wilgotności do min. 85% r.H. - Stopień ochrony: obudowa o stopniu ochrony min. IP51. - Zasilanie: sieciowe (kabel o długości min. 1 m) z możliwością zasilania bateryjnego. |  |

# Numer 24

| Nazwa Artykułu | Mikroskop | 5 szt. |
| --- | --- | --- |
| Parametry - wymagania minimalne: |  |  |
| Charakterystyka ogólna i funkcjonalna: | - Powiększenie: 4x, 10x, 40x, 100x, - Powiększenie okularu: 10x - blokada górnego położenia stolika - Stolik z regulacją ruchów mikro i makro - Regulacja dioptrii: +/- 5D w lewym tubusie - Korekcja: 160 mm lub lepsza - Źródło oświetlenia: LED - Głowica: binokularowa z kamerą trinokularowa z kamerą - Rewolwer obiektywowy: czteroobiektywowy - Pokrętła regulacji ostrości: dwustronne, współosiowe - Technika obserwacji: Jasne pole - Klasa optyki: achromatyczna |  |