SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul Bema 1, 24-100 Puławy.

NAZWA POSTĘPOWANIA: „Dostawa produktów do terapii nerkozastępczej z dzierżawą aparatów CRRT na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w SPZOZ w Puławach”.

WYKONAWCA:

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..………

Adres wykonawcy:

ulica ……………………………………………………… nr domu …………, miejscowość ………..………………………………….

Kod pocztowy ………………………………………... Poczta ……………………………………………………………………………….

KRS* ……………………………………….. NIP ……………………………..…………… Regon ……………..…….…………………….

- Parametry wymagane aparatu do CRRT (Prismaflex)

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Opis parametru ofertowanego przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu – nie starszy niż 2018 r. |  |
| 2 | Wykonywane zabiegi: SCUF, CVVH, CVVHD, CVVHDF, TPE |  |
| 3 | Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją |  |
| 4 | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją |  |
| 5 | Pompa krwi |  |
| 6 | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji z odchyleniem 7g dla worka z roztworem, 5200g (odpowiada 0,14%) |  |
| 7 | Możliowść stosowania antykoagulacji cytrynianowej w abiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF - z jednoczesną pre i postdylucją |  |
| 8 | Pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji z odchyleniem 7g dla worka z roztwore, 5200g (odpowiada 0,14%) |  |
| 9 | Pompa i waga substytucji o dokładności kalibracjiz odchyleniem 7g dla worka z roztworem, 5200g (odpowiada 0,14%) |  |
| 10 | Pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji z odchyleniem 7g dla worka z roztworem, 5200g (odpowiada 0,14%) |  |
| 11 | Pamięć zdarzeń do 90 godzin |  |
| 12 | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta |  |
| 13 | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu |  |
| 14 | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) |  |
| 15 | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP |  |
| 16 | Automatyczna identyfikacja założonego filtra |  |
| 17 | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) - praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu |  |
| 18 | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej |  |
| 19 | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym |  |
| 20 | Czujnik przecieku krwi |  |
| 21 | Czujnik obecności powietrza we krwi |  |
| 22 | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci |  |
| 23 | Kolorowy ekran dotykowy min 12" |  |
| 24 | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi |  |
| 25 | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat |  |
| 26 | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiający wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT |  |
| 27 | Możliwość podłączenia na jednej wadze dwóch worków z płynami równocześnie |  |
| 28 | Zabezpieczenie przed zakłóceniem przez aparat sygnału EKG i EEG |  |
| 29 | Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem do zabiegów dializy wątrobowej i leczenia sepsy |  |
| 30 | Akumulator zasilający na nie mniej niż 10 minut |  |
| 31 | Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG, TK itp. |  |

- Prismax

| 1 | Aparat przeznaczony do prowadzenia ciągłej terapii nerkozastępczej (CRRT). |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Możliwość prowadzenia terapii u pacjentów dorosłych i pediatrycznych. |  |
| 3 | Aparat musi posiadać możliwość prowadzenia terapii ciągłej żylnożylnej ultrafiltracji (SCUF). |  |
| 4 | Aparat musi posiadać możliwość prowadzenia terapii ciągłej żylnożylnej hemofiltracji (CVVH). |  |
| 5 | Aparat musi posiadać możliwość prowadzenia terapii ciągłej żylnożylnej hemodializy (CVVHD). |  |
| 6 | Aparat musi posiadać możliwość prowadzenia terapii ciągłej żylnożylnej hemodiafiltracji (CVVHDF). |  |
| 7 | Aparat musi umożliwiać realizację terapii CVVH oraz CVVHDF w konfiguracji pre i/lub postdylucji, z możliwością zmiany ustawień w trakcie trwania zabiegu. |  |
| 8 | Możliwość prowadzenia terapii bez antykoagulacji. |  |
| 9 | Możliwość prowadzenia terapii z antykoagulacją cytrynianową. |  |
| 10 | Możliwość prowadzenia terapii z antykoagulacją ogólnoustrojową. |  |
| 11 | Możliwość stosowania zestawów pediatrycznych o niskiej pozaustrojowej objętości krwi, nieprzekraczającej 60 ml. |  |
| 12 | Możliwość precyzyjnego sterowania infuzją antykoagulantu oraz wapnia, z wykorzystaniem zintegrowanej pompy strzykawkowej oraz z możliwością współpracy z zewnętrzną pompą strzykawkową. |  |
| 13 | Grawimetryczny system kontroli bilansu płynów oparty na niezależnych wagach, zapewniający wysoką dokładność terapii. |  |
| 14 | Aparat musi zapewniać wysoką dokładność bilansu płynów w pełnym zakresie pracy. |  |
| 15 | Funkcja automatycznej kompensacji dawki terapii po przerwach w leczeniu. |  |
| 16 | Przepływ krwi w zakresie co najmniej 10–400 ml/min. |  |
| 17 | Podaż dializatu w ilości co najmniej 8000 ml/h. |  |
| 18 | Podaż płynu substytucyjnego w ilości co najmniej 8000 ml/h. |  |
| 19 | Ultrafiltracja w zakresie co najmniej 2000 ml/h. |  |
| 20 | Aparat musi zapewniać ciągłe monitorowanie ciśnień w układzie pozaustrojowym, obejmujące co najmniej: ciśnienie napływu, ciśnienie powrotu, ciśnienie przedfiltrowe, ciśnienie efluentu, ciśnienie przezbłonowe z graficzną wizualizacją na ekranie. |  |
| 21 | Detektor powietrza w linii żylnej. |  |
| 22 | Detektor przecieku krwi. |  |
| 23 | Detektor wycieku płynów. |  |
| 24 | Aparat musi być wyposażony w zintegrowany system alarmów dźwiękowych i wizualnych. |  |
| 25 | Aparat musi być wyposażony w system ogrzewania krwi powracającej do pacjenta, zintegrowany z urządzeniem i niewymagający stosowania dodatkowych urządzeń zewnętrznych. |  |
| 26 | Zasilanie z sieci 100–240 V, 50/60 Hz. |  |
| 27 | Pobór mocy aparatu nie może przekraczać 400 VA. |  |
| 28 | Kolorowy, dotykowy ekran sterujący o przekątnej co najmniej 15 cali z regulacją w dwóch płaszczyznach. |  |
| 29 | Aparat musi prezentować w sposób ciągły i czytelny: - aktualne przepływy, - wartości ciśnień, - bilans płynów, - zlecone parametry terapii. |  |
| 30 | Wbudowana bateria awaryjna, umożliwiająca pracę przez czas co najmniej 30 minut w przypadku zaniku zasilania sieciowego. |  |
| 31 | Możliwość automatycznego odprowadzania efluentu bez ręcznej wymiany worków ściekowych. |  |
| 32 | Interfejs umożliwiający integrację aparatów z systemem informatycznym Zamawiającego |  |
| 33 | Identyfikacja pacjenta i zestawów terapeutycznych za pomocą czytnika kodów. |  |

- Ilości produktów jednorazowych do terapii nerkozastępczej

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość Szt. | Cena netto szt. | Wartość netto | Stawka Vat | Wartość brutto | Nr katalogowy, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płyn - substytucyjny - z zawartością cytrynianu - worek o pojemności 5 litrów - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. - skład: Sód 140 mmol/l, Chlorki 86 mmol/l, Cytryniany 18 mmol/l. - pojemności 5000 ml | 1800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Płyn - dializacyjny lub substytucyjny - bezwapniowy - stosowany wraz z płynem z zawartością cytrynianów - worek dwukomorowy o pojemności 5 litrów • połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. - skład: Wodorowęglan 22 mmol/l, Chlorki 122, Magnez 0,75 mmol/l, Potas 4 mmol/l, Wodorofosforan 1 mmol/l - pojemności 5000 ml | 1800 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw • kaseta umożliwiająca automatyczne odprowadzanie płynu odprowadzanego | 24 |  |  |  |  |  |
| 4 | Płyn - substytucyjny/dializacyjny - stosowany w ostrej niewydolności nerek 3. zawierający wapń 1,75 mmol/l, magnez 0,5 mmo/l, sód 140 mmol/l, wodorowęglan 32 mmol/l, mleczan 3 mmol/l, potas 2 lub 4 mmol/l, glukoza 0-6,1 mmol/l. - połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. - pojemności 5000 ml | 700 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw - do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny - w zestawie muszą znajdować się: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 1.0 m2 lub 1.5 m2 (do wyboru przez Zamawiającego) - filtr i dreny fabrycznie połączone | 152 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw - do zabiegów nerkozastępczych z użyciem cytrynianów lub heparyny - w zestawie muszą znajdować się: dren napływu, powrotu, substytucyjny, dializacyjny, PBP, odprowadzeniowy, heparynowy, worek odprowadzeniowy 5l z wlotem i wylotem po przeciwnych stronach, igły plastikowe spike, hemofiltr o pow. 1.5 m2 - zestaw z filtrem z błoną posiadającą właściwości „celowania” cząsteczek biorących udział w kaskadzie septycznej np. cytokiny, endotoksyny • filtr i dreny fabrycznie połączone | 52 |  |  |  |  |  |
| 7 | Zestaw • do plazmaferezy - w zestawie muszą znajdować się: dren napływu, powrotu, PBP, substytucyjny; worek odprowadzeniowy, igły plastikowe spike efektywna powierzchnia 0,35 m2 filtr i dreny fabrycznie połączone | 12 |  |  |  |  |  |
| 8 | Linia - do podaży wapnia - oznaczenie „Ca++” ( wapń) w celu łatwej identyfikacji - jednokierunkowy zawór powrotny zapobiegający opróżnianiu drenu i przepływowi powrotnemu do zastosowania przy regionalnej antykoagulacji cytrynianowej | 144 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik - dializacyjny - 2-światłowy - powłoka bizmutowa - wysokoprzepływowy - z miękkiego poliuretanu - bez otworów bocznych • średnica 11.5/13 Fr długość 15/20/25 cm (do wyboru przez zamawiającego) | 200 |  |  |  |  |  |
| 10 | Worek - odpadowy - o pojemności 9 litrów - wlot i wylot po przeciwnych stronach | 150 |  |  |  |  |  |
| 11 | Wkład do podgrzewacza krwi - sterylny - nie zawierający substancji toksycznych - o pojemności 27ml | 96 |  |  |  |  |  |
| 12 | Łącznik Y do podwójnych wag | 200 |  |  |  |  |  |
| 13 | Łącznik Y do recylkuacji | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  | X |  | X |

- Parametry dzierżawy

| Lp | Aparat | Szt. | Cena jedn. netto miesięcznie | Wartość netto miesięcznie | Stawka VAT | Wartość brutto miesięcznie | Nr katalogowy, producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Prismaflex | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | PrisMax | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………… dnia …….…………………………

Miejscowość

……………………………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej do

występowania w imieniu wykonawcy)