Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na dostawę sond i analizatorów na potrzeby Projektu nr FEDR.02.01-IP.01-0001/24 pn. „Edu – Fish – program edukacyjno-promocyjny w zakresie rybactwa”

Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/WNoŻiR/KHIiBR/400/III/2025/2026/P

Załącznik nr 2D SWZ

OPIS TECHNICZNO-ZAKRESOWY PRZEDMIOTU DOSTAWY - Zadanie nr 4

- wersja po modyfikacji z 19.02.2026 r.

Przedmiotem dostawy w Zadaniu nr 4 są analizatory o następujących wymaganiach i wyposażeniu minimum:

I. Aparat przenośny do pomiaru CO2 w wodzie - 1 szt.

- pomiar wolnego CO2 rozpuszczonego w wodzie poprzez detekcję ciśnienia jednostkowego dwutlenku węgla w wodzie;

- zakres pomiaru od 0 do 50 mg/L rozpuszczonego CO2 w wodzie;

- dokładność pomiaru min. ±1 mg/L;

- kalibracja co najmniej dwupunktowa;

- zestaw do kalibracji: dedykowana zlewka kalibracyjna z mieszadłem i magnesem oraz roztwór kalibracyjny (co najmniej 100 mL);

- dedykowane dla aparatu niezbędne elementy: pipeta, łyżeczka dozująca, śrubokręt itp.;

- długość kabla łączącego aparat z sondą pomiarową co najmniej 3 m;

- kompensacja temperatury wody w zakresie co najmniej 4-30ºC;

- wyświetlacz LCD do prezentacji wyników pomiaru;

- aparat z wewnętrznym akumulatorem ładowanym z zewnętrznej sieci energetycznej,

- w zestawie musi być ładowarka;

- w zestawie musi być walizka transportowa do pracy w terenie;

- aparat musi być wodoszczelny;

- obudowa wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne;

- sprzęt musi być odporny na warunki temperaturowe w otoczeniu w zakresie min. od -10ºC do +50ºC.

II. Tlenomierz - 1 szt.

- przenośny aparat do pomiaru tlenu rozpuszczonego w wodzie;

- zakres pomiaru tlenu 0-60 mg/L z dokładnością nie mniejszą niż ±1%;

- automatyczne przeliczanie tlenu rozpuszczonego w wodzie z mg/L na % natlenienia;

- pomiar temperatury w stopniach Celsjusza (ºC) i w stopniach Fahrenheita (ºF) z dokładnością nie mniejszą niż ±2ºC;

- zakres temperatury pomiaru min. od -5ºC do + 45ºC;

- sonda elektrochemiczna;

- czas reakcji niższy niż 30 s;

- automatyczna kalibracja; automatyczna kompensacja temperatury, automatyczna kompensacja zasolenia (dla zasolenia w zakresie 0-50ppt lub szerszym) i automatyczna kompensacja ciśnienia atmosferycznego;

- wysoka wytrzymałość na czynniki mechaniczne;

- wodoodporność;

- przesyłanie danych za pomocą technologii Bluetooth i NFC;

- wyświetlacz LCD graficzny z regulacją podświetlenia;

- długość kabla nie mniejsza niż 3 m;

- zasilanie bateryjne lub akumulatorowe. W przypadku zasilania akumulatorowego w zestawie  wymagana jest ładowarka;

- 10 kompletów zapasowych membran i o-ringów, co najmniej 100 ml elektrolitu do elektrody;

- niezbędne przyrządy do czyszczenia elektrody (ściereczka, pasta);

- pokrowiec do przechowywania aparatu.