Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym (bez negocjacji) na dostawę sond i analizatorów na potrzeby Projektu nr FEDR.02.01-IP.01-0001/24 pn. „Edu – Fish – program edukacyjno-promocyjny w zakresie rybactwa”

Znak (numer referencyjny) postępowania: ZP/WNoŻiR/KHIiBR/400/III/2025/2026/P

Załącznik nr 2E SWZ

OPIS TECHNICZNO-ZAKRESOWY PRZEDMIOTU DOSTAWY - Zadanie nr 5

Przedmiotem dostawy w Zadaniu nr 5 są sondy o następujących wymaganiach i wyposażeniu minimum:

I. Sonda pH - 1 szt.:

- sonda (elektroda) pH-metryczna musi być kompatybilna z wieloparametrowym miernikiem HI98494 firmy HANNA Instruments,

- zakres pomiaru pH 0-14; Dokładność ±0,02 pH/ ±10,5 mV. Rozdzielczość 0,01 pH/ 0,1 mV,

- kalibracja automatyczna przy użyciu bufora, automatyczna w 1, 2 lub3 punktach z automatycznym rozpoznaniem 5 standardowych buforów (pH 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01) lub bufora użytkownika.

II. Sonda konduktometryczna - 1 szt.:

- sonda konduktometryczna musi być kompatybilna z wieloparametrowym miernikiem HI98494 firmy HANNA Instruments;

- zakres pomiaru 0 do 200 mS/cm; Dokładność ±1% odczytu lub ±1 us/cm (zależnie który większy). Rozdzielczość 1 uS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm;

- kalibracja automatyczna w 1 punkcie przy użyciu bufora; automatyczna 1 punktowa z 6 roztworami standardowymi.

III. Sonda tlenowa - 1 szt.:

- optyczna sonda tlenowa musi być kompatybilna z wieloparametrowym miernikiem HI98494 firmy HANNA Instruments;

- zakres pomiaru : 0.0 -500.0%; 0.00 - 50.00 ppm (mg/L). Dokładność ±1,0 mV. Rozdzielczość 0.1%; 0.01 ppm (mg/L);

- szybka kalibracja w wodzie nasyconej powietrzem; automatyczna w 1 lub 2 punktach 0 i 100% lub ręczna w 1 punkcie wybranym przez użytkownika;

- automatyczna kompensacja temperatury wody i zasolenia wody.

IV. Sensor smart-cap do sondy optycznej – 1 szt.:

- sensor smart-cap z oringiem do sondy optycznej musi być kompatybilny z wieloparametrowym miernikiem HI98494 firmy HANNA Instruments;

- Sensor smart-cap z komunikacją RFID do przechowywania parametrów kalibracji fabrycznej.