Opis przedmiotu zamówienia

(przedmiotowy środek dowodowy – Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą)

I. Nazwa urządzenia: Zintegrowany system spektroelektrochemiczny - 1 szt.

dla Katedry Inżynierii Procesowej i Technologii Materiałów Polimerowych i Węglowych

II. Krótki opis urządzenia: Urządzenie stanowi zintegrowany system spektroelektrochemiczny łączący spektroskopię Ramana z pomiarami elektrochemicznymi w jednej, kompaktowej obudowie. Wyposażone jest w laser do spektroskopii Ramana o długości fali 785 nm oraz wbudowany (bi)potencjostat, co umożliwia jednoczesne i zsynchronizowane prowadzenie pomiarów spektroskopowych i elektrochemicznych. System przeznaczony jest do badań in-situ i operando procesów elektrochemicznych oraz materiałowych, w tym analiz powierzchniowych i strukturalnych materiałów funkcjonalnych i polimerów. Dedykowane oprogramowanie umożliwia pełną kontrolę pomiarów, synchronizację danych oraz ich analizę w czasie rzeczywistym.

III. Opis urządzenia przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się co najmniej następującymi parametrami: - Zintegrowana konstrukcja spektroelektrochemiczna - Urządzenie powinno stanowić jednolity, zintegrowany system pomiarowy, łączący w jednej obudowie spektrometr Ramana oraz (bi)potencjostat/galwanostat, umożliwiający jednoczesne prowadzenie pomiarów spektroskopowych i elektrochemicznych. - Jednoczesna praca spektrometru Ramana oraz potencjostatu/galwanostatu - System powinien umożliwiać równoczesną rejestrację widm Ramana oraz sygnałów elektrochemicznych w trakcie jednego eksperymentu, bez konieczności stosowania zewnętrznych urządzeń synchronizujących - Źródło promieniowania laserowego Raman - Urządzenie powinno być wyposażone w laser półprzewodnikowy do spektroskopii Ramana o długości fali 785 nm ± 0,5 nm, z możliwością regulacji mocy wyjściowej, przystosowany do pracy z próbkami wrażliwymi na nagrzewanie, pracujący w zakresie temperatur (stabilnie) 15–45 °C - Moc i bezpieczeństwo lasera - Maksymalna moc lasera powinna wynosić co najmniej kilkaset miliwatów (do 500 mW), z możliwością jej ograniczenia programowego; laser powinien spełniać wymagania klasy bezpieczeństwa co najmniej klasy 3B. - Zakres analizy Ramana - możliwość rejestracji widm w zakresie przesunięć Ramana co najmniej 50–3000 cm⁻¹, z detekcją opartą o chłodzony detektor CCD 2D. - Sonda Raman - urządzenie powinno współpracować z sondą Raman światłowodową umożliwiającą pomiary próbek stałych i ciekłych w konfiguracji in-situ - Spektralna / optyczna rozdzielczość Raman: < 4 cm⁻¹ - Zakres długości fal dla spektrometru powinna wynosić 787 – 1028 nm - Parametry spektroskopii: - stosunek sygnału do szumu – 1000:1 dla pełnego sygnału - rozdzielczość przetwornika A/D – 18 bitów - zakres dynamiczny – 85 000:1 - czas integracji – od 8ms do 60min - Parametry elektrochemiczne - budowany (bi)potencjostat powinien umożliwiać pracę w zakresie potencjałów co najmniej ± 4 V oraz prądów do ± 40 mA, z obsługą podstawowych technik elektrochemicznych (m.in. CV, LSV, amperometria, OCP) - Synchronizacja pomiarów - urządzenie powinno zapewniać pełną synchronizację czasową akwizycji danych spektroskopowych Raman i sygnałów elektrochemicznych w ramach jednego środowiska programowego - Oprogramowanie sterujące i analityczne - dedykowane oprogramowanie komputerowe umożliwiające sterowanie pomiarami elektrochemicznymi i Raman, wizualizację danych w czasie rzeczywistym, obróbkę widm (korekcja tła, wygładzanie) oraz eksport danych do standardowych formatów. - Akcesoria pomiarowe i sterujące: urządzenie powinno być dostarczone z następującymi akcesoriami, które sa kompatybilne z urządzeniem (zintegrowany system spektroelektrochemiczny): - Komórka Ramana do elektrod konwencjonalnych - Elektroda platynowa (Pt) - Elektroda odniesienia Ag/AgCl (KCl - Zatyczka z nyplem - Elektroda dyskowa (szklisty węgiel) 3 mm - Elektroda pracująca, końcówka 3 mm - Pusta końcówka 5 mm - Elektroda dyskowa Au (złota) 3 mm - Elektroda pracująca Au, końcówka 3 mm do - Elektroda dyskowa Pt (platynowa) 3 mm - Elektroda pracująca Pt, końcówka 3 mm - Pin kontaktowy 2 mm - Jednostka sterująca - Przepływowa komórka Ramana typu cienkowarstwowego ze zintegrowanymi elektrodami sitodrukowanymi - Złącze kablowe do elektrod sitodrukowanych w kompatybilnym formacie - Cienkowarstwowa przepływowa komórka zintegrowana z sitodrukowaną okrągłą elektrodą srebrną (elektroda pomocnicza: C; elektroda odniesienia: Ag) – min. 10 szt. - Cienkowarstwowa przepływowa komórka zintegrowana z sitodrukowaną okrągłą elektrodą węglową (elektroda pomocnicza: C; elektroda odniesienia: Ag) – min. 10 szt. - Cienkowarstwowa przepływowa komórka zintegrowana z sitodrukowaną okrągłą elektrodą złotą (elektroda pomocnicza: C; elektroda odniesienia: Ag), atrament AT – min. 10 szt. - Cienkowarstwowa przepływowa komórka zintegrowana z sitodrukowaną okrągłą elektrodą złotą (elektroda pomocnicza: C; elektroda odniesienia: Ag), atrament BT – min.10 szt. - Cienkowarstwowa przepływowa komórka zintegrowana z sitodrukowaną okrągłą elektrodą platynową (elektroda pomocnicza: C; elektroda odniesienia: Ag) – min.10 szt. . 14. Licencja na oprogramowanie musi być: a) dla Oprogramowania Narzędziowego (i) bezterminowa (ii) ze wsparciem technicznym (iii) z prawem aktualizacji b) dla Oprogramowania Systemowego (i) bezterminowa (ii) ze wsparciem technicznym (iii) z prawem aktualizacji | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………….………. - ……………………………….…. - …………………………………… - …………………………………… - …………………………………… - …………………………………... - …………………………………… - …………………………………… - …………………………………… - …………………………………… - ……………………………………. - …………………………… - …………………………… |
| 2. | Termin dostawy: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: 1. Gwarancja na urządzenie co najmniej 36 miesięcy oraz serwis gwarancyjny. 2. Instrukcja obsługi w języku angielskim lub polskim, opisująca instalację oraz obsługę aparatury. 3. Aparatura powinna zostać bezpiecznie dostarczona oraz zainstalowana i uruchomiona w budynku C6, pok. 114 Politechniki Wrocławskiej. 4. Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi i diagnostyki dostarczonej aparatury w języku polskim dla minimum 2 osób w siedzibie Zamawiającego. 5. Dostarczone urządzenie musi posiadać znak bezpieczeństwa CE, a także spełniać wymagania bhp i ppoż. określone w przepisach dla tego typu urządzeń. | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić                w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu                                 i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

KALKULACJA CENOWA

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zintegrowany system spektroelektrochemiczny | 1 sztuka |
| Wartość netto |  |  |
| Wartość VAT (…..%) |  |  |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): Wartość należy przepisać do formularza ofertowego (interaktywny formularz dostępny w systemie) zał. Nr 1 |  |  |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).