1. 	Polisomnograf

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat do diagnostyki zaburzeń oddychania w czasie snu II poziom PSG Fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny i nie powystawowy system rejestracji danych polisomnograficznych wraz z oprogramowaniem. Rok produkcji – urządzenie nie starsze niż z 2024 r. | TAK(podać) |  |
|  | Polisomnograf zgodny z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP) oraz AASM (American Academy of Sleep Medicine) w zakresie diagnostyki jak i wykrywania zaburzeń oddychania podczas snu, typ urządzenia II | TAK |  |
|  | Impedancja kanałów EMG i EEG sprawdzana w trybie ciągłym | TAK |  |
|  | Podłączenie urządzenia z głową pacjenta poprzez zastosowanie jednego przewodu łączącego. Rozgałęzienie przewodu następuje dopiero na poziomie czoła pacjenta co ułatwia pacjentowi ewentualne wyjście do toalety oraz upraszcza montaż | TAK |  |
|  | Rejestracja minimum: |  |  |
|  | 6 kanałów EEG (F3, F4, C3, C4, O2, O1) | TAK |  |
|  | 1 kanału EKG | TAK |  |
|  | 3 kanałów EMG z mięśnia podbródka oraz zapis EMG z dwóch kończyn | TAK |  |
|  | 2 kanałów EOG | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w bezprzewodowy pulsoksymetr, który automatycznie łączy się z jednostką główną znajdującą się na pacjencie. | TAK |  |
|  | Mikrofon wbudowany w urządzenie, który służy do rejestracji chrapania | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania dla kanałów EEG i EOG min. 500 kHz | TAK |  |
|  | Przetwarzanie sygnału min. 32 bitowe | TAK |  |
|  | Czujnik pomiaru wysiłku oddechowego w technologii RIP | TAK |  |
|  | PARAMETRY SYGNAŁÓW I KANAŁÓW DOSTĘPNYCH W URZĄDZENIU |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 31 kanałów do rejestracji sygnałów w skład, których wchodzą min. kanały:  unipolarne,  bipolarne,  uziemienia,  RIP umożliwiający pomiar ruchów klatki piersiowej,  do rejestracji dźwięku/chrapania,  do pomiaru natężenia światła. | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania sygnału dla kanałów:  EEG,  EKG,  EMG,  EOG,  RIP umożliwiającego pomiar wysiłku oddechowego zgodnie z zaleceniami PTChP i AASM | TAK |  |
|  | Zapis i rejestracja sygnałów SpO2, HR i krzywej pulsu | TAK |  |
|  | DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne: baterie alkaiczne, litowe, wielokrotnego ładowania 1,5V AA | TAK |  |
|  | Zapis badania w czasie jego trwania w pamięci wewnętrznej systemu | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna urządzenia min. 4GB | TAK |  |
|  | Możliwość przeprowadzenia całego badania bez konieczności podłączenia do komputera systemowego | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia jakości podłączenia wszystkich czujników | TAK |  |
|  | Nieprzerwany zapis kanałów elektrofizjologicznych oraz pomiar wartości impedancji w czasie badania | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich rejestrowanych sygnałów w czasie rzeczywistym na tablecie podłączonym w technologii bluetooth | TAK |  |
|  | Pacjent podczas badania nie jest podłączony żadnym przewodem do innych urządzeń nie znajdujących się na pacjencie. | TAK |  |
|  | OPROGRAMOWANIE |  |  |
|  | Oprogramowanie medyczne do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych kompatybilne z zaoferowanym polisomnografem | TAK |  |
|  | Automatyczna i manualna analiza badania | TAK |  |
|  | Darmowa aktualizacja oprogramowania podczas eksploatacji urządzenia | TAK |  |
|  | Zgodność oprogramowania z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczącego rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu | TAK |  |
|  | Możliwość edytowania raportów bezpośrednio z poziomu oprogramowania PSG lub eksport danych do innego formatu edytowalnego np. MS Word. | TAK |  |
|  | Możliwość porównywania analiz tego samego badania przez różnych użytkowników | TAK |  |
|  | Możliwość podpięcia polisomnografu do dowolnej stacji komputerowej | TAK |  |
|  | Środowisko pracy dla oprogramowania do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych min.: Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 | TAK |  |
|  | PAKIET STARTOWY W skład pakietu startowego wchodzi: Pasy jednorazowe do pomiaru wysiłku oddechowego w technologii RIP 40 szt. Pulsoksymetr wraz z czujnikiem elastycznym silikonowym 1 szt. Czujnik rejestracji pozycji ciała wbudowany w urządzenie 1 szt. Termistor ustno-nosowy 1 szt. Mikrofon wbudowany w urządzenie 1 szt. Zestaw złotych elektrod miseczkowych do EEG, EOG 1 kpl. Zestaw elektrod EKG 1 kpl. Kaniule nosowe z filtrem 40 szt. Ładowarka sieciowa + komplet akumulatorów 1 kpl. Tablet umożliwiający bezprzewodowe programowanie urządzenia, podgląd sygnałów, wykonanie biokalibracji 1 szt. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w całości w języku polskim | TAK |  |
|  | Parametry komputera kompatybilnego z urządzeniem; Procesor Intel Core i5-12400 (6 rdzeni, 12 wątków, 2.50-4.40 GHz, 18MB cache);Chipset; Intel B660 Pamięć RAM 32 GB (DIMM DDR4, 3200 MHz) Karta graficzna Intel UHD Graphics 730 Dysk SSD PCIe 1024 GB Łączność Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) LAN 10/100/1000 Mbps Bluetooth Złącza - panel przedni USB 2.0 - 2 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. Złącza - panel tylny; USB 2.0 - 2 szt. SB 3.2 Gen. 1 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. HDMI - 1 szt. ;Display Port - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Porty wewnętrzne (wolne) PCI-e x16 - 1 szt.; PCI-e x1 - 1 szt. ;SATA III - 1 szt. Kieszeń wewnętrzna 3,5"/2,5" - 1 szt. Zasilacz 180 W System operacyjny Microsoft Windows 11 Pro Tablet:11 cali; Pamięć wbudowana: 256 GB; Pamięć RAM: 8 GB; Procesor: 8 rdzeniowy; System: Android 14 Komunikacja: Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1; Złącze USB, słuchawkowe | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Sprzęt posiada wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność | TAK |  |
|  | Gwarancja min.24 miesięcy od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia | TAK (podać) |  |