1. 	Kapnograf

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 Monitor do przezskórnego monitorowania tp CO2 – KAPNOGRAF -1 szt. | Tak podać rok produkcji |  |
|  | Wymiary Szerokość: max. 280 mm Głębokość: max. 180 mm Wysokość: max. 160 mm Waga: max. 2,5 kg | TAK |  |
|  | Wyświetlacz Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cali i rozdzielczości 1280x480 pikseli, | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz Wbudowana bateria pozwalająca na pracę bez zasilania min. 4 godzin. | TAK |  |
|  | Pomiar: Przezskórnego ciśnienia dwutlenku węgla/tcpCO2: w zakresie min. 0–200 mmHg.; rozdzielczość przy pomiarze do 100mmHg = 0,1mmHg Wysycenia tlenem SpO2: w zakresie 1–100%. Tętno: w zakresie min. 30–250 bpm, Indeks perfuzji (PI) oraz HP. | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy w technologii cyfrowej mierzący min: tcpCO2/ SpO2/PR/HP z możliwością rozłączenia przewodu czujnika do 30 min., bez potrzeby ponownej kalibracji czujnika po ponownym złączeniu przewodu | TAK |  |
|  | Kalibracja automatyczna. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzenia do systemów monitorowania pacjenta min. Philips, Mindray, Draeger, GE, Spacelabs z wyświetlanymi w czasie rzeczywistym na ekranie danych pomiarowych kapnografu, alarmów oraz krzywej pletyzmograficznej. | TAK |  |
|  | Czas używania membrany czujnika minimum 28 dni | TAK |  |
|  | Układ alarmowy informujący o konieczności wymiany membrany | TAK |  |
|  | Wymiana membrany czujnika - półautomatyczna następująca poprzez umieszczenie głowicy czujnika w specjalnym urządzeniu zmieniającym i sekwencję obrotów - użytkownik nie ma kontaktu z membraną i płynami kalibracyjnymi. | TAK |  |
|  | Dedykowane oprogramowanie w języku polskim, komunikujące się z urządzeniem, umożliwiające ściągniecie i analizę danych z pomiaru. Oprogramowanie do tworzenia raportu z w pełni definiowanymi zakresami. Możliwość instalacji na minimum 3 stanowiskach PC. | TAK |  |
|  | Wyposażenie urządzenia – aparat gotowy do użytku | TAK |  |
|  | Czujnik pomiarowy w technologii cyfrowej mierzący: tcpCO2, SpO2, PR, HP | TAK |  |
|  | Sprzęt posiada wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK (podać) |  |