1. 	Elektrokardiograf – 3 szt

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | Tak, podać rok produkcji |  |
|  | Sprzęt wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji nie będący przedmiotem praw osób trzecich. | TAK |  |
|  | Rejestracja odprowadzeń EKG 12 standardowych | TAK |  |
|  | Tryb wydruku 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG | TAK |  |
|  | Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka | TAK |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu 12 przebiegów EKG | TAK |  |
|  | Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Długość zapisu badania automatycznego od 6 do 30 sekund | TAK |  |
|  | Drukarka wbudowana aparatu o szerokości papieru 112 mm | TAK |  |
|  | Zapis automatyczny z funkcją zapisu do „schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie, a następnie w zależności od ustawień: wydrukowanie badania, analizy, interpretacji lub zapisanie badania do bazy | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy 7” , rozdzielczość 800x480 | TAK |  |
|  | Wykonywanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | TAK |  |
|  | Czułość: 2,5: 5; 10; 20 mm/mV | TAK |  |
|  | Prędkości zapisu (5; 6,25; 10; 12,5; 25 i 50 mm/s) | TAK |  |
|  | Ciągły pomiar akcji serca i prezentacja na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP niezależna dla każdego kanału | TAK |  |
|  | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulujących |  |  |
|  | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeni stymulatora serca | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym | TAK |  |
|  | Wbudowana klawiatura membranowa z przyciskami funkcyjnymi | TAK |  |
|  | Pamięć min. 1000 pacjentów lub 1000 badań | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania: 8000 Hz na kanał | TAK |  |
|  | EDM - archiwizacja badań za dany okres na zewnętrznym nośniku (pamięć USB) | TAK |  |
|  | Eksport badań do pamięci USB | TAK |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja zgodna z EN 60601-2-51 | TAK |  |
|  | Wymiary: 258x199x50 mm (+/-2%) | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50 Hz, 60 Hz | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz | TAK |  |
|  | Filtr izolinii; do wyboru: 0,15 Hz, 0,45 Hz, | TAK |  |
|  | 0,75 Hz, 1,5 Hz | TAK |  |
|  | Certyfikaty dopuszczające do użytkowania na terenie UE i Polski, tj.: Certyfikat MDR - Certyfikat CE / Deklaracja Zgodności - Potwierdzenie / Zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Sprzęt posiada wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK (podać) |  |