- Wózek transportowy do przewożenia chorych- 3 szt

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia:

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | Tak, podać rok produkcji |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 850 mm (± 30 mm) Długość całkowita: 2160 mm (± 30 mm) | TAK(podać) |  |
|  | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 450 - 820 mm (±30 mm), regulacja odbywa się za pomocą 2 pedałów umieszczonych z boku wózka. | TAK(podać) |  |
|  | Pozycja Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK(podać) |  |
|  | Pozycja anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 00 - 120 (± 20) – regulacja płynna | TAK(podać) |  |
|  | Dźwignia regulacji przechyłów wzdłużnych dostępna od strony wezgłowia i nóg. | TAK |  |
|  | Leże czterosegmentowe , wypełnione płytą tworzywową HPL przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia | TAK |  |
|  | Na szczytach wózka uchwyty chromowane z tworzywowymi wstawkami ułatwiające łatwe prowadzenie oraz manewrowanie wózkiem. Uchwyty z możliwością blokady podczas transportu. | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w min. 2 listwy po bokach wózkach, wyposażone w przesuwne uchwyty do mocowania akcesoriów. | TAK |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej z blokadą w zakresie: 0-70° (± 3°) - regulacja płynna | TAK(podać) |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe oraz krążki przy barierkach chroniące przed zarysowaniami. W części wezgłowia krążki dwuosiowe. | TAK |  |
|  | Barierki boczne zabezpieczające w ¾ długości leża składające się z 3 poziomych poprzeczek o wysokości min. 350 mm powyżej leża. Barierki boczne lakierowane z tworzywowymi elementami w tym dolna poprzeczka dodatkowo wyposażona w listę odbojową na całej długości. | TAK(podać) |  |
|  | Barierki boczne opuszczane za pomocą jednego przycisku charakterystycznie oznaczonego kolorem czerwonym. | TAK |  |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożnikach leża | TAK |  |
|  | Wyposażenie wózka: - wieszak kroplówki wyposażony w 4 haczyki, - materac z pianki w pokrowcu zmywalnym, grubość materaca min. 8 cm. | TAK |  |
|  | Wózek posiadający możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | TAK |  |
|  | Podstawa wózka osłonięta obudową wykonana z tworzywa ABS z wyprofilowanym miejscem na min. 2-litrową butlę z gazem z zabezpieczającym paskiem z zapięciem na rzepy oraz wyprofilowanym miejscem na osobiste rzeczy pacjenta. Osłona podwozia łatwo demontowana bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Dźwignia blokady centralnej dostępna przy każdym kole | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 200 kg | TAK(podać) |  |
|  | Kolor materaca czarny, odporny na przebarwienia | TAK |  |
|  | WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych Wózek zgodny z normą PN EN 60601-2-52 | TAK |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK (podać) |  |

2. Wózko wanna hydrauliczna - 2 szt

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | Tak, podać rok produkcji |  |
|  | Hydrauliczny układ zmiennej wysokości. | TAK |  |
|  | Nieco pochylona płyta podstawy ułatwia spuszczanie wody. | TAK |  |
|  | Zmienna wysokość za pomocą mechanizmu hydraulicznego obsługiwanego pedałami po obu stronach. | TAK |  |
|  | Uchwyty do pchania u wezgłowia i od strony nóg. | TAK |  |
|  | Kosz na ubranie, termoformowalny, u wezgłowia wózka. | TAK |  |
|  | Rura spustowa 185 cm +/- 5 cm , Ø4 cm. | TAK(podać) |  |
|  | Dla pacjentów o wadze do 155 kg./ +/- 5 kg | TAK(podać) |  |
|  | Materiał ramy: stal malowana proszkowo. | TAK |  |
|  | 74x198 cm +/- 2 cm . Płyta podstawy: 178 m x 60 cm +/- 8 cm | TAK(podać) |  |
|  | Waga maksymalna 86 kg | TAK(podać) |  |
|  | 170 kg pacjent 155 kg wyposażanie 15kg | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK (podać) |  |
| 3. System ogrzewania pacjenta ciepłym powietrzem-5 szt Producent: Typ/model: Kraj pochodzenia |  |  |  |
| Lp. | Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | Tak, podać rok produkcji |  |
|  | Zasilanie 220–240 V, 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Pobór mocy Średnio 600 W (przy 43°C) | TAK |  |
|  | Poziomy temperatury 32°C, 38°C, 43°C oraz chłodzenie | TAK |  |
|  | Czas gotowości Osiąga stabilną temperaturę w mniej niż 30 s | TAK(podać) |  |
|  | Filtracja Filtr HEPA H13, zgodny z EN 1822-1:2009 | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo Alarmy przekroczenia i zaniżenia temperatury | TAK |  |
|  | Poziom hałasu 48 dBA (cicha praca) | TAK |  |
|  | Długość węża 1,8 m (opcjonalnie 3 m) | TAK(podać) |  |
|  | Długość przewodu zasilającego 4,0 m | TAK |  |
|  | Wymiary (dł. × szer. × wys.) 16 × 35 × 40 cm | TAK |  |
|  | Waga 5,2 kg | TAK |  |
|  | Montaż Uchwyt do montażu na statywie lub łóżku | TAK(podać) |  |
|  | Sprzęt posiada wymagane aktualnymi regulacjami certyfikaty oraz odpowiednie klasy energetyczne poświadczające jego energooszczędność | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK (podać) |  |

4.	Stolik zabiegowy-3 szt

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | Tak podać rok produkcji |  |
|  | Stoliki wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważnej | TAK(podać) |  |
|  | koła o średnicy 100 mm | TAK |  |
|  | z odbojami, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | Blat z pogłębieniem zabezpieczającym sprzęt przed zsunięciem się | TAK |  |
|  | Głębokość 550mm x szerokość 1220 x wysokość 900 mm +/- 10 mm | TAK(podać) |  |
|  | Wymiar blatu 1100 x 500 +/- 10 mm | TAK(podać) |  |
|  | 1 x szuflada (wysokość frontu 130mm), | TAK |  |
|  | 2 x szyna instrumentalna | TAK |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK (podać) |  |

5.	Wózek inwalidzki ręczny-12 szt

Producent:

Typ/model:

Kraj pochodzenia

| Lp. | - Opis parametrów | Wymagana wartość graniczna | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 | Tak, podać rok produkcji |  |
|  | Wózek standardowy wykonany ze stali precyzyjnej | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 48 cm +/- 2cm | TAK(podać) |  |
|  | Długość po złożeniu: 82,5 cm +/- 1,5 cm | TAK(podać) |  |
|  | Szerokość po złożeniu: 29 cm +/- 1 cm | TAK(podać) |  |
|  | Wysokość siedziska: 50 cm | TAK |  |
|  | Wysokość oparcia: 42 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna waga użytkownika: 130 kg +/- 10 kg | TAK(podać) |  |
|  | Waga całkowita 16,1 kg +/- 1kg | TAK(podać) |  |
|  | Szkolenie obsługi, szkolenie personelu technicznego przy odbiorze technicznym produktów | TAK |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK (podać) |  |