
[image: image1.jpg]Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Nowoczesnej Gospodarki Polska Unie Europejska






Załącznik nr 3.1 do SWZ

                       Postępowanie SZP/243-058/2026
Specyfikacja techniczna 
Zadanie 1 
	Parametry wymagane przez Zamawiającego
	Parametry oferowane

uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty

	Przestrzenny modulator fazy światła wraz ze sterownikiem (2 szt.)
1. Rodzaj modulatora: matryca ciekłokrystaliczna (Liquid Crystal on Silicon, LCoS).

2. Rozmiar matrycy nie mniejszy niż 1920 x 1200 pikseli.

3. Zakres modulacji fazy nie mniejszy niż od 0 do 2π rad.

4. Stabilność ustawionej fazy nie większa niż 0,001π rad.

5. Rozdzielczość kontroli fazy nie mniejsza niż 10 bitów, tj. 1024 poziomy.

6. Częstość odświeżania nie mniejsza niż 60 Hz. 

7. Czas odpowiedzi urządzenia nie większy niż 200 ms.

8. Matryca z pokryta powłoką antyrefleksyjną o zakresie co najmniej 1500 nm – 1600 nm.

9. Współczynnik odbicia powłoki antyrefleksyjnej nie większy niż 0.5 %.

10. Maksymalna obsługiwana moc optyczna nie mniejsza niż 10 W/cm2.

11. Temperatura operacyjna urządzenia nie mniejsza niż 15 °C i nie większa niż 35°C.

12. Zasilania sieciowe 230 V/50 Hz lub dołączony zasilacz 5V.

13. Możliwość niezależnego umieszczenia matrycy w uchwycie kinetycznym.

14. Interfejsy do podłączenia do komputera: USB, DVI.

15. Oprogramowanie do kontroli parametrów urządzenia kompatybilne z systemem Windows.

16. Certyfikat kalibracji urządzenia 

17. Gwarancja – 12 miesięcy

	

	Dostarczona aparatura musi spełniać wymogi dyrektywy RoHS 2011/65/UE lub równoważne w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym .  Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnej dokumentacji potwierdzającej zgodność zakupionych urządzeń z dyrektywą RoHS lub równoważne (na etapie realizacji umowy).

	

	Nazwa, typ, model i producent oferowanego urządzenia:

(wypełnia Wykonawca)




UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składa​nie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę).

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym).
	
	



[image: image1.jpg]