Załącznik nr 1A

Kosztorys cenowy: pH metr stacjonarny z wyposażeniem

| Lp. | Nazwa produktu | Jednostka miary | Ilość | Nazwa oferowanego produktu* | Nazwa Producent i nr katalogowy oferowanego produktu* | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H= DxG |
|  | Miernik wielofunkcyjny - możliwość pomiaru: pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji, jonów, tlenu w wodzie i w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury, - możliwość jednoczesnego pomiaru siedmiu mierzonych wielkości z obserwacją wyników na dotykowym, kolorowym 10" ekranie graficznym, - możliwość kontroli bieżących zmian wyniku w formie wykresu oraz graficznego przedstawienie wyników zebranej serii pomiarów, - funkcja miareczkowania, - kalibracja elektrody pH i czujnika przewodności w 1 do 5 punktów, czujnika tlenu w 2 punktach, - w funkcji pH automatyczne podstawianie odpowiedniej wartości pH wzorca w zależności od temperatury, - w funkcji przewodności automatyczne dobieranie współczynnika temperatury dla wody naturalnej i ultraczystej, - pamięć do 8 000 kompletów wyników, - wyjście USB, - funkcja „HOLD” umożliwiająca zatrzymanie wyniku widocznego na ekranie, - sygnalizacja pomiaru ustalonego „READY” (napis + dźwięk), - pamięć daty przyszłej kalibracji, - kalibracja elektrody pH w 1 do 5 punktów. - automatyczne wykrywanie wartości buforów, wprowadzanych przez użytkownika. - automatyczna zmiana pamiętanej wartości wzorca pH (zgodnego z GUM lub NIST) wraz ze zmianą temperatury, - automatyczna ocena stanu elektrody, - pamięć wyników i charakterystyk elektrod niezależna od zasilania, - funkcja zegara z kalendarzem, - język polski, angielski i niemiecki, - klasa szczelności IP64, - gwarancja minimum 24 miesiące, - zakres pomiaru: min. 6-20 pH, - dokładność: ±0,001 pH, - kompensacja temperatury: -5 ÷ 110 °C, - Impedancja wejściowa: >1012Ω, - Rezystancja: zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej, - zasilanie: zasilacz 15 V / 1 A, - waga: nie większa niż 1410 g - wymiary (mm): nie większe niż L = 322, W = 232, H = 34 / 30, - do pH metru dołączone oprogramowanie zbierające dane oraz program odczytu raportów kalibracji. | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Elektroda pH - przeznaczona do pomiaru pH cieczy zawierających silne kwasy i zasady (poza fluorowodorowym i stężonymi NaOH i KOH), - zakres pomiarowy: 0 ÷ 14 pH, - zakres temperatury: 0 ÷ 90 °C , - punkt zerowy: 7 ±0,3 pH, - membrana: szklana, kulista, - łącznik: teflon, - elektrolit: żel KCl, - półogniwo odniesienia: Ag / AgCl , - impedancja: < 120 MΩ (w 25 °C ), - średnica korpusu: 12,0 mm ±0,5 mm, - długość bez oprawki: 155 mm ±5 mm, - materiał korpusu: szkło, - złącze: BNC-50, - maksymalne ciśnienie cieczy: do 3 bar. | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Elektroda pH - przeznaczona do roztworów wodnych w próbkach o niewielkiej pojemności od ok. 0,4 ml, - stożkowy kształt jonoczułej membrany i łatwo dostępny ceramiczny łącznik elektrolityczny ułatwiający czyszczenie elektrody, - korpus elektrody z bocznym otworem, umożliwiającym w razie potrzeby uzupełnianie lub wymianę roztworu odniesienia, - elektroda wyposażona w niskoszumowy kabel ekranowany z dodatkową warstwą półprzewodzącą w celu skutecznego wytłumienia zakłóceń wywołanych obecnością ładunków elektrycznych, - zakres pomiarowy: 0 ÷ 14 pH, - zakres temperatury: 0 ÷ 60 °C, dla krótkotrwałych pomiarów 80 °C, - oporność membrany: 200 ÷ 500 MΩ w 20 °C, - punkt zerowy: 7 ±0,5 pH, - elektroda odniesienia: Ag/AgCl, - roztwór odniesienia: 3,0 M KCl +AgCl, - średnica węższej części korpusu: 6,5 mm ±0,5 mm, - średnica szerszej części korpusu: 12,0 mm ±0,5 mm, - długość bez oprawki: 120 mm ±5 mm, - minimalna głębokość zanurzenia: 25 mm, - maksymalna głębokość zanurzenia: 90 mm, - materiał korpus: szkło, - kształt membrany: stożkowa, - typ łącznika: ceramiczny, - długość kabla: ok. 1 m, - złącze: BNC-50. | sztuka | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw samopoziomujący - umożliwiający utrzymywanie w pionie elektrod i czujników stosowanych podczas pomiarów pH, przewodności lub jonometrycznych oraz innych pomiarów fizykochemicznych, - uchwyt statywu umożliwiający zamontowanie do 3 elektrod o średnicy korpusu 12 mm z oprawkami kabla o średnicy 16 mm oraz jednego czujnika temperatury z oprawką o średnicy do 11 mm, - długość obydwu ramion po 20 cm, - możliwość obrotu ramienia o 360 stopni, umożliwiający swobodne dopasowanie elektrod do położenia badanej próbki, - podstawa obciążona żeliwną wkładką zapewniającą stabilność statywu. | sztuka | 1 |  |  |  |  |
| Łączna cena brutto: |  |  |  |  |  |  |  |

* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumn przez wpisanie wymaganych informacji, tak aby Zamawiający mógł ocenić czy dany produkt spełnia wymagania.

W przypadku nie wypełnienia kol. E-H oferta podlega odrzuceniu, na podstawie art. 226 pkt 5 uPzp.

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM BĄDŹ OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ