Opis przedmiotu zamówienia   zał. nr 2
Przedmiot zamówienia: Zadanie 1 – Procesor tkankowy próżniowy
	L.p.
	Nazwa przedmiotu zamówienia
	Jedn. m.
	Ilość
	Cena netto
	Wartość

netto
	Podatek

VAT
	Wartość

brutto

	1
	Procesor tkankowy próżniowy
	szt.
	1
	
	
	
	


	Lp.
	PARAMETR WYMAGANY
	Wymagalność
	Należy potwierdzić wpisując  słowo TAK, a w przypadku parametru, funkcji oferowanej, strony www lub okresu gwarancji itp. opisać zgodnie z wymaganiem w kol. Nr 3  * (wpisać, podać poniżej w wierszach)
	uwagi

	
	Nazwa i typ aparatu :………………………………………………………...

	
	Producent :……………………………………………………………………

	
	Przeznaczenie aparatu : 



	
	Rok produkcji aparatu - 2025 lub  2026  (urządzenie nowe, nieużywane) ………………….

	I
	Procesor tkankowy próżniowy

	1
	Procesor tkankowy próżniowo-ciśnieniowy
	TAK
	
	


	2
	Możliwość przeprowadzania minimum 300 kasetek w jednym cyklu przy pełnym załadunku oraz minimum 150 przy połowie załadunku.
	TAK
	
	

	3
	Program – ½ wsadu komory reakcyjnej – przeprowadzanie materiału tkankowego do minimum 150 kasetek w zmniejszonej objętości odczynników.
	TAK
	
	

	4
	Możliwość jednoczesnego procesowania 2 koszy na minimum 150 kasetek lub 4 koszy na minimum 70 kasetek.
	TAK
	
	

	5
	Dwa zestawy koszy na kasetki: 2 kosze po minimum 150 kasetek i 4 kosze na minimum 70 kasetek.
	TAK
	
	

	6
	Łączna liczba pojemników na parafinę min. 4 szt.
	TAK, podać
	
	

	7
	System automatycznego uzupełniania parafiny w zbiornikach roboczych z pojemnika buforowego.
	TAK
	
	

	8
	Pojemność zbiorników parafinowych min. 4 litry każdy.
	TAK, podać
	
	

	9
	Możliwość całkowitego wyjęcia wszystkich pojemników parafinowych celem ich łatwego i wygodnego opróżnienia poza urządzeniem.
	TAK
	
	

	10
	Min. dwa ultradźwiękowe czujniki poziomu odczynnika w komorze reakcyjnej.
	TAK
	
	

	11
	Automatyczny zamek pokrywy komory reakcyjnej.
	TAK
	
	

	12
	Możliwość awaryjnego otwarcia pokrywy komory reakcyjnej w przypadku braku zasilania.
	TAK
	
	

	13
	Ogrzewana pokrywa komory reakcyjnej: od temp. otoczenia do min.  65°C.
	TAK, podać
	
	

	14
	Wewnętrzna powierzchnia pokrywy komory reakcyjnej pokryta teflonem dla łatwego utrzymania w czystości.
	TAK
	
	

	15
	Liczba butli na odczynniki min. 10 szt.
	TAK, podać
	
	

	16
	Liczba butli na odczynniki czyszczące min. 2 szt.
	TAK, podać
	
	

	17
	Liczba butli na kondensat min. 1.
	TAK, podać
	
	

	18
	Pojemność butli odczynnikowych min. 4,5 l każda.
	TAK, podać
	
	

	19
	Możliwość całkowitego wyjęcia wszystkich butli odczynnikowych celem ich łatwego i wygodnego opróżnienia poza urządzeniem.
	TAK
	
	

	20
	Minimalny zakres temperaturowy topienia parafiny: 50-75°C.
	TAK, podać
	
	

	21
	Minimalny zakres regulacji temperatury pracy parafiny w komorze: 55°C -65°C.
	TAK, podać
	
	

	22
	Minimalny zakres regulacji temperatury dla odczynników odwadniających: od temperatury otoczenia do 65°C.
	TAK, podać
	
	

	23
	Fabryczny, predefiniowany program cyklu czyszczącego zabezpieczony przed edycją.
	TAK
	
	

	24
	Czas pojedynczego kroku: 0 ~ 23 godzin 59 minut.
	TAK
	
	

	25
	Możliwość ustawienia nie mniej niż 90 programów odwadniających po minimum 13 kroków każdy.
	TAK
	
	

	26
	Możliwość przypięcia do kranu startowego min. 4 programów ulubionych do szybkiego uruchamiania.
	TAK
	
	

	27
	Kolorowy ekran dotykowy LCD do kontroli urządzenia.
	TAK
	
	

	28
	Wykończenie górnej powierzchni urządzenia ułatwiające czyszczenie.
	TAK
	
	

	29
	Podświetlenie komory z odczynnikami dla zapewnienia łatwej wizualnej oceny poziomu odczynników.
	TAK
	
	

	30
	System podłączenia butli odczynnikowych do procesora w oparciu o trwałe metalowe szybko-złączki.
	TAK
	
	

	31
	System automatycznego sprawdzania kluczowych parametrów procesu oraz ostrzegania przed startem w przypadku dysfunkcji któregokolwiek z nich.
	TAK
	
	

	32
	System automatycznego przełączania na zasilanie awaryjne w przypadku awarii zasilania.
	TAK
	
	

	33
	Powrót do normalnej pracy po awarii zasilania poprzedzony automatycznym sprawdzeniem kluczowych parametrów pracy urządzenia.
	TAK
	
	

	34
	Wymienny filtr z węglem aktywnym, demontowany bez użycia narzędzi.
	TAK
	
	

	35
	Trwały zawór rotacyjny z pokryciem ceramicznym.
	TAK
	
	

	36
	System zarządzania jakością i zużyciem odczynników (RMS) z możliwością eksportu danych na nośnik USB.
	TAK
	
	

	37
	Możliwość ograniczenia dostępu do urządzenia poprzez zdefiniowanie użytkowników o różnym poziomie dostępu min.: Użytkownik / Administrator zapobiegający nieautoryzowanemu dostępowi do urządzenia.
	TAK
	
	

	38
	Możliwość definiowania haseł dostępu: literowych i cyfrowych.
	TAK
	
	

	39
	Min. 3 gniazda USB, min. 1 interfejs sieciowy.
	TAK, podać
	
	

	40
	Funkcja opóźnionego startu: programowalna do min. 7 dni.
	TAK
	
	

	41
	Automatyczna blokada urządzenia na czas topienia parafiny z możliwością wyłączenia.
	TAK
	
	

	42
	Możliwość definiowania grup odczynników.
	TAK
	
	

	43
	System automatycznej rotacji odczynników w ramach grup, bez konieczności przekładania butli odczynnikowych.
	TAK
	
	

	44
	Możliwość wyłączenia systemu autorotacji i pracy w trybie manualnej rotacji butli odczynnikowych.
	TAK
	
	

	45
	Urządzenia wyposażone w koła transportowe z możliwością blokady ich ruchu.
	TAK
	
	

	46
	Demontowalne sitko filtracyjne w komorze reakcyjnej zabezpieczone śrubą odkręcaną bez użycia narzędzi.
	TAK
	
	

	47
	Wysuwana tacka z wkładkami z woskowanego papieru na resztki parafiny z komory parafinowej dla łatwego czyszczenia.
	TAK
	
	

	48
	System kondensacji oparów z komory reakcyjnej do łatwo wyjmowanej od frontu butli.
	TAK
	
	

	49
	System detekcji prawidłowej instalacji butli z odczynnikami.
	TAK
	
	

	50
	System skróconego automatycznego sprawdzania poprawności pracy urządzenia uruchamiany automatycznie bezpośrednio przed rozpoczęciem procesu.
	TAK
	
	

	51
	Automatyczna blokada uruchomienia procesu przy niewłaściwym układzie butli z odczynnikami.
	TAK
	
	

	52
	Możliwość zdefiniowania własnych procesów.
	TAK
	
	

	53
	Urządzenie pozwala na kontrolę stopnia zużycia odczynników rejestrując liczbę przeprocesowanych kasetek, dni.
	TAK
	
	

	54
	Brak podświetlenia butli odczynnikowych w przypadku ich niewłaściwego podłączenia.
	TAK
	
	

	55
	Zaprogramowane w urządzeniu 3 programy producenta (nieedytowalne) dla: materiał biopsyjny, materiał standardowy, materiał standardowy (tryb nocny).
	TAK
	
	

	56
	Urządzenie wyposażone w oświetlenie LED informujące użytkownika o statusie pracy.
	TAK
	
	

	57
	Alarm lokalny i zdalny informujący o błędach.
	TAK
	
	

	58
	Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów.
	TAK
	
	

	59
	Automatyczne przypominanie o uruchomieniu procesu czyszczącego po zakończeniu procesu odwadniania tkanek.
	TAK
	
	

	II
	Wyposażenie i inne

	60
	Aplikacja producenta dedykowana do urządzenia, przeznaczona dla urządzeń mobilnych typu tablet, smartphone pracujących na systemach Android i iOS umożliwiająca:

- możliwość podłączenia kilku procesorów pod jedno konto i jednoczesne zdalne monitorowanie pracy kilku urządzeń.

- podgląd bieżącego statusu pracy urządzenia

- czas rozpoczęcia i zakończenia programu

- aktualny krok programu

- liczba procesowanych kaset

- podgląd harmonogramu wymiany odczynników

- podgląd tygodniowego raportu diagnostycznego urządzenia

- podgląd błędów i ostrzeżeń z urządzenia

- podgląd historii pracy urządzenia
	TAK
	
	

	61
	Możliwość podłączenia do zewnętrznej wentylacji (gniazdo połączeniowe z tyłu urządzenia)
	TAK
	
	

	62
	Zewnętrzny zasilacz UPS o parametrach nie gorszych niż: baterie: 6x12V/9Ah; napięcie wyjściowe: 230 V; złącza wyjściowe: IEC C13
	TAK
	
	

	63
	Pakiet startowy/Wyposażenie dodatkowe:

- Parafina histopatologiczna z dodatkiem polimerów, w tym poliizobutylenu. Temperatura topnienia 54-56 °C. (pakowanie zewnętrzne karton +  worek foliowy). Parafina w formie granule / pelletu – 100 kg

- Metalowa foremka wielokrotnego użytku do zatapiania materiału tkankowego w parafinie. Wymiary foremki 37x24x7 mm – 40 szt.

- Metalowa foremka wielokrotnego użytku do zatapiania materiału tkankowego w parafinie. Wymiary foremki 24x24x7 mm – 40 szt.
	TAK podać
	
	

	III
	Pozostałe

	
	1
	Instalacja, uruchomienie, szkolenie, dostawa sprzętu w cenie zakupu urządzenia.
	TAK
	
	

	
	2
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej - przy dostawie, karta gwarancyjna – przy dostawie. Deklaracja zgodności CE/IVD.
	TAK
	
	

	
	3
	Wykonawca zapewnia trwałości produktu i gwarancji proponowanego wyrobu.

Gwarancja producenta udzielona przez wykonawcę ( sprzętu i oprogramowania) wymagana minimum 40 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego, obejmuję naprawę lub zmianę wyrobu. Ponadto wykonawca zapewnia dostępność oryginalnych lub równoważnych części zamiennych przez czas przewidywanego cyklu życia wyrobu, co najmniej przez 5 lat od daty wygaśnięcia gwarancji.
	TAK podać


	
	

	
	4
	Szkolenie w zakresie obsługi dla pracowników medycznych oraz obsługi technicznej dla pracowników Sekcji Aparatury Medycznej. Potwierdzenie dokumentem – świadectwem uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy lub protokołem dla osób przeszkolonych z zasad używania, eksploatacji urządzenia. Jeżeli w czasie instalacji i dostawy sprzętu nie będzie możliwości przeszkolenia użytkownika końcowego – szkolenie zostanie umówione w innym terminie.
	TAK
	
	

	
	5
	Proponowany wyrób spełnia kryteria określone w dyrektywie dotyczącej wyrobów medycznych 93/42/EWG oraz w normie EN IEC 60601-1 lub równoważnej,  definiujące elektryczny sprzęt medyczny.
	TAK

	
	

	
	6
	Przeglądy okresowe w okresie trwania gwarancji na koszt dostawcy, zgodnie z zaleceniami producenta. Bezpłatne naprawy w okresie trwania gwarancji – w tym koszt przesyłki.
	TAK
	
	

	
	7
	Każdy dzień przestoju spowodowany niesprawnością oferowanego sprzętu przedłuża okres gwarancji.
	TAK
	
	

	
	8
	Czas reakcji serwisu do 24 h od zgłoszenia awarii
	TAK
	
	

	
	9
	W przypadku, gdy naprawa w okresie gwarancji nie odniesie rezultatu, urządzenie podlega wymianie na nowe.
	TAK
	
	

	
	10
	W przypadku, gdy okres niesprawności przekracza 7 dni roboczych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzenia zastępczego na czas naprawy.
	TAK
	
	

	
	11
	Wykonawca zapewni pełny autoryzowany serwis przez uprawnioną jednostkę gwarantująca skuteczną interwencję serwisową w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym dla oferowanego sprzętu.
	TAK podać nazwę, adres siedziby i nr tel.  kontaktowe
	
	

	
	12
	Aparatura dopuszczona do obrotu na terytorium Polski, posiadająca wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, itp. oraz spełniająca wszelkie wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi.
	TAK
	
	

	
	13
	Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów,  poza materiałami eksploatacyjnymi.
	TAK
	
	

	
	14
	Dotyczy produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 07.04.22r. (Dz.U. 2022.  Nr 107 poz. 974) - deklaracja CE certyfikat dla wszystkich klas wyrobu medycznego , (wymóg dotyczy wyłączenie wyrobów medycznych i nie dotyczy np. zestawów komputerowych, oprogramowania systemowego na PC oraz urządzeń peryferyjnych IT) 
	TAK podać numer, datę oraz nazwę wystawcy dokumentu
	
	

	
	15
	Po upływie okresu gwarancji „pełnej”, orientacyjny  koszt rocznej/kwartalnej/miesięcznej* (aktualny na dzień składania ofert)  obsługi serwisowej urządzenia  wynosi ................*zł. brutto + materiały eksploatacyjne /wymienić jakie i podać koszt -  jeśli dotyczy*/ ..............................
	Tak, podać koszt
	
	


Objaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia.
1. Dla umożliwienia Zamawiającemu weryfikacji informacji dot. urządzeń w ofercie odnośnie spełnienia parametrów lub warunków  granicznych urządzenia lub jego elementów i/lub ich wartości (podane w tabelach zadań przez wykonawcę ) zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dostarczenia  materiałów opisowych pochodzących od producenta, na etapie oceny i badania ofert: oryginalne ulotki, katalogi, opisy przedmiotu zamówienia, dokumentację techniczną oferowanego sprzętu/ przedmiotu zamówienia, product date, instrukcje obsługi, lub stosowne oświadczenie wykonawcy itp. 

2. Stosowne materiały opisowe pochodzące od producenta należało będzie założyć będzie w oryginale lub jako kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem do składanej oferty. Dane  z tabeli technicznej muszą znajdować swoje potwierdzenie w danych produktowych producenta.

3. Zaoferowane według ww. wymagań urządzenia muszą być i gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji po stronie Zamawiającego z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych.

4. Na dostarczone urządzenia medyczne  wykonawca udzieli: 
 - gwarancji producenta  i rękojmię w  obejmującą w szczególności  wszelkie naprawy  łącznie z materiałami i wymianą elementów zestawu i jego  podzespołów, konserwacje,  przeglądy techniczne z okresowymi przeglądami obowiązkowymi wraz z materiałami , które podlegają obowiązkowej wymianie w ramach serwisu,  wykonywanymi zgodnie z zaleceniami producenta  (gwarancja obejmuje wszelkie koszty w tym, w szczególności koszty, robocizny, materiałów,  dojazdu, wyżywienia i noclegu serwisantów itp. Po upływie gwarancji Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny oraz sprzedaż części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych przez minimum okres wymagany w ww zał. nr 2 po upływie okresu gwarancji

5. Wykonawca zapewnia na własny koszt i we własnym zakresie dostawę i montaż urządzenia we  
       wskazanym miejscu Szpitala, prezentację i  szkolenie dla personelu przygotowujące do pracy na 
        urządzeniu. Dostawa urządzenia do magazynu Szpitala  jest niezależna od terminu faktycznego montażu    
         urządzenia i prezentacji, które zostaną uzgodnione miedzy stronami po zawarciu umowy.

6.Wymagania postawione przez Zamawiającego  dotyczące parametrów i funkcji zamawianego urządzenia i pozostałych wymogów, stanowią wymóg minimalny jakiemu musi odpowiadać oferowany sprzęt. Oferowane urządzenia muszą wymagane, minimalne parametry i funkcje  faktycznie posiadać. W przypadku braku potwierdzenia oferowanego/wymagalnego parametru, poprzez umieszczenie wpisu „NIE” lub nie umieszczeniu żadnego w którymkolwiek wierszu wpisu – zgodnie z nakazem, albo zaoferowanie urządzenia o parametrze gorszym niż wymagany dopuszczalny, oferta wykonawcy traktowana będzie jako niezgodna  opisem przedmiotu zamówienia. 

7. Za nie odpowiadającą  treści SWZ uznana będzie  taka oferta, w której wykonawca mimo wpisania w kolumnach tabel  oświadczeń „TAK” lub podanych opisów lub  zaoferuje urządzenie, które danego parametru technicznego, funkcji itp. nie będzie w rzeczywistości  posiadało. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości w toku badania ofert dotyczących, podanych informacji przez wykonawcę w ofercie, które dotyczyć będą parametrów, funkcji lub właściwości oferowanego urządzenia, Zamawiający zastrzega sobie, prawo do sprawdzenia wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrów technicznych za  pomocą wszystkich dostępnych środków, m.in. poprzez strony WWW. oraz  wystąpienie do Wykonawcy o udostępnienie stosownego dokumentu lub oświadczenia producenta oferowanego urządzenia celem weryfikacji oraz prezentację oferowanego sprzętu przed rozstrzygnięciem przetargu
8. W ofercie należy podać nazwę producenta, typ, model lub numer katalogowy (numer konfiguracji lub part numer) oferowanego sprzętu umożliwiający jednoznaczną identyfikację oferowanej konfiguracji oraz  stronę internetową producenta. Nie dopuszcza się modyfikacji na drodze Producent-Zamawiający. Zmawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia reżimu gwarancyjnego oraz dostarczonej konfiguracji na dedykowanej stronie internetowej producenta sprzętu. 
1

