załącznik nr 6d do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTRU ZAMÓWIENIA –ZADANIE 4 MYJNIA DEZYNFEKTOR  - 1 SZT.

- Pełna nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………….

- Typ, model (podać):……………………………………………………………………………….

- Producent, kraj pochodzenia (podać):……………………………………………………………..

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | Wyszczególnienie parametru technicznego | ### Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Myjnia – dezynfektor przelotowa do narzędzi chirurgicznych i osprzętu laparoskopowego, , z suszeniem w myjni, pojemność komory 10-12 tac narzędziowych. | ### TAK |  |
|  | Rok produkcji 2026 r. | ### TAK, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V 3-fazowe, moc pobierana od 13 do 15 kW | TAK, podać |  |
|  | Ogrzewana elektrycznie. Moc elementów grzejnych komory od 10 do 12 kW | TAK, podać |  |
|  | W pełni przeszklone drzwi, automatycznie otwierane w płaszczyźnie pionowej. | TAK |  |
|  | System bezdotykowej obsługi drzwi poprzez wbudowany sensor optyczny umożliwiający otwarcie oraz zamknięcie drzwi zbliżając dłoń do panelu sterującego nie wymagając jego dotknięcia. | TAK |  |
|  | Pojemność komory myjącej, co najmniej 260 litrów. | ### TAK, podać |  |
|  | Komora wykonana ze stali AISI 316L lub lepszej gatunkowo, termicznie izolowana. | ### TAK, podać |  |
|  | Wymiary urządzenia: - szerokość 685 mm, - wysokość 2300 mm, - głębokość 690 mm. | ### TAK, podać |  |
|  | Wymiary komory (minimum): - szerokość 550 mm, - wysokość 795 mm, - głębokość 580 mm. | ### TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia do 300 kg | ### TAK, podać |  |
|  | Myjnia posiadająca możliwość umieszczenia w niej minimum 4 pojemników na detergenty o pojemności 5L każdy | ### TAK, podać |  |
|  | Pojemność komory minimum 10-12 tac narzędziowych DIN o wymiarach 480 x 250 x 50 mm | ### TAK, podać |  |
|  | Trzy przyłącza wody wyposażone w przepływomierze: woda zimna, ciepła i zdemineralizowana. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w bojlery do wstępnego podgrzewania wody w postaci dwóch zbiorników umieszczonych nad komorą mycia, zamontowanych w obrębie obudowy urządzenia. Zbiornik do wody ciepłej oraz demineralizowanej wyposażone w niezależne systemy ich obsługi w postaci własnych grzałek elektrycznych, termostatów, czujników temperatury oraz poziomu wody. Moc elementów grzejnych każdego z bojlerów max 4,5 kW. | TAK, podać |  |
|  | Wbudowany system oszczędzania wody demineralizowanej. Możliwość odzyskania tej wody po fazie dezynfekcji realizowane poprzez wypompowanie jej do jednego z bojlerów celem użycia do fazy mycia w następnym programie. | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w wydajny kondensator oparów zapobiegający zawilgoceniu instalacji wentylacyjnej szpitala. Kondensator wyposażony w system odzysku ciepła (ciecz – gaz) wykorzystywany do pogrzania wody demineralizowanej trafiającej do bojlera w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. | TAK |  |
|  | Urządzenie wyproszone w port RS232 służący do podłączenia myjni do centralnego systemu zarządzania | TAK |  |
|  | Wbudowane minimum dwa porty USB. Z czego jeden umożliwiający bezpośrednie skopiowanie archiwów myjni na zewnętrzny nośnik pamięci typu „pen-drive”. Natomiast drugi umożliwiający podłączenie do komputera w celu zmian parametrów pracy urządzenia. | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwy do dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Min. 40 programów (myjące i dezynfekujące). Wybór minimum trzech programów poprzez trzy dedykowane przyciski na panelu czołowym. | TAK, podać |  |
|  | W programach myjących cykle dezynfekcji termicznej z temperaturą do 95oC. | TAK |  |
|  | Kontrola temperatury za pomocą min. dwóch czujników PT 1000 umieszczonych w górnej części komory. | TAK |  |
|  | Alarmy i opisy wyświetlane na wyświetlaczu, optyczne i akustyczne w języku polskim. | TAK |  |
|  | Po obu stronach urządzenia płaski, kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej, co najmniej 3,4 cala współpracujący z panelem sterującym myjni wyposażonym w przyciski dotykowe (nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych których uruchomienie odbywa się poprzez „pchnięcie”). | TAK, podać |  |
|  | Możliwość obsługi wyżej opisanych przycisków w rękawiczkach. | TAK |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. | TAK |  |
|  | Rozbudowane oprogramowanie komputerowe do zarządzania myjnią, dające możliwość co najmniej: - możliwość wyboru sposobu dezynfekcji A0 lub czas - możliwość zmiany maksymalnego czasu napełniania wodą zimną, ciepłą i demineralizowaną - możliwość ustawienia twardości wody w stopniach francuskich - możliwość kalibracji czujników temperatury komory oraz czujnika temperatury powietrza - możliwość określenia ilości dozowanych środków w ml/fazę | TAK, podać |  |
|  | Myjnia wyposażona w oprogramowanie komputerowe archiwujące pozwalające odczytać archiwum przeprowadzonych cykli zawierające na ich temat informacji co najmniej o: - numerze wybranego programu - dacie startu programu - czasie startu programu - zadanym współczynniku A0 - osiągniętym współczynniku A0 - maksymalnej temperaturze podczas danego cyklu - czasie przeprowadzonego cyklu - ilości wykonanych faz - informacje o ewentualnych błędach | TAK, podać |  |
|  | Procesy mycia i dezynfekcji realizowane automatycznie, łącznie z opcją suszenia wsadu. | TAK |  |
|  | Możliwość wyłączenia i włączenia fazy suszenia dla każdego programu. | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o ewentualnych zakłóceniach w języku polskim wraz z szczegółowym opisem na wyświetlaczach – opis powinien zawierać powód wystąpienia błędu oraz proponowane czynności celem jego usunięcia. | TAK |  |
|  | Na wyświetlaczu informacje tekstowe oraz graficzne o bieżącym stanie urządzenia (faza, program, wartość współczynnika A0, temperatura, wizualizacja aktualnie wykonywanej czynności, wskaźnik postępu cyklu, czas do końca cyklu i pozostałe). | TAK |  |
|  | Dwa ramiona spryskująco-myjące (na górze i na dole komory). Dodatkowe ramiona na każdym poziomie wózka zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu. | TAK |  |
|  | Jedna wodna pompa cyrkulacyjna, wydajność pompy [l/min] – minimum 620. | TAK, podać |  |
|  | Zużycie wody na jedną fazę mycia max. 24[l]. | TAK, podać |  |
|  | Chłodzony spust wody dla ochrony instalacji kanalizacyjnej budynku przed wysoką temperaturą. Przyłącze kanalizacji w ścianie (max.DN50). | TAK, podać |  |
|  | Wlot wody do komory w jej dolnej części. | TAK |  |
|  | Wydajność systemu suszenia min. 150 m3/h. Powietrze rozprowadzane w komorze myjącej przez ramiona myjące. Możliwość nastawiania temperatury (w zakresie 60°C do 130°C) oraz czasu suszenia, odrębnie dla każdego procesu. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w filtr powietrza HEPA H14 oraz filtr wstępny. | TAK |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 56 dB | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyposażenia urządzenia we wbudowany zmiękczacz wody wyposażony w zbiornik soli umieszczony w dnie komory. | TAK |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia za pomocą diod LED o mocy ≤ 3W | TAK, podać |  |
|  | Min. 3 pompy perystaltyczne z czujnikiem kontroli poziomu oraz przepływomierzami z możliwością nastawy dozowania dla każdego programu oddzielnie z możliwością nastawy temperatury dozowania dla każdego środka osobno. | TAK, podać |  |
|  | Zewnętrzne panele wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 lub lepszej gatunkowo. | TAK |  |
|  | Drukarka termiczna istotnych parametrów procesu po stronie rozładowczej. | TAK, podać |  |
|  | System automatycznego opróżniania wody z komory, pompy wodnej oraz orurowania po skończonym cyklu. | TAK |  |
|  | Końcowe płukanie wodą zdemineralizowaną. | TAK |  |
|  | Myjnia nie wymagająca podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancyjnym możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (minimum trzech) | TAK |  |
|  | Urządzenie medyczne – potwierdzenie zgodności z regulacją MDR | TAK |  |
|  | Wyposażenie myjni dezynfektora: |  |  |
|  | Wózek załadowczy do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych o pojemności minimum 10 tac narzędziowych DIN ustawionych na pięciu poziomach z ramionami myjącymi zapewniającymi natrysk każdej mytej tacy od góry oraz dołu, z możliwością demontażu 4 poziomów mycia, wysokość każdego poziomu mycia minimum 75mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo – ilość 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Wózek załadowczy do mycia i dezynfekcji narzędzi laparoskopowych wyposażony w min. 35 przyłączy z czego min. 18 przyłączy dla narzędzi tubularnych długich, min. 8 przyłączy typu Luer-lock, min. 9 przyłączy na sylikonowych wężykach. Możliwość umieszczenia oraz podłączenia narzędzi kanałowych na górnym poziomie oraz jednocześnie umieszczenia do 4 tac DIN z instrumentami na dwóch niższych poziomach, gdzie wysokość każdego poziomu mycia nie mniej niż 80mm, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo – 1szt. | TAK, podać |  |
|  | Wózek załadowczy do mycia i dezynfekcji kontenerów sterylizacyjnych o pojemności minimum dwóch kontenerów wraz z pokrywkami o wymiarach 600x300x150 mm każdy, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304 (1.4301) lub lepszej gatunkowo – 1szt. | TAK, podać |  |
|  | Wózek transporotowy dedykowany do oferowanej myjni wyposażony w system ociekowy w postaci demontowalnego zbiornika na wodę – 2 szt. | TAK |  |
|  | Komplet startowych płynnych środków chemicznych (opakowania 5l): - myjący - 1 szt. - dezynfekcyjny - 1 szt. - konserwujący - 1 szt. | TAK |  |