załącznik nr 6b do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTRU ZAMÓWIENIA –ZADANIE 2 STERYLIZATOR PAROWY  - 1 SZT.

- Pełna nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………….

- Typ, model (podać):……………………………………………………………………………….

- Producent, kraj pochodzenia (podać):……………………………………………………………..

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | Wyszczególnienie parametru technicznego | ### Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sterylizator parowy przelotowy, rok produkcji 2026 r. | ### TAK |  |
|  | Pojemność́ komory 6 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285 lub równoważną | ### TAK |  |
|  | Wymiary komory 700 mm (w) x 700 mm (sz) x 1000 mm (g) )+/- 30mm | TAK, podać |  |
|  | Pojemność komory 490 l +/- 5L | ### TAK, podać |  |
|  | Wymiary całkowite 1950 mm (w) x 950mm (sz) x 1300 mm (g) +/- 30mm | ### TAK, podać |  |
|  | Waga max 850 kg | TAK, podać |  |
|  | Kanał uszczelki wykonany w sposób nieprzewężający światła komory | TAK |  |
|  | Ściany komory o grubości nie mniejszej niż 5 mm | TAK |  |
|  | Zewnętrzne panele wykonane ze stali AISI 304 | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, Moc całkowita od 40 do 42 kW | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja komory wykonana ze stali nierdzewnej AISI 316L | TAK |  |
|  | Pełne orurowanie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Wbudowana w sterylizator wytwornica pary, wyposażona w grzałki wykonane z wytrzymałego stopu INCOLOY, który gwarantuje wydłużoną żywotność tego elementu | TAK, podać |  |
|  | Wlot pary do komory poprzez dwa punkty w komorze umieszczone po przeciwnych stronach | TAK |  |
|  | Automatyczne drzwi przesuwane w płaszczyźnie pionowej, napędzane pneumatycznie przez siłownik umieszczony pod drzwiami na ich środku, wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamknięcie drzwi, gdy natrafią na opór | TAK |  |
|  | Wyświetlane informacje min. takie jak: temperatura, ciśnienie, program, czas cyklu, graficzny wykres temperatury i ciśnienia w czasie rzeczywistym | TAK, podać |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna danych cyklu | TAK |  |
|  | Automatyczny system regulacji poziomu wody poprzez czujnik | TAK |  |
|  | Sterylizator w pełni sterowany przez PLC (Programowalny Kontroler Logiczny), zgodnie z programem wybranym przez użytkownika. | TAK |  |
|  | 2 platynowe czujniki temperatury w komorze - z klasą tolerancji A według normy EN 60751 lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Wbudowana pułapka pary w celu zapobiegania powstawania kondensatu w komorze | TAK |  |
|  | Dotykowy, kolorowy wyświetlacz o przekątnej min 7 cali | TAK, podać |  |
|  | Możliwość utworzenia min. 30 nowych programów sterylizacji, całkowicie konfigurowalnych | TAK, podać |  |
|  | Wybór co najmniej 8 programów: narzędzia, tekstylia, guma, szybkie tekstylia, kontenery, priony, bowie&dick, test szczelności | TAK, podać |  |
|  | Możliwość uruchomienia z poziomu wyświetlacza trybu czyszczenia komory. Uruchomienie systemu musi wstrzymać ogrzewanie płaszcza komory. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania różnych kodów dla min. 50 różnych użytkowników | TAK, podać |  |
|  | Automatycznie zamknięcie otwartych drzwi w przypadku nagłego zaniku zasilania realizowane poprzez siłownik pneumatyczny | TAK |  |
|  | Trzy opcje suszenia: próżnią , próżnią + powietrze, próżnią + para. | TAK |  |
|  | Presostaty na zasilaniu wody zmiękczonej, demineralizowanej i powietrzu sprężonym monitorujące ciśnienie tych mediów. W przypadku wykrycia niskiego ciśnienia sygnalizacja na wyświetlaczu sterylizatora. | TAK, podać |  |
|  | Zbiornik wody do recyrkulacji wody z pompy próżniowej w celu zmniejszenia jej zużycia. | TAK |  |
|  | Zgodność́ z MDR (UE) 2017/745, Dyrektywy 2014/68/EU, budowa, konstrukcja i wykonanie zgodna z normą PN EN 285 lub równoważną, konstrukcja umożliwiająca wykonanie wszystkich czynności walidacyjnych | TAK |  |
|  | Interfejs urządzenia wyposażony w czytnik kart SD ze slotem umieszczonym na przednim panelu obudowy sterylizatora | TAK, podać |  |
|  | Filtr antybakteryjny - wlot powietrza do wyrównania ciśnień́ odbywa się przez filtr, który zatrzymuje mikroorganizmy, bakterie, cząsteczki, itp. (skuteczność́ zatrzymywania wynosi ≥99,995% dla cząsteczek powyżej 0,3 um). | TAK |  |
|  | Uszczelka dociskana parą | TAK |  |
|  | 2 manometry umieszczone na frontowym panelu nad wyświetlaczem. | TAK |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji 2 bezpłatne przeglądy po każdym roku eksploatacji wraz z bezpłatną wymianą filtra sterylnego. | TAK |  |
|  | W przypadku awarii bezpłatne wymiany uszczelki komory w okresie gwarancji. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się dostosować media dla sterylizatora m.in. doprowadzić przewód zasilający z rozdzielnicy głównej uzupełnić zabezpieczenia, zaktualizować projekt w tym zakresie oraz zrobić pomiary elektryczne. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się usunąć obecny w miejscu instalacji stary sterylizator i przetransportować go we wskazane przez Zamawiającego miejsce. | TAK |  |
|  | Droga transportowa do miejsca instalacji posiada zwężenia i przeszkody w postaci ścianek, drzwi, grzejników i innych instalacji wodnych oraz gazowych. Wykonawca zobowiązuje się do demontażu i późniejszej odbudowy ww. elementów co umożliwi przetransportowanie oferowanego sterylizatora do miejsca instalacji. | TAK |  |
|  | Wyposażenie sterylizatora: |  |  |
|  | Wózek wsadowy do wnętrza komory o pojemności 4 STE umożliwiający umieszczanie na nim kontenerów sterylizacyjnych lub koszy drucianych – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek transportowy kompatybilny ze sterylizatorem oraz wózkiem wsadowym – 2 szt. | TAK |  |