załącznik nr 6a do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTRU ZAMÓWIENIA –ZADANIE 1 APARAT ULTRASONOGRAFICZNY  - 1 SZT.

- Pełna nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………….

- Typ, model (podać):……………………………………………………………………………….

- Producent, kraj pochodzenia (podać):……………………………………………………………..

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| lp. | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane do prezentacji, rok produkcji 2026, wyklucza się aparaty demo, rekondycjonowane itd. | TAK, podać |  |
| 2. | Aparat USG dedykowany na blok operacyjny, oddziały intensywnej terapii, anestezjologii, medycyny ratunkowej | TAK |  |
| 3. | Aparat o czasie uruchamiania poniżej 60s od włączenia i poniżej 10s z trybu czuwania | TAK, podać |  |
| 4. | Dotykowy, płaski monitor obrazowy wysokiej rozdzielczości min. 1920x1024 pixeli, kolorowy, cyfrowy typu LCD, LED lub OLED o przekątnej ekranu min 15", służący do sterowania aparatem, bez wystających pokręteł i klawiszy, całkowicie zmywalny. | TAK, podać |  |
| 5. | Aparat wyposażony w czujnik natężenia oświetlenia pozwalający na automatyczne dostosowanie jasności obrazu do warunków otoczenia | TAK |  |
| 6. | Min. 3 aktywne, jednakowe gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  |
| 7. | Możliwość jednoczesnego podłączenia wszystkich oferowanych głowic | TAK |  |
| 8. | Zainstalowane w aparacie oprogramowanie do sprawdzania jakości głowic | TAK |  |
| 9. | Zasilanie akumulatorowe zapewniające ponad 110 minut normalnej pracy aparatu. | TAK, podać |  |
| 10. | Wyświetlacz stanu naładowania baterii i pozostałego czasu pracy | TAK |  |
| 11. | Ciężar aparatu wraz z wbudowanym akumulatorem (bez głowic) poniżej 7 kg | TAK, podać |  |
| 12. | Minimalny częstotliwości pracy aparatu wynikający z częstotliwości pracy głowic 2,0-22,0 MHz | TAK, podać |  |
| 13. | Wbudowany dysk stały (SSD) o pojemności min. 120 GB | TAK, podać |  |
| 14. | Długość filmu w pamięci CINE min. 160 s | TAK, podać |  |
| 15. | Dedykowany wózek jezdny do aparatu z regulacją wysokości min. 35 cm | TAK, podać |  |
| 16. | Zasilanie 230 VAC ±10%, 50Hz | TAK |  |
| 17. | Wbudowana ładowarka akumulatora ultrasonografu | TAK |  |
| 18. | Maksymalne wymiary podstawy 55x55 cm | TAK, podać |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
| 19. | B-mode (2D) | TAK |  |
| 20. | Min. 8 stref regulacji wzmocnienia TGC | TAK, podać |  |
| 21. | Zakres dynamiki obrazu B obejmujący przedział min. 40 - 100dB | TAK, podać |  |
| 22. | Głębokość obrazowania aparatu min. od 2,0 – 35,0 cm. | TAK, podać |  |
| 23. | Obrazowanie w układzie skrzyżowanych ultradźwięków (nadawanie i odbiór) | TAK |  |
| 24. | Automatyczna optymalizacja przy pomocy jednego przycisku parametrów obrazu 2D (min. wzmocnienie) i PWD (min. skala i linia bazowa) | TAK, podać |  |
| 25. | Cyfrowa filtracja szumów – wygładzanie ziarnistości obrazu B bez utraty rozdzielczości | TAK |  |
| 26. | Zoom dla obrazów „na żywo" i zatrzymanych. | TAK |  |
| 27. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach. | TAK |  |
| 28. | Oprogramowanie do badań min. - Brzusznych - Kardiologicznych - Opłucnej - Mięśniowo – szkieletowych - Nerwów - Procedur interwencyjnych - Małych narządów - Naczyniowych - Kardiologicznych przezprzełykowych | TAK |  |
| 29. | M-mode | TAK |  |
| 30. | Liczba ustawień różnych prędkości prezentacji w trybie M-mode > 6 | TAK, podać |  |
| 31. | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 32. | Możliwość wprowadzenia obrazowania M-mode i anatomiczny M-mode na pętlach obrazowych 2D odtwarzanych z pamięci aparatu | TAK |  |
| 33. | M-mode i anatomiczny M-mode w trybie kolorowego dopplera | TAK |  |
| 34. | Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
| 35. | Ilość map kolorów minimum 6 | TAK, podać |  |
| 36. | Możliwość jednoczesnej prezentacji w czasie rzeczywistym na podzielonym ekranie obrazu w trybie B i w trybie B+kolor doppler | TAK |  |
| 37. | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PWD) | TAK |  |
| 38. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze pulsacyjnym ≥ 8,5 m/s. | TAK, podać |  |
| 39. | Regulacja wielkości bramki w zakresie min. 1 – 15 mm | TAK, podać |  |
| 40. | Korekcja kąta min. ± 89° | TAK, podać |  |
| 41. | Triplex-mode (B+CD/PD+PWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 42. | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  |
| 43. | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie korekcji w dopplerze ciągłym ≥ 13,0 m/s. | TAK, podać |  |
| 44. | Triplex-mode (B+CD/PD+CWD) w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
| 45. | Kolorowy i spektralny doppler tkankowy | TAK |  |
| 46. | Obrazowanie z poprawą wizualizacji igły biopsyjnej, z regulacją kąta padania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| POMIARY |  |  |  |
| 47. | Pakiet pomiarowy ogólny: Dystans, obwód, powierzchnia, zwężenie, kąty Dedykowane pomiary: Kardiologiczne, mięśniowo-szkieletowe, naczyniowe. | TAK |  |
| 48. | Automatyczny obrys spektrum dopplera i automatyczne wyznaczenie parametrów przepływu (minimum PI, RI, PS, ED, HR) | TAK |  |
| 49. | Pomiary automatyczne: - automatyczny pomiar CO (cardiac output) oraz VTI - automatyczny pomiar średnicy żyły głównej dolnej w czasie rzeczywistym (IVC) podczas cykli oddechowych - automatyczna detekcja linii B (B-lines) z możliwością przyporządkowania konkretnego wyniku do odpowiadającego segmentu płuc | TAK |  |
| 50. | Oparte na sztucznej inteligencji obrazowanie umożliwiające identyfikację anatomii nerwów w regionalnej anestezji | TAK |  |
| 51. | Oprogramowanie do wyznaczania rozmiaru cewnika na podstawie pomiaru średnicy naczynia | TAK |  |
| GŁOWICE ULTRADŹWIĘKOWE |  |  |  |
| 52. | GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwością pracy do badań brzusznych | TAK, podać typ głowicy |  |
| 53. | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 2,0 – 5,0 MHz | TAK, podać |  |
| 54. | Minimum 190 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy | TAK, podać |  |
| 55. | Kąt pola obrazowania > 65° | TAK, podać |  |
| 56. | Głębokość obrazowania > 35 cm | TAK, podać |  |
| 57. | GŁOWICA LINIOWA szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy wykonana w technice pojedynczego, spolaryzowanego kryształu (np. PureWave, Single Crystal lub równoważne) | TAK, podać typ głowicy |  |
| 58. | Zakres częstotliwości pracy głowicy obejmujący przedział min. 5.0 - 19,0 MHz | TAK, podać |  |
| 59. | Ilość kryształów w głowicy min. 190 | TAK, podać |  |
| 60. | Szerokość pola obrazowania z zakresu min. 37-41 mm | TAK, podać |  |
| 61. | Konfigurowalne przyciski w korpusie głowicy – min. 4 przyciski | TAK, podać |  |
| 62. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |
| 63. | Obrazowanie panoramiczne w trybie B – min. 50 cm | TAK, podać |  |
| 64. | BEZPRZEWODOWA GŁOWICA (dopuszcza się jedną głowicę convex-linia lub dwie osobne convex i linia) | TAK, podać typ głowicy |  |
| 65. | GŁOWICA CONVEX 2D szerokopasmowa do badań brzusznych, zakres częstotliwości pracy obejmujący przedział 2,5 – 4,5 MHz, ilość kryształów w głowicy min. 125, kąt pola skanowania min. 55 stopni, | TAK, podać |  |
| 66. | GŁOWICA LINIOWA 2D, zakres częstotliwości obejmujący przedział 5,0 – 12,0 MHz, ilość kryształów w głowicy min. 190, szerokość pola obrazowania z zakresu 37-41 mm | TAK, podać |  |
| 67. | Zintegrowana z aparatem bezprzewodowa ładowarka do głowicy | TAK, podać |  |
| ARCHIWIZACJA |  |  |  |
| 68. | Możliwość zapisu obrazów na pamięci USB w formatach avi i jpeg. – min. 3 porty USB | TAK, podać |  |
| 69. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów i obrazów na lokalnym dysku SSD ultrasonografu. Wielkość partycji przeznaczona na archiwum min. 60 GB. | TAK, podać wielkość dysku przeznaczonego na archiwum |  |
| 70. | Gniazdo na dodatkowy monitor w standardzie HDMI | TAK |  |
| 71. | Gniazdo internetowe do przesyłania danych | TAK |  |
| 72. | Interface sieciowy DICOM 3 | TAK |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |  |
| 73. | Głowica mikroconvex o zakresie częstotliwości obejmującym przedział min. 6.0 - 13,0 MHz, kąt pola obrazowania > 125°, głębokość obrazowania > 14 cm | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
| 74. | Głowica przezprzełykowa do badania pacjentów dorosłych o zakresie częstotliwości obejmującym przedział min. 3,5 – 7,5 MHz, kąt obrazowania min. 90°, regulacja płaszczyzny skanowania ± 180° | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
| 75. | Głowica liniowa typu „hokej” wieloczęstotliwościowa ze zmienną częstotliwością pracy min. 9 – 16 MHz, min. 160 kryształów tworzące wiązkę ultradźwiękową w głowicy, szerokość pola obrazowania z zakresu min. 24-27 mm | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
| 76. | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa matrycowa ze zmienną częstotliwością pracy o zakresie częstotliwości min. 5 – 15 MHz, min. 1000 kryształów tworzących wiązkę ultradźwiękową w głowicy. | TAK, podać typ głowicy i parametry |  |
| 77. | Moduł Wi-Fi | TAK |  |
| 78. | Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |