Załącznik nr 2 do SWZ K-POMP-PN-1/2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Aparat do masażu mechanicznego i pneumatycznego BOA z akcesoriami – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do sekwencyjnego masażu uciskowego i drenażu limfatycznego | TAK |  |
| 2. | Współpracujący z 24-komorowymi i 12-komorowymi mankietami uciskowymi | TAK |  |
| 3. | Posiada specjalny algorytm przeznaczony do drenażu limfatycznego , którego przebieg jest zgodny z techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E. Voddera. | TAK |  |
| 4. | Regulowane ciśnienie w komorach mankietu od 20 do 140 mmHg, elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia | TAK |  |
| 5. | Obsługiwana liczba komór: 12 w pojedynczym mankiecie | TAK |  |
| 6. | Niezależna regulacja ciśnienia, tempa masażu oraz korekcja ciśnienia dla każdej komory w każdym algorytmie osobno | TAK |  |
| 7. | Awaryjne, jednoczesne odsysanie ze wszystkich komór mankietu uciskowego | TAK |  |
| 8. | Piętnaście algorytmów zabiegowych i regulacja wszystkich parametrów masażu | TAK |  |
| 9. | Wydajność pompy 28 l / min. standardowy czas dopompowania komory około 3 s. | TAK |  |
| 10. | Czytelny panel sterowania i intuicyjna obsługa aparatu | TAK |  |
| 11. | Ekran „podpowiadający” każdy etap programowania parametrów zabiegu | TAK |  |
| 12. | Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu | TAK |  |
| 13. | Na wyposażeniu 2 mankiety na kończynę górną i 2 mankiety na kończynę dolną (12- komorowe) oraz stolik do umieszczenia aparatu | TAK |  |
| 14. | W skład zestawu wchodzi folia (20 kompletów) na kończyny górne i dolne | TAK |  |

- Aparat do elektroterapii – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwukanałowy aparat do elektroterapii | TAK |  |
| 2. | Generowane prądy: - diadynamiczne (MF, DF, CP, LP, RS, MM, CPiso, LPiso); - interferencyjne (statyczny / klasyczny; statyczny przerywany; statyczny wstępnie modulowany / premodulowany; dynamiczny); - impulsowe średniej częstotliwości (stymulacja porażeń - trójkąt, prostokąt, trapez, sinus - unipolarne i bipolarne); - tonoliza; - TENS (klasyczny, Burst, HV) - z funkcją modulacji drażniącej; - Kotz (standardowy i regulowany); - Traebert (Ultra Reiz; UR 2-5) (standardowy i regulowany); - faradyczny i neofaradyczny; galwaniczny (w tym jonoforeza) | TAK |  |
| 3. | gotowe parametry zabiegów dla typowych schorzeń (ponad 100 pozycji) | TAK |  |
| 4. | indywidualna regulacja parametrów dla każdego pacjenta | TAK |  |
| 5. | ustawianie sekwencji prądów diadynamicznych | TAK |  |
| 6. | pamięć własnych ustawień parametrów zabiegu wybranych przez obsługę (50 pozycji) | TAK |  |
| 7. | niezależna regulacja natężenia prądu w każdym kanale | TAK |  |
| 8. | automatyczne wyliczanie podstawowych parametrów diagnostycznych | TAK |  |
| 9. | funkcja elektrogimnastyki z szeroką możliwością regulacji | TAK |  |
| 10. | dużych rozmiarów ekran ciekłokrystaliczny, ułatwiający odczyt parametrów | TAK |  |
| 11. | wykrywanie przerwy w obwodzie zabiegowym | TAK |  |
| 12. | liczniki czasu i liczby zabiegów | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie standardowe: - instrukcja użytkowania; - bezpiecznik T-0.315AL, 250V - 2 szt.; - elektroda silikonowa płaska z podkładem wiskozowym P-50 - 4 szt.; - elektroda aluminiowa płaska z podkładem wiskozowym P-75 - 4 szt.; - przewód do podłączenia elektrod K-2L - 2 szt.; - przewód do elektrod specjalnych K-J - 1 szt.; - opaska O-R1 rozmiar (50x500) (mm) - 2 szt.; - opaska O-R2 rozmiar (50x800) (mm) - 2 szt.; - taśma aluminiowa T-A 0,5 - 1 szt.; | TAK |  |
| 14. | Zasilanie: 230V / 50Hz / 70VA | TAK |  |
| 15. | Masa aparatu: do 3 kg | TAK |  |
| 16. | Częstotliwość interferencyjna: 1 - 200 HZ | TAK |  |
| 17. | Natężenie prądu interferencyjnego RMS: 0 - 60 mA | TAK |  |
| 18. | Natężenie prądu galwanicznego: 0 - 50 mA | TAK |  |
| 19. | Natężenie prądu diadynamicznego: - prąd średni dla DF 0 - 30 mA; - prąd średni dla MF 0-15 mA; | TAK |  |
| 20. | Częstotliwość TENS, HV: 1-200 Hz | TAK |  |
| 21. | Czas przerwy: 100-4000 ms | TAK |  |
| 22. | Na wyposażeniu stolik pod aparat z dwiema półkami oraz 4 kółka transportowe | TAK |  |

- Aparat do magnetoterapii z akcesoriami – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do magnetoterapii ze sterownikiem na wózku mobilnym, złożony z: - aplikatora o średnicy 80 cm na leżance sterowanej automatycznie; - aplikatora o średnicy 30 cm do kończyn na stojaku/wózku; - 2 aplikatorów płaskich. | TAK |  |
| 2. | Generator pulsującego pola magnetycznego sterowany przez mikroprocesor obsługujący 3 niezależne kanały – każdy z dwoma wyjściami, do których można podłączyć łącznie 4 solenoidy i 2 miękkie aplikatory Flexa | TAK |  |
| 3. | Prosty w obsłudze i czytelny panel sterowania z wyświetlaczem LCD oraz klawiaturą membranową | TAK |  |
| 4. | Parametry modyfikowalne przez użytkownika: częstotliwość, czas, intensywność | TAK |  |
| 5. | Min. 255 programów: w tym min. 60 programów standardowych, 10 programów o różnym kształcie pola, 180 programów wolnych | TAK |  |
| 6. | Sterownik na mobilnej podstawie | TAK |  |
| 7. | Wyposażony w aplikator szpulowy o średnicy 80 cm przesuwany automatycznie na leżance | TAK |  |
| 8. | Możliwość cyklicznego poruszania się aplikatora 80 cm wzdłuż leżanki w trakcie trwania całego zabiegu, pomiędzy ustawionymi 2 pozycjami krańcowymi | TAK |  |
| 9. | Wyposażony w 2 aplikatory płaskie Flexa z dodatkową wibracją | TAK |  |
| 10. | Zakres częstotliwości: 0,5 - 100 Hz | TAK |  |
| 11. | Intensywność: 5- 100% (co 5) | TAK |  |
| 12. | Maksymalna indukcja magnetyczna: 24 mT | TAK |  |
| 13. | Czas zabiegu: 1-99 min | TAK |  |
| 14. | Waga: do 25 kg | TAK |  |
| 15. | Urządzenie medyczne | TAK |  |

- Aparat do laseroterapii ze skanerem – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do laseroterapii | TAK |  |
| 2. | Sterowany mikroprocesorem nowoczesny biostymulator laserowy | TAK |  |
| 3. | Kolorowy, dużych rozmiarów (4,3”) ekran graficzny z panelem dotykowym | TAK |  |
| 4. | Przyjazna obsługa przyciskami oraz ekranem dotykowym | TAK |  |
| 5. | Ergonomiczne sondy | TAK |  |
| 6. | Nowoczesne wzornictwo aparatu i sond | TAK |  |
| 7. | Gotowe programy zabiegowe dla typowych schorzeń | TAK |  |
| 8. | Programy własne – wygodny panel zapisu przez terapeutę (klawiatura ekranowa) | TAK |  |
| 9. | Indywidualna regulacja wszystkich parametrów zabiegowych | TAK |  |
| 10. | Liczniki czasu i liczby wykonanych zabiegów | TAK |  |
| 11. | Funkcja powtórzeń dawki | TAK |  |
| 12. | Czujnik do pomiaru mocy lasera | TAK |  |
| 13. | zasilanie: sieć jednofazowa ~230 V 10%, 50 Hz, 50 VA | TAK |  |
| 14. | klasa ochronności elektrycznej: I typ B | TAK |  |
| 15. | klasa urządzenia laserowego: 3B | TAK |  |
| 16. | temperatura otoczenia: 10°C - 40°C | TAK |  |
| 17. | wilgotność względna: do 85% | TAK |  |
| 18. | masa sterownika: do 2,5 kg | TAK |  |
| 19. | Zegar sterujący: 1 sek - 99 min | TAK |  |
| 20. | Wyposażenie standardowe: - instrukcja użytkowania; - przewód sieciowy - 1 szt.; - bezpiecznik T-0315AL-250V - 2 szt.; - etykiety ostrzegawcze na drzwi; | TAK |  |
| 21. | Na wyposażeniu aplikator skanujący Laser podczerwony IR 808nm / 400mW, Laser czerwony R 660nm / 80mW (zawiera mobilny statyw z półką na aparat) | TAK |  |
| 22. | Okulary ochronne w zestawie – 1 szt. | TAK |  |

- Aparat do krioterapii – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do krioterapii miejscowej za pomocą azotu z butlą 30 l | TAK |  |
| 2. | Urządzenie z wyświetlaczem LED | TAK |  |
| 3. | Wagowy pomiar ilości azotu | TAK |  |
| 4. | U wylotu dyszy, osiągana temperatura robocza (-160 °C) | TAK |  |
| 5. | Intensywność nadmuchu regulowana skokowo (4-stopniowo) | TAK |  |
| 6. | Możliwość zaprogramowania czasu zabiegu | TAK |  |
| 7. | Panel wyposażony w tryb "standby" zapewniający mniejszy pobór prądu, dźwiękową sygnalizację upływu czasu i dotknięcia klawiszy | TAK |  |

- Laser wysokoenergetyczny – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Laser wysokoenergetyczny do terapii MLS ze skanerem automatycznym | TAK |  |
| 2. | Zrobotyzowany skaner generujący zsynchronizowane ze sobą fale: - ciągłą o długości 808 nm; - impulsową o długości 905 nm; | TAK |  |
| 3. | Moc maksymalna w impulsie 3 x 25 W | TAK |  |
| 4. | Szerokość wiązki o średnicy 20 cm2 ±1,0cm | TAK |  |
| 5. | Maksymalny obszar zabiegowy 900 cm² ±5cm | TAK |  |
| 6. | Głowica poruszająca się w 5 kierunkach | TAK |  |
| 7. | Elektromechanicznie regulowany kąt nachylenia ramienia i wysokości kolumny | TAK |  |
| 8. | Dwa w pełni niezależne kanały | TAK |  |
| 9. | 30 programów wolnych dla każdego z kanałów | TAK |  |
| 10. | Automatyczna kalkulacja wyemitowanej energii w zależności od parametrów: moc, czas, częstotliwość, wielkość obszaru zabiegowego, budowa anatomiczna pacjenta, fototyp skóry | TAK |  |
| 11. | Wbudowane protokoły terapeutyczne zgodne z MDR | TAK |  |
| 12. | Wybór sposobu pracy: labilnie, punktowo, punkty spustowe | TAK |  |
| 13. | Wybór fototypu skóry | TAK |  |
| 14. | Sonda ręczna o mocy w impulsie 25W | TAK |  |
| 15. | Szerokość wiązki sondy ręcznej o średnicy 2cm±0,5cm | TAK |  |
| 16. | Zakres częstotliwość od 1 do 2 kHz | TAK |  |
| 17. | Laser na podstawie jezdnej | TAK |  |
| 18. | Przycisk bezpieczeństwa | TAK |  |
| 19. | Hasło dostępu | TAK |  |
| 20. | Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna emisji lasera | TAK |  |
| 21. | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 22. | Dwie sztuki okularów ochronnych | TAK |  |
| 23. | Waga: do 45 kg | TAK |  |

- 2-kanałowy aparat do terapii impulsowym polem magnetycznym wielkiej częstotliwości – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Diatermia krótkofalowa | TAK |  |
| 2. | Połączenie trybu ciągłego i pulsującego w jednym urządzeniu, | TAK |  |
| 3. | Optymalna praca w obu trybach przy zastosowaniu 2 elektrod 100 mm, | TAK |  |
| 4. | Dostrajanie: automatyczne | TAK |  |
| 5. | Kolorowy wyświetlacz dotykowy z możliwością obsługi w rękawiczkach chirurgicznych | TAK |  |
| 6. | Asystent użytkownika oraz przewodnik obrazkowy z protokołami klinicznymi | TAK |  |
| 7. | W zestawie: - 2 ramiona; - 2 elektrody 100 mm z przewodami; - tester energii; | TAK |  |
| 8. | Częstotliwość pracy [MHz]: 27,12 | TAK |  |
| 9. | Moc wyjściowa [W]: max. 400 w trybie ciągłym, max. 1000 w szczycie w trybie pulsacji | TAK |  |
| 10. | Tryb pracy: ciągły, pulsacyjny | TAK |  |
| 11. | Szerokość impulsu [μs]: 20-400 | TAK |  |
| 12. | Częstotliwość impulsu [Hz/sek]: 5-800 | TAK |  |
| 13. | Zegar zabiegowy [min]: 0-30, automatyczne wyłączanie i alarm po zakończeniu zabiegu | TAK |  |
| 14. | Waga: do 40 kg | TAK |  |

- Stół rehabilitacyjny 5-sekcyjny, sterowany elektrycznie – 1 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 5-sekcyjny stół rehabilitacyjny | TAK |  |
| 2. | regulacja zagłówka przy pomocy sprężyny gazowej (od -70° do +40°) | TAK |  |
| 3. | zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz wraz z zaślepką | TAK |  |
| 4. | płynna, bez śrubowa regulacja boczków zagłówka, oparta o mechanizm przesuwny z blokadą | TAK |  |
| 5. | łatwa regulacja sekcji nożnej przy pomocy 2 sprężyn gazowych (od 0° do +90°) | TAK |  |
| 6. | uchwyt blokady położenia zwalniający system sprężyn gazowych sekcji nożnej dostępny z obu stron stołu | TAK |  |
| 7. | 2-warstwowa tapicerka wykonana z atestowanych materiałów dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | TAK |  |
| 8. | łącznik z tapicerki maskujący przerwy między sekcjami | TAK |  |
| 9. | śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | TAK |  |
| 10. | stabilna stalowa rama o konstrukcji krzyżakowej malowana proszkowo | TAK |  |
| 11. | relingi do zamocowania pasów oraz otwory na bananki | TAK |  |
| 12. | system elektrycznej regulacji wysokości za pomocą ramki wokół podstawy stołu | TAK |  |
| 13. | zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu | TAK |  |
| 14. | gumowe stopki z regulacją wysokości do 1 cm umożliwiające wypoziomowanie stołu | TAK |  |
| 15. | posiada 2 gumowe stopki i 2 małe kółka, ułatwiające transport stołu | TAK |  |
| 16. | Szerokość: 60-65 cm | TAK |  |
| 17. | Długość: 200-210 cm | TAK |  |
| 18. | Zakres regulacji wysokości: 50 – 101 cm | TAK |  |
| 19. | Maksymalne obciążenie: 200 kg | TAK |  |

- Stół rehabilitacyjny 2-częściowy, sterowany elektrycznie – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwuczęściowy stół do masażu i rehabilitacji z elektryczna regulacja wysokości | TAK |  |
| 2. | Stabilna, krzyżakowa rama malowana proszkowo | TAK |  |
| 3. | Zagłówek z wyprofilowanym otworem na twarz pacjenta, z zaślepką w komplecie | TAK |  |
| 4. | Kąt nachylenia zagłówka zmieniany za pomocą gazowej sprężyny (-70° do +40°) | TAK |  |
| 5. | Tapicerka wykonana z atestowanych materiałów, niepalna i odporna na zabrudzenia i uszkodzenia | TAK |  |
| 6. | Otwory na 2 bananki | TAK |  |
| 7. | Tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych, | TAK |  |
| 8. | Uchwyty do pasów do stabilizacji po obu stronach | TAK |  |
| 9. | Dwa kółka i dwie stopki ułatwiające transport i przestawianie stołu, | TAK |  |
| 10. | Stół wyposażony w technologię, która dzięki wyeliminowaniu przełączników mechanicznych i stykowych znacząco podnosi niezawodność i bezpieczeństwo pracy oraz obniża hałas przy regulacji wysokości | TAK |  |
| 11. | Zintegrowany z podstawą stołu system zabezpieczający przed niepożądaną zmianą ustawień stołu wyposażony w 2 stożkowe, magnetyczne klucze dostępu | TAK |  |
| 12. | Gumowe, antypoślizgowe stopki z regulacją 1 cm do poziomowania stołu na nierównych płaszczyznach | TAK |  |
| 13. | Długość: 200 – 210 cm | TAK |  |
| 14. | Wysokość: 50-101 cm | TAK |  |
| 15. | Szerokość: 60-65 cm | TAK |  |
| 16. | Waga: do 80 kg | TAK |  |
| 17. | Obciążenie dynamiczne: 200 kg | TAK |  |

- Taboret obrotowy typu siodłowego dla fizjoterapeuty – 4 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taboret lekarski okrągły | TAK |  |
| 2. | Siedzisko obite skajem | TAK |  |
| 3. | Regulacja wysokości w zakresie 51 – 74 cm | TAK |  |
| 4. | Łatwa do czyszczenia chromowana podstawa | TAK |  |
| 5. | Podgumowane kółka skrętne | TAK |  |
| 6. | Średnica podstawy: ok. 60 cm | TAK |  |
| 7. | Średnica siedziska: ok. 35 cm | TAK |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie: 150 kg | TAK |  |

- Kabina do zawieszeń i ćwiczeń - 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabina do ćwiczeń w podwieszeniu | TAK |  |
| 2. | W zestawie osprzęt podstawowy | TAK |  |
| 3. | Zainstalowany w przewieszce regulowany drążek | TAK |  |
| 4. | Zbudowana z prostokątnych ram ~ 1000 × 2000 mm | TAK |  |
| 5. | Wysokość: 2000 mm | TAK |  |
| 6. | Szerokość: 2000 mm | TAK |  |
| 7. | Długość: 2000 mm | TAK |  |
| 8. | Rozstaw podpór: 1800 - 2100 mm | TAK |  |

- Drabinka do ćwiczeń rehabilitacyjnych – 4 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drabinka rehabilitacyjna | TAK |  |
| 2. | Materiał: drewno, metal | TAK |  |
| 3. | Szerokość: 70 - 80 cm | TAK |  |
| 4. | Wysokość: 220 – 230 cm | TAK |  |
| 5. | Sposób mocowania: do ściany | TAK |  |
| 6. | Maksymalna waga użytkownika: 150 kg | TAK |  |
| 7. | Szczeble: 8 | TAK |  |
| 8. | Szerokość między profilami mocującymi szczeble: 65-70 cm | TAK |  |
| 9. | Wysokość między szczeblami: 20 - 25 cm | TAK |  |
| 10. | Wysokość pierwszego szczebla od podłoża: 27 cm | TAK |  |

- Lustra korekcyjne – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lustro korekcyjne pojedyncze | TAK |  |
| 2. | Wyposażone w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie | TAK |  |
| 3. | Rama lustra wykonana jest z kształtowników stalowych | TAK |  |
| 4. | lustro posiada naciętą siatkę posturograficzną | TAK |  |
| 5. | Wymiary lustra korekcyjnego: 70 x 160 cm | TAK |  |

- Masażer wibracyjny (pistolet) – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pistolet do masażu | TAK |  |
| 2. | 6 wymiennych końcówek do różnych partii ciała | TAK |  |
| 3. | Urządzenie posiada 6 poziomów intensywności masażu | TAK |  |
| 4. | Rodzaj zasilania: Akumulatorowe | TAK |  |
| 5. | Rodzaj masażu: Punktowy, Wibracyjny | TAK |  |
| 6. | Możliwość regulacji prędkości od 1500 do 3000 obrotów na minutę | TAK |  |
| 7. | Nakładki: Klinowa, Okrągła, Płaska, Pocisk, Podwójny trzpień, Widełki | TAK |  |
| 8. | Zawartość zestawu: - Masażer; - Etui; - Przewód do ładowania; - 6 wymiennych końcówek; - Instrukcja obsługi w języku polskim; - Karta gwarancyjna. | TAK |  |

- System do treningu równowagi (np. bosu, platformy, materace, piłki, kołyski) – 2 szt.

| Lp. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tor do ćwiczeń równoważnych | TAK |  |
| 2. | Antypoślizgowa powierzchnia | TAK |  |
| 3. | Do użytku wewnętrznego, zewnętrznego oraz w wodzie | TAK |  |
| 4. | Wyposażony w technologię , która zapewnia: - Ochronę antybakteryjną - Neutralizację zapachów - Dłuższą żywotność | TAK |  |
| 5. | Wymiary (dł. x szer. x gr.): ok. 160-165 cm x ok. 20-25 cm x ok. 5-10 cm | TAK |  |
| 6. | Waga: do 1 kg | TAK |  |
| 7. | Bosu: - Jedna strona jest elastyczna i ruchoma, a druga — twarda i stabilna. - Dwie rączki ukryte w zagłębieniach podstawy ułatwiają swobodne odwracanie BOSU - Maksymalny ciężar osoby ćwiczącej: 130 - 140 kg - Średnica: 60 - 65 cm - Wysokość: 25 - 27 cm po całkowitym napompowaniu - Waga: do 7 kg | TAK |  |
| 8. | Mata gimnastyczna: - Tworzywo, z którego wykonana jest mata jest przyjemne w dotyku i nie ślizga się po podłożu - Zastosowanie: wewnątrz budynków, na zewnątrz budynków, w wodzie - Wymiary (dł.x szer.x gr.): ok. 185 cm x 100 cm x 15 mm - Waga: do 4 kg | TAK |  |
| 9. | Piłka gimnastyczna: - Średnica 65 cm - Materiał: tworzywo sztuczne - Czyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących | TAK |  |
| 10. | Piłka gimnastyczna: - Średnica 75 cm - Materiał: tworzywo sztuczne - Czyszczenie: mycie pod bieżącą wodą przy użyciu łagodnych środków czyszczących | TAK |  |
| 11. | Poduszka wykonana z miękkiej gąbki, przeznaczona do ćwiczenia równowagi, koordynacji i stabilności - Zastosowanie: wewnątrz budynków, na zewnątrz budynków, w wodzie - Wymiary (dł. x szer. x gr.): 48 x 40 x 6.0 cm (wymiary orientacyjne) - Waga: do 1 kg | TAK |  |
| 12. | Przyrząd do ćwiczeń stawu skokowego - Długość 35-40 cm - Wysokość 10-15 cm - Szerokość 37-40 cm - Waga: do 3 kg | TAK |  |

- Zestawy kształtek rehabilitacyjnych (wałki, półwałki, kliny, kostki, poduszki itp.) – 4 szt.

| Lp | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kształtki rehabilitacyjne | TAK |  |
| 2. | Wykonane z pianki wtórnie spienianej o dużej gęstości | TAK |  |
| 3. | Pokryte łatwą w czyszczeniu, odporną na uszkodzenia skórą ekologiczną | TAK |  |
| 4. | wałek o wymiarach 15x60 [cm] | TAK |  |
| 5. | wałek o wymiarach 20x60 [cm] | TAK |  |
| 6. | klin 40 x 30 x 12 [cm] | TAK |  |
| 7. | klin 50 x 35 x 20 [cm] | TAK |  |
| 8. | półwałek 60 x 15 x 10 [cm] | TAK |  |
| 9. | półwałek 60 x 15 x 15 [cm] | TAK |  |
| 10. | Kostki do masażu - Wykonane z materiału typu PCV; - Odporne na zabrudzenia, działanie olejków i środków do dezynfekcji; - 30x30x30 [cm]; - 40x40x40 [cm]. |  |  |

- Poduszki pod kark – 4 szt.

| Lp | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poduszka pod kark w kształcie półwałka | TAK |  |
| 2. | Długość: 30-35 cm | TAK |  |
| 3. | Wysokość: 7,5 cm (najwyższy punkt 10 cm / wgłębienie 6,5 cm) | TAK |  |
| 4. | Szerokość: 30 cm | TAK |  |

- Zestawy ciężarków rehabilitacyjnych (1,1,5,2 kg) – 2 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ciężarki na rzepy | TAK |  |
| 2. | Solidna klamra oraz rzepy pozwolą wygodnie umocować obciążniki na Twoich kostkach lub nadgarstkach. | TAK |  |
| 3. | 2 szt. po 2 kg | TAK |  |
| 4. | 2 szt. po 1 kg | TAK |  |
| 5. | 2 szt. po 1,5 kg | TAK |  |
| 6. | Pokrowce: eco-skóra | TAK |  |