| Poz. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne, wymagane przez zamawiającego parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe | Potwierdzam spełnianie parametrów minimalnych wymaganych przez Zamawiającego | Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/ nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | Jednostka miary | Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO (cena jednotkowa brutto x liczba) [W PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pipeta jednokanałowa typu Eppendorf, w zestawie z 96 końcówkami, kluczem kalibracyjnym, 5 uszczelkami, smarem, pierścieniem blokującym: - regulowana pojemność 0,5-10 µl, - szara nasadka, - ultra-lekki tłok wykonany z tworzywa fortron, - sprężynujący stożek końcowy - mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet - zacisk szybkiego montowania, - Dane techniczne: - Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej, - Liczba kanałów: 1, - Zakres objętości: 0,5-10 µL, - Kolor: szary pośredni, - Skok objętości: 0,01 µL - Tryb pracy: mechaniczny - Błąd przypadkowy: 0,5 µL: ±5%; ±0,025µL 1 µL: ±1,8%; ±0,018µL 5 µL: ±0,8%; ±0,04µL 10 µL: ±0,4%; ±0,04µL - Błąd systematyczny: 0,5 µL: ±8%; ±0,04µL 1 µL: ±2,5%; ±0,025µL 5 µL: ±1,5%; ±0,075µL 10 µL: ±1%; ±0,1µL - Autoklawowalna |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 2. | Pipeta jednokanałowa typu Eppendorf , w zestawie z 96 końcówkami, kluczem kalibracyjnym, 5 uszczelkami, smarem, pierścieniem blokującym: - regulowana pojemność 100-1000 µl, - niebieska nasadka - ultra-lekki tłok wykonany z tworzywa fortron, - sprężynujący stożek końcowy - mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet, - zacisk szybkiego montowania, - Dane techniczne: - Rodzaj pipetowania: system poduszki powietrznej, - Liczba kanałów: 1, - Skok objętości: 1 µL, - Tryb pracy: mechaniczny - Błąd przypadkowy: 50 µL: ±1,2%; ±0,6µL 100 µL: ±0,6%; ±0,6µL 500 µL: ±0,2%; ±1µL 1000 µL: ±0,2%; ±2µL - Błąd systematyczny: 50 µL: ±6%; ±3µL 100 µL: ±3%; ±3µL 500 µL: ±1%; ±5µL 1000 µL: ±0,6%; ±6µL - Autoklawowalna |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 3. | Tryskawka ze zintegrowaną dyszą: - 500 ml, - butla polietylenowa o niskiej gęstości (LDPE) - szczelna nakrętka z polipropylenu (PP) - miękka i elastyczna - zwężona końcówka - szeroka szyja |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 4. | Probówki mikrobiologiczne ze szkła borokrzemowego: - okrągłodenne, - śred. 16 mm, - odporne na temperatury 121–134°C, - wys. 100 mm Zamawiający dopuszcza różne ilości w jednym opakowaniu – łącznie 250 szt. |  |  | szt. | 250 |  |  |
| KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do Formularza Oferta) |  |  |  |  |  |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

UWAGA!!!

Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego, nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.