## zal_nr_2_fac
Część 1 - Produkty do artroskopii
lp. | Asortyment | Jedn. miary | Zamawiana ilość | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Nr katalogowy (jeśli jest) / Producent
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Dociągana pętla przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL). System został oparty na mocowaniu korówkowym. Endobutton tytanowy dostępny w rozmiarze 12mm x 4mm x 1.5mm. Pętla niewchłanialna. Implant sterylny pakowany pojedyńczo. | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Stała pętla przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL). System został oparty na mocowaniu korówkowym. Endobutton tytanowy o zaokrąglonych bokach w rozmiarach od od 10mm do 45mm co 5mm oraz 12mm Endobutton doostępny w rozmiarze 12mm x 4mm x 1.5mm . Implant sterylny pakowany pojedynczo. | szt. | 35 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Dociągana pętla przeznaczona do rekonsturkcji więzdła krzyżowego przedniego (ACL) - mocowanie piszczelowe. System został oparty na mocowaniu korówkowym. Okrągły endobutton tytanowy dostępny w rozmiarze 11mm x 1.5mm, 14mm x 1.5mm, 20mm x 1.5mm. Endobutton nie jest na stałe przytwierdzony do pętli regulowanej. Pętla niewchłanialna. Implant sterylny pakowany pojedyńczo. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Guziki tytanowe uniwersalne, wykorzystywane w różnych technikach rekonstrukcyjnych, okrągłe i prostokątne, w rozmiarach: 10, 12, 14, 20mm, grubość 1,2-1,5mm. Implant sterylny pakowany pojedynczo. | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Implant do szycia łąkotki metodą all-inside. Składa się z dwóch implantów z materiału PEEK załadowanych rzędowo, połączonych ze sobą mocną niewchłanialną nicią UHMWPE #2-0 z zawiązanym samozaciskowym węzłem. Implant z możliwością obsługi jednorącz. Dostępne kąty zagięcia igły wprowadzającej implanty: zagięty 20° do góry, prosty, zagięty 20° w dół. Igła wprowadzająca o średnicy 1,35mm. Aktywne pozycjonowanie implantów za pomocą spustu dostępnego w zakresie 360° niezależnie od ułożenia podajnika, z dźwiękowym potwierdzeniem implantacji. Igła półotwarta z podziałką laserową posiada regulowany ogranicznik w postaci obrotowej kaniuli z ograniczeniami głębokości wkłucia od 12-18mm co 2 mm, zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. W trakcie dociągania węzła po implantacji, węzeł przesuwa się w kierunku drugiego implantu. Implant sterylny pakowany pojedyńczo. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Nić chirurgiczna wzmocniona, niewchłanialana UHMWPE w rozmiarze USP #2-0 o długości 950 mm z igłą lub bez igły w kolorze białym lub niebieskim. Pakowane sterylnie. | opak. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Nić chirurgiczna wzmocniona, niewchłanialna UHMWPE w rozmiarze USP #0, #2 lub # 5 o długości 950 mm z igłą lub bez igły w kolorze białym, biało niebieskim lub niebieskim. Pakowane sterylnie. | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Pętla do obszywania przeszczepu w rozmiarze #2 w kolorze niebieskim z igłą. Długość pętli 950mm. Pakowane sterylnie. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Śruba interferencyjna PEEK kaniulowana dedykowana do blokowania przeszczepu w kanale kostnym. Śruba posiada gwint atraumatyczny na całej długości a kształt śruby zwęża się ku jej szczytowi. Dostępna w rozmiarach: 6x17mm, 6,5x23mm, 7x23mm, 8x23mm, 9x23mm, 10x23mm, 7x28mm, 7,5x28mm, 8,5x28mm, 9,5x28mm,9,5x28mm, 10,5x28mm. Implant sterylny pakowany pojedyńczo. Implant sterylny pakowany pojedyńczo. | szt. | 65 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Drut prowadzący nitynolowy 1.1mm | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Wielorazowy drut prowadzący z oczkiem używany do rekonstrukcji ACL/PCL o wymirach 2,3mmx 381mm, wielorazowy. Drut niesterylny. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Wielorazowa prowadnica używana do szycia łąkotki metodą inside-out. Lewoskrętna oraz prawosrkętna dostępna w kątach zgięcia 15°, 45°, 75°.Niesterylna | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Niesterylna wielorazowa igła z oczkiem do szycia łąkotki metodą inside-out, ø0.5xL1250. Produkt niesterylny pakowany pojedyńczo. | szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Jednorazowa pętla nitinolowa "lasso" dostępna w rozmiarze 0,5 x560mm. Pętla dostępna w wariancie sterylnym oraz niesterylnym. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Wielorazowa półotwarta kaniula stosowana podczas wprowadzania do stawu implanu do szycia łąkotki. Półkaniula posiada rączkę. Rozmiar: 6.5mm x 120mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Wielorazowy popychacz-obcinacz do nitek #2-0 o średnicy 2.5mm oraz długości 145mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGA!
1. | Wykonawca składając Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ) wypełnia kolumny zaznaczone na niebiesko (kolumny 5, 6 i 10 ).
2. | Zamawiający wymaga: Utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Zamawiającego na czas trwania umowy składającego się z: - poz. 1 - 3 szt. - poz. 2 - 6 szt. - rozmiar od 15 mm do 40 mm (do ustalenia z operatorem), pozostałe rozmiary na zamówienie, - poz. 3 - 1 szt. z każdego rozmiaru, - poz. 4, 8, 10, 12, 13, 15, 16 - 1 szt. - poz. 5, 11, 14 - 2 szt., - poz. 6 - 1 opak., - poz. 7 - 1 opak. z każdego rozmiaru - poz. 9 - 10 szt. do uzgodnienia z operatorem z udostępnieniem kompletnych instrumentariów (zestawy narzędzi, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów) na czas trwania umowy. Udostępnienia kompletnych instrumentariów (zestawy instrumentów, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów) na czas trwania zabiegu zgodnie z zamówieniem.
Część 2 - Produkty do artroskopii
lp. | Asortyment | Jedn. miary | Zamawiana ilość opak. | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Nr katalogowy (jeśli jest)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1 | Dwukolorowa, wzmocniona taśma o szerokości 2.0 mm bez igły typu XBraid TT. Opakowanie 12 sztuk. | opk 12 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Dwukolorowa, wzmocniona taśma z igłą typu #2 XBraid S. Opakowanie 12 sztuk. | opk 12 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Dwukolorowa, zmocniona nić z igłą typu Force Fiber. Opakowanie 12 sztuk | opk 12 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania niestabilności, wykonana z poliestru, średnica 1.4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona w jedną nić typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem białym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 3.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła z ogranicznikiem głębokości, kodowanego kolorem białym, głębokość kanału na poziomie 21mm +/-1mm. Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Kotwica niciowa, do zaopatrywania stożka rotatorów i niestabilności, wykonana z polyestru, średnica 2.3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem czarnym, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 Force Fiber, stosowana przy użyciu celowników prostych lub kątowych z końcówką typu FISH MOUTH zabezpieczająca przed niekontrolowanym przesunięciem się celownika, kodowanych kolorem czarnym. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale, minimum 4.0mm. Głębokość kanału uzyskiwana za pomocą wiertła kodowanego kolorem czarnym lub startera z ogranicznikiem głębokości, głębokość kanału na poziomie 21mm +/- 0,5mm. Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Kotwica niciowa do zaopatrywania stożka rotatorów, wbijana, wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku, zaopatrzona w dwie różnokolorowe nici typu #2 FORCE FIBER lub dwie różnokolorowe taśmy typu XBraid TT o średnicy 2mm. Szerokość kotwicy po implantacji w kanale minimum 4,0mm. Głębokość kanału minimum 21 mm uzyskiwana za pomocą znacznika na podajniku. Ogranicznik głębokości kanału na poziomie 30 mm. Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Kotwica niciowa wykonana z polyestru, średnica 1,4mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona we wzmocnioną nić typy Force Fiber z igłami. Opakowanie 5 sztuk | opak. 5 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Kotwica niciowa wykonana z polyestru, średnica 2,3mm, na sterylnym podajniku kodowanym kolorem białym, zaopatrzona we wzmocnioną nić typy Force Fiber z igłami. Opkowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Kotwica ze szwem bezwęzełkowym typu ReelX STT, wykonana z PEEK i stali nierdzewnej, długość 17.4mm, średnica zewnętrzna 4.5mm (5.5mm po implantacji) , wbijana, wyposażona w linkę stabilizującą oraz nawlekacz ułatwiający przeciąganie szwu przez kotwicę, zamontowana na elemencie wsuwającym zbudowanym z trzonu wykonanego ze stali nierdzewnej i uchwytu wykonanego z akrylonitryl-butadien-styrenu (ABS), umożliwiająca stopniową regulację naprężania szwów dzięki obrotom proksymalnej części uchwytu (koloru czarnego). Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Podwójny zestaw kotwic bezwęzłowych typu OMEGA, wbijanych, składających się z oddzielnego oczka oraz śruby w rozmiarze 4,75 mm wykonanych w całości z PEEK. Głębokość kanału 25 mm uzyskiwana przez znacznik na sterylnym podajniku. Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Kotwica bezwęzłowa typu OMEGA w rozmiarze 6,5 mm wykonana w całości z PEEK, sterylna. Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Igła do szycia tkanek do automatycznego przeszywacza w stawie barkowym, sterylna. Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | Jednorazowa kaniulowana igła z wygiętą końcówką pod kątem 45°, 25°, 30° lub 60° w kierunku prawo, lewo lub prosto służąca do przeszycia ścięgna i przeprowadzenia na drugą stronę drutu nitinolowego zakończonego pętlą. | opak. 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | Kaniula artroskopowa, gwintowana, sterylna długość 75 mm, różne rozmiary. Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 3.0mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Kotwica tytanowa, stożkowa, wkręcana, samogwintująca o średnicy 5.0mm, zaopatrzona w nić wzmocnioną, poliestrową o wytrzymałości min. 18 kg. Kotwica na jednorazowym sterylnym wprowadzaczu. Opakowanie 5 sztuk. | opak. 5 szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Zestaw do naprawy łąkotki, techniką ALL-INSIDE, zbudowane z rękojeści i czarnego suwaka, wyposażone w dwa profilowane implanty wykonane z PEEK do przytrzymywania szwów, wstępnie związanych plecioną nicią z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej 2-0, urządzenie wyposażone w ogranicznik głębokości penetracji oraz giętką igłę umożliwiającą przebicie torebki stawowej i struktur łąkotkowych. Implanty wypychane z wnętrza igły na zewnątrz poprzez przesunięcie/aktywację czarnego suwaka. Sterylne. | opak. 1 szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
UWAGA!
1. | Wykonawca składając Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ) wypełnia kolumny zaznaczone na niebiesko (kolumny 5, 6 i 10 ).
2. | Zamawiający wymaga: Utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Zamawiającego na czas trwania umowy składającego się z: - poz. 2-12, 14, 16 i 17 - 1 opak., z udostępnieniem kompletnych instrumentariów (zestawy narzędzi, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów) w tym przeszywacz, na czas trwania umowy. Udostępnienia kompletnych instrumentariów (zestawy instrumentów, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów) na czas trwania zabiegu zgodnie z zamówieniem.
Część 3 - Produkty do artroskopii
lp. | Asortyment | Jedn. miary | Zamawiana ilość opak. | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Nr katalogowy (jeśli jest)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Implant rozporowy do fiksacji ścięgien, zbudowany z PEEK, wyposażony w blokującą ścięgno supermocną nić w rozmiarze #2; mocowany za pomocą podwójnego systemu rozporowego: proksymalnego o gęstym żebrowaniu stanowiącym mocowanie korowe oraz dystalnym o żebrowaniu dostosowanym do mocowania w strukturze gąbczastej; zbudowany z rdzenia wewnętrznego i części zewnętrznej dociskającej ścięgno do ścian kanału kostnego w trakcie blokowania; dostępny w dwóch średnicach 5 i 6mm zwiększających się o 1,5mm w takcie blokowania jako zabezpieczenie ścięgna przed uszkadzaniem mechanicznym ( rozrywaniem, przecieraniem) w trakcie wprowadzania do kanału kostnego; długość implantu po implantacji: 14mm, długość robocza podajnika: 17cm. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Kotwica elastyczna z materiału UHMWPE 1,3mm, 1,7mm lub 1,8mm osadzona na jednorazowym aplikatorze wyposażonym w wiertło z ogranicznikiem i prowadnicę, głębokość nawiercania 20mm lub 10mm, przeładowana jedną lub dwoma supermocnymi niciami w rozmiarze #2, #0 lub #2-0 zakończonymi igłami | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | System miękkich implantów do podwieszenia pierwszej kości śródręcza po trapezoidektomii, implanty miękkie z materiału nieprzeziernego dla promieni rtg, złożony z dwóch implantów łączonych supermocną nicią w rozmiarze #2 | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Drut prowadzący o średnicy 1,4mm | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UWAGA!
1. | Wykonawca składając Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ) wypełnia kolumny zaznaczone na niebiesko (kolumny 5, 6 i 10 ).
2. | Zamawiający wymaga: Utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Zamawiającego na czas trwania umowy składającego się z: - poz. 1,2 i 4 - 1 szt. z udostępnieniem kompletnych instrumentariów (zestawy narzędzi, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów) w tym przeszywacz, na czas trwania umowy. Udostępnienia kompletnych instrumentariów (zestawy instrumentów, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów) na czas trwania zabiegu zgodnie z zamówieniem.
Część 4 - Produkty do artroskopii
lp. | Asortyment | Jedn. miary | Zamawiana ilość opak. | Cena jedn. netto | Stawka VAT% | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa / Nr katalogowy (jeśli jest)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10.
1. | Igła jednorazowego użytku do szycia ścięgien stożka rotatorów, kompatybilna z urządzeniem „Scorpion”. Igła pakowana sterylnie z nicią i plastikową rurka do przesuwania szwów. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | Miękka kotwica do stabilizacji obrąbka o średnicy 1,6 mm i długości 19 mm, przeładowana pojedynczą supermocną nicą ortopedyczną w rozmiarze #2.Kotwica sterylna załadowana na jednorazowy podajnik. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | Wiertło proste o średnicy 1,6 mm dedykowane do implantacji kotwic miękkich o średnicy 1,6 mm używanych przy stabilizacji obrąbka. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 4,5 mm x 24mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | Implant bezwęzłowy w wersji PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 2,4 mm x 11 mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
7. | Jednorazowe wiertło w wersji krótkiej do kotwic typu wbijanego o średnicy 2.4mm, pakowane pojedynczo. Wiertło posiada ogranicznik głębokości wiercenia | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
8. | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
9. | Płytka tytanowa, sterylna, dedykowana do rekonstrukcji stawu AC, w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi rogami. Po dwóch stronach wcięcia z otworem umożliwiającym załadowanie taśm specjalistycznych niewchłanialnych o szerokości 2 mm. Implant wygięty anatomicznie do powierzchni obojczyka i wyrostka kruczego z laserową linią oznaczającą osiowe ustawienie implantu względem kości. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
10. | Sterylny zestaw pakowany jako gotowy do użycia podczas tenodezy dystalnego odcinka bicepsa z możliwością wciągnięcia bicepsa i podwójnej fiksacji. W skład zestawu wchodzą: Dedykowany do tenodezy bicepsa guzik tytanowy 12 mm x 2,6 mm z dwoma otworami na nici, śruba PEEK o średnicy 7mm i długości 10 mm, nić typu FiberLoop #2 w postaci okrągłej pętli z prostą igłą, podajnik do guzika, drut wiercący średnica 3,2 mm z miarką o średnicy dedykowanej do guzika. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
11. | Bezwęzłowa technika rekonstrukcji stawu barkowo obojczykowego złożona z guzika z przełożoną regulowaną pętlą. Konstrukcja złożona z 2 niezależnych samozaciskających się szwów. System zaopatrzony w dwa tytanowe guziki. Pierwszy dopasowany do kształtu obajczyka oraz guzika prostokątnego. System zaopatrzony w dodatkową nić do napiniania prostokątnego guzika. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
12. | Taśmy wykonane z ultra mocnego materiału szewnego grubości #2 niewchłaniane o szerokości 2 mm. Przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna umożliwiającą zastosowanie z kotwicami bezwęzłowymi. | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
13. | Petla z taśmy wykonana z ultra mocnego materiału szewnego grubości #2 niewchłaniane o szerokości 2 mm i długości 61 cm. Przeznaczone do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśmy zakończone typową nicią chirurgiczna umożliwiającą zastosowanie z kotwicami bezwęzłowymi. | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
14. | Tytanowa płytka klinowa służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo więzadłowego stawu ramienno-łopatkowego w technice Latarjet. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
15. | Śruba kaniulowana, częściowo gwintowana służąca do rekonstrukcji dolnej części kompleksu torebkowo-więzadłowego w niestabilnościach stawu ramienno-łopatkowego techniką Latarjet. Śruba w rozmiarze 3.75mm w długościach od 30 mm do 42mm | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
16. | Zestaw implantów do rekonstrukcji więzadła SL, UCL zawierający kotwice bezwęzłowe z materiału PEEK, średnica 3,5mm x 8,5mm - 2 sztuki, wiertła 3mm, 3,5mm, celownik, taśma szerokość1,3mm, szew chirurgiczny 2-0, drut prowadzący 1,35mm – 3 sztuki | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
17. | Drut wiercący z rozkładanym końcem, pozwalającym na wiercenie kanałów w systemie wstecznego wiercenia w średnicach od 6 mm do 12 mm ze skokiem co 0,5 mm (bez rozmiaru 6,5 mm). Wiertło z wycechowaną podziałką oraz gumową nakładką do precyzyjnego zmierzenia długości kanału. Łatwe rozkładanie i składanie wiertła o żądanej średnicy poprzez przekręcanie kółka na rękojeści w dystalnej części. Pakowane pojedynczo, sterylne. Wymiary: Średnica 3,5 mm. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
19. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od stronyzewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo | szt. | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
20. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka do implantu z 3 otworami, wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami, na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Przez implant przewleczona jest mocna taśma niewchłanialna wykorzystywana jako dodatkowe wzmocnienie internal brace. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 12 mm, Szerokość 3,5 mm. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
21. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
22. | Implant do techniki z wykorzystaniem ścięgna z więzadła rzepki wraz ze wzmocnieniem ścięgna taśmą . Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą. Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony płytki do przeciągnięcia przez płytkę tworząc samozaciskową konstrukcję. konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym . Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu .Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego . Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz niebiesko białą taśmę o szerokości 2mm i długości całkowitej 137,2mm roboczej 94,5mm. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika). Pętla do samoddzielnego złożenia na bloczku kostnym wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla z taśmy z jednej strony zaopatrzona w prostą igłę długości 84mm w celu przełożenia przez bloczek kostny. Drugi koniec pętli złożony z pojedynczej taśmy i pętli nitinolowej z uchwytem przełożonej przez taśmę od strony wolnego końca taśmy do przeciągnięcia drugiego wolnego końca przez taśmę tworząc samozaciskową konstrukcję. Po złożeniu na bloczku kostnym pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce wraz z instrukcją składania. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
24. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
25. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Implant do techniki z użyciem ścięgna czworogłowego uda. Pętla do podciągnięcia przeszczepu wykonania z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 180mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Pętla dociągająca powiązana na stałe z 20mm taśmą o szerokości 2mm zakończona nicią #2 w kształcie pętli wraz z igła prostą o długości 65mm do obszycia graftu i powiazania go na stałe z pętlą dociąganą. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo, na specjalnej podstawce ułatwiającej obszycie graftu. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
26. | Jednorazowy sterylny pobierak do przeszczepu z mięśnia czworogłowego uda. Pobierak specjalnie zaprojektowany, aby umożliwić minimalne inwazyjne pobieranie przeszczepu. Dostępny w rozmiarach 8, 9, 10, 11mm. Pobierak złożony z dwóch elementów: - Ostrej cylindrycznej, okrągłej końcówki do pobierania przeszczepu zgodnie z rozmiarem - Przejrzystego uchwytu z oknem oraz podziałką do określenia długości przeszczepu. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
27. | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
28. | Podkładka rewizyjna, tytanowa podkładka o rozmiarach 5 mm x 20 mm. Z jednej strony posiada wcięcie umożliwiające nałożenie jej na implant udowy. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
29. | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
30. | Śruba interferencyjna do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany z niewchłanialnego materiału typu PEEK. Śruba o konikalnym kształcie ułatwiającym wprowadzenie z miękkim gwintem na całej długości. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). | szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
31. | Implant bezwęzłowy w wersji biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wbijany dostępny w średnicy 3,5 mm x 19,5mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy prowadnik ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną możliwość kontroli napięcia tkanki | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
32. | Jednorazowa igła do wielorazowego narzędzia szyjącego typu scorpion kolanowy. Igła służy do podawania nici do górnej szczęki narzędzia. Igła zapakowana sterylnie | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
33. | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne | szt. | 19 |  |  | 0 | 0 | 0
34. | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach wraz z dodatkami. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.), zestaw jednorazowych dodatków do autologicznego systemu regeneracji chrząstki składający się ze strzykawek o różnej pojemności, łaczników oraz wacików do przygotowania i osuszenia stawu. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo (1szt.) Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
35. | Jednorazowy zestaw do sterylnego transferu autologicznego przeszczepu chrzestno-kostnego, dostępny w czterech średnicach 6mm, 8mm, 10mm, 12mm. Zestaw składa się z: - podbieraka z wycechowaną głębokością pobranego przeszczepu w zakresie 0-20mm, skok co 1mm, podłużne nacięcie pozwalające na sprawdzenie jakości i kontrolę pobranego kołka, - wiertła oraz narzędzi do wykonania otworu w miejscu uszkodzenia, - przezroczystej tulei do kontrolowanej implantacji przeszczepu | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
36. | Implant węzłowy dedykowany do użycia w obrębie stawu kolanowego wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi zaciskanymi w sposób bezwęzłowych pętli mechanizmem chińskiej pułapki. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
37. | mplant węzłowy dedykowany do użycia w obrębie stawu kolanowego wykonany z nici w kształcie rurki o średnicy 2,6mm. Implant założony na jednorazowy podajnik skonstruowany w systemie self-punch umożliwiający implantację kotwicy bez wcześniejszego nawiercania. Kotwica w wersji przeładowanej dwoma taśmami przesuwnymi zakończonymi igłami. Kotwica wykonana z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. | szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
38. | Mocna nić w rozmiarze #0. Nić zakończona pętlą 38. Nić dostępna w kolorze biało/niebieskim i biało/czarnym | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
39. | Wzmocniony szew chirurgiczny z igłą #0. Opakowanie zbiorcze 12 sztuk. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych UHMWPE i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych przeplatanych UHMWPE nadających znakomitą wytrzymałość, miękkość i odporność na przetarcia. | szt. | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
40. | Mikro taśma o szerokości 0,9mm w kolorze biało-niebieskim.Taśma zakończona pętlą | szt. | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
41. | Drut wiercący. Na drucie znajduje się 30 laserowych oznaczeń co 5 mm umożliwiających precyzyjne zmierzenie długości wierconego kanału. Pakowany pojedynczo, sterylny. Wymiary: średnica 3.5 mm, długość 311 mm. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
42. | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
43. | Implant bezwęzłowy w wersjiPEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
44. | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
45. | Drut wiercący z miarką co 5 mm, o średnicy 2,4 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Średnica kanału - 4 mm. Sterylny | szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
46. | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Implanty załadowane do igły o szerokości 1,5mm. Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
47. | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm | szt. | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UWAGA!
1. | Wykonawca składając Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 2 do SWZ) wypełnia kolumny zaznaczone na niebiesko (kolumny 5, 6 i 10 ).
2. | Zamawiający wymaga: Utworzenia depozytu na Bloku Operacyjnym Zamawiającego na czas trwania umowy składającego się z: - poz. 1, 2,3, 4, 5 (PEEK), 6, 7, 9, 14, 15, 17, 20, 22, 26, 28 - 1 szt. (rozmiary do ustalenia z operatorem), - poz. 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46 i 47 - 2 szt. - poz. 30 - po 2 szt. z każdego rozmiaru z udostępnieniem kompletnych instrumentariów (zestawy narzędzi, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów) w tym przeszywacz, na czas trwania umowy. Udostępnienia kompletnych instrumentariów (zestawy instrumentów, które umożliwią założenie wszystkich części wyspecyfikowanych w pakiecie bez potrzeby dostarczania/zakupienia dodatkowych instrumentów) na czas trwania zabiegu zgodnie z zamówieniem.