Załącznik nr 1

Opis przedmiot zamówienia Zakup oprogramowania do komputerowej analizy ruchu plemników wraz z mikroskopem (CASA) Minimalne parametry

- Analizator nasienia – CASA do rutynowej analizy nasienia zwierząt (do analizy koncentracji, ruchu plemników i morfologii) Wymagane funkcje: - System komputerowej analizy nasienia (CASA) musi umożliwiać ocenę jakości nasienia u zwierząt (ssaki, gady, płazy, ryby i bezkręgowce): - Polska wersja językowa - Interfejs graficzny, okienkowy - Licencja na czas nieokreślony - System wyposażony w moduły do automatycznego pomiaru i analizy ruchliwości, koncentracji i parametrów kinetycznych nasienia zwierzęcego, morfologii i morfometrii wybarwionych preparatów. - Możliwość rozbudowy systemu o moduł do oceny fragmentacji DNA plemników oraz żywotności, reakcji akrosomalnej. - System wyposażony w liczydło do manualnego zliczania różnego typu komórek - Możliwość pobierania obrazu do 200 klatek na sekundę o rozdzielczości 1024x1024 pikseli. - Możliwość usunięcia dowolnego pola analizy. - Obliczanie podstawowych parametrów: - Stężenie próbki (M/ml i ejakulat całkowity). - Liczba i odsetek ruchliwości plemników w badanej próbie sklasyfikowanych w różnych typach ruchu. - Obliczanie parametrów zaawansowanych: - stężenie (M/ml i ejakulat całkowity) z rozdzieleniem na typ ruchu. - średnia powierzchnia główki w zależności od typu prędkości - Szczegółowe wartości parametrów w module ruchliwości mierzonych w systemie: - Koncentracja ejakulatu - Wskaźnik oscylacji - Wskaźnik liniowości - Prędkość ruchu prostolinijnego - Prędkość ruchu krzywolinijnego - Średnia amplituda bocznych odchyleń główki - Wskaźnik prostoliniowości - Średnia prędkość plemnika - Możliwość wprowadzania nowych definicji do danych - Możliwość wizualizacji trajektorii plemników dla wszystkich pól. - Wizualizacja indywidualnych cech ruchliwości każdego plemnika z opcją tworzenia raportu - Dodawanie lub usuwanie trajektorii ruchu plemników. - Możliwość zapisywania sesji do późniejszej analizy - Eksport obrazów i filmów - Możliwość tworzenia wielu rodzajów raportów z obrazami i grafiką i możliwością raportu do Word, PDF, Excel, XML, TXT. - Możliwość wygenerowania raportu spersonalizowanego dostosowanego do potrzeb klienta - Możliwość wygenerowania raportu Excel ze wszystkimi szczegółowymi danymi każdego plemnika - Dołączanie indywidualnej matrycy kryteriów - Możliwość wykonywania darmowych zdalnych połączeń z pomocą techniczną producenta w okresie 24 miesięcy z możliwością przedłużenia - Możliwość pobierania darmowych aktualizacji systemu w okresie 24 miesięcy z możliwością przedłużenia - System dostosowany do budowy sieci z jednostkami do pobierania obrazu do dalszej analizy w jednostce głównej CASA - Wpisywanie danych makroskopowych/ mikroskopowych dotyczących ejakulatu tj: (pH, upłynnienie, ilość bakterii, sposób pobrania ejakulatu, agregacje, aglutynacje, oraz inne wprowadzone samodzielnie przez użytkownika) - Możliwość wykonywania wewnętrznej kontroli jakości badania nasienia w laboratorium - Analiza ruchliwości wykonywana przy powiększeniu 10x kontraście fazowym ujemnym - Wykorzystanie różnych komór do analizy ruchliwości i koncentracji nasienia (np. GoldCyto, Makler, Leja, Neubauer, szkiełko podstawowe z nakrywkowym) - Automatyczne lub manualne wychwytywanie komórek - Zdjęcia o wysokiej rozdzielczości (1280x1024px) - Automatyczne wykrywanie akrosomu, obszarów poza akrosomem oraz wstawki - Możliwość stosowania różnych barwników do badania morfologii nasienia - Analiza morfologii plemników pod powiększeniem 60x lub 40x - Pomiar parametrów morfologicznych: - główka plemnika: rozmiar (długość, szerokość, powierzchnia, obwód), kształt. - Automatyczne lub manualne wychwytywanie komórek - Możliwość łatwego eksportu danych do analiz statystycznych zarówno pojedynczych plemników jak i badanych zwierząt II. Stacja sterująca z monitorem – komputer przenośny z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 11 Pro (64-bit). - Urządzenie wyposażone w procesor Intel® Core™ Ultra 5 125U (o parametrach nie mniejszych niż: 12 MB pamięci podręcznej), - 12 rdzeni, taktowanie do 4,30 GHz, TDP 15 W), - Co najmnije 16 gb GB pamięci RAM DDR5 5600 MHz (2 × 8 GB, SoDIMM, bez ECC) - dysk SSD PCIe NVMe 2230 o pojemności nie mniejszej niż 512 GB. - Co najmniej 14-calowy, wyświetlacz LED FHD o rozdzielczośc nie mniejszej niż 1920 × 1080, częstotliwości odświeżania nie mniejsza 60 Hz,. Zintegrowana karta graficzna. - Monitor LED IPS 23.8" Full HD 1920x1080, częstotliwość odświeżania 100 Hz, regulacja wysokości, z wbudowanymi głośnikami. - Gwarancja min. 3 lata - Kamera cyfrowa, kolorowa - Kamera przeznaczona do mikroskopu kontrasowo- fazowego, skonfigurowanego do pracy z analizatorem CASA - Rozdzielczość kamery nie mniejsza niż:1280 px x 1024 px - Liczba klatek: nie mniejsza niż 200 klatek na sekundę (fps) - Tryb pracy: global shutter - Typ sensora: CMOS - Kamera kolorowa - Interface: USB 3.0 - Mocowanie: C-mount - Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm, nie większe niż: 29.3 x 29 x 29 - Temperatura pracy: 0 °C – 50 °C - Gwarancja min. 24 miesiące - Mikroskop badawczy przeznaczony do obserwacji preparatów w jasnym polu oraz kontraście fazowym, dostosowany do pracy w terenie 1. Statyw / baza mikroskopu Stabilna, zwarta konstrukcja statywu. Wbudowana przysłona polowa. Wbudowane filtry: ND8 NCB11 (niebieski) Ergonomiczny układ ustawiania ostrości: współosiowe pokrętła makro- i mikrometryczne, ultra-niskie położenie pokręteł, w jednej osi z pokrętłami ruchu stolika (X/Y), możliwość pełnej obsługi mikroskopu jedną ręką bez odrywania jej od pokręteł stolika. Hamulec oraz regulacja oporu ruchu makro- i mikrometrycznego. Wbudowany w statyw przycisk „Foto”, umożliwiający wykonywanie zdjęć bez przerywania obserwacji w nasadce okularowej. 2. Oświetlenie Oświetlacz LED do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym. Płynna regulacja natężenia oświetlenia. Oświetlenie w systemie Köhlera – równomierne i stabilne. Wbudowana soczewka wieloogniskowa. 3. Nasadka obserwacyjna Nasadka dwupozycyjna z podziałem światła okulary/kamera: 100/0 oraz 0/100. Pochylenie okularów: 25°. 4. Okulary Okulary CFI 10×, pole widzenia 22 mm. Możliwość doposażenia w okulary: 12,5× – pole widzenia 16 mm, 15× – pole widzenia 14,5 mm, 10× – pole widzenia 25 mm. Gumowe osłonki okularów. Regulacja dioptryczna w obu okularach. Możliwość montażu mikrometrów okularowych. 5. Obiektywy Obiektywy o długości parafokalnej 60 mm, korygowane do nieskończoności. Przeznaczone do pracy w: jasnym polu, kontraście fazowym, fluorescencji. Gwint 25,4 mm (kompatybilność z posiadanymi obiektywami). Zestaw obiektywów: 10× – do jasnego pola i ujemnego kontrastu fazowego, 40× – do jasnego pola, 60× – do jasnego pola. 6. Kondensor Kondensor karuzelowy do: jasnego pola, kontrastu fazowego, ciemnego pola. 7. Rewolwer obiektywowy Miska rewolwerowa na 6 obiektywów. 8. Stolik przedmiotowy Stolik mechaniczny z nasadką krzyżową. Uchwyt na dwa preparaty. Zakres przesuwu minimum 78 × 54 mm. Powierzchnia pokryta warstwą odporną na ścieranie. Pokrętła osi X/Y po prawej stronie, wyposażone w: regulację oporu ruchu, regulację wysokości położenia. - Skrzynia Transportowa - Gwarancja min. 24 miesiące V. Zestaw startowy odczynników do analizy nasienia