|  | Załącznik nr 3A Przedmiotowy środek dowodowy Zakup oprogramowania do komputerowej analizy ruchu plemników wraz z mikroskopem (CASA) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie |  |
| Proszę podać dane oferowanego oprogramowania** Producent…………………………………………………………………………………… Nazwa……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Stacja sterująca z monitorem |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia** Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Dane techniczne |  |
|  | System operacyjny Windows 11 Pro (64-bit) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Procesor: Intel® Core™ Ultra 5 125U (o parametrach nie mniejszych niż: 12 MB pamięci podręcznej), | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pamięć RAM: co najmniej 16 gb GB DDR5 5600 MHz (2 × 8 GB, SoDIMM, bez ECC) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dysk zewnętrzny: dysk SSD PCIe NVMe 2230 o pojemności nie mniejszej niż 512 GB | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Gwarancja: min. 36 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kamera cyfrowa, kolorowa |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia** Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Dane techniczne |  |
|  | Rozdzielczość kamery: 1280 px x 1024 px | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Liczba klatek na s (fps): 200 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Typ sensora: CMOS | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Interface: USB 3.0 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary (dł. x szer. x wys.) w mm: 29.3 x 29 x 29 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Gwarancja: Min 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Mikroskop badawczy przeznaczony do obserwacji preparatów w jasnym polu oraz kontraście fazowym, dostosowany do pracy w terenie: |  |
| Proszę podać dane oferowanego odbiornika hydroakustycznego** Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Dane techniczne |  |
|  | Wbudowane filtry: ND8, NCB11 (niebieski) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Oświetlenie: Oświetlacz LED do pracy w jasnym polu i kontraście fazowym, Płynna regulacja natężenia oświetlenia, Oświetlenie w systemie Köhlera – równomierne i stabilne, Wbudowana soczewka wieloogniskowa. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okulary: CFI 10×, pole widzenia 22 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obiektyw: Obiektywy o długości parafokalnej 60 mm, korygowane do nieskończoności. Przeznaczone do pracy w: jasnym polu, kontraście fazowym, fluorescencji. Gwint 25,4 mm (kompatybilność z posiadanymi obiektywami). Zestaw obiektywów: 10× – do jasnego pola i ujemnego kontrastu fazowego,40× – do jasnego pola, 60× – do jasnego pola. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Stolik przedmiotowy: Stolik mechaniczny z nasadką krzyżową. Uchwyt na dwa preparaty. Zakres przesuwu minimum 78 × 54 mm. Powierzchnia pokryta warstwą odporną na ścieranie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Skrzynia transportowa: TAK | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Gwarancja: min. 24 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| Zestaw startowy odczynników do analizy nasienia: |  |  |
|  | Jednoetapowy odczynnik do barwienia morfologii, komory do liczenia plemników kompatybilne z systemem CASA | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

*Niepotrzebne skreślić, w przypadku gdy Wykonawca nie dokona skreślenia Zamawiający uzna, że oferta nie spełnia wymagań.

** Wykonawca zobowiązany jest do podania danych oferowanego urządzenia: nazwę producenta i  model lub typ. W przypadku braku podania tych informacji oferta podlega odrzuceniu, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp

DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB W POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ ELEKTRONICZNYM PODPISEM ZAUFANYM BĄDŹ OSOBISTYM PRZEZ OSOBĘ UPRAWNIONĄ